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Opieki Zdrowotnej w Szamotułach


Ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Znak DTA-381-91/2018/9
Dot.: Postępowania na dzierżawę używanego aparatu RTG dla SP ZOZ w Szamotułach
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści dotyczących przedmiotu zamówienia, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat RTG posiadający regulację wysokości stołu w zakresie od 580 mm - 850 mm?
Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat RTG posiadający regulację wysokości stołu w zakresie od 580 mm - 850 mm.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat RTG ze statywem o zakresie ruchu w pionie od 400 mm – 180 mm?
Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat RTG ze statywem o zakresie ruchu w pionie od 400 mm – 180 mm.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający wymaga wyposażenia, tj. zestaw kaset do skanera Agfa nowych czy używanych?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuści używany zestaw kaset z zastrzeżeniem, że ekrany nie będą wyeksploatowane, będą czyste, a obudowa i całość niezniszczona.
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