Szamotuły, dnia 05.03.2019 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-7/2019
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-7/2019.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
Zał. nr 3 – ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych

1. Pkt. 1.2

Prosimy o dopuszczenie zasilania 100-240V, 50/60Hz
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
2. Pkt. 1.4

Prosimy o dopuszczenie o wydajności do 600 ml/h
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
3. Pkt. 1.5

Prosimy o dopuszczenie regulacji temperatury w zakresie 35-42˚C
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
4. Pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie urządzenia  z alarmem wysokiej i niskiej temperatury oraz automatycznym, niezależnie działającym wyłącznikiem bezpieczeństwa  przy przekroczeniu temperatury o 3°C od temperatury ustawionej, wyposażonego w  trzy zintegrowane czujniki temperatury w płycie grzewczej
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
5. Pkt. 9

Prosimy o odstąpienie od wymogu określenia czasu podgrzewania płynu. Z uwagi na wymóg pracy ciągłej (pkt. 1.6) podgrzewacz podgrzewa płyn na bieżąco. W związku z tym producent nie musi określać czasu podgrzewania płynu, gdyż jest on gotowy do podania natychmiast po podłączeniu i przepłynięciu przez wewnętrzną płytę grzejną.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych o parametrach różniących się względem SIWZ:

- do urządzenia przeznaczone są specjalne trójświatłowe linie z płaszczem wodnym, które umożliwiają bezpieczne ogrzewanie krwi i związków krwiozastępczych, linie te współpracują ze standardowymi drenami z zakończeniem Luer-Lock,

- zakres prędkości podaży ogrzanego płynu: 50 – 5000ml/godz.,

- stała, bezpieczna dla krwi i związków krwiozastępczych temperatura 41,9℃ ± 1℃,

- waga urządzenia: 3,6kg (bez płynu),

- możliwość mocowania za pomocą uchwytu do stojaków kroplówek o różnych średnicach lub pionowych elementów łóżka za pomocą imadła,

- metoda grzania: ciepła woda krążąca w linii na całej długości do pacjenta,

- Alarm dźwiękowy i wizualny zbyt wysokiej temperatury powyżej 43,1 °C,

- Temperatura krążącego płynu roboczego osiąga 37°C od temperatury otoczenia po około 4 minutach.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
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Zatwierdzam
