/Szamotuły, dnia 06.06.2019 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-20/2019
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA ORAZ ZAPEWNIENIE USŁUGII SERWISOWEJ OFEROWANEGO URZĄDZENIA W RAMACH DZIERŻAWY, nr sprawy: ZP-381-20/2019.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA ORAZ ZAPEWNIENIE USŁUGII SERWISOWEJ OFEROWANEGO URZĄDZENIA W RAMACH DZIERŻAWY, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający dopuści analizator z przystawką ISE o stabilności kalibracji wynoszącą minimum 8 godzin oraz możliwością kalibracji ISE w dowolnym momencie pracy analizatora?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że proces kalibracji jest w pełni automatyczny i nie wymaga ingerencji użytkownika
2.  Czy Zamawiający wymaga, aby stabilność temperatury reakcyjnej, kuwet reakcyjnych stabilizowana była przez łaźnię suchą, bez żadnych dodatkowych płynów oraz dodatkowych procedur konserwacji? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.
3.  Czy Zamawiający wymaga, aby bilirubina całkowita jak i bilirubina bezpośrednia oznaczane były metodą opartą na oksydacji z użyciem wanadu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.
4.   Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednego z parametrów, pochodzącego od innego producenta, kompatybilnego z oferowanym analizatorem?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

5.  Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator posiadał możliwość wymiany pojedynczej kuwety reakcyjnej w przypadku jej zużycia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

6.   Prosimy o podanie sposobu wyliczenia wartości oferty – czy należy liczyć z oznaczeń czy z opakowań ?

Odpowiedź Zamawiającego: Sposób wyliczenia wartości oferty – z zaokrągleniem do pełnych opakowań.

7.  Prosimy o wyjaśnienie czy dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych parametrów przez analizator należy dołączyć do oferty ( zapis punktu 37 Formularza parametrów technicznych ) czy na wezwanie Zamawiającego ( zapis punktu II siwz ) ? 
Odpowiedź Zamawiającego: Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych parametrów przez analizator należy dołączyć do oferty ( zapis punktu 37 Formularza parametrów technicznych ).
8. Załącznik nr 3B pkt 33 i 37 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na załączenie do oferty instrukcji obsługi analizatora / technicznej w wersji elektronicznej na CD? W formie pisemnej zostanie dostarczona wraz z dostawa aparatu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

9. Załącznik nr 3B pkt 42 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na załączenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej w wersji elektronicznej na CD? 

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz.

10. Załącznik nr 3B pkt 54 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na serwis do 12 h? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody, ze względu na całodobową pracę laboratorium, konieczność szybkiego diagnozowania pacjentów w stanie zagrożenia życia oraz brak analizatora zastępczego.

11. Załącznik nr 3B pkt 54 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: „…W przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie bądź przedłużającego się czasu usunięcia awarii Oferent zapewni ciągłość wykonywania badań lub pokryje różnicę kosztów wykonania badań na zewnątrz wraz z kosztami transportu próbek.”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających 
z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Przetarg został ogłoszony z odpowiednio dużym wyprzedzeniem i Wykonawca ma wystarczająco dużo czasu aby wywiązać się z warunków umowy.

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie 
z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

14. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na pytanie nr 1 prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuści zaoferowanie trzech odczynników (CK,CKMB,UIBC) wymagających połączenia dwóch części składowych płynnych przed wstawieniem do rotora odczynnikowego ?  Dostarczony odczynnik wymaga jedynie połączenia części składowych, bez konieczności odmierzania ich przez operatora. (Dotyczy pkt 25. Formularz parametrów technicznych analizatora „Wszystkie odczynniki w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie wstawienie do rotora odczynnikowego bez konieczności przygotowywania ich poza analizatorem „).

15. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 7 kontroli oraz 5 kalibratorów, które wymagają przygotowania przed użyciem (z postaci liofilizatu)?

       Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania kreatyniny metodą z kwasem pikrynowym? (pozycja nr 18 w Formularzu Asortymentowo-Ilościowo-Cenowym Załącznik nr 3A).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie  wyraża zgody.

18. Prosimy o potwierdzenie jakie z badania wyszczególnione w Formularzu Asortymentowo-Ilościowo-Cenowym Załącznik nr 3A będą wykonywane w moczu? Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie dedykowanej kontroli jakości do badań w moczu? Jeśli tak, to prosimy o podanie harmonogramu kontroli jakości do badań wykonywanych w moczu?

Odpowiedź Zamawiającego: Badania wykonywane w moczu: glukoza oraz białko. Częstotliwość kontroli: 1 raz w tygodniu na jednym poziomie.

19. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym dodatkowej elektrody referencyjnej i jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny i kolejne elektrody są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

20. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanych analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, 
a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę, jednakże po wykorzystaniu zaoferowanej na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia przez Wykonawcę ilości lamp fotometru, każda kolejna sztuka będzie dostarczana Zamawiającemu bez obciążania go dodatkowymi kosztami.

21. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w związku z 24 godzinnym/365 dni w roku systemem pracy w Laboratorium Zamawiającego wymaga, aby w ofercie wskazano minimum 10 placówek na terenie kraju pracujących całodobowo na oferowanym tożsamym analizatorze Oferenta. (Zgodnie z zapisem siwz Formularz Parametrów Technicznych Analizatora Załącznik 3B pozycja nr 36 „Minimum 10 placówek na terenie kraju pracujących na oferowanym analizatorze – podać nazwę/ adres”).

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

22. Prosimy o potwierdzenie czy w związku z zapisem siwz (Dotyczy pkt 8. Formularz parametrów technicznych analizatora „Pełna automatyzacja wykonywanych badań - do oznaczeń rutynowych i citowych, w surowicy, osoczu, moczu, płynach ustrojowych, hemolizatach krwi pełnej” parametr HbA1C może być wykonywany metodą opartą na hemolizacie krwi pełnej poza analizatorem)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę
23. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora z wbudowaną pompą odpływu ścieków, która przejmuję rolę systemu monitorowania poziomu ścieków (Dotyczy pkt 21. Formularz parametrów technicznych analizatora „System monitorowania poziomu ścieków)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i przyzna punkty oceniane dla dostawy w następujących terminach dni roboczych:

a) powyżej 4 dni roboczych – 0 pkt

b) 3 dni robocze – 5 pkt

c) 2 dni robocze – 10 pkt 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacja siwz.
Pytania do umowy:

25. §2 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „W przypadku przekroczenia terminu realizacji dostawy częściowej odczynników powyżej wskazanych w §2, punkcie 6 dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionych odczynników u innego dostawcy. Wykonawca zostanie obciążony różnicą kosztów.”? 

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz.

26. §2 ust. 15 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „Trzy kolejne naprawy dotyczące tej samej usterki zobowiązują wykonawcę do wstawienia w pełni sprawnego analizatora o tych samych parametrach.”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacja.

27. §4 ust. 1d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.”? Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

28.  §5 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od daty złożenia reklamacji, nie później jednak niż do godz. 14.00 trzeciego dnia roboczego.”? 

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacja.

29. §7 ust.3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie pkt. F. „Zmiana producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”

Odpowiedź Zamawiającego Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacja.

……………………………..

Zatwierdzam
