Szamotuły, dnia 28.06.2019 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13 

64-500 Szamotuły
ZP-381-20/2019
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE OFERTY
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Numer sprawy: ZP-381-20/2019. w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW  BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ  ANALIZATORA ORAZ ZAPEWNIENIE USŁUGI SERWISOWEJ OFEROWANEGO URZĄDZENIA W RAMACH DZIERŻAWY. Działając na podstawie art. 92 ust l ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Beckman Coulter Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181 B, 02-222 Warszawa 

Oferta uzyskała w kryterium: cena ( 60 pkt.), Czas reakcji serwisu ( 10 pkt.), termin realizacji zamówienia (10 pkt.),  stabilność odczynnika do oznaczania prokalcytoniny na pokładzie analizatora ( 10 pkt.) RAZEM:  90 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt. 3 w korespondencji z art. 89 pkt. 1 ppkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  odrzucono Wykonawcę:
PZ CORMEY S.A., ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki.

Firma Cormay z kolei zaoferowała w niektórych przypadkach niewystarczającą ilość opakowań odczynników, która to nie wystarczy nawet na wykonanie wymaganej przez Zamawiającego ilości badań, nie wspominając o testach na kontrole jakości i kalibracje.                          
1. Oferta firmy Cormay:                                                       

· amylaza: 280 testów*28 opakowań= 7840 (nie doliczono testów na kontrole i kalibracje) zamawiający wymagał 7000 oznaczeń + kalibracje i kontrole,                                                                                  - bilirubina całkowita: 180 testów*37 opakowań= 6660 oznaczeń (zamawiający wymagał 9000 oznaczeń + testy na kalibracje i kontrole), 

· fosfataza zasadowa: 170 testów*21 opakowań= 3570 oznaczeń. Zamawiający wymagał 3000 oznaczeń + testy na kontrole i kalibracje, których nie doliczono), -

· glukoza: 600 testów* 66 opakowań = 39600 oznaczeń, zamawiający wymagał 47000 ozn. plus testy na kontrole i kalibracje. 

· kreatynina: 355 testów *87 opakowań=30885 oznaczeń. Zamawiający wymagał 33000 oznaczeń plus testy na kontrole i kalibracje.  

· mocznik: 525 testów*39 opakowań=20475 ozn, zamawiający wymagał 20000 ozn., plus testy na kontrole i kalibracje. 

· CRP: 150 testów *202 op.=30300 oznaczeń, zamawiający wymagał 33000 oznaczeń plus testy na kontrole i kalibracje.  

· Hemoglobina glikowana: 165 testów*16 op.=2640 oznaczeń, zamawiający wymagał 2800 oznaczeń plus testy na kontrole i kalibracje. 

·  Homocysteina: 50 testów *10 opakowań= 500 ozn. Zamawiający wymagał 200 oznaczeń plus testy na kontrole i kalibracje.

· Oferta firmy Cormay nie zawiera kontroli do parametrów oznaczanych w moczu i w płynie mózgowo - rdzeniowym a całość oferty została w rażący sposób niedoszacowana. Zaproponowana ilość opakowań odczynników nie wystarczy do wykonania wymaganej przez zamawiającego ilości badań. Także zaproponowana ilość elektrod: Na, K oraz Cl nie jest zgodna z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi.   .   
2. Firma Cormay zaoferowała analizator, który nie spełnia parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego. W punkcie 12 Formularza parametrów technicznych analizatora (str. 14 oferty) Zamawiający wymaga, aby „minimalna wydajność oferowanego analizatora – 400 oznaczeń fotometrycznych i nie mniej niż 640 z modułem ISE/ godzinę”. Oferent potwierdził spełnienie wymogów, jednak jest to niezgodne z prawdą, gdyż na str. 29 oferty (wyciąg z instrukcji obsługi analizatora). widnieją zapisy: 

„- wydajność oznaczania parametrów biochemicznych: 400 badań na godz..

- oznaczanie parametrów biochemicznych i chemicznych ISE: 560 badań/ godz.”

Zapis” wydajność oznaczania parametrów chemicznych ISE: do 240 oznaczeń/godz.” zawarty na str. 21 oferty- ulotka do oferowanego analizatora oraz na str. 29 oferty – wyciąg z instrukcji obsługi analizatora oraz) odnosi się do maksymalnej wydajności analizatora w przypadku oznaczania samych parametrów ISE. Przy jednoczesnym wykonywaniu oznaczeń fotometrycznych i ISE, wydajność wynosi 560 oznaczeń/godz, a nie 640 ozn/godz, jak podał Oferent.

Wydajność samego modułu ISE jest zawsze większa niż w przypadku jednoczesnych oznaczeń fotometrycznych i ISE, więc niedopuszczalne jest sumowanie tych dwóch wydajności (maksymalna wydajność oznaczeń fotometrycznych i maksymalna wydajność oznaczeń ISE)  jako całkowitej wydajności analizatora.

Firma Cormay zaoferowała na str. 11 formularza asortymentowo- ilościowo- cenowego (pozycja 22, 34 i 35) po jednej sztuce elektrody Na, K i Cl. Zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi analizatora ilość ta jest niewystarczająca i biorąc pod uwagę fakt, iż po jednej sztuce elektrod mogłoby się znaleźć w zestawie startowym, Oferent powinien był zaoferować co najmniej po 3 sztuki każdej z elektrod, biorąc pod uwagę 24 miesięczny okres dzierżawy analizatora i ilość badań, które Zamawiający zamierza wykonać w tym okresie. Zapis w instrukcji obsługi analizatora (rozdział 16.10.16 - konserwacja, strona 16-91).: „Elektrody należy wymienić w następujących okolicznościach: 

- po wykonaniu 10 000 analiz ISE lub 6 miesiącach użytkowania aparatu

- w przypadku niepowodzenia kalibracji lub uzyskania nieprawidłowych wyników kontroli jakości na skutek obniżonej sprawności elektrody”.

Na stronie 12 (formularz asortymentowo- ilościowo- cenowy), pozycja 40.01 water inlet filter – została zaoferowana 1 szt. filtra, natomiast zapis w instrukcji obsługi (rozdział 16.9.2 – konserwacja, strona 16-61 i 16-62) mówi o tym, że filtr należy wymieniać co 6 miesiecy.                                                                                                               
Oferta firmy Cormay została niedoszacowana a oferowany analizator nie spełnia parametrów technicznych wymaganych przez zamawiającego, jest wiec niezgodna z SIWZ, dlatego tez oferta podlega odrzuceniu. 

Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Wybrani Wykonawcy zobowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy, w terminie nieprzekraczalnym, do dnia 03.07.2019 r. Za datę zawarcia umowy uznajemy dzień wynikający z terminów przewidzianych w Ustawie Pzp i wskazany przez Zamawiającego jako termin nieprzekraczalny do kontaktu. Do podpisania umowy dochodzi w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku uzasadnionego nie przybycia Wykonawcy w wyznaczonym terminie, umowę wysyła się do podpisania drogą pocztową, a za datę podpisania umowy uznajemy dzień wyznaczony i zapisany jako data zawarcia umowy przez Zamawiającego w umowie.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579, ze zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej"

…………………………………….

                                                                                                                  Zatwierdzam
