Szamotuły, dnia 19-08-2019 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły

ZP-381-40/2019
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SPZOZ w SZAMOTUŁACH
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że do postępowania na: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SPZOZ w SZAMOTUŁACH wpłynęły następujące zapytania, na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. Pytanie

Czy przy zachowianiu wymaganych ilości rejestratorów Zamawiający dopuści sysem holtera EKG i system holtea ciśnienia o parametrach:

Oprogramowanie Holtera EKG 

1
Oprogramowanie pracujące na wspólnej bazie pacjentów i stanowiące jeden z modułów platformy medycznej: holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, ergospirometrię, komputerowe EKG i komputerową spirometrię. 

2
Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń.

3
Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz:

- Analiza HRV

- Analiza obniżenia odcinka ST

4
Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg i stronicowym

5
Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta.

6
Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD i bezprzewodowa

7
Menu programu i raporty w języku polskim

8
Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem sprzętowym i hasłem

9
Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu

10
Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych

11
Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność

12
Możliwość zmiany szaty graficznej w programie

13
Możliwość zmiany ilości, rozmiaru i położenia wyświetlanych okien w programie

14
Tabela arytmii uporządkowana względem ważności. 

15
Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania

16
Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów.

17
Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami.

18
Trendy oraz podział czasowy rytmu podstawowego i wzorów arytmii.

19
Histogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV

20
Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta.

21
Podgląd i nawigacja do wartości granicznych ST

22
Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG.

23
Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta.

24
Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia.

25
Współpraca z rejestratorami 12-kanałowymi, 7-kanałowymi i 3 kanałowymi
Rejestrator 3-kanałowy holtera EKG 

1. Zapis danych w trybie 3-kanałowym z 5 odprowadzeń do 48 godzin. 

2. Czujnik aktywności fizycznej/ruchowej pacjenta

3. Możliwość uruchomienia badania z wpisaniem danych pacjenta i parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze bez udziału komputera

4. Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez konieczności wprowadzania danych pacjenta

5. Częstotliwość próbkowania 2000Hz przy rozdzielczości zapisu 24 bity.

6. Funkcja wykrywania rozrusznika 100uS przy próbkowaniu 40000Hz

7. Zapis danych na karcie pamięci typu SD

8. Detekcja pracy stymulatora

9. Wyświetlacz LCD w rejestratorze z podglądem sygnału EKG

10. Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD i bezprzewodowa

11. Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon)

12. Zasilanie z 2 baterii lub akumulatorów AA

13. Waga rejestratora z bateriami 138g

14. Rozmiary rejestratora: 102 x 62 x 24 mm 

15. W zestawie z rejestratorem instrukcja obsługi w języku polskim, kabel pacjenta, dwie karty pamięci, cztery akumulatory AA, futerał z trzema paskami dla pacjenta

16. Autoryzacja producenta na sprzedaż i naprawy serwisowe
System holtera ciśnienia:

1. Oprogramowanie pracujące na wspólnej bazie pacjentów i stanowiące jeden z modułów platformy medycznej: holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, ergospirometrię, komputerowe EKG i komputerową spirometrię. 

2. Możliwość podziału okresu badań na 4 podokresy i ich programowanie

3. Programowalne interwały pomiarowe w zakresie 5 -90 minut

4. Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów (z dokładnością do 1 min).

5. Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu

6. Tryby pracy administratora i użytkowników systemu

7. Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem

8. Menu i raporty w języku polskim

9. Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów

10. Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów

11. Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu)

12. Instrukcja obsługi w języku polskim

13. W zestawie z rejestratorem futerał z paskiem, mankiet standardowy, osiem akumulatorów, ładowarka akumulatorów, walizka

14. Autoryzacja producenta na sprzedaż i naprawy serwisowe
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Rejestrator do długotrwałego mierzenia ciśnienia krwi:

1. Metoda pomiaru oscylometryczna

2. Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego

3. Możliwość ustawienia czasu ciągłego zapisu: 24, 27, 48 oraz 51 godz.

4. Zakres pomiarowy tętna 40-200 uderzeń / minutę

5. Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny USB (światłowód o szybkości transmisji  115200bit/s)

6. Pomiar na żądanie

7. Pamięć 600 pomiarów

8. Automatyczne odcięcie nadmiernego ciśnienia w mankiecie
9. Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą

10. Przycisk informacji o pobraniu leku

11. Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta

12. Możliwość stosowania 3 rodzaje mankietów (mały, standard, duży)

13. Wyświetlacz LCD w rejestratorze

14. Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania

15. Zasilanie z 2 baterii lub akumulatorów AA

16. Wymiana zasilania nie powoduje utraty danych

17. Waga z akumulatorami 200g

18. Rozmiary rejestratora: 98 x 69 x 29 mm
Odpowiedź Zamawiającego: Przy zachowianiu wymaganych ilości rejestratorów Zamawiający dopuści sysem holtera EKG i system holtea ciśnienia o zaoferowanych parametrach.
2. Pytanie
Czy Zamawiający dopuści dla dorosłych 2 rodzaje mankietów do holtera ciśnieniowego:

	Mankiet NIBP średni dla dorosłych v.202
	Mankiet wielokrotnego użytku, rozm. 25 - 35 cm

	Mankiet NIBP duży dla dorosłych v.202
	Mankiet wielokrotnego użytku, rozm. 33 - 47 cm


Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści zaproponowane rodzaje mankietów do holtera ciśnieniowego. Łączna ilość mankietów 3 sztuki czyli mankiet duży 2x + mankiet średni.
3. Pytanie
Załącznik nr 3                      

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Rejestrator holterowski ekg z oprogramowaniem – 2 szt.
Pkt. 3 Podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej.

Czy Zamawiający dopuści system bez funkcji podglądu przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej?

Oferowany przez nas system jest wyposażony w bardziej zaawansowane funkcje.

Do podglądu sygnału EKG nie jest niezbędny monitor z systemem analizującym. Podczas rozpoczęcia badania, podczas przygotowania pacjenta, również podczas trwania badania, w dowolnym momencie, sygnał EKG możemy monitorować na wyświetlaczu LCD, wbudowany w obudowę rejestratora. Zwiększa to komfort użytkowania.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 
Pkt. 5 Detekcja odpiętej elektrody w trybie konfiguracji.

Proszę o sprecyzowanie wymogu w trybie konfiguracji.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z funkcją sygnalizacji odpiętej elektrody?

W oferowanym systemie rejestratory wyposażone są w opcje kontroli impedancji połączeń.

O przerwie w obwodzie sygnalizuje kontrolka LED.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
Pkt. 7 Możliwość uruchomienia rejestracji poprzez komunikację bezprzewodową.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z możliwością uruchomienia rejestracji po wciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy klawisza M, lub automatycznie po 3 minutach? 

Możliwość uruchomienia rejestracji po wciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy klawisza, lub automatycznie po 3 minutach jest rozwiązaniem optymalnym.

Włączenie opcji transmisji bezprzewodowej powoduje większe zużycie energii baterii zasilającej, jednocześnie skracając czas rejestracji sygnału EKG.
Funkcja uruchomienia rejestracji poprzez komunikację bezprzewodową nie ma większego zastosowania w klinicznym badaniu typu Holter EKG.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy dopuszcza.
Pkt. 10 Możliwość analizy retrospektywnej i prospektywnej.

Czy Zamawiający dopuści analizę zapisu EKG w trybie retrospektywnym, bez opcji prospektywnej?

W standardowej, ambulatoryjnej, analizie Holtera zapisów sygnału EKG powszechnie stosuje się tryb retrospektywny. Ten rodzaj analizy jest jednocześnie szybki i doskonały. Wystarczający do diagnostyki. Tryb prospektywny wymaga znacznie więcej czasu i wiedzy operatora. Ten rodzaj analizy najczęściej wykorzystywany jest przez wysoko wyspecjalizowane kliniki kardiologiczne do bardzo skomplikowanych przypadków medycznych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy dopuszcza.
Pkt. 14 Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestrator bez funkcji bezprzewodowej transmisji danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym?

Oferowane przez nas, najnowszej technologii rejestratory, posiadają podgląd zapisu EKG na wyświetlaczu wbudowanym w rejestrator. Umożliwiając  podgląd sygnału EKG w czasie rzeczywistym. Użytkownik ma możliwość założenia rejestratora, podglądu zapisu i kontroli stanu podłączenia elektrod w dowolnym miejscu. Nie ma wówczas konieczności przemieszczania się pacjenta  do gabinetu, do systemu komputerowego.

Funkcja bezprzewodowej transmisji danych, umożliwiającą podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym, nie ma większego zastosowania w klinicznym badaniu typu Holter EKG. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
Pkt. 16 Automatyczne drukowanie.

Proszę o sprecyzowanie wymogu automatyczne drukowanie.

Czy Zamawiający dopuści system z funkcją drukowania raportów i wybranych fragmentów sygnału EKG ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy dopuszcza.
Pkt. 18 Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie.

Czy Zamawiający dopuści system z możliwością wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST, BEZ  IRR VT i IVR?

Ocena IRR VT i IVR nie wnosi istotnych informacji do analizy rejestracji EKG.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy nie dopuszcza.
Pkt. 20 Sygnalizacja uszkodzonej karty microSDHC, wyczerpanej baterii, INOP.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z kartą SD do zapisu danych EKG?

Oferowany przez nas rejestrator do zapisu danych wykorzystuje karty SD o pojemności do 32 GB. System rejestratora sygnalizuje niezbędne zdarzenia, w tym uszkodzenie karty, wyczerpanie baterii, niepoprawną przewodność połączenie  elektrody (INOP).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
Pkt. 25 Uruchomienie rejestracji poprzez komunikację bezprzewodową przez oprogramowanie kompatybilne z zaproponowanymi aparatami. 

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z możliwością uruchomienia rejestracji po wciśnięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy klawisza M, lub automatycznie po 3 minutach? 

Oferowany przez nas rejestrator posiada inne, bardziej funkcjonalne, możliwości uruchomienia rejestracji. Aparat w sposób automatyczny rejestrację rozpocznie po 3 minutach. Standardowo rejestrację rozpoczyna również wciśnięcie klawisza.

Wyłączenie opcji transmisji bezprzewodowej powoduje zmniejszenie zużycia energii baterii zasilającej. Jednocześnie wydłużając czas rejestracji sygnału EKG.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy dopuszcza.
Pkt. 26 Rejestracja dwóch rodzajów zdarzeń.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestrator z możliwością rejestracji zdarzeń pacjenta, bez określenia rodzajów zdarzeń pacjenta?

Nie zmniejsza to jakości wykonanego badania.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
Pkt. 27 Filtr izolinii 0,05 Hz.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z zakresem częstotliwości, 0,5-60 Hz?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami do zapytania ofertowego.
Pkt. 31 Możliwość stosowania 3 rodzajów mankietów (mały, standard, duży)

Zestaw mankietów dla każdego aparatu w rozmiarach: L,XL, XXL (dla osób bardzo otyłych).

Proszę o wyjaśnienie, czy nie doszło do pomyłki, w zestawie Holter EKG zamieszczone zostały wymogi dotyczące Holtera RR?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że doszło do pomyłki w zestawie Holter EKG. Zamawiajacy rezygnuje z tego zapisu (załącznik nr 3 pkt.31).
Pkt. 32 W zestawie z rejestratorem instrukcja obsługi w języku polskim, kabel pacjenta, dwie karty pamięci, cztery akumulatory AA, futerał z trzema paskami dla pacjenta.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestrator z zestawem składający się z: instrukcji obsługi w języku polskim, kabel pacjenta, dwie karty pamięci SD, cztery akumulatory AAA, futerał z paskiem dla pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy wymaga zestawu dla każdego rejestratora zawierający: instrukcji obsługi w języku polskim, kabel pacjenta, dwie karty pamięci SD, cztery akumulatory AAA (właściwe dla zaoferowanego modelu), futerał z paskiem dla pacjenta 

Pkt. 33 Zasilanie z 2 baterii lub akumulatorów AA.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu rejestrator zasilany jedną baterią 1,5 V typu AAA?

Takie rozwiązanie umożliwia zmniejszenie gabarytu i masy aparatu, zwiększając komfort badania.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy dopuszcza.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

rejestrator RR z oprogramowaniem – 1 szt.
Pkt. 3 Możliwość podziału doby na 6 podokresów pomiarowych.

Czy Zamawiający dopuści możliwość podziału doby na 5 podokresy pomiarowe?
Oferowane oprogramowanie umożliwia podział doby na 5 podokresów.

W praktyce podział doby na dwa okresy, dzień i noc, oraz dzień na trzy podokresy i noc na jeden podokres jest wystarczający.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy dopuszcza.

Pkt. 4 Analiza wyników obejmująca statystyki: Max., Min., zakres, UQ, LQ, Mediana, Średnie, SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z możliwością analizy wyników obejmująca statystyki: Max., Min., zakres, UQ, LQ, Mediana, Średnie, SD dla ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości rytmu, BEZ UQ, LQ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy dopuszcza.

Pkt. 5 Statystyka dostępna dla całego badania oraz dla każdego z sześciu okresów pomiarowych.

Czy Zamawiający dopuści funkcję analizy statystyki wyników dla całego badania oraz dla dwóch okresów pomiarowych, noc i dzień?
Oferowane oprogramowanie umożliwia analizę statystyk wyników dla całego badania, oraz oddzielnie dla dnia i nocy. W praktyce podział doby na dwa okresy, dzień i noc, oraz dzień na trzy podokresy i noc na jeden podokres jest wystarczający.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy dopuszcza.

Pkt. 6 Rejestracja ciśnienia tętniczego krwi w ciągu tygodnia (500 pomiarów) z dowolnymi odstępami pomiarów.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z funkcją rejestracji ciśnienia tętniczego krwi w ciągu tygodnia (400 pomiarów) z dowolnymi odstępami pomiarów?

Oferowany przez nas rejestrator umożliwia wykonanie 400 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi. W praktyce jest to ilość wystarczająca. Uwzględniając cztery pomiary na godzinę i pomiar w nocy, wówczas w cyklu tygodniowym aparat wykonuje ok 400 pomiarów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy dopuszcza.

Pkt. 7 Zakres mierzonego ciśnienia 0-300 mm Hg.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z zakresem mierzonego ciśnienia 0-299 mmHg?

Różnica pomiędzy wartością wymaganą a oferowaną jest minimalna i nie wpływa na pracę systemu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy dopuszcza.

Pkt. 20 Możliwość stosowania 3 rodzajów mankietów (mały, standard, duży)

Zestaw mankietów w rozmiarach: L,XL, XXL (dla osób bardzo otyłych).

Zmawiający wymaga możliwości stosowania 3 rodzajów mankietów (mały, standard, duży). Jednocześnie widnieje zapis zestaw mankietów w rozmiarach: L,XL, XXL (dla osób bardzo otyłych).

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostawy zestawu mankietów w rozmiarach: L,XL, XXL (dla osób bardzo otyłych)?

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z zestawem standardowych mankietów mały, standard, duży?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy dopuszcza.

Pkt. 21 W zestawie z rejestratorem instrukcja obsługi w języku polskim, kabel pacjenta, dwie karty pamięci, cztery akumulatory AA, futerał z trzema paskami dla pacjenta.

Proszę o wyjaśnienie, czy nie doszło do pomyłki, w zestawie Holter RR zamieszczone zostały wymogi dotyczące Holtera EKG?

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system, który w zestawie z rejestratorem zawiera instrukcję obsługi w języku polskim, cztery akumulatory AA, futerał z paskiem dla pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy dopuszcza.

Pkt. 22 Zasilanie: 4x AA baterie lub akumulatory.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator zasilany dwoma bateriami AA, lub akumulatorami?

Mniejsza ilość ogniw zasilających zmniejsza masę rejestratora, jednocześnie zwiększając komfort badania.  Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiajacy dopuszcza.

……………………..

Zatwierdzam
