[image: image1.jpg]Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i $rodowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego






Szamotuły, dnia 20.08.2019 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-41/2019
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-41/2019.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. Kardiomonitor kompaktowy

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor o następujących parametrach?

Kardiomonitor Lutech Datalys 807
	1. 
	Kardiomonitor o budowie kompaktowej

	2. 
	Kardiomonitor przystosowany do monitorowania: dorosłych, dzieci oraz noworodków

	3. 
	Kolorowy, dotykowy ekran TFT LCD o przekątnej min. 12,1 cala

	4. 
	Rozdzielczość ekranu 800x600 pikseli

	5. 
	Zasilanie 100-240V, 50/60Hz

	6. 
	Wbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemności min. 4400 mAh

	7. 
	Czas pracy na akumulatorze min. 4 godziny

	8. 
	Obsługa w języku polskim

	9. 
	Chłodzenie za pomocą wbudowanego wentylatora

	10. 
	Waga maks. 4 kg

	11. 
	Wymiary maks. 330x119x280 mm

	12. 
	Alarmy dźwiękowe i wizualne

	13. 
	Regulowane poziomy alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów

	14. 
	Automatyczna lub manualna regulacja jasności ekranu

	15. 
	Czujnik jasności otoczenia (wbudowany w monitor) umożliwiający automatyczną regulację jasności ekranu 

	16. 
	Możliwość wyświetlenia min. 7 krzywych

	17. 
	Możliwość wyświetlenia mierzony wartości w trybie „dużych cyfr”

	18. 
	Pomiar: EKG, NIBP, SpO2, respiracja, temperatura

	19. 
	Monitorowanie oxyCRG

	20. 
	Wbudowany kalkulator leków

	21. 
	Wbudowana drukarka

	22. 
	Opcja przywołania pielęgniarki

	23. 
	Komunikacja za pomocą USB, LAN

	24. 
	Możliwość podłączenia kardiomonitora do centrali monitorującej umożliwiającej podłączenie do min. 30 monitorów

	25. 
	Możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł transmisji Wi-Fi

	26. 
	Możliwość rozbudowy o komunikację HL7

	27. 
	Możliwość rozbudowy monitora o pomiar: IBP (min. 4 kanały), CO, CO2, gazów anestetycznych

	28. 
	Trendy graficzne i tabelaryczne, pamięć: min. 1 tydzień

	
	EKG

	29. 
	5-odprowadzeniowy kabel ekg

	30. 
	3-odprowadzeniowy kabel ekg (opcjonalnie)

	31. 
	Zakres pomiaru HR: min. 15-450 ud/min

	32. 
	Dokładność pomiarowa 1% lub 1 ud/min, wyższa wartość

	33. 
	Tryb pracy: diagnostyczny, monitorowania, chirurgiczny

	34. 
	Analiza odcinka ST

	35. 
	Wybór kanału do monitorowania odcinka ST

	36. 
	Detekcja arytmii, min. 13 rodzajów arytmii

	37. 
	Prędkość przesuwu 12,5/25/50 mm/s

	38. 
	Wzmocnienie: min. 0,25/0,5/1/2/4 cm/mV oraz automatycznie

	39. 
	Wykrywanie stymulatora serca

	
	Respiracja

	40. 
	Pomiar z impedancji klatki piersiowej

	41. 
	Zakres pomiaru: min. 0-120 oddechów/min

	42. 
	Dokładność pomiarowa +/- 2 oddechy/min

	43. 
	Prędkość: 6,25/12,5/25 mm/s

	44. 
	Wzmocnienie 0,5/1/2

	45. 
	Wybór obliczanego kanału: R-L, R-F, L-N, F-N

	
	Saturacja

	46. 
	Metoda pomiarowa: Nellcor

	47. 
	Zakres pomiarowy: 0-100%

	48. 
	Dokładność pomiarowa: maks. +/-2% w zakresie saturacji 70-100%

	49. 
	Zakres PR: min. 20-300 ud/min

	50. 
	Dokładność PR: maks. +/-2%

	
	NIBP

	51. 
	Oscylometryczna metoda pomiaru

	52. 
	Tryb pracy: manual, auto, ciągły

	53. 
	Pomiar: SYS, DIA, MEAN (Średnie)

	54. 
	Zakres pomiarowy:

- SYS 40-270 mmHg

- DIA 10-210 mmHg

- MEAN 20-230 mmHg;

	55. 
	Dokładność pomiarowa: maks. +/- 5 mmHg

	56. 
	Interwały pomiarowe: min. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 480 min

	57. 
	Możliwość wyboru jednostki: mmHg/kPa

	
	Temperatura

	58. 
	Min. 2 kanały pomiarowe: T1, T2

	59. 
	Prezentacja różnicy zmierzonych temperatur

	60. 
	Zakres pomiary min. 0-50 st. C

	61. 
	Rozdzielczość pomiarowa: 0,1 st. C

	62. 
	Dokładność pomiarowa: maks. +/- 0,3 st. C

	63. 
	Możliwość wyboru jednostki: stopnie F/ stopnie C

	
	Drukarka

	64. 
	Szerokość wydruku: 50 mm

	65. 
	Tryb drukowania: manualny/w przypadku alarmu/predefiniowany

	66. 
	Prędkość przesuwu krzywych: 12,5/25/50 mm/s

	67. 
	Wydruk krzywych i danych pomiarowych

	
	IBP

	  74.
	Ilość kanałów do pomiaru min. 2

	  75.
	Zakres pomiaru min. -50 do 400 mmHg

	  76.
	Dokładność nie mniejsza niż +/- 2mmHg

	  77.
	Zakres pomimaru HR min. 35-250 ud./min

	  78.
	Dokładność pomiaru HR nie mniejsza niż +/- 3 ud./min

	  79.
	Prędkość 12,5/ 25 mm/s


Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza.
2. Dotyczy Załącznika nr 3 – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych – pkt.3

Czy Zamawiający dopuści wagę kardiomonitora do 5 kg.


Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

…………………………………….
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