Szamotuły, dnia 10.11.2019 r. 
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły

ZP-381-59/2019

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: DOSTAWĘ AMBULANSU TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA POTRZEB SPZOZ W SZAMOTUŁACH, nr sprawy: ZP-381-59/2019.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: DOSTAWĘ AMBULANSU TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DLA POTRZEB SPZOZ W SZAMOTUŁACH, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
Dotyczy Noszy głównych
1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści nosze główne firmy Medirol model Clinic Extero zgodne z aktualnymi normami ambulansowymi obowiązującymi w Polsce tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015, charakteryzujące się poniższymi parametrami:
	Nosze główne rozłączne
· Wykonane z materiału odpornego na korozję, malowanego metodą proszkową
· Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha
· Przystosowane do prowadzenia reanimacji
· Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni
· Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu i ułożenie na wznak.
· Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy
· Rama o przekroju okrągłym, dzięki czemu mniej jest podatna na uszkodzenia na skutek uderzeń i otarcia
· Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące
· Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi
· Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy
· Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy
· Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi
· Waga noszy 22 kg, zgodne z wymogami normy PN EN 1865
· Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy
· Obciążenie dopuszczalne 250 kg
	Transporter noszy głównych rozłącznych
· Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie  noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę – pełna kontrola w trakcie wprowadzania i wyprowadzania noszy z/do ambulansu uruchamiany dźwignią blokady
· Szybki i łatwy system połączenia z noszami
· Stała długość goleni noszy, wysokość załadunku 70 cm
· Zintegrowane z ramą uchwyty, dzięki czemu zabezpieczony został dostęp do przycisków blokady składania goleni, co razem z podwójnym skokiem blokady składania goleni stanowi zabezpieczenie przed samoczynnym opadnięciem  noszy w dół
· Regulacja wysokości w 7 poziomach – system ALS Automatyczny System Blokujący umożliwiający podniesienie noszy bez potrzeby uruchamiania żadnych blokad, dźwigni zamiast opisanego systemu wspomagania sprężynami gazowymi
· Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy
· Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na trzech poziomach pochylenia
· Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie o 360˚, 2 kółka wyposażone w hamulce
· Wszystkie kółka jezdne o średnicy 200mm, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem w budynkach i poza nimi, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost uruchamianą dźwignią (kółka do jazdy na wprost blokują się automatycznie po wciśnięciu blokady)
· Obciążenie dopuszczalne transportera 275 kg
· Uchwyty zintegrowane z ramą transportera, bez dodatkowych rączek
· Waga transportera 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865
· Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami normy PN EN 1789
· Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją
· Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy
· Rama o przekroju okrągłym
· Tabliczka znamionowa informująca o dacie kolejnego przeglądu
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski z dnia 12 września 2018) tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych?
[bookmark: _GoBack]Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
3. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów do noszy głównych tj. deklaracji zgodności i certyfikatu zgodności wystawionych przez niezależną jednostkę notyfikowaną zgodnych z najnowszymi aktualnymi normami tj. odpowiednio PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A2:2015?
Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty ale wymaga dostarczenia na wezwanie, zgodnie z siwz:
„1.17. Deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) - Wykonawca składa na żądanie.
1.18.  W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy sprzętu medycznego i urządzeń medycznych odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia: - deklaracja zgodności CE lub inny obowiązujący prawem dokument dopuszczający do obrotu jako wyrób medyczny - zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 175, z późn. zm.) - Wykonawca składa na żądanie.”
4. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający oczekuje aby dostarczone nosze wyposażone były w kółka o średnicy co najmniej 160 mm, wszystkie skrętne o 360 stopni?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza aby dostarczone nosze wyposażone były w kółka o średnicy co najmniej 160 mm, wszystkie skrętne o 360 stopni
Dotyczy  zapisów  umowy :
5. Zwracamy się  z  prośbą o  wydłużenie   wymaganego czasu  reakcji serwisu  do 72  godzin od daty  zgłoszenia  -  w  dni  robocze  tj. poniedziałek  -piątek .
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
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Zatwierdzam
