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Pakiet nr 2
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne:  morcelator ginekologiczny  – 1 sztuka
Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 
……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 


……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 



…………………………………..……………………

Rok produkcji:   
 
               …..……………………………………………………

           Parametry  morcelatora ginekologicznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją

	
	Morcelator – 1 zestaw
	
	

	1
	Morcelator do laparoskopowych operacji ginekologicznych składający się z:

- konsoli sterującej,

- elektrycznego silnika morcelatora wraz z wyposażeniem
	TAK
	

	2
	Konsola sterująca morcelatora wyposażona w indywidualne wyświetlacze: 
	TAK
	

	3
	Wyświetlacz numeryczny informujący o maksymalnej prędkość obrotowej noża morcelatora możliwej do ustawienia
	TAK
	

	4
	Wyświetlacz słupkowy wskazujący aktualną prędkość obrotową noża
	TAK
	

	5
	Wyświetlacz numeryczny wskazujący aktualną prędkość obrotową noża
	TAK
	

	6
	Możliwość rozbudowy konsoli sterującej o shaver histeroskopowy
	TAK
	

	7
	Funkcja automatycznego rozpoznania podłączenia silnika i automatyczne ustawienie odpowiednego zakresu prędkości
	TAK
	

	8
	Maksymalna prędkość obrotowa noża min. 1100 obr/min.
	TAK
= 1100 obr./min. - 0 pkt.

>1100 obr. /min. - 5 pkt
	

	9
	Funkcja ograniczenia maksymalnej prędkości obrotowej noża morcelatora
	TAK
	

	10
	Konsola sterująca wyposażona w przyciski do regulacji ograniczenia prędkości maksymalnej
	TAK
	

	11
	Morcelator aktywowany przy pomocy przełącznika nożnego z funkcją proporcjonalności tj. możliwość zwalniania i przyspieszania w zależności od siły nacisku na przełącznik w zakresie do wartości ustawionego ograniczenia prędkości maksymalnej. Przełącznik nożny w zestawie
	TAK
	

	12
	Silnik morcelatora w kształcie wydrążonej tulei zapewniający przenoszenie ruchu obrotowego silnika bezpośrednio na nóż tnący osadzony w osiowej rękojeści, bez pośredniczących elementów przekładniowych, autoklawowalny
	TAK
	

	13
	Nominalny moment obrotowy silnika morcelatora min. 0,50 Nm
	TAK
= 0,5 Nm - 0 pkt.

> 0,5 Nm - 5 pkt
	

	14
	Rękojeść mocowana osiowo do silnika, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę zewnętrzną zapobiegającą ucieczce CO2 w momencie, gdy wprowadzone są kleszcze chwytające tkankę, w zestawie 20 szt. uszczelek
	TAK
	

	15
	Okrągły kaniulowany nóż tnący prowadzony w kaniuli, przymocowany do obudowy silnik i osadzony w rękojeści zapewniającej swobodny obrót, autoklawowalny
	TAK
	

	16
	Kaniula morcelatora o rozmiarze 15 mm z ukośnym końcem dystalnym, wyposażona we wkręcaną wewnętrzną zastawkę z wymiennymi, sprężynującymi płytkami, zapobiegającymi ucieczce CO2 w momencie, gdy w kaniuli nie znajduje się nóż tnący, obturator lub instrument laparoskopowy. W zestawie 20 szt. zamiennych płytek do zastawki wewnętrznej
	TAK
	

	17
	Kaniula mocowana do obudowy silnika w sposób bezgwintowy, umożlwiający szybką zmianę położenia silnika względem kaniuli
	TAK
	

	18
	Wewnętrzna zastawka kaniuli umożliwiająca założenie uszczelki zewnętrznej i wprowadzanie instrumentów laparoskopowych bezpośrednio przez kaniulę morcelatora, gdy silnik morcelatora odłączony jest od kaniuli
	TAK
	

	19
	W zestawie obturator tępy oraz ostry stożkowy ułatwiający wprowadzanie kaniuli do jamy otrzewnej
	TAK
	

	20
	W zestawie kleszcze do przyciągania morcelowanych tkanek, dł. 36 cm, śr. min. 10 mm, rozbieralne złożone z: 

- metalowej rękojeści z zapinką, 

- tubusu,

- wkładu roboczego typu kulociąg, obie bransze ruchome
	TAK
	

	21
	Dedykowany do zestawu kosz druciany do mycia i sterylizacji silnika morcelatora wraz z  wyposażeniem. 
Kosz  wyposażony odpowiednie uchwyty i mocowania umożliwiające przepłukiwanie wnętrza noża oraz kaniuli  morcelatora podczas mycia w myjni automatycznej
	TAK
	

	22
	Płytki zaworu, niesterylne, do zastosowania z morcelatorem ginekologicznym, 2 x opk. 10 szt.
	TAK
	

	23
	Uszczelki, do zastosowania z rękojeścią morcelatora ginekologicznego, jednorazowe, 2 x opk. 10szt.
	TAK
	

	24
	Gwarancja producenta sprzętu (wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia) na okres min. 24 miesiące i świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji.
	TAK
	

	25
	Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.
	TAK
	

	26
	Wraz z dostawą dostarczyć:

- paszport techniczny

- deklarację zgodności i certyfikat CE

- instrukcję obsługi w języku polskim
	TAK
	


…………………… dnia ……………………. 2019 r.

…….…………………………

                                                                                                                         Podpis osoby uprawnionej



