Szamotuły, dnia 29.11.2019 r. 
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13
64-500 Szamotuły

ZP-381-62/2019

WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: ZP-381-62/2019 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: ZP-381-62/2019 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. Dotyczy Pakietu nr 2: czy Zamawiający dopuści morcelator ginekologiczny zgodnie z poniższym opisem? 

	Morcelator – 1 zestaw

	Morcelator do laparoskopowych operacji ginekologicznych składający się z:
- konsoli sterującej,
- elektrycznego silnika morcelatora wraz z wyposażeniem

	Jednostka sterująca z kablem sieciowym o długości 5 m

	Na panelu przednim jednostki sterującej podłączenie kabla silnika i sterownika nożnego

	Ręczna regulacja obrotów morcelatora w zakresie nie mniejszym niż 50-1000 obrotów/ minutę

	Wybór jednego z trzech zakresów obrotów: niski (100-400 obrotów/ minutę), średni (300-700 obrotów/ minutę), wysoki (500-1000 obrotów/ minutę)

	zmiana kierunku obrotów

	klasa ochronności co najmniej II

	Jednostka napędowa umożliwiająca przyłączneie rurki tnącej z zaworem uszczelniającym, autoklawowalna, przeznaczona do co najmniej 250 cykli sterylizacji

	Silnik z kablem o długości nie mniejszej niż 3m łączący jednostkę sterującą z jednostką napędową:

	Maksymalna liczba obrotów 40 000/ minutę

	Autoklawowalny, przeznaczony do co najmniej 250 cykli sterylizacji

	Uchwyt/ nakładka na silnik z odpowietrznikami ciepła , autoklawowalna

	Włącznik nożny z kablem o długości nie mniejszej niż 3m

	Stopień ochrony IPX8

	Funkcja zmiany prędkości obrotów przez zmianę siły nacisku na włącznik w zakresie prezentowanym na wyświetlaczu jednostki sterującej

	Uszczelka krzyżowa (10 szt) 12-20mm i płaska (10 szt) 12-20 mm
Olej do konserwacji

	Wielorazowy zestaw do morcelacji zawierający: 
- rurkę tnącą do morcelatora dł. 250mm (+/-2mm), średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 22mm, autoklawowalny, przeznaczona do co najmniej 20 cykli sterylizacji ,
- obturator do morcelatora dł. 350mm, średnica 15mm, autoklawowalny,
- kaniula zewnętrzna do morcelatora dł. 185mm, średnica 15mm,  średnica w części proksymalnej 31mm, autoklawowalna,

	W zestawie kleszcze do przyciągania morcelowanych tkanek, dł. 33 cm, śr. min. 10 mm, rozbieralne złożone z: 
- plastikowej rękojeści z zapinką, 
- tubusu,
- wkładu roboczego typu kulociąg, obie bransze ruchome

	Dedykowany do zestawu kosz druciany do mycia i sterylizacji silnika morcelatora wraz z  wyposażeniem. 
Kosz  wyposażony odpowiednie uchwyty i mocowania umożliwiające przepłukiwanie wnętrza noża oraz kaniuli  morcelatora podczas mycia w myjni automatycznej

	Manipulator maciczny – 1 zestaw

	Manipulator maciczny – kompletne narzędzie z rączką na sprężynie, z 6-ma końcówkami, w rozmiarach: 
Średnica (mm) *długość (mm):  8*80, 10*100, 3*45,  3*55, 3.2*34, 3.2*45

	Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania manipulatora, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, wysłane matą silikonową typu "jeż". Wymiary pojemnika dopasowane do manipulatora.

	Gwarancja producenta sprzętu (wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia) na okres min. 24 miesiące i świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji.

	Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.

	Wraz z dostawą dostarczyć:
- paszport techniczny
- deklarację zgodności i certyfikat CE
- instrukcję obsługi w języku polskim



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza morcelatora ginegologicznego, opisanego powyżej. Manipulator maciczny nie jest przedmiotem postępowania. Zamawiający w dniu 27.11.2019 r. zamieścił na stronie internetowej nowy załącznik nr 3 dla pakietu nr 2.
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