Szamotuły, 14.05.2017r.



ODPOWIEDZI NA PYTANIA

[bookmark: _GoBack]Dot.:  postępowania o wartości nie przekraczającej 30.000 euro na Dostawa materiałów do sterylizacji I płynów stosowanych w myjniach naczyń sanitarnych

PYTANIE NR 1.
Dotyczy pakietu nr 1. Poz. Nr 1. Czy Zamawiający dopuści test do kontroli sterylizatora typu Bowie & Dick, klasa 2 wg PN-EN ISO 11140, w postaci kapsuły kontrolującej penetrację pary oraz usuwanie powietrza,  która symuluje zarówno ładunek porowaty jak i rurowy? Test składa sie z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu - oraz z niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 134ºC / 3,5 min. Każde opakowanie zawiera 400 wskaźników i przyrząd PCD. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuści.

PYTANIE NR 2
Dotyczy pakietu nr 1. Poz. Nr 2. Zwracamy się prośbą o wydzielenie pozycji nr 3 (Ampułkowy test biologiczny szybkiego odczytu) do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert i uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej ceny.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 3
Dotyczy pakietu nr 1. Poz. Nr 4. Czy Zamawiający dopuści podwójnie przylepne etykiety ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, jednoznacznie zmieniającym barwę z jasnej na ciemną, umieszczonym przy dolnej krawędzi etykiety, z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzeczny do kierunku rozwijania taśmy?  Wykonawca użyczy Zamawiającemu kompatybilną metkownicę na czas trwania umowy.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: zamawiający podtrzymuje zapisy postępowania do 30 tys. euro.

PYTANIE NR 4
Dotyczy pakietu nr 2. Poz. nr 13: Zwracamy się prośbą o wydzielenie pozycji nr 13 (Rękaw papierowo-foliowy typu ULTRA) do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert i uzyskanie przez Zamawiającego najkorzystniejszej ceny pakietu powstałego po wydzieleniu poz. nr 13.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 5.
Prosimy o informację jaki ma być termin wykonania przedmiotu zamówienia. 12 miesięcy czy 24? W treści zapytania jest 24 natomiast w projekcie umowy 12.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Termin wykonania przedmiotu zamówienia to 12 miesięcy.

PYTANIE NR 6.
Dotyczy pakietu nr 2. Poz. Nr 1-8. Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 7.
Dotyczy pakietu nr 2. Poz. Nr 1-8. Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona samoklejącą etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem, a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu. 
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 8.
Dotyczy pakietu nr 2. Poz. Nr 1-8. Czy zamawiający wymaga rękawów papierowo – foliowych, na których znajduje się oznaczenie obowiązujących norm, tj. ISO 11607-1 oraz EN 868 cz. 2, 3, 5, co jest wymagane przez obowiązujące normy?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wymaga.

PYTANIE NR 9.
Czy w pakiecie nr 4, poz.1 – Zamawiający mógłby dopuścić niskopienicy alkaliczny środek maszynowego mycia, płukania i dezynfekcji termicznej kaczek i basenów na bazie soli NTA oraz polikarboksylanu o pH ok.9.9 zapobiegając osadzania się kamienia niepozostawiający smug i zacieków, stosowanych w niskim stężeniu od 0.1 do 0.45%?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 10.
Czy w pakiecie nr 4, poz.2 – Zamawiający mógłby dopuścić niskopienicy kwaśny środek do maszynowego mycia, płukania i dezynfekcji termicznej kaczek i basenów na bazie kwasu cytrynowego, zabiegający osadzania się kamienia, nie pozostawiając smug i zacieków stosowanych w niskim stężeniu od 0.1 do 0.3$ o pH koncentratu 2.0 +/-0.5 zawierający inhibitory korozji czynnik kompensujący oraz anionowe związki powierzchniowo czynne?
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza.





