# Szamotuły, dnia 03.01.2020 r.

# Samodzielny Publiczny Zakład

# Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły

### ZP-381-64/2019

# WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem, nr sprawy: ZP-381-64/2019.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Dotyczy Noszy głównych wielozadaniowych:

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone nosze wyposażone były w kółka o średnicy przynajmniej 160mm, dzięki czemu transport pacjenta po trudnym terenie, zniszczonym podłożu będzie bezpieczniejszy i bardziej komfortowy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz: „Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost”.

2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone nosze posiadały obciążenie maksymalne przynajmniej 250 kg.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz: obciążenie dopuszczalne min. 227 kg

3. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania nosze firmy FERNO, z poręczami bocznymi składanymi na boki?

Uzasadnienie:

Oferowane prze nas rozwiązanie umożliwia poszerzenia leża noszy przydatne w przypadku transportu pacjentów otyłych. Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze dla personelu i pacjenta, niweluje  ryzyko przycięcia dłoni. Przy poręczach składanych wzdłużnie istnieje ryzyko przycięcia dłoni.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy formularz ofertowy pkt. V.4.a – prosimy o wykreślenie tego punktu z uwagi, iż żaden producent nie przedłuży gwarancji na cały ambulans z powodu awarii jakiejś części. Nie ma w ogóle związku pomiędzy noszami, zabudową medyczną, a np. samochodem bazowym. Wykonawca może zaproponować przedłużenie gwarancji ale to wiąże się z limitem km i wyższą ceną.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący przedłużenia gwarancji ambulansu na czas jego naprawy. Zapis ten dotyczy tylko pojazdu bazowego bez zabudowy medycznej, sprzętu medycznego i noszy. „a) wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji ambulansu o czas jego naprawy”
5.    Dotyczy formularz ofertowy pkt. V.4.b – prosimy o określenie czy opisane w tym punkcie przeglądy mają być wykonywane bezpłatnie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż obowiązkowe przeglądy gwarancyjne mają być bezpłatne: „b) wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta ambulansu,”

6.    Dotyczy formularz ofertowy pkt. V.4.c – prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o dni robocze?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż zapis dotyczy tylko dni roboczych: „c) wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia;”
7.    Dotyczy formularz ofertowy pkt. V.4.c – prosimy o wydłużenie tego czasu do 48 h.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu do 48 h

8.    Dotyczy formularz ofertowy pkt. V.4.d – prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca ma dostarczyć ambulans zastępczy tylko w przypadku gdy awaria powstała nie z winy użytkownika.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca ma dostarczyć ambulans zastępczy tylko w przypadku, gdy awaria powstała nie z winy użytkownika.
9.    Dotyczy formularz ofertowy pkt. V.4.d – prosimy o wydłużenie tego terminu do 7 dni.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu do 7 dni

10.    Dotyczy formularz ofertowy pkt. V.4.e – prosimy o potwierdzenie, iż chodzi o wymianę wadliwego elementu, a nie w przypadku trzy krotnej naprawy danego elementu Zamawiający ma wymienić cały ambulans.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z zapisem chodzi o wymianę wadliwego elementu, a nie całego ambulansu
11.    Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co zmniejszy koszt dostawy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dostawę na kołach pod warunkiem przekazania ambulansu z pełnym zbiornikiem paliwa.

12.    Prosimy o potwierdzenie, iż koszty serwisu pogwarancyjnego ponosi Zamawiający.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

13.    Dotyczy eksploatacji: prosimy o podanie szacunkowego zakładanego przebiegu rocznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Szacunkowy przebieg roczny - do 50 tys. km

14.    Prosimy o określenie marki i modelu radiotelefonu przewoźnego jaki będzie montowany w ambulansie abyśmy mogli przygotować odpowiedni uchwyt.

Odpowiedź Zamawiającego: Radiotelefon MOTOROLLA DM 4601

15.    W związku z przedłużeniem wydatkowania środków dotyczących programu wymiany ambulansów, czy Zamawiający dopuści realizację do 30.04.2020?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza termin realizacji do 20.04.2020 r.

16.    Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odbiór pojazdu w siedzibie producenta ambulansu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

17.    Dotyczy umowy § 7pkt.2 – prosimy o określenie za co Zamawiający może dochodzić odszkodowania.

Odpowiedź Zamawiającego: na zasadach ogólnych wynikających z art. 471 i następnych KC.

18.    Prosimy o określenie po jakim czasie w dniach (opóźnienia w dostawie), Zamawiający odstąpi od umowy?

Odpowiedź Zamawiającego: Z uwagi na to, iż zamawiający ma zamiar pokryć zakup karetki w znacznym stopniu z dotacji ministerialnej, której termin wykorzystania upływa w dniu 30.04.2020 r. umowa ze strony Zamawiającego po tym dniu stanie się bezprzedmiotowa.

19.    Czy Zamawiający dopuści rok produkcji samochodu bazowego 2018, natomiast zabudowy 2020.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga min. 2019 roku produkcji samochodu bazowego

20.    Dotyczy OPZ pkt.I.11 – prosimy o rezygnację ze stopnia zewnętrznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

21.    Dotyczy OPZ pkt.I.15 – czy Zamawiający dopuści kolor żółty?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

22.    Dotyczy OPZ pkt.I.23 – prosimy o dopuszczenie czujników parkowania z wizualizacją nie w lusterkach, a na desce rozdzielczej lub tylko sygnalizacją dźwiękową.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza czujniki parkowania z wizualizacją nie w lusterkach, a na desce rozdzielczej. Zamawiający nie dopuszcza samej sygnalizacji dźwiękowej.

23.    Dotyczy OPZ pkt.II.1 – prosimy o dopuszczenie pojazdu z silnikiem o pojemności 1968 cm3 tzw. dwulitrowego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

24.    Dotyczy OPZ pkt.III.1 – prosimy o rezygnację z asystenta martwego punktu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z asystenta martwego punktu i dokona modyfikacji SIWZ

25.    Dotyczy OPZ pkt.III.1 – prosimy o opisanie jakie funkcje ma spełniać asystent wspomagania koncentracji, aby Zamawiający uznał dany wymóg za spełniony.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z zapisu w SIWZ i dokona modyfikacji.
26.    Dotyczy OPZ pkt. VI.3 – prosimy o dopuszczenie ambulansu z zestawem naprawczym zamiast koła zapasowego – koło zapasowe zostanie dostarczone luzem jako dodatkowy element.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

27.    Dotyczy OPZ pkt.VII.1 – prosimy o podanie marki i modelu tabletu abyśmy mogli zamontować odpowiednią stację dokującą.

Odpowiedź Zamawiającego: Tablet: DURABOOK R11AH

28.    Dotyczy OPZ pkt.VII.1 – prosimy o potwierdzenie, iż stacją dokująca, moduł GPS oraz drukarka są po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Stacja dokująca, moduł GPS, drukarka - po stronie Zamawiającego

29.    Dotyczy OPZ pkt.VII.1 – prosimy o podanie marki i modelu modułu GPS używanego przez Zamawiającego, abyśmy mogli przygotować odpowiednią instalację np. teltonika FM3300, itd.?

Odpowiedź Zamawiającego: Moduł GPS: Teltonika FM3300

30.    Dotyczy OPZ pkt.VIII.3 – prosimy o rezygnację z niezależnego ogrzewania wodnego. Ogrzewanie powietrzne jest wystarczające do ogrzania przedziału medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

31.    Dotyczy OPZ pkt.VIII.6 – prosimy o rezygnację z szyberdachu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

32.    Dotyczy OPZ pkt.IX.2 – prosimy o dopuszczenie akumulatorów o łącznej pojemności 194 Ah.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

33.    Dotyczy OPZ pkt.XIII.1 – prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu w celu zamontowania odpowiedniego uchwytu.

Odpowiedź Zamawiającego: Motorolla DM 4601

34.    Dotyczy OPZ pkt.XIV.3 – z uwagi iż Wykonawca ma przygotować uchwyty do wymienionego sprzętu proszę o podanie marki i modelu sprzętu: defibrylatora, pompy, respiratora, ładowarki oraz ssaka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Uchwyt do defibrylatora -  zgodnie z wymogami defibrylatora opisanymi w SIWZ

Pompa - Ascor AP 14

Respirator - Weinmann Medumat - Basic

Ładowarka - zgodnie z wymogami defibrylatora opisanymi w SIWZ

Ssak - Weinmann Accuvac - Basic

………………………….

Zatwierdzam