Szamotuły, dnia 21.02.2020 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-9/2020
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na: Dostawa przyrządów używanych na salach operacyjnych, materiałów medycznych, sprzętu sterylnego, materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Szamotułach.
, nr sprawy: ZP-381-9/2020.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa przyrządów używanych na salach operacyjnych, materiałów medycznych, sprzętu sterylnego, materiałów opatrunkowych dla SPZOZ w Szamotułach.
, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:

1. Pakiet 4: Czy Zamawiający dopuści: Nieresorbowalna lekka siatka chirurgiczna wykonana z monofilamentowej przędzy polipropylenowej jednowłókienkowej o średnicy 0,16mm, o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, dobrej układalności i niskiej masie powierzchniowej: 60-85 g/m2 oraz niestrzępiących się brzegach i wysokiej wytrzymałości na wyrwanie szwu, optymalna sztywność, wytrzymałość – w kierunku wzdłużnym i poprzecznym >250 N. Porowatość siatki – min. 65%, grubość siatki min. 47 mm. Siatka wykonana techniką dzianą z możliwością przycinania jej brzegów.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
2. Pakiet 6: Czy Zamawiający wymaga podkładu o chłonności 2000 ml wg. ISO 11948-1? Chłonność potwierdzona kartą danych technicznych wystawioną przez producenta.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
3. Pakiet 9 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm                            

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 175cm x 200cm                          

2 x samoprzylepna serweta operacyjna 75cm x 90 cm                     

4 x ręcznik chłonny o wymiarach   50cm x 40cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50 cm 

1 x osłona (serweta) na stolik Mayo  80cm x 145 cm  

1 x serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach  150cm x 190 cm .                              

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 47g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o szerokości 66cm i gramaturze 35g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej 84g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii o grubości 50µm i włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 24g/m2 oraz wymiarach 76cm x 85cm. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 74g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Spełnia wymagania wg normy EN 13795 – 1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 80 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 92/88 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 123cm H2O. Współczynnik pylenia 2 log10. Chłonność warstwy zewnętrznej min.631%. Materiał serwet głównych posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie miękki blister wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: nr ref, seria, datę ważności, dane wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN – EN 13795.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
4. Pakiet 9 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa+włóknina polipropylenowa) o gramaturze 62g/m2, w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 63g/m2:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 200cm, wzmocnienie o wymiarach 37,5cm x 70cm.                                    

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 37,5cm x 70cm                                                

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90c, , wzmocnienie o wymiarach 37,5cm x 70cm                                                                                                

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 20 cm x 40cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9cm x 50 cm 

1 x osłona (serweta ) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 140cm                                                                               1 x serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190 cm. 

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym >200 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 74/76 N (MD) oraz 72,5/73,02 N (CD). Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 457 cm H2O. Współczynnik pylenia 2 log10. Chłonność laminatu z warstwą chłonną min.549%. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie miękki blister wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej znajdują się następujące informacje: nr ref, seria, datę ważności, dane wytwórcy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN – EN 13795.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
Pytania dot. treści SIWZ:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na przedstawienie w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym przez Zamawiającego normom lub specyfikacjom technicznym kart danych technicznych i oświadczeń wystawionych przez producenta zamiast zaświadczeń niezależnego podmiotu?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.
2. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Załączników nr 1, 2, 4  w wersji edytowalnej, co ułatwi przygotowanie oferty.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zamieścił na stronie internetowej siwz z załącznikami w wersji edytowalnej.
Pytanie dot. projektu umowy: 


1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
2. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

3. Czy Zamawiający zgadza się, aby §4 ust. 1, 2 zwrot „kary umownej w wysokości 30% zamówienia objętego odstąpieniem” został zmieniony na „kary umownej w wysokości 10% zamówienia objętego odstąpieniem”?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary były naliczane od wartości niezrealizowanej części umowy a nie całej wartości umowy?
Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokonał już takiej korekty we wzorze umowy. Do pobrania nowy załącznik.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w §4 ust. 1 wyrażenie „co najmniej dwa razy przypadku niezrealizowania umowy w terminie” zostało zmienione na „co najmniej trzy razy przypadku niezrealizowania umowy w terminie”?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

6. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 i 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.
Odpowiedź Zamawiającego: We wzorze umowy w § 4 ust.4 istnieje już taki zapis.
Pakietu nr 1. 

7. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 1 dopuści stapler  liniowy  jednorazowego użytku  o długości  60mm , zszywki tytanowe o przekroju okrągłym na całej długości, pozostałe parametry wg SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

8. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 2 dopuści stapler  liniowy  jednorazowego użytku  o długości  90mm , zszywki tytanowe o przekroju okrągłym na całej długości, pozostałe parametry wg SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

9. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 3 dopuści stapler  liniowy  jednorazowego użytku o długości  80mm, zszywki tytanowe o przekroju okrągłym na całej długości, pozostałe parametry wg SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

10. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 4 dopuści ładunek do staplera  liniowego  jednorazowego użytku o długości  80mm, zszywki tytanowe o przekroju okrągłym na całej długości, pozostałe parametry wg SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

11. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 5 dopuści stapler  liniowy  jednorazowego użytku o długości  100mm, zszywki tytanowe o przekroju okrągłym na całej długości, pozostałe parametry wg SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

12. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 6 dopuści ładunek do staplera  liniowego  jednorazowego użytku o długości  100mm, zszywki tytanowe o przekroju okrągłym na całej długości, pozostałe parametry wg SIWZ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

13. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 9 dopuści jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony, z łamanym kowadełkiem lub bez, rozmiar: 24mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm; w zestawie ładunek  z  dwoma  naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła.  Zszywka o wysokości: 4.5 mm dla rozmiaru 24 mm, 4.8 mm dla rozmiaru  26 mm i 29 mm, 5.0 mm dla rozmiaru 32 mm z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem.  System zamykania  (SFS)  zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej,  z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

14. Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 10 dopuści jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony, z łamanym kowadełkiem lub bez, rozmiar: 29 mm, 32 mm; w zestawie ładunek  z  dwoma  naprzemiennymi szeregami tytanowych zszywek o przekroju koła.  Zszywka o wysokości: 4.8 mm dla rozmiaru 29 mm, 5.0 mm dla rozmiaru 32 mm z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym odpaleniem.  System zamykania  (SFS)  zapewniający formowanie zszywek w kształt litery B. W zestawie metryczki do wklejenia w karcie operacyjnej,  z podaną informacją o producencie, numerze katalogowym, dacie produkcji i ważności, sterylny?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

………………………..
Zatwierdzam
