ZP-381-42/2020                                                                                                                                                   

                                                                                                                            Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: TOR WIZYJNY 1 SZT. - Procesor wizyjny:
Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 
……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji: …..……………………………………………………
	Rodzaj sprzętu i ilość
	Opis parametrów
	Parametr oceniany
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany
	Przyznane punkty
	Parametr po odpowiedziach

	 
	

	TOR WIZYJNY 1 SZT. - Procesor wizyjny:
	Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek dla wszystkich oferowanych endoskopów
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Rozdzielczość sygnału wideo min 1920x1080p lub min 1920x1080i
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wyjścia/wejścia typu: 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Min:
	
	
	
	
	

	
	1 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego lub archiwizacji HD)
	
	
	
	
	

	
	1 x DVI do podłączenia zewnętrznego sygnału (PIP)
	
	
	
	
	

	
	1x VGA 9 lub 15 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync) 
	
	
	
	
	

	
	1x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji SD
	
	
	
	
	

	
	2 x USB do podłączenia  pamięci zewnętrznej (min dwa umieszczone na panelu przednim)
	
	
	
	
	

	
	2 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD
	
	
	
	
	

	
	Wyjście komunikacyjne RJ45
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Funkcja maksymalnej, stałej ekspozycji światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki skórne (np. dla procedury PEG)
	tak - 10 pkt., nie-0 pkt.
	Tak/Nie
	 
	 
	

	
	Minimalne informacje (dane badania) – wyświetlane na ekranie monitora:
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	- data badania
	
	
	
	
	


	
	- czas badania
	
	
	
	
	

	
	- stoper 
	
	
	
	
	

	
	- imię i nazwisko pacjenta
	
	
	
	
	

	
	- ID pacjenta 
	
	
	
	
	

	
	- wiek pacjenta
	
	
	
	
	

	
	- nazwa użytkownika (lekarza)
	
	
	
	
	

	
	- Imię i nazwisko pacjenta
	
	
	
	
	

	
	- nazwa placówki (szpitala)
	
	
	
	
	

	
	Funkcja ZOOM min 2x 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Pełne menu procesora w języku polskim 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość wyświetlania niezależnie 2 obrazów na ekranie głównym (m.in. ruchomy + PIP)
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora  bez zasłonięcia ekranu głównego badania 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora  z podglądem zapisanych zdjęć 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość wyświetlania na ekranie monitora  podglądu z zapisanych sekwencji wideo 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość obrazowania w różnych pasmach  światła
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wycięcie min 3 zakresów pasma światła (min. pasma czerwonego, zielonego, niebieskiego)
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na min 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) 
	 
	Tak
	 
	 
	


	
	Pompa insuflacyjna z min trzystopniową regulacją pracy (0,1,2,3,4,5)  
	 
	Tak
	 
	 
	Zamawiający dopuści pompę insuflacyjną z trzystopniową regulacją pracy (0,1,2,3)

	
	Wyposażony w butelkę wodną o pojemności min 200 ml.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Regulacja kontrastu w min 3 stopniach 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość zapamiętania min 300 zabiegów w pamięci urządzenia
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość zaprogramowania czasu funkcji wyboru stop klatki w min 2 zakresach
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Rejestracja zdjęć na pamięci USB z przodu lub z tyłu procesora w formacie bezstratnym PNG o stopniu kompresji max 10% i skompresowanym JPG o stopniu kompresji min 80% 
	 
	Tak
	 
	 
	Zamawiający dopuści rejestrację zdjęć na pamięci USB w formatach TIFF oraz JPG

	
	Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu)
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Podłączenie endoskopu do procesora za pomocą jednego konektora
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Gniazdo do endoskopu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem endoskopu podczas badania 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora ze złączem typu USB
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Dotykowy panel sterujący wyposażony w funkcję sterowania dotykowego za pomocą 1 lub 2 palców (panel pojemnościowy)
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Programowalność funkcji sterowania procesorem, wyświetlanych i dostępnych z dotykowego panelu
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Bezpośredni dostęp z panelu dotykowego do funkcji:
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Zoom
	
	
	
	
	

	
	Kontrast
	
	
	
	
	

	
	Wyostrzenie obrazu
	
	
	
	
	

	
	Wycięcie pasma światła
	
	
	
	
	

	
	Regulacja pompy
	
	
	
	
	

	
	Eksport zdjęcia do USB
	
	
	
	
	

	
	Marker kątnicy
	
	
	
	
	

	
	Nagrywanie sekwencji wideo
	
	
	
	
	

	
	Regulacja oświetlenia z panelu dotykowego
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Pompa wbudowana w urządzenie o regulowanym ciśnieniu w zakresie min. 45-70 kPa
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Zintegrowane z endoskopem źródło światła LED o gwarancji pracy min 2000 godzin
	 
	Tak
	 
	 
	Zamawiający dopuści wysokiej klasy, zaawansowane technologicznie źródło światła LED

	
	Układ regulacji jasności z minimum 3 ustawieniami: ręczne, uśrednione, szczytowe
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 10 stopniach 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość regulacji barwy czerwonej w min 10 stopniach 
	 
	Tak
	 
	 
	Zamawiający dopuści możliwość regulacji barwy czerwonej i niebieskiej w 9 stopniach

	
	Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min 10 stopniach
	 
	Tak
	 
	 
	Zamawiający dopuści możliwość regulacji barwy czerwonej i niebieskiej w 9 stopniach

	
	Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) 
	 
	Tak
	 
	 
	Zamawiający dopuści nowoczesny system, który nie wymaga wykonywania i nie posiada funkcji balansu bieli

	
	Możliwość zapisania min 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego
	 
	Tak
	 
	 
	Zamawiający dopuści możliwość zapisania min. 45 pacjentów w menu wewnętrznym

	
	Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 200Va
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Warunki pracy:
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Temperatura otoczenia 10-40 st. C
	
	
	
	
	

	
	Wilgotność względna: 30-85%
	
	
	
	
	

	
	Ciśnienie: 700-1060 hPa
	
	
	
	
	

	
	Wyposażenie:
	 
	 
	 
	 
	

	
	Monitor medyczny - przekątna min 24 cale z matrycą LED
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Kąt widzenia min 178 stopni
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Zewnętrzny transformator napięcia
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Min 300 cd/m2
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Kontrast min 800:1
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Dotykowy panel sterujący
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Standard Vesa
	 
	Tak
	 
	 
	

	Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: Wózek do zestawów endoskopowych – 1 szt.
Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 
……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji: …..……………………………………………………
	

	Wózek do zestawów endoskopowych – 1 szt.
	Podstawa jezdna z blokadą 4 kół
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	4 podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Centralna listwa zasilająca z min 8 gniazdami
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Ruchowy wysięgnik do mocowania monitora
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Teleskopowy wieszak na endoskopy
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Dopuszczalne obciążenie 150  Kg
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wieszak na min 2 endoskopy z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Waga wózka do 70 Kg
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wyposażenie:
	 
	 
	 
	 
	

	
	Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów oraz poprzez kanał roboczy
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu za pomocą potencjometru – regulacja w min 10 stopniach
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Zbiornik płynu – min. 1 litr (autoklawowalny)
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu (możliwość zaprogramowania)
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość obsługi przyciskiem nożnym
	 
	Tak
	 
	 
	

	Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: Ssak endoskopowy – 1 szt.
Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 
……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji: …..…………………………………………………… 
	

	Ssak endoskopowy – 1 szt.
	Max. Podciśnienie ≥ 90 kPa (675 mmHG) 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wydajność 30 l/min ( mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny)
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Gładka, jednoczęściowa obudowa w technologii CleanTouch z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Bezobsługowa pompa niskoobrotowa (poniżej 50 obr/min) tłokowa
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Bardzo niski poziom hałasu (poniżej 37 dB)
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zaoferować zbiornik zabezpieczający 0,2- 0,3 litra.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Ssak napółkowy
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Zbiornik  2,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych,  z uchwytem  naszynowym i  blokadą  zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wkłady jednorazowe kompatybilne do w/w zbiorników –  40 szt.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Filtry antybakteryjne - min. 5 szt.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Klasa zabezpieczenia II a, CE (93/42/EEC), Typ CF, IP21
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Zasilanie  230 VAC 50 Hz+/-10%
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Pobór mocy max. 50 W
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wymiary 210 x 305x 375 mm
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Waga 9,3 kg
	 
	Tak
	 
	 
	

	 
	

	Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: Videogastroskop (HDTV)- 2 szt
Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 
……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji: …..………………………………………………
	

	Videogastroskop (HDTV)- 2 szt
	Średnica kanału roboczego – min. 3,2 mm
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Średnica zewnętrzna wziernika– max 9,8 mm 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Kąt zagięcia min.:
	 
	Tak
	 
	 
	Zamawiający dopuści wychylenia końcówki góra/dół 210/90 stopni, prawo/lewo 100/100 stopni

	
	Góra/dół: 210/120 stopni ±10
	
	
	
	
	

	
	Lewo/prawo: 120/120 stopni ±10
	
	
	
	
	

	
	Chip CMOS w końcówce endoskopu
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wbudowane diody LED o temperaturze barwy 5000K ±200K lub inny system LED
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie, numerze seryjnym oraz wersji oprogramowania wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Kąt obserwacji – min. 140 st. z funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer do mocowania narzędzi oraz śluz roboczych
	 
	Tak
	 
	 
	Zamawiający dopuści wlot kanału biopsyjnego typu standardowego? Proponujemy nowoczesne rozwiązanie pozwalające na płynniejszą obsługę akcesoriów

	
	Wyposażony w kanał wodny typu Water Jet
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Zawór testera szczelności w konektorze 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej  na rękojeści endoskopu
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	System głębi ostrości min 3-100mm 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Długość robocza min  1050mm 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o min 180 stopni (dla zabezpieczenia endoskopu przed skręceniem)
	tak - 5 pkt., nie-0 pkt.
	Tak/Nie
	 
	 
	

	
	Konektor nie wymagający zabezpieczenia przez zanurzeniem (ochronnych kapturów)
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia
	 
	Tak
	 
	 
	Zamawiający dopuści oznaczenie modelu endoskopu przy konektorze z możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia

	
	Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla GOPP
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Kompatybilność z funkcją naświetlania laserowego
	 
	Tak
	 
	 
	Zamawiający zrezygnuje z kompatybilności z funkcją naświetlania laserowego

	
	Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min 3 zakresów widma
	 
	Tak
	 
	 
	Zamawiający dopuści możliwość obrazowania w wąskim paśmie światła

	
	Aparat w pełni zanurzalny bez nakładek uszczelniających na konektorze łączącym z procesorem
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (załączyć listę)
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu lub sterylizacji nadtlenkiem wodoru
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF lub inny zgodny z odpowiednią normą
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Stopień ochrony przed wodą min. IPX7
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Współpraca z oferowanym torem wizyjnym
	 
	tak
	 
	 
	

	
	Wyposażenie: inne niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia tj. min.:
	 
	 
	 
	 
	

	
	Olejek silikonowy do uszczelek zaworu – kpl szt
	
	
	
	
	

	
	Zawór ssący wielorazowy – 1 kpl
	
	
	
	
	

	
	Zawór woda powietrze wielorazowy – 1 kpl
	
	
	
	
	

	
	Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 1 kpl
	
	
	
	
	

	
	Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 1 kpl
	
	
	
	
	

	
	Komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 1 kpl
	
	
	
	
	

	
	Szczotka czyszcząca kanał roboczy – kpl
	
	
	
	
	

	
	Adaptery do ręcznego mycia aparatu – 1 kpl
	
	
	
	
	

	
	Ręczny medyczny tester szczelności – 1 kpl
	
	
	
	
	

	Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: Videokolonoskop (HDTV)- 2 szt

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 
……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji: …..……………………………………………………

	

	Videokolonoskop (HDTV)- 2 szt
	Średnica kanału roboczego – min. 3,8 mm 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Średnica zewnętrzna wziernika– max. 13,2mm
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Chip CMOS w końcówce endoskopu
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wbudowane diody LED o temperaturze barwy 5000K ±200K lub inny system LED
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Dzielona sztywność wziernika w 3 odcinkach wyposażona w technologię zapewniającą optymalne przeniesienie momentu sił skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną, co umożliwia kontrolę podczas wprowadzania wideokolonoskopu w trakcie procedur endoterapeutycznych ułatwiająca wprowadzanie do jelita
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Kąt obserwacji – min. 140 st. z funkcją zoom z przycisku endoskopu z rękojeści endoskopu
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer
	 
	Tak
	 
	 
	Zamawiający dopuści wlot kanału biopsyjnego typu standardowego

	
	Złącze konektora kanału Water Jet typu Luer
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Zawór testera szczelności w konektorze 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Dostęp do pełnej regulacji wycięcia pasma światła z przycisku regulacji powiększenia umieszczonej  na rękojeści endoskopu
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	System głębi ostrości min 3-100mm  
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Długość robocza min. 1500mm
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (pełna kompatybilność w wszystkimi funkcjami oferowanego procesora wizyjnego 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o min 180 stopni (dla zabezpieczenia endoskopu przed skręceniem)
	tak - 5 pkt., nie-0 pkt.
	Tak/Nie
	 
	 
	

	
	Konektor nie wymagający zabezpieczenia przez zanurzeniem (ochronnych kapturów)
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia
	 
	Tak
	 
	 
	Zamawiający dopuści oznaczenie modelu endoskopu przy konektorze z możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia

	
	Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla dolnego odcinka przewodu pokarmowego
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Tryb obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min 3 zakresów widma
	 
	Tak
	 
	 
	Zamawiający dopuści możliwość obrazowania w wąskim paśmie światła

	
	Aparat w pełni zanurzalny bez nakładek uszczelniających na konektorze łączącym z procesorem
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (załączyć listę)
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu lub sterylizacji nadtlenkiem wodoru
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF lub inny zgodny z odpowiednią normą
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Stopień ochrony przed wodą min. IPX7
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wyposażenie:
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Olejek silikonowy do uszczelek zaworu – kpl szt
	
	
	
	
	

	
	Zawór ssący wielorazowy – 1 kpl
	
	
	
	
	

	
	Zawór woda powietrze wielorazowy – 1 kpl
	
	
	
	
	

	
	Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 1 kpl
	
	
	
	
	

	
	Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 1 kpl
	
	
	
	
	

	
	Komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 1 kpl
	
	
	
	
	

	
	Szczotka czyszcząca kanał roboczy – kpl
	
	
	
	
	

	
	Adaptery do ręcznego mycia aparatu – 1 kpl
	
	
	
	
	

	Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: Myjnia automatyczna – 2 szt.
Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 
……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji: …..……………………………………………………

	

	Myjnia automatyczna – 2 szt
	Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji jednego endoskopu
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość mycia endoskopów różnych producentów 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Praca w systemie zamkniętym
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Jednokrotne lub wielokrotne użycie roztworu środka dezynfekcyjnego
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wyświetlacz LCD
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Waga max. 70 kg
	 
	Tak
	 
	 
	Zamawiający dopuści wagę max. 80 kg

	
	Informacja na ekranie o aktualnym etapie procesu
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wymiary zewnętrzne nie większe niż wys. 120 cm, gł. 80 cm , szer. 60 cm.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	W ramach procesu mycia i dezynfekcji realizacja: mycia, płukania, dezynfekcji, płukania, przedmuch (wielu kanałów)
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość ręcznego zaprogramowania czasu procesu w zależności od stosowanych środków
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów . 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Test szczelności. Wyjście dyszy testera szczelności umiejscowione w komorze myjąco - dezynfekującej.
	 
	Tak
	 
	 
	Zamawiający dopuści wyjście dyszy testera szczelności na zewnątrz komory myjąco-dezynfekującej

	
	Automatyczny proces uzupełniania i opróżniania zbiornika ze środkiem dezynfekującym sterowany z konsoli urządzenia
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wbudowana lampa UV do dezynfekcji wody
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość stosowania wymiennie środków dezynfekujących typu GA i PAA
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Mobilność urządzenia (układ jezdny z blokadą kół)
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Drukarka raportująca proces pracy urządzenia
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Pojemność zbiornika na detergent min. 1,5 l.
	 
	Tak
	 
	 
	Zamawiający dopuści pojemność zbiornika na detergent 1,2l

	
	Pojemność zbiornika na środek dezynfekujący min. 13 l.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Raporty statusu środka dezynfekcyjnego 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Program samodezynfekcji myjni
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Elektroniczne czyszczenie filtrów
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Programy realizujące proces mycia i dezynfekcji – min. 5 programów do wyboru
	 
	Tak
	 
	 
	Zamawiający dopuści urządzenie z dedykowanym programem realizującym proces mycia i dezynfekcji z możliwością adaptacji jego długości i zakresu w zależności od używanych środków i realizowanych potrzeb

	Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: Szafa do przechowywania endoskopów – 1 szt 
Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 
……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji: …..……………………………………………………

	

	Szafa do przechowywania endoskopów – 1 szt
	Możliwość przechowywania min 4 endoskopów
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość umieszczenia min. 4 endoskopów giętkich (gastroskopy oraz kolonoskopy, dowolnego producenta) 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Pełna kompatybilność z posiadanymi oraz oferowanymi endoskopami
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wykonana z elementów ze stali nierdzewnej 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Szafa wyposażona w tacę ociekowe
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Szafa wyposażona w przeszklone drzwi
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Min. 4 wysuwane wieszaki do przechowywania endoskopów w pozycji wiszącej
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wymiary szer/wys: 1000x2000 (+/- 30%) 
	 
	Tak
	 
	 
	

	Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: Diatermia z modułem argonowym (aparat do elektrokoagulacji) – 1 szt
Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 
……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji: …..……………………………………………………

	

	Diatermia z modułem argonowym (aparat do elektrokoagulacji) – 1 szt
	Urządzenie przeznaczone do cięcia i koagulacji oraz koagulacji argonowej w zabiegach endoskopowych.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/-10%
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Klasa I CF.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Aparat z wewnętrznym modułem argonowym (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy  podczas zabiegu.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 7”
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość regulacji jasności ekranu w co najmniej dziesięciostopniowej skali lub regulacja płynna
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Komunikacja w języku polskim. 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej.  Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu.  Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej  sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Urządzenie wyposażone w 2 niezależne wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów: 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	-        dla narzędzi argonowych
	
	
	
	
	

	
	-        dla narzędzi mono / bipolarnych nieargonowych.
	
	
	
	
	

	
	Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji co najmniej 5 poziomów lub płynna regulacja (bez możliwości całkowitego wyciszenia).
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Aktywacja funkcji cięcia, koagulacji oraz plazmy argonowej przy użyciu jednego 3-przyciskowego włącznika nożnego. 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na butlę argonową (5L / 10L)  oraz koszykiem na akcesoria.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Instrukcja w języku polskim.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Aparat wyposażony w system automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia endoskopowego w zakresie do min. 400W.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia i koagulacji monopolarnej.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Minimum 4 tryby cięcia, w tym tryby do zabiegów polipektomii, papillotomii oraz mukozektomii.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie do min. 200W.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej w zakresie do min. 40W.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym koagulacja przeznaczona do zabiegów endoskopowych
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Minimum 8 efektów koagulacji  dostępnych dla każdego rodzaju koagulacji monopolarnej kontaktowej
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Koagulacja plazmą argonową z mocą do min. 40W
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Min. 2 rodzaje koagulacji plazmą argonową w tym koagulacja pulsacyjna
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Koagulacja bipolarna endoskopowa z automatyczną regulacją mocy wyjściowej w zakresie do min. 60W.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania. 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla plazmy argonowej.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Regulacja przepływu argonu w zakresie od min. 0,5 do 3 l/min. z krokiem co 0,1 l/min.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed aktywacją plazmy argonowej.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Funkcja zabezpieczająca przed aktywacją plazmy argonowej przed wypełnieniem przewodów argonem
	 
	Tak
	 
	 
	

	Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: Stół do badań endoskopowych – 1 szt.
Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 
……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji: …..……………………………………………………

	

	Stół do badań endoskopowych – 1 szt.
	Stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości z możliwością wykorzystania przy procesach endoskopowych
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Konstrukcja oparta na 2 elektrycznych kolumnach zapewniającymi właściwą stabilność 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Konstrukcja stalowa pokryta lakierem proszkowym lub inną powłoką zapewniającą odpowiednią ochronę oraz odporność na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne  
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Podstawa mobilna wyposażona w  4 podwójne koła o średnicy min. 125mm z indywidualną blokadą
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Podstawa stołu wyposażona w osłonę tworzywową ułatwiającą utrzymanie właściwego poziomu higieny
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Stół wyposażony w 2-sekcyjne leże o wymiarach min. 65x200 cm
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wymiary całkowite stołu max. 80x220 cm
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Regulacja stołu przy użyciu pilota przewodowego
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Regulacja elektryczna wysokości w zakresie min. 48-85 cm
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Segment pleców regulowany przy użyciu 2 sprężyn gazowych zakresie min. 0-90o
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Materac w odejmowalnym antybakteryjnym i niepalnym pokrowcu zmywalnym o wysokości 8 cm (+/-2cm)
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Elektrycznie regulowana pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. +/- 15°
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Bezpieczne obciążenie stołu min. 200 kg.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Waga stołu max. 80 kg
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wyposażenie: Uchwyt na ręczniki papierowe pod zagłówkiem
	 
	Tak
	 
	 
	

	Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: Insuflator CO2 – 1 szt.
Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 
……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji: …..……………………………………………………

	

	Insuflator CO2 – 1 szt.
	Maksymalne ciśnienie zasilające 0.9 MPa (po dekompresji)
	 
	Tak
	 
	 
	Zamawiający dopuści maksymalne ciśnienie zasilające 0,6MPa

	
	Wielkość przepływu na wyjściu:
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	0.2 L/Min ( ± 0.3 L/Min)
	
	
	
	
	

	
	0.3 L/Min (± 0.3 L/Min)
	
	
	
	
	

	
	Wymiary : 128 mm (szerokość), 330 mm (głębokość), 155 mm (wysokość)  ± 10 %
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Waga max. 6 kg lub możliwość umieszczenia na wózku endoskopowym
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Częstotliwość 50 Hz
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Zasilanie 100-240 V
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Alarm ciśnieniowy ostrzegający użytkownika który automatycznie odcina dopływ ciśnienia gdy osiągnie ono minimalny oraz maksymalny poziom
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Filtr przepływu stabilizujący strumień gazu i usuwa zanieczyszczenia zapewniając bezpieczne i stabilne środowisko
	 
	Tak
	 
	 
	

	Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: System archiwizacji i rejestracji badań endoskopowych – 1 szt
Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 
……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji: …..……………………………………………………

	

	System archiwizacji i rejestracji badań endoskopowych – 1 szt
	Oprogramowanie oparte na relacyjnej bazie danych typu SQL (silnik bazy danych bez ograniczeń w ilości dodawanych pozycji rekordów)
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	System umożliwia cyfrową dokumentację badań endoskopowych (lub innych badań diagnostycznych np. USG)  w postaci dokumentacji opisowej oraz obrazowej (min. zdjęcia, video)
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Wspomaganie w monitorowaniu, diagnozowaniu i podejmowaniu decyzji w oparciu o dane zarejestrowane, przechwycone lub zaimportowane z podłączonych urządzeń diagnostycznych (np. endoskopowy tor wizyjny, USG) lub nośników pamięci (np. pamięć USB , płyta CD, dysk zewn.)
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Współpraca z zestawami endoskopowymi wiodących producentów oraz innymi urządzeniami np. USG
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Dostosowanie do wymogów RODO w modułach współpracujących z systemem archiwizacji
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość rejestracji obrazów ze źródeł sygnałów analogowych (min. S-Video, Composite) jak i  źródeł cyfrowych (min. IEEE1394, USB, DVI, HDMI)
	 
	tak
	 
	 
	

	
	Dostępne moduły min.: 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	·                  kartoteka pacjenta, 
	
	
	
	
	

	
	·                  terminarz badań, 
	
	
	
	
	

	
	·                  lista badań, 
	
	
	
	
	

	
	·                  lista zleceń, 
	
	
	
	
	

	
	·                  statystyka
	
	
	
	
	

	
	dostęp do w/w modułów bezpośrednio z panelu głównego systemu – dedykowane przyciski/ikony z wyraźnym oznaczeniem/nazwą modułu
	
	
	
	
	

	
	Zabezpieczenie dostępu do programu dla każdego z użytkowników poprzez: 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	·                  login i hasło użytkownika
	
	
	
	
	

	
	·                  indywidualny nr PIN użytkownika
	
	
	
	
	

	
	(wymagane obie w/w opcje)
	
	
	
	
	

	
	Możliwość indywidualnej konfiguracji uprawnień dostępu do wybranych: modułów / formularzy / funkcji dla wprowadzonych użytkowników systemu 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Prowadzenie pełnej historii logowania użytkowników (min. data , godzina) z możliwością eksportu danych do pliku tekstowego
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Kartoteka pacjenta z możliwością: 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	·                  dodania/edycji/usunięcia danych pacjenta
	
	
	
	
	

	
	·                  wyszukiwania wcześniej zarejestrowanego pacjenta po polach min. PESEL, nazwisko, adres zamieszkania  
	
	
	
	
	

	
	·                  bezpośredniego dostępu do historii badań pacjenta (min. data, lekarz wykonujący), diagnoza, rozpoznanie
	
	
	
	
	

	
	Funkcja/moduł wyboru endoskopu do badania (przed rozpoczęciem) z predefiniowanej listy, z wyraźnym oznaczeniem min.:
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	·         nazwa, model i numer seryjny aparatu 
	
	
	
	
	

	
	·         status aparatu (w tym min. gotowy do badania, w trakcie badania, w trakcie mycia) 
	
	
	
	
	

	
	·         podgląd historii użycia aparatu z ostatniego miesiąca
	
	
	
	
	

	
	Podgląd badania endoskopowego w czasie rzeczywistym na ekranie monitora stacji roboczej z wyraźnym oznaczeniem min.:
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	·         imię i nazwisko oraz wiek pacjenta
	
	
	
	
	

	
	·         nazwa i model wybranego endoskopu   
	
	
	
	
	

	
	·         podgląd na miniaturki zapisywanych multimediów (zdjęcie, video – z oznaczeniem w/w) 
	
	
	
	
	

	
	Rejestracja obrazów i sekwencji video sterowana bezpośrednio z przycisków na głowicy endoskopu, dodatkowo możliwość rejestracji za pomocą przycisku nożnego lub manualnie bezpośrednio z poglądowego okna badania na stacji roboczej. 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość rejestracji zdjęć i video bezprzewodowo (wireless/wifi) 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość rejestracji obrazów i sekwencji video w trybie jedno- i dwupoglądowym (funkcja DUAL VIEW) - dla badań typu EUS/EBUS/ECPW (dwa źródła sygnału video na 1 ekranie)
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość rejestracji/nagrania notatki głosowej (rejestrator dźwięku)
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość wczytania pliku zdjęcia / filmu / notatki głosowej z pamięci zewnętrznej w tym min. z: pamięć USB , płyta CD, dysk zewn., 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość skanowania dokumentów w trakcie tworzenia raportu badania i dodanie bezpośrednio skanu do wydruku (wraz z opisem) – dedykowany przycisk
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Eksport oraz import  plików w znanych formatach: BMP, JPG, PDF, DCM Dicom
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Edycja zapisanych zdjęć min.:
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	·                  obrotu zdjęcia (praw/lewo), zoom, 
	
	
	
	
	

	
	·                  adnotacji tekstowej bezpośrednio na zarejestrowanym zdjęciu
	
	
	
	
	

	
	·                  pomiary odcinka, średnicy, zaznaczenie obiektu w tym:
	
	
	
	
	

	
	               kolor, figura geometr. (np. koło, prostokąt itp.)
	
	
	
	
	

	
	·                  podpis indywidualny / komentarz każdego zdjęcia
	
	
	
	
	

	
	               niezależnie
	
	
	
	
	

	
	Dedykowany formularz opisu badania (np. endoskopowego)  ułatwiający proces stawiania diagnozy poprzez uzupełnienie kolejno rekomendowanych lub wymaganych informacji min.
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	·                  typ , rodzaj zabiegu
	
	
	
	
	

	
	·                  lekarz kierujący  , placówka kierująca
	
	
	
	
	

	
	·                  wywiad wstępny
	
	
	
	
	

	
	·                  zakres badania
	
	
	
	
	

	
	·                  znieczulenie
	
	
	
	
	

	
	·                  opis badania
	
	
	
	
	

	
	·                  wnioski z badania
	
	
	
	
	

	
	·                  pobrany materiał / wycinki do badania hist.-pat.
	
	
	
	
	

	
	·                  zalecenia
	
	
	
	
	

	
	·                  zabieg (ICD 9) / rozpoznanie (ICD 10)
	
	
	
	
	

	
	·                  personel asystujący (wybór z listy definiowanej)
	
	
	
	
	

	
	Możliwość dodania schematów tzw. podpowiedzi do pól opisowych dla:
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	·                  opis badania, 
	
	
	
	
	

	
	·                  wnioski z badania, 
	
	
	
	
	

	
	·                  wycinki do badania, 
	
	
	
	
	

	
	·                  zalecenia
	
	
	
	
	

	
	·                  indywidualny podpis / komentarz każdego
	
	
	
	
	

	
	              zarejestrowanego zdjęcia
	
	
	
	
	

	
	Tworzenie i zapis raportów z badań z możliwością eksportowania w formacie .pdf 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość wydruku raportów w opcji: raport z badania  ze zdjęciami oraz raport z części opisowej bez zdjęć (zdjęcia archiwizowane w pamięci wewnętrznej)
	
	
	
	
	

	
	Możliwość tworzenie i zapisu raportów badań w formie osobnych plików dla: części opisowa oraz część ze zdjęciami  z opcją ustawieniem poszczególnych wydruków na różnych drukarkach (niezależnie)
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania bezpośrednio na nośnik CD/DVD/BLUE-RAY lub PENDRIVE USB
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Zestawienie statystyczne / raporty i filtry statystyczne w tym min.:
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	- ilość badań z wyodrębnieniem konkretnego rodzaju badania (np. gastroskopia, kolonoskopia itp.)
	
	
	
	
	

	
	- ilość badań wykonana przez danego użytkownika
	
	
	
	
	

	
	- licznik badań dla każdego wybranego endoskopu 
	
	
	
	
	

	
	- ilość badań w danym okresie (filtr czasowy)
	
	
	
	
	

	
	Możliwość drukowania i eksportu statystyk badań i pracy endoskopów do pliku zewnętrznego w formacie .csv 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Program daje możliwość integracji z systemami szpitalnymi typu HIS/RIS/PACS przez protokoły medyczne HL7, DICOM 3.0
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość dodania znaku wodnego (np. logo znaku placówki) na każdym zdjęciu i sekwencji video 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość rozbudowy systemu w czasie o kolejne
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	stacje robocze – praca w szpitalnej sieci komputerowej LAN , 
	 
	
	
	
	

	
	Możliwość pracy systemu na komputerze klasy PC, laptop lub typu ALL IN ONE 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość rozbudowy o moduł MYJNIA – umożliwiający komunikację z systemem archiwizacji myjni endoskopowej   
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość rozbudowy o moduł SZAFA – umożliwiający komunikację z systemem archiwizacji szafy endoskopowej   
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Bezpłatna, automatyczna aktualizacji systemu w okresie gwarancji 
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Możliwość zdalnego udzielenia wsparcia serwisowego zdalnie na życzenie Zamawiającego
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Zabezpieczenie w postaci automatycznej kopii zapasowej bazy danych w formie całościowej lub przyrostowej uruchamianej w określonym czasie w harmonogramie wykonywania kop
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Język interfejsu i menu w języku polskim oraz angielskim (do wyboru przez użytkownika)
	 
	Tak
	 
	 
	

	
	Komputer min: Intel I5 3,0GHZ,8GB  RAM DDR4, Dysk SSD 250GB lub większy, rozdzielczość monitora 1920x1080, drukarka laserowa kolorowa, prędkość sieci min. 1 Gbit, WINDOWS 10 
	 
	Tak
	 
	 
	


Oświadczamy, że oferowane urządzenie/sprzęt/wyposażenie  jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi. 

.................................................................................   

miejscowość i data                                                                                                                                                                                

..........................................................                     

 





                       podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
