Szamotuły, dnia 20.10.2020 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-54/2020
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na: Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem., nr sprawy: ZP-381-54/2020.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa ambulansu typu C wraz z wyposażeniem, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. W związku z ograniczeniami masowymi ambulansów o Dopuszczalnej Masie Całkowitej do 3,5 tony niemożliwym jest zastosowanie zewnętrznego stopnia przy drzwiach bocznych, ponieważ powoduje to przeważenie ambulansu tzn. przekroczenie DMC. W związku z tym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ambulansu z wewnętrznym stopniem pry drzwiach bocznych automatycznie podświetlanym po otwarciu drzwi, który posiada wyłożenie antypoślizgowe.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

2. Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności ambulans z drukarką mocowaną w jednej z trzech szuflad w szafce na ścianie działowej co jest bardziej ergonomicznym rozwiązaniem niż mocowanie jej nad blatem roboczym szafki.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

3. Prosimy o dopuszczenie ambulansu, który posiada zupełnie wystarczającą łączną pojemność akumulatorów wynoszącą 192 Ah?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

4. Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności ambulansu, który posiada 6 lamp sufitowych LED ze światłem rozproszonym.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

5. Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności ambulansu, w którym deska pediatryczna i kamizelka KED mocowana jest w zewnętrznym schowku za lewymi drzwiami.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

6. Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności ambulansu, w którym kosz może być otwierany jest ręką a zamykany stopą.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

7. Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności ambulansu, który posiada nowoczesny system sterowania odbiornikami w przedziale medycznym w oparciu o autoryzowane rozwiązanie producenta pojazdu bazowego tzn. poprzez dedykowany moduł fabryczny pojazdu wykorzystując panel sterujący w kabinie kierowcy i przedziale medycznym o przekątnej ok. 7 cali wyposażony w przełączniki typu micro switch, które można obsługiwać również w rękawiczkach a nie jest to możliwe w przypadku panelu dotykowego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

8. Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności ambulansu, który posiada dwa przesuwne panele pod montaż sprzętu medycznego (defibrylator, ładowarka, pompa infuzyjna) oraz jeden stały na wysokości głowy leżącego pacjenta do montażu respiratora.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

9. Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności ambulansu, który posiada lodówkę/pojemnik termoizolacyjny o parametrach opisanych przez Zamawiającego zamontowany w specjalnej szufladzie w zewnętrznym schowku, który zasilany jest z instalacji 12V i posiada możliwość noszenia na ramieniu poza ambulansem i zasilania również z instalacji 230V.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

10. Dotyczy SIWZ pkt V.4.a - prosimy o wykreślenie tego punktu z uwagi, iż żaden dealer samochodu bazowego nie przedłuży gwarancji z powodu usterki, bądź nie przedłuży gwarancji z powodu usterki np. zabudowy medycznej czy sprzętu medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego: MODYFIKACJA zapisu w siwz.
11. Dotyczy SIWZ pkt V.4.b - prosimy o potwierdzenie, że przeglądy te mają nie być wliczone w ofertę i Zamawiający będzie za nie płacił po wykonaniu usługi. Nie chodzi o gwarancję, a o przeglądy okresowe jak np. wymiana oleju, przegląd zabudowy lub noszy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że przeglądy nie mają być wliczone do oferty. Zamawiający będzie za nie płacił po wykonaniu usługi. Nie chodzi o gwarancję, a o przeglądy okresowe jak np. wymiana oleju, przegląd zabudowy lub noszy.

12. Dotyczy OPZ I.5 - prosimy o potwierdzenie, iż do jednego fotela w kabinie kierowcy ma być jeden podłokietnik.
Odpowiedź Zamawiającego: Do jednego fotela w kabinie kierowcy ma być jeden podłokietnik.

13. Dotyczy OPZ.I.14 - prosimy o dopuszczenie drzwi na przegrodzie wyposażonych w stałe okno z dziurkami zamiast otwieranego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
14. Dotyczy OPZ.I.23 - z uwagi na zmianę modelową nie ma wizualnej sygnalizacji w lusterkach ale na desce rozdzielczej. Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania (chodzi o czujniki parkowania).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
15. Dotyczy OPZ.I.25 - czy układ wydechowy może nie być przedłużony do końca pojazdu co nie ma wpływu na dostawanie się spalin do środka?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
16. Dotyczy OPZ.I.27 - prosimy o podanie marki i modelu krzesełka jakie będzie przewożone w schowku zewnętrznym.

Odpowiedź Zamawiającego: Krzesełko EZGLIDE, 
Producent: FERNO, 
Model: 59T EZGLIDE.
17. Dotyczy OPZ.VII - prosimy o podanie marki i modelu drukarki jaka będzie przewożona w przedziale medycznym w celu przygotowania odpowiedniego uchwytu.
Odpowiedź Zamawiającego: HP DJ 3775.
18. Dotyczy OPZ.VIII.2 - prosimy o dopuszczenie tylko jednego grzejnika elektrycznego który jest wystarczający do ogrzania przedziału medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

19. Dotyczy OPZ.IX.2 - prosimy o dopuszczenie pojemności akumulatorów 184 Ah co nie ma znaczenia w użytkowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
20. Dotyczy OPZ.IX.8 - prosimy o wykreślenie zapisu gniazda 12V z klapką gdyż gniazda 12V mają wtyki a klapki mają gniazda 230V.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu:

BYŁO Min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym zabezpieczone przed zabrudzeniem/zalaniem (z klapką) - sposób rozmieszenia winien umożliwiać ładowanie sprzętu medycznego 

WINNO BYĆ: Min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym zabezpieczone przed zabrudzeniem/zalaniem (z klapką) - sposób rozmieszenia winien umożliwiać ładowanie sprzętu medycznego
21. Dotyczy OPZ.X.10 - prosimy o dopuszczenie zmiany modulacji poprzez specjalną manetkę przy kierownicy która umożliwia zmianę modulacji bez odrywania rąk od kierownicy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
22. Dotyczy OPZ.XII.1 - prosimy o dopuszczenie przewożenia kamizelki ked w schowku zewnętrznym w specjalnie przygotowanym miejscu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
23. Prosimy o dopuszczenie pojazdu bazowego w kolorze białym.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
24. Dotyczy OPZ.XII.2 - z uwagi, iż nad blatem roboczym znajduje się drukarka, dozownik na płyny oraz podajnik ręczników tam nie wejdą - nie zmieszczą się. Prosimy o rezygnację z tego wymogu lub możliwość dostarczenia luzem, a Zamawiający zamontuje w/w elementy w miejscu które najbardziej mu odpowiada.

Odpowiedź Zamawiającego: modyfikacja zapisu.
25. Dotyczy OPZ.XIII.1 - prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu aby przygotować odpowiedni uchwyt.

Odpowiedź Zamawiającego: Radiotelefon Motorola DM 4601
26. Dotyczy OPZ.XIII.1 - prosimy o potwierdzenie iż radiotelefon nie jest częścią postępowania i jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Radiotelefon nie jest częścią postępowania i jest po stronie Zamawiającego.

27. Dotyczy OPZ.XIII.5 - prosimy o podanie marki i modelu stacji dokującej jaka będzie montowana w ambulansie aby przygotować odpowiedni uchwyt.

Odpowiedź Zamawiającego: Stacja dokująca Model ADK07 DC19V 3,42A.
28. Dotyczy OPZ.XIII.5 - prosimy o potwierdzenie, iż drukarka, stacja dokująca, moduł GPS oraz tablet są po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Drukarka, stacja dokująca, moduł GPS oraz tablet są po stronie Zamawiającego.

29. Dotyczy OPZ.XIII.5 - prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający na własny koszt wyśle stację dokującą do montażu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający na własny koszt wyśle stację dokującą do montażu.

30. Dotyczy OPZ.XIII.5 - z uwagi, że jest tylko jedno miejsce na montaż stacji dokującej prosimy o odstąpienie wymogu: umiejscowienie stacji w uzgodnieniu z Zamawiającym).

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
31. Dotyczy OPZ.XIV.4 - prosimy o podanie marki i modelu uchwytu do defibrylatora, ładowarki, ssaka, respiratora i pompy infuzyjnej w celu przygotowania odpowiednio wielkich adapterów pod montaż.

Odpowiedź Zamawiającego: Lifepack 15 komplet z mocowaniem i ładowarką na 2 baterie, ssak elektryczny Laerdul Medical Leardal Suction Unit (LSV), pompa infuzyjna dwustrzykawkowa Ascor AP@@, respirator Weinmann Medumat 7768.
32. Dotyczy OPZ.XIV.7 - prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający wymaga lodówki sprężarkowej utrzymującej temperaturę 2-5 stopni nie zależnie od temperatury otoczenia o pojemności 5 l, czy pojemnik termoizolacyjny o pojemności 1 l zdolny utrzymać temperaturę o ok 20 stopni niższą niż temperatura otoczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: MODYFIKACJA – Zamawiający wymaga lodówki.
33. Dotyczy OPZ.XVI.4 - prosimy o potwierdzenie iż przeglądy samochodu nie mają być wliczone w cenę oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Przeglądy samochodu nie mają być wliczone w cenę oferty.

34. Dotyczy OPZ.XVI.3,7 - oraz pytanie AF nr 2 - prosimy o określenie czy przeglądy mają być wliczone czy nie co może powodować wzrost ceny.

Odpowiedź Zamawiającego: Przeglądy nie mają być wliczone w cenę oferty.
35. Dotyczy OPZ - czy Zamawiający wymaga fotela u wezgłowia noszy z systemem przesuwu?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
36. Pytanie 1.

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: MODYTFIKACJA SIWZ. Ambulans ma być dostarczony na lawecie.
37. Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym  zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

38. Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ,

który posiada  regulację kolumny kierownicy w  jednej płaszczyźnie, oraz  fotel kierowcy z regulacją w 3

płaszczyznach, plus dodatkowa  pełną regulację  oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni

umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

39. Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, 

z drzwiami lewymi przesuwnymi z nieprzeźroczystą  szybą w kolorze nadwozia ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

40. Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę z rozbiciem na dwie faktury: pierwsza za pojazd bazowy i sprzęt

medyczny wystawiona do 10.12.20r. oraz druga za doposażenie zabudowy z maksymalną datą

wystawienia do 27.02.21r.  ?

Wyjaśniamy ,że w związku z Covid -19  oraz rządowym programem zakupu  ambulansów występują trudności z dostępnością miejsc produkcyjnych zabudowy oraz brak sprzętu medycznego u poddostawców.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

41. Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści,  standardową długość gwarancji na samochód bazowy 24 miesiące bez limitu km, oraz na  perforację nadwozia  72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy  którą oferuje większość 
producentów  ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

42. Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny  ma długość  3,10 m, szerokość 1,73 m  oraz wysokość 1,85 m, które to wymiary są całkowicie zgodne z normą  PN EN 1789  i  wymogiem  NFZ dla ambulansu typu C ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

43. Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania samochód w którym

stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały

uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi,

rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym,

szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska

podłoga) niż stabilizator osi tylnej ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

44. Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nosze ze składanymi poprzecznie poręczami bocznymi ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

45.Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania nosze ze składanymi rączkami do przenoszenia ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

46. Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą bez Asystenta bocznego wiatru ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

47. Pytanie 12

Zamawiający wymaga dostawy ambulansu typu C zgodnego z wymaganiami normy PN EN 1789.

Norma ta  stawia konkretne „sztywne” wymogi dla takiego ambulansu, choć używa można powiedzieć „nieostrych” pojęć:  „ambulans powinien”, „ zaleca się uwzględnić”, „powinny być zgodne”,  „ powinno być zapewnione”,  „powinien dostarczyć” itp.

Aby uniknąć, dowolnych interpretacji w/w określeń używanych w normie PN EN 1789 nasza firma uzyskała odpowiedź Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 18.05.2010 roku ( w załączeniu).

W załączniku A do w/w normy w punkcie Rozpoznawanie i widoczność ambulansów stawia się wymóg:  „ W celu umożliwienia rozpoznawania i dostrzegania pojazdu w świetle dziennym zaleca się stosowanie  barwy żółtej RAL 1016 lub białej, jako podstawowego koloru nadwozia.

Jeżeli wybrano kolor biały na zewnętrznej powierzchni pojazdów zaleca się stosowanie dodatkowo barwy żółtej fluoroscencyjnej , żółtej RAL 1016 lub czerwonej fluoroscencyjnej RAL 3024.”

Powyższe zapisy normy służą też ujednoliceniu koloru ambulansó LISTNUM w, aby nie były mylone z innymi pojazdami w kolorze ogólnie żółtym, co bezsprzecznie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo pojazdom uprzywilejowanym.

Ponieważ nie ma czegoś takiego jak „standardowy kolor żółty nadwozia furgon”  i  każdy z producentów samochodów stosuje inny RAL oraz inne nazewnictwo np. „kanarkowy” ; „piasek pustyni” , „ żółty cytrynowy” itp. więc stojące obok siebie pojazdy furgon w katalogowym kolorze żółtym różnią się dość znacznie. 

Z tej to przyczyny norma PN EN 1789 posługuje się wyłącznie paletą barw RAL. 

Nie wyklucza to żadnego z wykonawców, a nawet rozszerza się ich krąg, gdyż każdy producent wykona nadwozie w dowolnym kolorze z palety RAL bez problemu.

Uwzględniając powyższe, prosimy o potwierdzenie, że wymagany jest fabryczny  „Kolor nadwozia żółty RAL 1016” zgodnie z wymogiem normy PN EN 1789+A2:2015 ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga kolor nadwozia żółty RAL 1016
48. Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ posiadający inne rozwiązanie układu wydechowego bez przedłużenia go do końca pojazdu, które jest przystosowane do pełnienia funkcji ambulansu ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

49. Dotyczy Nosze główne

1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego czy oczekuje aby dostarczone nosze wyposażone były w cztery skrętne kółka o 360 stopni o średnicy przynajmniej 160 mm, dzięki czemu łatwiejszy będzie transport pacjenta na nierównym podłożu, miękkim terenie?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
2. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski z dnia 12 września 2018) tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
3. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów do noszy głównych tj. deklaracji zgodności i certyfikatu zgodności wystawionych przez niezależną jednostkę notyfikowaną zgodnych z najnowszymi aktualnymi normami tj. odpowiednio PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A2:2015?

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
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Zatwierdzam
