Szamotuły, dnia 03.12.2020 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-61/2020
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na: Dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii z dzierżawą analizatora immunochemicznego, nr sprawy: ZP-381-61/2020.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii z dzierżawą analizatora immunochemicznego, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Proszę o odpowiedź na pytania: 

1. SIWZ rozdz. 1 pkt 5 ppk 1 b umowa 1 ust 3

a.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników z terminem ważności minimum 6 miesięcy  i odpowiednią modyfikację we wzorze umowy w §1 ust 3? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

b. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na  „Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia będący wyrobem medycznym spełniał wszystkie narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r.                        o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211, ze zm.)”  Uzasadnienie : nie wszystkie zaoferowane produkty podlegają ww. ustawie – np. akcesoria,  materiały zużywalne.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.
2. SIWZ pkt 5 1e) Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu do 12 h i odpowiednią modyfikację we wzorze umowy w §6 ust 2 oraz w załączniku nr 3B pkt 33? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

3. SIWZ pkt 5 1f) Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu do 48 h? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.
4. SIWZ pkt 8.4.2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na załączenie na wezwanie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz ulotek w wersji elektronicznej na CD? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.
5. Załącznik nr 3B pkt 33 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: „…W przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie bądź przedłużającego się czasu usunięcia awarii Oferent zapewni ciągłość wykonywania badań lub pokryje różnicę kosztów wykonania badań na zewnątrz wraz z kosztami transportu próbek.”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.
6.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kalkulując liczbę opakowań kalibratorów założyć, że kalibracja będzie wykonywana dopiero w sytuacji, kiedy kontrole jakości będą przekraczały dopuszczalne zakresy? Taka kalkulacja oparta na wiedzy i doświadczeniu wykonawcy pozwoli na bardziej ekonomiczne skalkulowanie oferty. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę aby kalkulując liczbę opakowań kalibratorów założyć, że kalibracja będzie wykonywana w sytuacji, kiedy kontrole jakości będą przekraczały dopuszczalne zakresy, jak również przy każdej nowej serii odczynnika.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku testów wykonywanych w mniejszej ilości kalkulując ilość oferowanych odczynników można było zaoferować ich ilość zgodnie z rzeczywistą, opartą na doświadczeniu, a nie teoretyczną stabilnością odczynników na pokładzie analizatora? Taka kalkulacja w przypadku testów wykonywanych w małych ilościach pozwoli na ekonomiczne skalkulowanie wartości oferty. 
8. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla badań wykonywanych w ilości poniżej 400 oznaczeń na rok przyjąć schemat kontroli 1 raz w tygodniu na 1 poziomie? Pozwoli to na bardziej ekonomiczne skalkulowanie oferty.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.
10. Prosimy o potwierdzenie, że „Wydajność analizatora minimum 100 analiz na godzinę” oznacza, że oferowany analizator powinien mieć maksymalną teoretyczną wydajność nie mniejszą niż 100 oznaczeń na godzinę, zgodnie z materiałami marketingowymi producentów analizatorów.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

11. Czy przez zapis „Chłodzone miejsca odczynnikowe” Zamawiający rozumie, że odczynniki na pokładzie powinny być przechowywane w przedziale chłodzonym do temperatury lodówki?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

12. Prosimy o potwierdzenie, że odczynniki płynne, gotowe do użycia, konfekcjonowane                                   w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie wstawienie do analizatora, które przed wstawieniem wymagają jedynie wymieszania bez konieczności otwierania opakowania roboczego spełniają wymagania parametru granicznego o brzmieniu ”odczynniki w stanie płynnym gotowe do natychmiastowego użycia, bez konieczności ich manualnego przygotowania.”
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że spełnia to wymagania parametru granicznego.

13. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora z możliwością jednoczesnego wstawienia na pokład 60 próbek badanych w probówkach pierwotnych z zastosowaniem kodów kreskowych?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
Pytania do umowy:

14. §1 ust.6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby etykiety na opakowaniach zawierały zgodnie                      z obowiązującym prawem polskim „Nazwę handlową (nazwa własna), oraz pozostałe oznakowania za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

15. §4 ust. 1d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -          w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto .”? Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona modyfikacji zapisu w §4 ust. 1 ppkt. 6 na : w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.
16. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie w umowie zapisu „Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

………………………….
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