Szamotuły, dnia 07.12.2020 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-61/2020
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na: Dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii z dzierżawą analizatora immunochemicznego, nr sprawy: ZP-381-61/2020.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii z dzierżawą analizatora immunochemicznego, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Dotyczy § 1 ust. 3 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia charakteryzował nie krótszą niż 4 miesięczną datą przydatności?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
2. Dotyczy § 2 ust. 5projektu umowy:
Prosimy o podanie minimalnego progu wykonania umowy.
Odpowiedź Zamawiającego: Minimalny próg: 80%

3. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż zapis SIWZ, iż ilości zamawianego towaru stanowią wielkości szacunkowe i mogą być większe niż ogólna wartość zamówienia, nie będzie stanowiło podstawy, do żądania nieodpłatnych świadczeń w postaci darowizny odczynników, ponad ilości, które były pierwotnie przewidziane w dokumentacji przetargowej i za które Zamawiający uiszczał wynagrodzenie opisane w ofercie. W sytuacji zatem, gdy Zamawiający dokona zamówień ponad górny zakres ilości przewidzianych w SIWZ, każde zamówienie będzie zamówieniem odpłatnym, na które wykonawca wystawi fakturę po cenach identycznych jak ceny z oferty?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

4. Dotyczy § 2 ust. 8 projektu umowy:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin na rozpatrzenie reklamacji wynosił 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

5. Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

- przedmiotowym/ produkt zamienny

- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)

- liczby opakowań

- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony

- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umowa w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

6. Dotyczy § 3 ust. 6 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby każda zmiana nr katalogowego produktu bez jego zmiany technologicznej nie wymagała aneksu?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku awarii aparatu, aby Wykonawca zobowiązał się w ciągu 24 godzin przybyć do siedziby Zamawiającego i przedstawić Zamawiającemu szczegółowy opis awarii, w tym zakres uszkodzeń wraz z oszacowaniem kosztów naprawy i terminu jej usunięcia?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku awarii powyżej 24h wykonawca zapewnił urządzenie zastępcze, zamiast wykonywania badań w innym całodobowym laboratorium na swój koszt?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę analizatora do 21 dni roboczych. Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie metodyk oznaczeń oraz kart charakterystyk substancji niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą w formie CD. Uzasadnienie: ulotki zawierają ok 10 stron, karty od 15-55 stron?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podłączenie analizatora do sieci Internetu celem zdalnej diagnostyki analizatora?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? 
13. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
14. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wyrażenie zgody na użycie wzoru umowy załączonego do niniejszego zapytania.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wykorzysta swój druk umowy powierzenia jeżeli zajdzie potrzeba aby podpisać taką umowę.
Dotyczy parametrów granicznych – załącznik 3B:

15. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakie znaczenie dla oferty ma wymóg zawarty w formularzu oferty – załącznik nr 1 pkt. 3.6. „Stosowanie przeciwciał biotynowanych w oznaczeniach testów: troponiny, TSH, fT3, fT4”? Czy jest to parametr jakościowy oceniany czy parametr graniczny?
Odpowiedź Zamawiającego: Modyfikacja siwz z 03.12.2020 r. .
16. W przypadku gdy powyższe pytanie jest kryterium jakościowym ocenianym prosimy Zamawiającego o ujednolicenie zapisów SIWZ – Rozdział 15. Kryteria wyboru oferty oraz zapisów formularza ofertowego pkt. 3.4.-3.6..

Odpowiedź Zamawiającego: Modyfikacja siwz z 03.12.2020 r. .

17. Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie dodatkowych punktów ocenianych/ jakościowych, tj. 
a) Kryterium testy anty HCV, HBsAg, HIV nie posiadający oznaczeń w tzw. "szarej strefie" 
TAK - 10 pkt, NIE - 0 pkt
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

b) Kryterium Liniowość testu B-HCG  >14 000 mlU/ml  (G)

 
 >14 000 mlU/ml  - 5 pkt,  <14 000 mlU/ml   - 0 pkt
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

c) Kryterium Pipetowanie odczynników po aspiracji próbki. Błąd aspiracji próbki nie powoduje straty odczynnika. TAK - 5 pkt,  NIE - 0 pkt

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

18. Pytanie na naszafkowy - Dotyczy pkt. 7 Parametrów technicznych analizatora: Czy Zamawiający dopuści analizator wolnostojący?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

19. Dotyczy pkt. 9 Parametrów technicznych analizatora - Czy Zamawiający poprzez zapis „Minimalna wydajność: 100 testów/ godz.” rozumie konieczność zaoferowania takiego analizatora którego maksymalna wydajność będzie nie mniejsza niż 100 testów/h, jednocześnie dopuszcza, że wydajność ta może być niższa przy pewnych panelach zlecanych oznaczeń?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

20. Dotyczy pkt. 14 Parametrów technicznych analizatora: Czy zamawiający dopuści odczynniki gotowe do użycia wymagające kilkukrotnego obrócenia odczynnika góra/ dół oraz założenia kapturka zabezpieczającego dodatkowo odczynnik przed parowaniem ale niewymagające rekonstytucji?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

21.  Dotyczy pkt. 19 Parametrów technicznych analizatora. Prosimy o modyfikacje punktu „Odczynniki dla testów wykonywanych w ilościach poniżej 1000 oznaczeń konfekcjonowane w opakowaniach umożliwiających jednorazowe umieszczenie na pokładzie analizatora nie więcej niż 50 testów.” Na „Odczynniki dla testów wykonywanych w ilościach poniżej 1000 oznaczeń konfekcjonowane w opakowaniach umożliwiających jednorazowe umieszczenie na pokładzie analizatora nie więcej niż 50 testów lub 100 testów jeśli ulotki proponowanych odczynników dopuszczają ich przechowywanie w temperaturze lodówki do daty ważności odczynnika po pierwszym użyciu na pokładzie analizatora.”
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

22. Dotyczy pkt. 27 Parametrów technicznych analizatora: Czy Zamawiający wraża zgodę, aby przegląd analizatora odbywał się zgodnie z zaleceniami producenta – tj. 1 raz w roku?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

23. Dotyczy pkt. 33 Parametrów technicznych analizatora: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas reakcji wynosił od momentu przyjęcia zgłoszenia nie dłuższy niż 24 godzin, natomiast czas usunięcia usterki  od momentu otrzymania zgłoszenia nie dłuższy niż 72 godzin, pod rygorem odszkodowawczym?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

24. Dotyczy pkt. 34 Parametrów technicznych analizatora: Czy zamawiający wyrazi zgodę aby dostępność serwisu wynosiła 7 dni w tygodniu w godzinach 8-21- na koszt Wykonawcy. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

25. Prosimy o  jednoznaczne potwierdzenie, iż niniejszy zapis projektu umowy nie będzie stanowiło podstawy, do żądania nieopłatnych świadczeń w postaci darowizny odczynników, ponad ilości, które były pierwotnie przewidziane w dokumentacji przetargowej i za które Zamawiający uiszczał wynagrodzenie opisane w ofercie. W sytuacji zatem gdy Zamawiający dokona zamówień na wyrób nieprzewidziany w SIWZ, każde zamówienie będzie zamówieniem odpłatnym, na które wykonawca wystawi fakturę po cenach identycznych jak ceny z oferty?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

…………………………….

Zatwierdzam
