Szamotuły, dnia 27.05.2021 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-20/2021
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie procedury klasycznej art.275 ust.1 na: Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz sukcesywna dostawa odczynników do posiadanego analizatora ABL 90 flex plus., nr sprawy: ZP-381-20/2021.

Na podstawie art. 284 ust.1-6  ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz sukcesywna dostawa odczynników do posiadanego analizatora ABL 90 flex plus., wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie nr 1 

Dotyczy Pakiet nr 1, Załącznik nr 3 - Parametry techniczne i funkcjonalne pkt. 8 „Analizator musi posiadać możliwość wykonania badania we krwi pełnej, osoczu, surowicy oraz roztworach kontrolnych wodnych” 

Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści analizator dający możliwość wykonania badań jedynie z krwi pełnej (krew tętnicza, krew żylna, krew włośniczkowa) oraz roztworów kontrolnych wodnych? Pragniemy zwrócić uwagę, iż zgodnie z piśmiennictwem materiałem referencyjnym do oznaczania parametrów krytycznych (gazometrii) jest krew tętnicza pobrana do strzykawki gazometrycznej (z heparyną litową), względnie krew włośniczkowa. Brak wytycznych oraz zakresów referencyjnych dla innych materiałów (np osocze, surowica) w przypadku badań gazometrycznych. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2 

Dotyczy Pakiet nr 1, Załącznik nr 3 - Parametry techniczne i funkcjonalne pkt. 11 „Minimum 2 materiały zużywalne: osobne kasety odczynnikowe i kasety z elektrodami” 

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany analizator pracował w oparciu o 2 materiały zużywalne: osobne kasety odczynnikowe zawierające wszystkie płyny, odczynniki oraz materiał kontrolny i osobne kasety z elektrodami? takie rozwiązanie pozwoli użytkownikom ograniczyć ilość czasu poświęcanego na wymianach materiałów zużywalnych do niezbędnego minimum. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
Pytanie nr 3 

Dotyczy Pakiet nr 1, Załącznik nr 3 - Parametry techniczne i funkcjonalne pkt. 13 „Materiały zużywalne po zainstalowaniu w analizatorze zachowują ważność minimum przez 28 dni, bez względu na ilość posiadanych testów, cykli” 

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały zużywalne, w oparciu o które będzie pracował oferowany analizator posiadały dokładnie ten sam okres ważności w analizatorze. Takie rozwiązanie pozwoli wymieniać materiały zużywalne w jednym czasie, pozwoli w łatwy sposób przewidzieć moment wymiany wszystkich materiałów zużywalnych oraz ustalić harmonogram wymian.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
Pytanie nr 4 

Dotyczy Pakiet nr 1, Załącznik nr 3 - Parametry techniczne i funkcjonalne pkt. 25 „Dobowy czas kalibracji (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu/ wymianie nowej kasety) – max. 100 minut” 

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby dobowy czas kalibracji (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu/ wymianie nowej kasety) wynosił nie więcej niż 30 minut. Dobowy czas kalibracji 100 minut powoduje, że w ciągu każdej doby niemal przez 2 godziny analizator będzie wyłączony z użytkowania tj. nie będzie można oznaczać na nim próbek pacjentów co w połączeniu z ewentualną awarią analizatora na SOR może skutkować przerwę 2 godzinną w dostępie do, tak istotnych w ocenie stanu pacjenta, badań RKZ.

Odpowiedź Zamawiającego: W związku z tym, że badanie gazometryczne należy do panelu badań pilnych i wnosi istotne informacje na temat stanu pacjenta, co pozwala niezwłocznie wdrożyć odpowiednie leczenie, Zamawiający wymaga, aby dobowy czas kalibracji (wyłączając pierwszą dobę po zainstalowaniu/ wymianie nowej kasety) wynosił nie więcej niż 30 minut. 
Pytanie nr 5 

Dotyczy Projekt Istotnych Postanowień Umowy § 1 pkt 11 11 „Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę odczynniki muszą mieć minimum 12 miesięczny okres ważności liczony od daty dostawy” (dla pakietu nr 1 i 2) 

Ze względu na zastosowane technologie i cykl produkcyjny producenta, okres gwarancji wynosi maksymalnie 4 miesiące od daty produkcji. Wykonawca nie ma wpływu na okres gwarancji określony przez producenta. Wykonawca może zaproponować możliwość złożenia rocznego, a nawet dwurocznego harmonogramu dostaw w oparciu o planowane zużycie. Analizator pracuje jedynie na dwóch materiałach zużywalnych z określonym przewidywalnym terminem przydatności, co pozwala na dokładne przewidzenie ilości potrzebnych elementów zapewniających nieprzerwaną pracę. Łatwość planowania wymiany elementów zużywalnych w połączeniu z harmonogramem dostaw pozwoli na zmniejszenie stanów magazynowych. 

Czy w związku z powyższymi faktami Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników i materiałów zużywalnych z 3 miesięcznym terminem ważności licząc od daty dostawy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.
………………………..

Zatwierdzam

