
Szamotuły, dnia 30.07.2021 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-33/2021
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie procedury klasycznej art.275 ust.1 na:  Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora, nr sprawy: ZP-381-33/2021.

Na podstawie art. 284 ust.1-6  ustawy z dnia 11 września  2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: 
 Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Załącznik nr 3B pkt 42 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej w wersji elektronicznej na CD? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

2. Załącznik nr 3B pkt 54 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: „…W przypadku nie usunięcia awarii w tym terminie bądź przedłużającego się czasu usunięcia awarii Oferent zapewni ciągłość wykonywania badań lub pokryje różnicę kosztów wykonania badań na zewnątrz wraz z kosztami transportu próbek.”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

3. SWZ II Wymagania wstawiane wykonawcy, 1. Przedmiot zamówienia pkt. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany przedmiot zamówienia charakteryzował się nie krótszą niż 6 miesięczną datą przydatności do użytku?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją              o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie 
z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuści zaoferowanie trzech odczynników (CK,CKMB,UIBC) wymagających połączenia dwóch części składowych płynnych przed wstawieniem do rotora odczynnikowego ?  Dostarczony odczynnik wymaga jedynie połączenia części składowych, bez konieczności odmierzania ich przez operatora. (Dotyczy pkt 25. Formularz parametrów technicznych analizatora „Wszystkie odczynniki w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie wstawienie do rotora odczynnikowego bez konieczności przygotowywania ich poza analizatorem „).

       Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 8 kontroli oraz 5 kalibratorów, które wymagają przygotowania przed użyciem (z postaci liofilizatu)? 

      Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza.

7. W związku z zapisem „Wszystkie odczynniki biochemiczne, kontrole i kalibratory pochodzą od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności oferowanego asortymentu, Zamawiający wymaga ażeby odczynniki w minimum 80% wyprodukowane były przez tego samego producenta co oferowany analizator, celem zapewnienia kompatybilności oferowanego asortymentu?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga. Modyfikacja zapisów.
8. Prosimy o potwierdzenie jakie z badania wyszczególnione w Formularzu Asortymentowo-Ilościowo-Cenowym Załącznik nr 3A będą wykonywane w moczu? Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie dedykowanej kontroli jakości do badań w moczu? Jeśli tak, to prosimy o podanie harmonogramu kontroli jakości do badań wykonywanych w moczu?

Odpowiedź Zamawiającego: Badania wykonywane w moczu: amylaza, glukoza oraz białko. Częstotliwość kontroli: 2 razy w tygodniu na dwóch poziomach.

9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym  elektrody referencyjnej i jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny i kolejne elektrody są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

10. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanych analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, 
a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę, jednakże po wykorzystaniu zaoferowanej na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia przez Oferenta ilości lamp fotometru każda kolejna sztuka będzie dostarczana Zamawiającemu bez obciążania go dodatkowymi kosztami.

11. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w związku z 24 godzinnym/365 dni w roku systemem pracy w Laboratorium Zamawiającego wymaga, aby w ofercie wskazano minimum 10 placówek na terenie kraju pracujących całodobowo na oferowanym tożsamym analizatorze Oferenta. (Zgodnie z zapisem swz Formularz Parametrów Technicznych Analizatora Załącznik 3B pozycja nr 36 „Minimum 10 placówek na terenie kraju pracujących na oferowanym analizatorze – podać nazwę/ adres”).

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

12. Prosimy o potwierdzenie czy w związku z zapisem SWZ (Dotyczy pkt 8. Formularz parametrów technicznych analizatora „Pełna automatyzacja wykonywanych badań - do oznaczeń rutynowych i citowych, w surowicy, osoczu, moczu, płynach ustrojowych, hemolizatach krwi pełnej” parametr HbA1C może być wykonywany metodą opartą na hemolizacie krwi pełnej poza analizatorem)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora z wbudowaną pompą odpływu ścieków, która przejmuję rolę systemu monitorowania poziomu ścieków (Dotyczy pkt 21. Formularz parametrów technicznych analizatora „System monitorowania poziomu ścieków)?

         Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

14. Czy w związku z zapisem „Minimum 80 pozycji na próbki badane”. Zamawiający wymaga aby próbki do oferowanego analizatora wstawiane były w dedykowanych statywach umożliwiających dostawianie i usuwanie próbek niezależnie od etapu pracy analizatora? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga aby dostawianie i usuwanie próbek było możliwe niezależnie od etapu pracy analizatora (dedykowane statywy).

15. Dot. punktu 14 „FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ANALIZATORA” Prosimy o potwierdzenie, że poprzez zapis „Kuwety wielokrotnego użytku myte na pokładzie analizatora, system monitorowania czystości kuwet.” Zamawiający wymaga, aby                            w oferowanym analizatorze kuwety, wykonane były z materiału trwałego takiego jak szkoło, kwarc, zapewniającego możliwość ich stosowania przez cały okres trwania umowy bez konieczności okresowej wymiany. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. Poprzez zapis „Kuwety wielokrotnego użytku myte na pokładzie analizatora, system monitorowania czystości kuwet” Zamawiający rozumie kuwety wykonane z materiału trwałego takiego jak szkoło, kwarc, zapewniającego możliwość ich stosowania przez cały okres trwania umowy bez konieczności okresowej wymiany. 

16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sześciu odczynników (IgE, alkohol, prokalcytonina, homocysteina, barbiturany, benzodiazepiny), przynależnych im kalibratorów i kontroli, oraz dodatkowo trzech kontroli niezależnego producenta pochodzących od innych  producentów niż producent analizatora?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę i przyzna punkty oceniane dla dostawy w następujących terminach dni roboczych:

a) powyżej 4 dni roboczych – 0 pkt

b) 3 dni robocze – 5 pkt

c) 2 dni robocze – 10 pkt 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytania do umowy:

18. §2 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „W przypadku przekroczenia terminu realizacji dostawy częściowej odczynników powyżej wskazanych w §2, punkcie 6 dni roboczych liczonych od daty złożenia zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionych odczynników u innego dostawcy. Wykonawca zostanie obciążony różnicą kosztów.”? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

19. §2 ust. 5 – Stosownie do treści art. 433 ustawy PZP pkt 4 wnosimy o wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia?

Odpowiedź Zamawiającego: Modyfikacja zapisów w załączniku nr 2

20. §2 ust. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Wszystkie dostarczone przez wykonawcę odczynniki muszą mieć minimum 6 miesięczny okres ważności liczony od daty dostawy”?

Zamawiający wyraża zgodę.

21. §2 ust. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „(…) W przypadku wystąpienia dłuższej awarii, tj. powyżej ……………..Wykonawca zapewni możliwość wykonywania niezbędnych badań w innym laboratorium całodobowym znajdującym się w pobliżu siedziby Zamawiającego. Wykonawca zostanie obciążony różnicą kosztów. (po podpisaniu umowy należy podać dane tego laboratorium). 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

22. §2 ust. 15 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „Trzy kolejne naprawy dotyczące tej samej usterki zobowiązują wykonawcę do wstawienia w pełni sprawnego analizatora o tych samych parametrach.”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

23. §4 ust. 1d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto.”? Uzasadnienie: W przypadku rozwiązania umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90%, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

24. Stosownie do treści art. 436 pkt 3 ustawy PZP wnosimy o wskazanie w umowie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
25.  §5 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację na: „Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od daty złożenia reklamacji, nie później jednak niż do godz. 14.00 piątego dnia roboczego.”? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

26. §7 ust.2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie pkt. i. „Zmiana producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

27. Stosownie do treści art. 436 pkt.4 lit. b ustawy PZP wnosimy o określenie wszystkich zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

28. §9 ust.2 – wnosimy o zmianę podstawy prawnej na: (…) ustawy z dnia 11 września 2019 PZP (…).

Odpowiedź Zamawiającego: Modyfikacja zapisów.
………………………….
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