Szamotuły, dnia  27.10.2017 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-15/2017
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 euro na: Dostawa łóżek szpitalnych  dla SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-15/2017.
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa łóżek szpitalnych  dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
Pakiet nr 1
1. Czy Zamawiający w pkt. 23 opisu dopuści barierki z blokadą znajdującą się poniżej leża w części ud w celu bezpieczeństwa w miejscu niedostępnym dla pacjenta ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ
2. Czy Zamawiający w pkt. 23 opisu dopuści podwójną ramę ortopedyczną ze stali nierdzewnej co jest parametrem równoważnym do oczekiwanego?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuści w pkt. 24, pakiet nr 1  podwójną ramę ortopedyczną ze stali nierdzewnej
Pakiet nr 2
1. Czy Zamawiający w pkt. 16 opisu dopuści regulację części plecowej 0-72 stopni co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w pkt. 17 opisu dopuści regulację elektryczną części plecowej bez chwilowej pauzy? Oferowane przez nas łóżko posiada protektor z zaznaczeniem kąta 30 stopni i nie tylko dzięki czemu na życzenie użytkownika możemy ustawić żądany kąt.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w pkt. 18 opisu dopuści regulację elektryczną części udowej 0-40 stopni i łydkowej 0-25 stopni co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w pkt. 29 opisu dopuści barierki metalowe składane wzdłuż ramy leża zabezpieczające pacjenta na 75 % długości poruszające się wraz z ramą leża?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 1  

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie może wydłużyć terminu dostawy, ponieważ zakup realizowany jest z dotacji, którą Zamawiający musi rozliczyć do 15.12.2017 r.

2. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko posiadające długość podstawy ok. 180 cm oraz szerokość podstawy ok. 60 cm dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu? Oferowane parametry wynikają jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta i nie mają negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ, gdzie dokładnie określony został zakres wymiaru podstawy łóżka jakiego oczekuje, ze względu na stabilność łóżka w każdej pozycji, co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i personelu.
3. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 400 mm do 800 mm, gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/? Oferowany zakres różni się nieznacznie od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza górną granicę regulacji, natomiast zachowuje niezmienionym zapis o najniższej pozycji jaką może osiągnąć leże łóżka na poziomie 350 mm (+/- 20mm)
4. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną pozycji Trendelenburga 13o i anty Trendelenburga 15o? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

5. Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże 4-sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome; leże wypełnione płytami z tworzywa HPL (łącznie 4 płyty na całe leże); płyty gładkie, łatwo demontowalne, lekkie, nadające się do dezynfekcji; płyty zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy? Oferowane parametry wynikają jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta i nie mają negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści łóżko posiadające funkcję podwójnej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców i uda, jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda podczas podnoszenia segmentów w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

7. Czy w Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty z blokadą bez graficznej, kolorystycznej informacji zablokowane / odblokowane? Pozostałe parametry opisane w pkt. 20 zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta i personelu Zamawiający oczekuje, aby oferowane rozwiązanie posiadało graficzne oznaczenie pozwalające na szybką identyfikację stanu zablokowania/odblokowania szczytów łóżka
8. Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści łóżko posiadające koła tworzywowe o średnicy 150 mm, centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej dźwigni zlokalizowanej bezpośrednio przy kolach od strony nóg (dźwignia dostępna na całej szerokości podstawy - łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Dźwignia jako pręt jest trudnodostępna zwłaszcza kiedy łóżko opuszczone jest do dołu podczas transportu.
9. Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne metalowe, lakierowane z wykończeniem z estetycznego tworzywa, składane wzdłuż ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża; barierki składane poniżej poziomu materaca, barierki składające się z czterech poprzeczek, w celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w dwóch ruchach tj. zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje rozwiązania z barierkami chroniącymi pacjenta na ¾ długości leża, z możliwością zabezpieczenia pacjenta na całej długości leża, co zostało opisane w SIWZ. Również mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta i personelu Zamawiający oczekuje aby opuszczenie barierki odbywało się poprzez najpierw podniesienie barierki, a dopiero w następnej kolejności zwolnienie blokady i ostateczne opuszczenie barierki. Oczekiwane rozwiązanie wymusza sytuację, w której odblokowanie barierki musi nastąpić przy pełnej świadomości takiego zamiaru, co zdecydowanie ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych.
10. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w podwójną ramę ortopedyczną, wykonaną z elementów chromowanych oraz aluminiowych, z dwoma uchwytami ręki i wieszakiem kroplówki, montowaną w tuleje od wewnętrznej strony łóżka? Oferowane parametry wynikają jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta i nie mają negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje chromowanej ramy ortopedycznej
11. Czy (zamiast „barierek metalowych” oraz „barierek dodatkowych”) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne dzielone, tworzywowe zabezpieczające pacjenta na całej długości łóżka, nie poszerzające wymiarów zewnętrznych łóżka? Jednocześnie prosimy Zamawiającego o ewentualne wskazanie ile łóżek z 24 szt. miałoby być wyposażonych w takie barierki.   
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

	[image: image1.png]



	[image: image2.jpg]




	(Zdjęcie oferowanego łóżka z barierkami metalowymi na długości ¾ leża)
	(Zdjęcie oferowanego łóżka z barierkami tworzywowymi na całej długości leża)


Pakiet nr 2 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie może wydłużyć terminu dostawy, ponieważ zakup realizowany jest z dotacji, którą Zamawiający musi rozliczyć do 15.12.2017 r.

2. Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko posiadające możliwość przedłużenia długości leża o 30 cm, bez konieczności stosowania ruchomego panelu wypełniającego leże po jego wydłużeniu? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ

3. Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści łóżko posiadające szerokość zewnętrzną z barierkami 97 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści łóżko posiadające główny panel kontrolny pielęgniarski na przewodzie (z możliwością blokady funkcji) znajdujący się przy nogach łóżka, z możliwością zawieszenia go na szczycie od strony nóg pacjenta; wskaźnik stanu naładowania akumulatora, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, regulacja funkcji autokontur, funkcja krzesła kardiologicznego, przechyły Trendelenburga / anty-Trendelenburga, przycisk CPR, pozycja antyszokowa, pozycja egzaminacyjna, selektywna blokada funkcji? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

5. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną części plecowej 70o?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza regulację elektryczną części plecowej 0-70o.

6. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację kąta nachylenia oparcia pleców z możliwością ustawienia oparcia pod kątem 30o, co umożliwia osiągnięcie korzystnej pozycji klinicznej? W oferowanym łóżku barierki boczne posiadają wskaźnik nachylenia segmentu oparcia pleców z zaznaczeniem kąta 30o, który ułatwi regulację segmentu oparcia pleców.    
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.
7. Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną części udowej 45o i regulację mechaniczną części łydkowej 18o?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

8. Czy (w pkt. 28) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dzielone, składane barierki boczne po obu stronach łóżka, barierki opuszczane poniżej poziomu materaca, zgodne z normą 60601-2-52?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ.

9. Czy (w pkt. 29) Zamawiający dopuści łóżko posiadające barierki dzielone, poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
10. Czy (w pkt. 35) Zamawiający dopuści łóżko posiadające dźwignię hamulca centralnego dostępną od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy (łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie)?
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(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 
Pakiet nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o długości 195 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 85 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z szerokością podstawy 60 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z 4 segmentami leża wypełnionymi po jednym panelu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koła o średnicy 150 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone przy użyciu jednej ręki, z systemem bezpiecznego zwolnionego opuszczania oraz blokowane na 2 różnych wysokościach, poruszające się wraz z segmentami leża, chroniące pacjenta w każdej pozycji?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w podwójną ramę ortopedyczną ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki dwuczęściowe na całej długości leża, bez konieczności stosowania barierki dodatkowej w segmencie podudzi?
      Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

Zamawiający opisał oczekiwane rozwiązanie w SIWZ. Zamawiający chce zachować możliwość zamiennego stosowania zabezpieczenia pacjenta na całej długości leża we wszystkich łóżkach.

Pakiet nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem podpartym w 8 punktach co zapewnia stabilność łóżka w każdej pozycji przy maksymalnym obciążeniu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z 4 segmentami leża wypełnionymi po jednym panelu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 20 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości zewnętrznej 99 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez chwilowej pauzy po osiągnięciu przez oparcie pleców kąta 30°? Funkcja ta nie wydaje się być uzasadniona dla chwilowego zatrzymania z jakiegokolwiek powodu terapeutycznego. Regulacja oparcia pleców odbywa się poprzez ciągłe naciskanie odpowiedniego przycisku na panelu centralnym i jednoczesne obserwowanie  stanu i reakcji pacjenta przez personel medyczny, który sam najlepiej zadecyduje o odpowiednim i wygodnym ustawieniu pozycji pacjenta, które jest indywidualne dla każdego pacjenta. Jest to wymysł tylko jednego z producentów, który konsekwentnie opóźnia pracę łóżka podczas unoszenia lub opuszczania oparcia pleców.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem oparcia pleców niewyposażonym w sprężynę gazową, która po uruchomieniu CPR dźwignią ręczną stabilizuje ruch oparcia w dół?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dwa gniazda na akcesoria w narożnikach od strony głowy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
8. Czy Zamawiający dopuści łóżko niewyposażone w dźwiękowy sygnał ostrzegawczy informujący o niskim poziomie naładowania baterii oraz informujący o korzystaniu z akumulatorowego zasilania?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
9. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o grubości 14 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
10. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac posiadający nacięcia porzeczne i wzdłużne na całej szerokości i długości?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
……………………..

Zatwierdzam
