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	   SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W SZAMOTUŁACH



Szamotuły, 11 października 2021 r.

Informacja
o zapytaniach, odpowiedziach oraz modyfikacja ogłoszenia, SWZ i zał. do SWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w procedurze podstawowej  bez negocjacji, pn.: „Zakup aparatury i wyposażenia medycznego ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” (ZP-381-48/2021)
Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) informuje, iż otrzymał zapytania do SWZ, w wyniku których udziela wyjaśnień oraz dokonuje odpowiedniej modyfikacji zapisów ogłoszenia, SWZ i zał. do SWZ w zakresie poniżej wskazanym.

I. Zapytania do Części 5 zamówienia
Dotyczy: Pakiet nr 5 – Wózek anestezjologiczny – 1 szt.   

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
2. Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści szkielet wózka, blat górny i szuflady wykonane 
z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością wysokoodpornego tworzywa polietylenu?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
3. Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne wózka: wysokość 100 cm, głębokość 61 cm, szerokość (wraz z zintegrowanym uchwytem do prowadzenia) 91 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.
4. Czy (w pkt. 5) Zamawiający dopuści czoła szuflad z przeźroczystymi okienkami / tabliczkami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.
5. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści układ jezdny wysoce mobilny wyposażony w 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą oraz 1 antystatyczne, o średnicy 125 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w odległościach zapewniających prawidłową zwrotność wózka (w prostokącie)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.
6. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemnik do zużytych igieł, strzykawek zamocowany nad blatem roboczym wózka?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
7. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w otwieracz ampułek?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.
8. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w otwieracz ampułek nie wbudowany w korpus wózka?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.
9. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wysuwaną spod blatu półkę do pisania z prawej strony wózka?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.
10. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w „półkę na żel”? Oferowany wózek będzie m.in. wyposażony w dwa przeźroczyste odchylane pojemniki oraz półkę ze stali nierdzewnej - można przechowywać butelkę z żelem w pojemniku lub na półce.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.
11. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w „zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie (z przezroczystą ścianką w blacie wózka) pozwalająca na ich identyfikacje”? W oferowanym wózku dwie pierwsze szuflady będą w kolorze czerwonym z przeznaczeniem na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
12. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści wózek, w którym wyposażenie nieznacznie powoduje zwiększenie gabarytów wózka, jest zamocowane w taki sposób, aby nie było narażone na uszkodzenia?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.
13. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w nadstawkę z tworzywowymi pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty, pojemniki w dwóch rzędach, dwa rzędy po 5 pojemników?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.
14. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w półkę na defibrylator (zamiast uchwytu)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.
15. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w uchwyt na 1 opakowanie rękawic?
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                        (Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
16. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu instalacji/montażu i uruchomienia w zakresie wózka z części Nr 5. Oferowany wózek dostarczany jest de facto gotowy do użytku. Poza tym oferowany wózek jest bardzo prosty w obsłudze - wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z jego obsługą w oparciu o wcześniejsze  zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego wózka przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
17. Prosimy Zamawiającego o rezygnację wymogu przeprowadzenia dwóch szkoleń w zakresie obsługi sprzętu jakim jest wózek anestezjologiczny. Oferowany wózek jest nieskomplikowanym meblem medycznym, niewymagającym szkolenia niezbędnego do jego obsługi. Uwzględnienie w cenie oferty kosztu przeprowadzenia dwóch szkoleń przyczyni się do znacznego zawyżenia ceny ofertowej.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
18. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie wózka z części Nr 5, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
19. Pkt.1_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o szkielecie z anodowanego aluminium, blacie górnym oraz szufladach (w tym czoła szuflad) z ABS; boki i tył wózka z profilowanego tworzywa sztucznego - wszystkie wymienione materiały charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
20. Pkt.2_Czy Zamawiający dopuści, aby konstrukcja wózka wyposażona była w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad  przy pomocy specjalnej blokady (łatwe i szybkie odblokowanie / zablokowanie jednym ruchem ręki) z dodatkowym zabezpieczeniem na plomby (na wyposażeniu 100 szt. plomb) stanowiącym standardowe zamykanie dla oferowanego wózka?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
21. Pkt.3_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach z wyposażeniem:
- wysokość: 1050 mm (bez nadstawki).

- głębokość: 594 mm

szerokość: 780 mm (bez kosza 662 mm).

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie dopuści
22. Pkt.4_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z wyposażonego w 5 szuflad:
- dwie szuflady o wysokości 76 mm

- dwie szuflady o wysokości 156 mm 

-  jedna szuflada o wysokości 236 mm.   

Oferowana konfiguracja szuflad o danej wysokości wynika z konstrukcji wózka.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
23. Pkt.6_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, z układem jezdnym złożonym z 4 kół nie pozostawiających śladów, o średnicy 150 mm, w tym 2 z blokadą i antystatyczne, rozmieszczonych w odległościach zapewniających doskonałą zwrotność wózka.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie dopuści
24. Pkt.7_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z odbojem wokół podstawy wózka z ABS chroniącym wózek i ściany przed uszkodzeniami.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie dopuści
25. Pkt.8_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z następującymi akcesoriami:
- blat zabezpieczony z czterech stron przez zsuwaniem się przedmiotów 

- uchwyty do przetaczania wózka wytłoczone w blacie wózka z trzech stron

- uchwyt uniwersalny z przeznaczeniem na pojemnik do zużytych igieł o różnej pojemności, mocowany na wysięgniku nadstawki (pojemnik wpuszczany w blat wózka w specjalny otwór znacznie utrudnia skuteczną dezynfekcję)

- otwieracz do ampułek nie wbudowany w korpus wózka

- przestrzeń na cewniki wbudowana (wyprofilowana) w tylnej ścianie wózka

- półka z przeznaczeniem np. na butelki, żel (z regulacją głębokości) 

- kosz na odpadki 

- 2 przezroczyste umożliwiające identyfikację tego, co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie” zintegrowane w korpusie wózka

- wysuwana spod blatu półka do pisania z lewej strony wózka

- przestrzeń na butlę tlenową zintegrowana w korpusie wózka z pasem mocującym

Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia podanych gabarytów wózka, zintegrowane w budowie wózka lub nienarażające ich na uszkodzenie.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
26. Pkt. 8_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka bez otwieracza ampułek.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie dopuści
27. Pkt.9_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z następującym wyposażeniem dodatkowym:
- tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty – pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych – na dwóch szynach z regulacją wysokości, na wysięgniku ze stali nierdzewnej

- półka ze stali nierdzewnej – wieszane na trzeciej szynie z regulacją wysokości, na wysięgniku ze stali nierdzewnej

- uchwyt z półką na defibrylator mocowany do wysięgnika nadstawki

- uchwyt na 3 opakowania rękawic – na szynie na akcesoria z boku wózka
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie dopuści
28. Pkt.14_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półki z tworzywa, zamiast półki ze stali nierdzewnej na szynie nadstawki.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
29. Pkt.10_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z możliwością wyboru kolorystyki dla oznaczeń uchwytów szuflad – 10 kolorów do wyboru.
      (poglądowe zdjęcie oferowanych wózków)
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 Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści
30. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w sześć szuflad o wysokości 100 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści.
II. Zapytania do Części 4 zamówienia

1. Ad. pkt.3
Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor  spełniającą wymagania polskiej normy  PN-EN  15883-6, w której  proces dezynfekcji termiczno-chemicznej,  w oparciu o definicję Ao, przebiega zgodnie z wytycznymi  ISO PN EN 15883-1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma wymogu aby myjnie dezynfektory do obuwia spełniałyprzywołaną w wymaganiach normę PN-EN ISO 15883-2 która dotyczy „myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji termicznej narzędzi chirurgicznych, wyposażenia anestezjologicznego, misek, naczyń, pojemników, utensyliów, sprzętu szklanego itp.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści
2. Ad.pkt.10
Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor w której niższa od  95°C  temperatura  mycia obuwia pozwala  na osiągnięcie dezynfekcji termicznej na poziomie Ao 60 oraz Ao 600, a więc poziomu akceptowanego dla myjni dezynfektorów dla obuwia szpitalnego. Wymagana w SIWZ temperatura  95°C może  doprowadzać do deformacji butów szpitalnych wykonanych z tworzywa sztucznego. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści
3. Ad. pkt 6 wobec pkt 16 wobec pkt 26 oraz ad. pkt. 27 tabeli

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie wymagań odnośnie rodzaju wody używanej w myjni do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego oraz o wyrażenie zgody na zaoferowani myjni wykorzystującej wyłącznie wodę wodociągową.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dysponuje w miejscu montażu myjni wodą demi. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie myjni wykorzystującej wodę wodociągową. 
4. Ad. pkt. 5 wobec ad. pkt 21 wobec ad. pkt. 23 tabeli
Biorąc pod uwagę niespójność wymagań określonych w pkt. 21 z pkt. 23 a nawet sprzeczność  wymagań pkt 23 wobec  pkt 5,  prosimy uprzejmie o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego z drzwiami otwieranymi z zamykanymi manualnie bez zbędnych funkcji kondensatora pary 
i automatycznego rozszczelnienia drzwi komory.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.
5. Ad. pkt. 20
Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania myjni dezynfektora o maksymalnej głośności w fazie płukania nie przekraczającej 65,0 dB?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.
6. Dot. pkt. 2: 
Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc o komorze bez spoin. Myjnie do obuwia operacyjnego, podobnie jak myjnie narzędziowe mają komory spawane, które posiadają ślady łączenia, spoiny. Komora bez spoin to komora tłoczona, jaka występuje np. w myjniach na pojemniki na wydzieliny i wydaliny pochodzenia ludzkiego (kaczki, baseny). Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażona w komorę spawaną
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści

7. Dot. pkt. 7: 
Ponieważ obuwie operacyjne jest traktowane jak niekrytyczne narzędzia operacyjne to powinno być poddawane dezynfekcji termicznej o A0=600. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia przeprowadzała dezynfekcję przy takiej wartość?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga dezynfekcji termicznej do parametru A0=600
8. Dot. pkt. 8: 
Prosimy o doprecyzowanie gdzie mają być zainstalowane czujniki wody zasilającej i czy myjnia ma automatycznie zatrzymywać proces w przypadku gdy ciśnienie wody zasilającej jest zbyt niskie?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga czujników, lecz wymaga systemu, który w przypadku zbyt niskiego ciśnienia wody zasilającej zatrzyma proces. 
9. Dot. pkt. 9: 
Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc  o „efektywnym ciśnieniu natrysku o mocy wydajności” oraz jakie wymagania ma spełniać to ciśnienie.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający ma na myśli ekonomiczną pompę wody o mocy max 0.6kW

10. Dot. pkt. 15: 
Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, w której po każdej fazie cyklu woda jest odprowadzana do kanalizacji? Rozwiązanie takie jest zgodne z wymogami normy PN-EN ISO 15883-2 i pozwala na zachowanie najwyższych standardów higienicznych. Systemy odzysku wody stosowane są w dużych myjniach w działach Centralnej Sterylizacji, nie zaś w myjniach do obuwia.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści
11. Dot. pkt. 17: 
Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w zbiornik wody lecz, w której woda napełnia bezpośrednio komorę mycia? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane przez wiodących producentów myjni.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści
12. Dot. pkt. 18:
Czy Zamawiający dopuści do oceny kosz o wymiarach dostosowanych do wymiarów komory myjni, pozwalający na mycie 12 par butów?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści
13. Dot. pkt. 23: 
Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w automatyczne uchylanie drzwi po zakończeniu procesu?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści
III. Zapytania do Części 1 zamówienia

Część 1: Ultrasonograf – szt. 1;

Pyt. 1 

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z minimalnym zakresem częstotliwości głowic 2.00-16.00 MHz?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści
Pyt. 2 

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z ilością 3 niezależnych, aktywnych, jednakowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych z możliwością rozbudowy o 4? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
Pyt. 3 

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z głowicą sektorową elektroniczną (Phased Array), wieloczęstotliwościową do badań transkranialnych i kardiologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 2.00-4.00 MHz?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści
Pyt. 4 

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z możliwością zmiany częstotliwości Dopplera z falą ciągłą 2 częstotliwości? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści
Pyt. 5 

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z głowicą liniową z liczbą elementów akustycznych 128? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
Pyt. 6 

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z zakresem regulacji korekcji kąta +/- 80o 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści
Pyt. 7 

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta bez pomiarów S’, A’ w trybie dopplera spektralnego, spektralnego tkankowego oraz bez pomiaru kardiologicznego CO w prezentacji 2D? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
Pyt. 8 

Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta bez anatomicznego M-mode na obrazach z pamięci aparatu?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuści
Zapytania do umowy:

Umowa § 6 ust. 2 pkt. a
Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wymiaru kary za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 pkt. 1 a) oraz § 1 pkt. 1 b), do wysokości 0,1 % ceny, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w ogłoszeniu i SWZ na dzień 15.10.2021 roku. Godziny – bez zmian. 

Termin związania ofertą w ogłoszeniu i SWZ ustala się datą: 13.11.2021 r.
Z chwilą przekazania i ogłoszenia treść powyższych informacji jest wiążąca dla Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne.

      Zatwierdzam:
Remigiusz Pawelczak
DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, Tel.: +48 612927100, NIP: 7871807873
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