
Szamotuły, 12 października 2021 r.

Informacja
o zapytaniach, odpowiedziach oraz modyfikacja ogłoszenia, SWZ i zał. do SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w procedurze podstawowej  bez negocjacji, pn.: „Zakup aparatury i wyposażenia medycznego ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” (ZP-381-48/2021)
Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) informuje, iż otrzymał zapytania do SWZ, w wyniku których udziela wyjaśnień oraz dokonuje odpowiedniej modyfikacji zapisów ogłoszenia, SWZ i zał. do SWZ w zakresie poniżej wskazanym.

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 4 – myjnia do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego, pkt. 24
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 600 x 600 x 835mm, nieznacznie różniących się od wymaganych?

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 4 – myjnia do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego, pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające dotykowy panel sterowania z wyświetlaniem nazwy programu, przebiegu programu i wartości A0, temperatury, czasu i komunikatów na 3-liniowym wyświetlaczu LCD tekstowym w języku polskim, wykonany w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwy do dezynfekcji (brak wystających przycisków czy pokręteł)?

Zamawiający dopuści 

Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 4 – myjnia do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego, pkt. 12, 17
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zużycie wody >12l w zależności od wybranego programu, zbiornik wody o pojemności dostosowanej do zużycia wody oraz zastosowanej technologii?

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 4 – myjnia do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego, pkt. 18
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające dolny kosz o pojemności 10 par butów o wymiarach 279 x 390 x 360mm?

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 4 – myjnia do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego, pkt. 20
Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające głośność < 70dB?

Zamawiający dopuści

Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 4 – myjnia do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego
Czy zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w poczwórny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytującym odłamki szkła i mikro-filtrem?  

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie  kontrolowało ilości dozowanych środków chemicznych oraz ich poziom w zbiornikach, z możliwością nastawy stężenia dozowania w % bezpośrednio z panelu sterowania?
Zgodnie z SWZ, 

Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 4 – myjnia do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego
Czy Zamawiający dla zagwarantowania wysokiej jakości mycia wymaga, aby urządzenie posiadało czujniki do  monitorowania ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych? 

Takie czujniki pozwalają wykryć wszystkie nieprawidłowości podczas procesu mycia, mające istotny wpływ na jego jakość np.  (blokada obrotu ramion spowodowana wystawaniem elementów ładunku, strata ciśnienia spowodowana np. nadmiernym powstawaniem piany itp.). Dzięki tym czujnikom odchylenia od parametrów programu są natychmiast rozpoznawane  i umożliwiają szybką interwencję ze strony użytkownika.

Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 4 – myjnia do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego
Czy Zamawiający dla zwiększenia ergonomii pacy wymaga aby zasobnik na sól regeneracyjną o pojemności przynajmniej 2 kg umiejscowiony był  w drzwiach? Dzięki takiemu rozwiązaniu uzupełnianie soli nie wymaga nachylania się, ponieważ można je przeprowadzić w pozycji wyprostowanej. Podobnie nie ma potrzeby wyjmowania ciężkich koszy i wózków aby uzyskać dostęp do zbiornika na sól.

Zgodnie z SWZ, 

Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 4 – myjnia do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego
W placówkach medycznych coraz częściej używane jest obuwie operacyjne z wyjmowanymi wkładkami również poddawanym dezynfekcji. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało możliwość mycia w jednym cyklu zarówno butów jak i wkładek do butów, umieszczanych na osobnym koszu w specjalnie przystosowanym do tego stelażu?

Zgodnie z SWZ, 

Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 4 – myjnia do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy urządzenia w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni?
Zamawiający wyraża zgodę.
Pakiet 3

Pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie wieszaka czteropunktowego wykonanego ze stali malowanej epoksydowo.
Zgodnie z SWZ.
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