Szamotuły, 12 października 2021 r.

Informacja
o zapytaniach, odpowiedziach oraz modyfikacja ogłoszenia, SWZ i zał. do SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w procedurze podstawowej  bez negocjacji, pn.: „Zakup aparatury i wyposażenia medycznego ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” (ZP-381-48/2021)
Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) informuje, iż otrzymał zapytania do SWZ, w wyniku których udziela wyjaśnień oraz dokonuje odpowiedniej modyfikacji zapisów ogłoszenia, SWZ i zał. do SWZ w zakresie poniżej wskazanym.

Pakiet 3

Pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie wieszaka czteropunktowego wykonanego ze stali malowanej epoksydowo.
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Zamawiający dopuści wieszak czteropunktowy jako DODATKOWE rozwiązanie. W zestawie musi być też wieszak dwupunktowy. 
Pkt. 10

Prosimy o dopuszczenie Wyświetlacz LCD na panelu sterowania : informacja o stanie baterii, liczba cykli – siłownik podnoszący, całkowita praca, liczba przeciążeń, informacja o konieczności wykonania przeglądu)
Zamawiający dopuści
Pkt. 13

prosimy o dopuszczenie wysokości podstawy 11 cm
Zamawiający dopuści

Pkt. 15

prosimy o dopuszczenie wagi 46 kg
Zamawiający dopuści

Pkt. 16 - 20 Prosimy o dopuszczenie podnośnika o następujących parametrach:
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B. Minimalna wysokość podnoszenia: 55 cm

C. Maksymalna wysokość podnoszenia: 182 cm

D. Wysokość całkowita: 125 cm

E. Wysokość ramy: 11 cm

F. Minimalna szerokość podstawy: 73 cm

G. Maksymalna szerokość podstawy: 105 cm

H. Promień skrętu: 143 cm
Zamawiający dopuści

Pkt. 20

Prosimy o odstąpienie od wymogu instrukcji na podnośniku, w przypadku gdy przyciski na panelu sterowania i pilota są oznaczone piktogramami funkcyjnymi
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Zamawiający dopuści
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