Zał. nr 1a do SWZ

OPZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
Część 1 - ULTRASONOGRAF
Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne:  
Ultrasonograf  – 1 sztuka
Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 

……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 



……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 




…………………………………..……………………

Rok produkcji:   
 
               
…..……………………………………………………

	PARAMETRY WYMAGANE 

	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny / rozmiar
	Wartość oferowana / potwierdzenie

	A. PARAMETRY OGÓLNE

	1
	Aparat fabrycznie nowy.
	TAK
	

	2
	Rok produkcji wymagany: 2021
	TAK
	

	3
	Lekki, mobilny aparat na kołach.
	TAK
	

	4
	Zasilanie sieciowe 220-240 V / 16 A
	TAK
	

	5
	Kolorowy monitor wysokiej rozdzielczości typu LCD lub OLED. Rozdzielczość min. 1200 x 800 pix.
	TAK
	

	6
	Przekątna monitora
	min. 21”
	

	7
	Możliwość obrotu monitora względem klawiatury. 
	TAK
	

	8
	Możliwość pochylenia monitora. 
	TAK
	

	9
	Ekran dotykowy min. 10” z przyciskami funkcyjnymi. 
	TAK
	

	10
	Minimalny zakres częstotliwości głowic
	1,5 – 18 MHz.
2.00 – 16.00 MHz
	

	11
	Maksymalna głębokość obrazowania
	≥ 30 cm
	

	12
	Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D 
	≥ 700
	

	13
	Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu kolor doppler 
	≥ 200
	

	14
	Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej.
	TAK
	

	15
	Powiększanie obrazów ruchomych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM) ≥ 16.
	TAK
	

	16
	Powiększanie obrazów zatrzymywanych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości (ZOOM) ≥ 16.
	TAK
	

	17
	Ilość niezależnych, aktywnych, jednakowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych.
	≥ 4
3 z możliwością rozbudowy do 4
	

	B. GŁOWICE

	1
	Sektorowa elektroniczna (Phased Array), wieloczęstotliwościowa głowica do badań transkranialnych i kardiologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 
	1,6 – 3,8 MHz,
2.00 – 4.00 MHz
	

	2
	Głębokość obrazowania
	≥ 30 cm
	

	3
	Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym. 
	TAK
	

	4
	Możliwość obrazowania w trybie Dopplera spektralnego cw-D pod kontrolą obrazu 2D. 
	TAK
	

	5
	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera z falą ciągłą, min. 3 częstotliwości. 
	min. 3 częstotliwości.
min. 2 częstotliwości.
	

	6
	Kąt obrazowania min. 90 stopni. 
	TAK, podać
	

	7
	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera pulsacyjnego, min. 3 częstotliwości. 
	TAK
	

	8
	Obrazowanie w technice 2 harmonicznej, min. 3 pary częstotliwości harmonicznych. 
	TAK
	

	9
	Możliwość pracy z dwoma ogniskami jednocześnie. 
	TAK
	

	2
	Głowica konweksowa , elektroniczna  wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min.  2,0 – 5,0 MHz  ( podać typ i częstotliwość)
	TAK
	

	2.1
	Kąt pola obrazowania  min 55 stopni
	TAK
	

	2.2
	Obrazowanie harmoniczne, min. 2 różne częstotliwości (podać częstotliwości)
	TAK
	

	2.3
	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości, (podać częstotliwości)
	TAK
	

	2.4
	Liczba elementów akustycznych min. 128
	TAK
	

	3
	Głowica liniowa, elektroniczna  wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min.  5,0 – 10,0 MHz  ( podać typ i częstotliwość)
	TAK
	

	3.1
	Szerokość pola obrazowania  min. 42 mm
	TAK
	

	3.2
	Obrazowanie harmoniczne, min. 2 różne częstotliwości (podać częstotliwości)
	TAK
	

	3.3
	Możliwość zmiany częstotliwości dopplera spektralnego min. 2 różne częstotliwości, (podać częstotliwości)
	TAK
	

	3.4
	Liczba elementów akustycznych min. 192
	
	

	C. TRYBY OBRAZOWANIA
	
	
	TAK - Obrazowanie w trybie triplex (2D/kolor doppler/cw-doppler) w czasie rzeczywistym

	1
	2D.
	TAK
	

	1.1
	Podział ekranu na dwa obrazy.
	TAK
	

	1.2
	Podział ekranu na 4 obrazy. 
	TAK
	

	1.3
	Obrazowanie w technice 2 harmonicznej.
	TAK
	

	1.4
	Możliwość regulacji wzmocnienia obrazów i pętli obrazowych w trybie 2D odtwarzanych z pamięci CINE i z twardego dysku.
	TAK
	

	2
	2D+M, M-mode.
	TAK
	

	3
	Kolor M-mode. 
	TAK
	

	4
	Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D). 
	TAK
	

	4.1
	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie
	≥ 7,5 m/s
	

	4.2
	Zakres regulacji korekcji kąta
	min. +/- 85o
min. +/- 80o
	

	4.3
	Minimalna regulacja wielkości bramki
	1 – 14 mm.
	

	4.4
	Możliwość ustawienia korekcji kąta i położenia linii zerowej na obrazach zapisanych w pamięci Cine i na twardym dysku. 
	TAK
	

	4.5
	Automatyczna optymalizacja spektrum (ustawienie linii bazowej i skali prędkości) przy użyciu jednego przycisku. 
	TAK
	

	5
	Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D). 
	TAK
	

	5.1
	Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D. 
	
	

	6
	Kolor doppler. 
	TAK
	

	6.1
	Maksymalny zakres prędkości przepływu (przy środkowym ustawieniu linii zerowej) 
	≥ +/- 2,75 m/s.
	

	6.2
	Możliwość regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych odtwarzanych z pamięci (niezależnie od regulacji wzmocnienia 2D).
	TAK
	

	7
	Power Doppler. 
	TAK
	

	8
	Tkankowy doppler spektralny. 
	TAK
	

	9
	Kolorowy doppler spektralny. 
	TAK
	

	10
	Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego (triplex).
	TAK
	

	11
	Jednoczesna prezentacja na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów: jednego w trybie 2D, drugiego w trybie 2D+kolor doppler. 
	TAK
	

	12
	Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta. 
	TAK
	

	13
	Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy. 
	TAK
	

	D. ARCHIWIZACJA

	1
	Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D. 
	≥ 5000 obrazów 2D
	

	2
	Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB.
	TAK
	

	3
	Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięciach USB PenDrive min. 3 gniazda USB, formatach JPEG, AVI, MPEG (gniazdo USB z przodu aparatu).
	TAK
	

	4
	Możliwość eksportu archiwum badań na zewnętrzny twardy dysk min 1 TB. 
	TAK
	

	5
	Videoprinter monochromatyczny. 
	TAK
	

	6
	Możliwość podłączenia drukarki komputerowej do wydruku raportów z badań. 
	TAK
	

	E. OPROGRAMOWANIE POMIAROWE

	1
	Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia. 
	TAK
	

	2
	Pomiary w trybie dopplera spektralnego, spektralnego tkankowego

- kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs, E’, E/E’, S’, A’
 (wymienić).

- naczyniowe: PS. ED, PI, RI  (wymienić).
	TAK
	

	3
	Pomiary kardiologiczne

w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO, objętość lewej komory z wyznaczeniem EF 

(podać)

w prezentacji M: wymiary lewej komory, TAPSE. 
	TAK
	

	4
	Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED na obrazach w czasie rzeczywistym i zatrzymanych. 
	TAK
	

	5
	Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA, minimum ERO (wymienić). 
	TAK
	

	6
	Raport z badania naczyniowego i kardiologicznego. 
	TAK
	

	F. MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU

	1
	Oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej. 
	TAK
	

	2
	Oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej. 
	TAK
	

	3
	„Ślepą” głowicę ołówkową dopplera CW o częstotliwości 2 MHz
	TAK
	

	4
	Głowica przeprzełykowa wielopłaszczyznowa o zakresie częstotliwości obrazowania 2D min. 3 do 7 MHz, obrazowanie w trybach 2D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler, obrazowanie w technice harmonicznej, kąt pola obrazowania min. 90 stopni, zakres regulacji płaszczyzny skanowania min.  0-180 stopni. 
	TAK
	

	5
	Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek) – odpowiednik znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) pozwalające na wyznaczenie:
Globalnego strainu


	TAK
	

	6
	Anatomiczny M-mode na obrazach „live” oraz obrazach zatrzymanych i z pamięci aparatu
zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta bez anatomicznego M-mode na obrazach z pamięci aparatu
	TAK
	

	7
	Anatomiczny kolorowy M-mode. 
	TAK
	

	8
	Aparat jest pozbawiony wszelkich blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez szpital z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy (dotyczy oceny stanu aparatu i jego działania).
	TAK
	

	9
	Aparat musi posiadać zainstalowaną opcję DICOM i WORKLIST umożliwiającą przesyłanie badań do archiwizacji na PACSa i pobierania danych na aparat zarejestrowanych pacjentów w RISIe.
Zamawiający nie wymaga na etapie dostawy integracji z systemem PACS i RIS.
	TAK
	

	G. INNE

	1
	Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.
	TAK

3 tygodnie – 0pkt.

2 tygodnie – 20pkt.
	

	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć w wersji papierowej, bądź elektronicznej – przy dostawie)
	TAK
	

	3
	Dostarczenie paszportu technicznego
	TAK
	

	4
	Dostępność części zamiennych minimum 10 lat od momentu złożenia oferty
	TAK
	

	5
	Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi wyposażenia  w momencie jego instalacji i odbioru oraz 4 tygodnie od dnia przekazania sprzętu do użytkowania
	TAK
	

	6
	Bezpłatne przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia.
	TAK
	

	7
	Gwarancja minimum 24 miesiące.
	TAK podać

24 miesiące – 0 pkt.

36 miesięcy – 10 pkt

48 miesięcy – 15 pkt

60 miesięcy – 20 pkt
	

	8
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne.
	TAK podać
	


Informujemy, iż karta techniczna jest dostępna na stronie internetowej: ……………… ……………………………………………………….………..……………………................

Data: …………….

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Nr sprawy: ZP-381-48/2021

