Zał. nr 1d do SWZ

OPZ

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

Pakiet nr 4 Myjnia do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego
Oferowany sprzęt/wyposażenie:  Myjnia do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego – 1 sztuka
Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 


……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 


…………………………………..……………………

Rok produkcji:   
 
            …..……………………………………………………

	L.p
	Opis przedmiotu zamówienia
	Wymóg graniczny / rozmiar
	Wartość oferowana / potwierdzenie

	1 1.
	Urządzenie fabrycznie nowe, przeznaczone do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego. nie powystawowe, rok produkcji nie starszy niż 2021r.
	TAK
	

	2 2.
	Komora nieprzelotowa, jednodrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej, bez spoin.
Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażona w komorę spawaną.
	TAK
	

	3 3.
	Urządzenie spełniające normę PN EN 15883-2
Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor  spełniającą wymagania polskiej normy  PN-EN  15883-6, w której  proces dezynfekcji termiczno-chemicznej,  w oparciu o definicję Ao, przebiega zgodnie z wytycznymi  ISO PN EN 15883-1
	TAK
	

	4 4.
	Dezynfekcja termiczna zgodna z Dyrektywą UE
	TAK
	

	5 5.
	Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania myjni do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego z drzwiami otwieranymi z zamykanymi manualnie bez zbędnych funkcji kondensatora pary 
i automatycznego rozszczelnienia drzwi komory.
	TAK
	

	6 6.
	Myjnia wyposażona w dwie pompy dozujące środki chemiczne. Zamawiający nie dysponuje w miejscu montażu myjni wodą demi. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie myjni wykorzystującej wodę wodociągową.
	TAK
	

	7 7.
	Zamawiający wymaga dezynfekcji termicznej do parametru A0=600
	TAK
	

	8 8.
	Czujniki poziomu środków dezynfekcyjnych w zbiornikach oraz czujniki ciśnienia wody zasilającej
Zamawiający nie wymaga czujników, lecz wymaga systemu, który w przypadku zbyt niskiego ciśnienia wody zasilającej zatrzyma proces
	TAK
	

	9 9.
	Pompa obiegowa wody zapewnia szybki przepływ i efektywne ciśnienie natrysku o mocy wydajności spełniającej wymagania
Zamawiający ma na myśli ekonomiczną pompę wody o mocy max 0.6kW
	TAK
	

	10 10.
	Temperatura mycia i dezynfekcji minimum 95°C
Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor w której niższa od  95°C  temperatura  mycia obuwia pozwala  na osiągnięcie dezynfekcji termicznej na poziomie Ao 60 oraz Ao 600, a więc poziomu akceptowanego dla myjni dezynfektorów dla obuwia szpitalnego. Wymagana w SIWZ temperatura  95°C może  doprowadzać do deformacji butów szpitalnych wykonanych z tworzywa sztucznego
	TAK
	

	11 11.
	Model stojący  na posadzce wykonany ze stali nierdzewnej z przyciskami lub panelem LED na panelu sterującym umiejscowionym na frontowej ścianie urządzenia
Zamawiający dopuści urządzenie posiadające dotykowy panel sterowania z wyświetlaniem nazwy programu, przebiegu programu i wartości A0, temperatury, czasu i komunikatów na 3-liniowym wyświetlaczu LCD tekstowym w języku polskim, wykonany w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwy do dezynfekcji (brak wystających przycisków czy pokręteł).
	TAK
	

	12 12.
	Maksymalne zużycie wody do 11 litrów na fazę cyklu
Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zużycie wody >12l w zależności od wybranego programu, zbiornik wody o pojemności dostosowanej do zużycia wody oraz zastosowanej technologii
	TAK
	

	13 13.
	Minimum 3 programów fabrycznych oraz minimum 3 programy użytkownika pozwalających na wprowadzenie własnych ustawień, umożliwiających mycie różnego rodzaju elementów w zależności od stopnia zabrudzenia
	TAK
	

	14 14.
	Temperatura kontrolowana za pomocą dwóch niezależnych sond 
	TAK
	

	15 15.
	Urządzenie wyposażone w system filtracji i odzysku wody
Zamawiający dopuści do oceny myjnię, w której po każdej fazie cyklu woda jest odprowadzana do kanalizacji.
	TAK
	


	16 16.
	Wbudowany zmiękczacz wody
Zamawiający nie dysponuje w miejscu montażu myjni wodą demi. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie myjni wykorzystującej wodę wodociągową.
	TAK
	

	17 17.
	Zbiornik wody o pojemności min. 11 l.
Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w zbiornik wody lecz, w której woda napełnia bezpośrednio komorę mycia.

Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zużycie wody >12l w zależności od wybranego programu, zbiornik wody o pojemności dostosowanej do zużycia wody oraz zastosowanej technologii
	TAK
	

	18 18.
	Kosz do mycia obuwia szpitalnego. Wymiary kosza 500mm x 500mm +/-10%. Wsad: minimum 6 par butów.
Zamawiający dopuści do oceny kosz o wymiarach dostosowanych do wymiarów komory myjni, pozwalający na mycie 12 par butów
Zamawiający dopuści urządzenie posiadające dolny kosz o pojemności 10 par butów o wymiarach 279 x 390 x 360mm
	TAK
	

	19 19.
	Wysokość komory mycia minimum 420 mm
	
	

	20 20.
	Głośność nie większa niż 53 dB
Zamawiajacy dopuszcza możliwość zaoferowania myjni dezynfektora o maksymalnej głośności w fazie płukania nieprzekraczającej 65,0 dB
Zamawiający dopuści urządzenie posiadające głośność < 70dB.
	TAK
	

	21 21.
	Wbudowany kondensator pary 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania myjni do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego z drzwiami otwieranymi z zamykanymi manualnie bez zbędnych funkcji kondensatora pary 
i automatycznego rozszczelnienia drzwi komory.
	TAK
	

	22 22.
	Blokada elektroniczna drzwi zabezpieczająca przed przypadkowym otwarciem drzwi podczas trwania cyklu
	TAK
	

	23 23.
	Drzwi automatycznie uchylane po zakończeniu procesu mycia-dezynfekcji
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania myjni do mycia i dezynfekcji obuwia szpitalnego z drzwiami otwieranymi z zamykanymi manualnie bez zbędnych funkcji kondensatora pary 
i automatycznego rozszczelnienia drzwi komory.
Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w automatyczne uchylanie drzwi po zakończeniu procesu.
	TAK
	

	24 24.
	Wymiary zewnętrzne +/-6%

•
Szerokość : 600 mm.                                  

•
Głębokość : 600 mm.

•
Wysokość:  900 mm       
Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 600 x 600 x 835mm                               
	TAK
	

	25 25.
	Pojemność komory: maximum 146 L
	TAK
	

	26 26.
	Płukanie wodą demineralizowaną
Zamawiający nie dysponuje w miejscu montażu myjni wodą demi. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie myjni wykorzystującej wodę wodociągową.
	TAK
	

	27 27.
	Podłączenia do wody zimnej i demineralizowanej
Zamawiający nie dysponuje w miejscu montażu myjni wodą demi. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie myjni wykorzystującej wodę wodociągową.
	TAK
	

	28 28.
	Zasilanie 3 fazowe, 400 V, 50 Hz
	TAK
	

	29 29.
	Moc całkowita urządzenia max. 13 kW
	TAK
	

	30 30
	Mikrokomputerowe sterowanie, pracą urządzenia z możliwością bezprzewodowego zapisu i rejestracji wyników na PC  oraz przeprowadzenia walidacji u producenta           
	
	

	31 31.
	Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.
	TAK

3 tygodnie – 0pkt.

2 tygodnie – 20pkt.
	

	32 32
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć w wersji papierowej, bądź elektronicznej – przy dostawie)
	TAK
	

	33 33.
	Dostarczenie paszportu technicznego
	TAK
	

	34 34.
	Dostępność części zamiennych minimum 10 lat od momentu złożenia oferty
	TAK
	

	35 35.
	Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi wyposażenia  w momencie jego instalacji i odbioru oraz 4 tygodnie od dnia przekazania sprzętu do użytkowania
	TAK
	

	36 36.
	Bezpłatne przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia.
	TAK
	

	37 37.
	Gwarancja minimum 24 miesiące.
	TAK podać

24 miesiące – 0 pkt.

36 miesięcy – 10 pkt

48 miesięcy – 15 pkt

60 miesięcy – 20 pkt
	

	38 38.
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne.
	TAK podać
	


Informujemy, iż karta techniczna jest dostępna na stronie internetowej: ……………… ……………………………………………………….………..……………………................

Data: …………….

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Nr sprawy: ZP-381-48/2021

