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Szamotuły, 7 kwietnia 2022 r.

ZP-381-10/2022
Informacja 

o zapytaniach i odpowiedziach na zapytania do SWZ, modyfikacja SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID 19”

Zgodnie z art. 135 ust. 1-2 w zw. z art. 137 ust. 1-2 i 5-6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający publikuje zapytania do SWZ wraz z treścią udzielonych odpowiedzi oraz dokonanych modyfikacji.

Pakiet nr 11

1. Czy Zamawiający dopuści łóżka o szerokości całkowitej 1030mm?

     
 Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
2. Czy Zamawiający dopuści łóżka o szerokości leża 85cm? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
3. Czy Zamawiający dopuści łóżka z funkcją bezstopniowego  przedłużania leża blokowanego za pomocą  pokręteł motylkowych? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawa o długości 168 cm? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawa o szerokości 75 cm?
       
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja elektryczna w zakresie 390-790mm? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w czasie 35sekund?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu graficznej informacji na pilocie o lokalizacji dźwigni CPR – dźwignia znajduje się przy segmencie pleców oznaczona wyróżniającym się kolorem czerwonym?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami z tworzywowej płyty HPL montowanej na stałe?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami z tworzywowej płyty HPL – odejmowanymi? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z polietylenu a leżem wykonanym z tworzywa HPL ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresja segmentu pleców 9 cm? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez autoregresji segmentu uda ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresja segmentu uda 2,5 cm? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji zaawansowanej autoregresji? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami z odstępem między każda poprzeczka 25mm? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
17. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkowa szt. 10 ( typu przyjaciel) z jedną szufladą znajdująca się bezpośrednio pod blatem wysuwana dwustronnie, półkę wewnątrz szafki niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki oraz szafkę zamykana drzwiczkami otwierana w obie strony z miejscem na 1 butelkę z wodą, oraz półkę na basen?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

18. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkowa szt. 10 ( typu przyjaciel) z frontami szuflad i drzwiczkami wykonanymi z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorach dopasowanych do szczytów łóżek? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

19. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkowa  10szt. ( typu przyjaciel) z kołami o średnicy 50mm? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

20. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową 10szt. ( typu przyjaciel) z kołami blokowanymi indywidualnie bez obrotowego korpusa? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

21. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkowa szt. 15 ( zwykłe) o konstrukcji z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

22. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkowa  15szt. ( zwykłe) z uchwytami do otwierania wystającymi poza obrys szafki , ale mieszącymi się w gabarytach całkowitych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

23. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkowa 15szt. ( zwykłe) wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki – nieskładane do korpusu szafki? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Część nr 16 – Wózek anestezjologiczny – 3 szt.   

24. Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o szerokości 720 mm? 
Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z swz.
25. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o głębokości 610 mm? 
 Odpowiedź Zamawiającego : NIE, Zamawiający nie wyraża zgodę.
26. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wysokości roboczej 1080 mm (wysokość do blatu 1000 mm)? 
      Odpowiedź Zamawiającego : TAK, Zamawiający wyraża zgodę
27. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego konstrukcję spawaną, wykonaną z blachy stalowej, pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, odporną na zarysowania i korozję; wszystkie elementy wózka ergonomiczne, zaokrąglone, bez rogów i kątów prostych, zaprojektowane w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji? 
     Odpowiedź Zamawiającego : NIE, Zamawiający nie wyraża zgodę.
28. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego blat górny wykonany z tworzywa sztucznego ABS ułatwiający czyszczenie i dezynfekcję środkami zalecanymi przez danego producenta, z podwyższonymi krawędziami na całym obwiedzie? 
       Odpowiedź Zamawiającego : TAK, Zamawiający wyraża zgodę.
29. Czy (w pkt. 7 i 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego szuflady ułatwiające stosowanie środków dezynfekcyjnych; szuflady wykonane z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane), fronty i uchwyty szuflad wykonane z estetycznego tworzywa sztucznego? 
      Odpowiedź Zamawiającego : TAK, Zamawiający wyraża zgodę.
30. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 3 szuflady o wysokości 75 mm np. na leki? 
      Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z swz. Zaoferowana ilość szuflad na leki jest za duża, spowoduje to również zmniejszenie przestrzeni na głębsze szuflady.
31. Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 3 szuflady o wysokości 150 mm do swobodnego wykorzystania? 
Odpowiedź Zamawiającego : TAK, Zamawiający wyraża zgodę.
32. Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego uchwyty szuflad z przezroczystymi, tworzywowymi listwami do oznaczenia zawartości szuflady (możliwość umieszczenia opisu od góry oraz z przodu)? 
      Odpowiedź Zamawiającego : TAK, Zamawiający wyraża zgodę.
33. Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z pojedynczymi kołami o średnicy 150 mm, z tworzywowym bieżnikiem, nie antystatyczne, 2 z blokadą? 
Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z swz. Zamawiający wymaga kół podwójnych, antystatycznych.
34. Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego fronty szuflad w kolorze szarym, z możliwością wyboru jednego koloru uchwytów szuflad, 6 kolorów?
Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z swz. Zamawiający wymaga jednolitego koloru frontów szuflad.
35. Prosimy (w pkt. 1 i 7) o wyrażenie zgody na dostawę wózków wraz z rozładunkiem, montażem i uruchomieniem, bez szkolenia personelu, ze względu na to, że oferowane wózki są bardzo proste w obsłudze i nie ma konieczności szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu. Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający rezygnuje z opcji szkolenia personelu. 
36. Prosimy (w pkt. 3) o wyrażenie zgody na możliwość dołączenia do oferty certyfikatów dopuszczających do użytkowania na terenie UE i Polski tj. Deklaracji Zgodności CE oraz Powiadomienia do Urzędu Rejestracji. 
Odpowiedź Zamawiającego : TAK, Zamawiający wyraża zgodę.
37. Czy Zamawiający dopuści czas realizacji 6-8 tygodni ?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zgodnie z swz.      
38. Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści długość 220 cm jako dopuszczalną ?

Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
39. Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści regulację 400 – 850 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, Zamawiający dopuszcza regulację leża w zakresie 350 – 850 mm.
40. Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści łóżko z pilotem dla pacjenta i dodatkowym pilotem centralnym dla personelu z dodatkowymi dedykowanymi funkcjami jak Trendelenburga, antyTrendelenburg, pozycja antyszokowa, krzesło kardiologiczne, CPR ?

Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
41. Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści łóżko z pilotem bez opisanych trybów ?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zgodnie z swz.   
42. Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści łóżko bez graficznej informacji o umiejscowieniu dźwigni CPR, ponieważ oczywistym jest, że muszą one być pod leżem pod oparciem pleców czytelnie oznaczone kolorem np. czerwonym ?

Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

43. Czy Zamawiający w pkt. 14 dopuści klasę wodoszczelności IP 54 (klasa potwierdzająca ochronę przed dostępem do części niebezpiecznych drutem i ochrona przed pyłem oraz ochronę przed bryzgami wody z dowolnego kierunku ) ?
Odpowiedź Zamawiającego:  Zgodnie z swz.

44. Czy Zamawiający w pkt. 22 dopuści koła o średnicy 150 mm co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?
Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

45. Czy Zamawiający w pkt. 24 dopuści składające się z czterech poprzeczek co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?
Odpowiedź Zamawiającego:  Zgodnie z swz.

46. Czy Zamawiający w pkt. 24 dopuści barierki składane w dwóch ruchach tj. zwolnienie blokady pod leżem i opuszczenie barierki w dół ?
Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

47. Czy Zamawiający w pkt. 26 dopuści drzwiczki zamiast drugiej szuflady ?
Odpowiedź Zamawiającego:  Zgodnie z swz.

48. Czy Zamawiający w pkt. 26 dopuści półkę na basen bez wysuwania ?
Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

49. Czy Zamawiający w pkt. 26 dopuści blat boczny montowany do boku szafki ?
Odpowiedź Zamawiającego:  Zgodnie z swz.

50. Czy Zamawiający w pkt. 27 dopuści fronty szuflad wykonane z blachy metalowej ?
Odpowiedź Zamawiającego:  Zgodnie z swz.

51. Czy Zamawiający w pkt. 29 dopuści koła o średnicy 65 mm ?
Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

52. Czy Zamawiający w pkt. 30 dopuści indywidualną blokadę kół ? Oferowana szafka jest dwustronna i nie ma konieczności obrotu korpusu.
Odpowiedź Zamawiającego:  Zgodnie z swz.

53. Czy Zamawiający w pkt. 31 dopuści blaty wykonane z tworzywa ABS z zaokrąglonymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed upadkiem ?
Odpowiedź Zamawiającego:  Zgodnie z swz.

54. Czy Zamawiający w pkt. 33 dopuści konstrukcję wykonaną z blachy metalowej ?
Odpowiedź Zamawiającego:  Zgodnie z swz.

55. Czy Zamawiający w pkt. 35 dopuści 50 cm ?
Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

56. Czy Zamawiający w pkt. 36 dopuści 88 cm ?
Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

57. Czy Zamawiający w pkt. 38 dopuści uchwyty wystające ?
Odpowiedź Zamawiającego:  Zgodnie z swz.

58. Czy Zamawiający w pkt. 39 dopuści uchwyty na relingu dedykowanym montowanym na stałe ?
Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

59. Czy Zamawiający w pkt. 40 dopuści szafkę bez wysuwanego blatu ?
Odpowiedź Zamawiającego:  Zgodnie z swz.

60. Czy zamawiający wymaga urządzenia jednodrzwiowego czy dwudrzwiowego? Sądząc po pojemnościach wyspecyfikowane jest urządzenie z pojedynczymi drzwiami i pojedynczą komorą chłodzącą. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający wymaga urządzenia dwudrzwiowego.

      60. Czy zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 610 l brutto i 580 litrów netto?

 
Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

      61. Czy zamawiający dopuści urządzenie tylko z wyświetlaczem temperatury w   

             urządzeniu?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zgodnie z swz.

      62. Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x    

            głębokość x wysokość: 740 x 870 x 1994 mm?

            Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

     63. Czy zamawiający dopuści urządzenie z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej? Stal   

           nierdzewna jest trwalsza niż aluminium i łatwiejsza do utrzymania w czystości.

           Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

     64. Czy zamawiający dopuści urządzenie z alarmem  dźwiękowym i wizualnym przekroczenia wysokiej i 
           niskiej temp., otwartych drzwi,  zabrudzonego skraplacza, uszkodzonego czujnika temperatury, zaniku 
           napięcia, ale  bez alarmu niskiego poziomu akumulatora?

   Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

65. Czy zamawiający dopuści urządzenie z dwiema komorami każda po 350 litrów? Każda komora   

      posiada oddzielne pojedyncze drzwi.

     Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

66. Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość: 700 x 800 x 2040 mm?

    Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

67. Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych szerokość x głębokość x wysokość:     

    720 x 872 x 1994 mm?

   Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

     68. Czy zamawiający dopuści urządzenie z dwiema komorami każda po 305 litrów brutto i 255 litrów 
          netto? Każda komora posiada oddzielne pojedyncze drzwi.

   Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

     69. Czy zamawiający dopuści urządzenie z sześcioma pólkami?
    Odpowiedź Zamawiającego:  Zgodnie z swz.

Część nr 4 - Pompa infuzyjna – 4 szt.

70. – Pkt. 7   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki powszechnie stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
71. – Pkt. 8   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe bez funkcji miareczkowania ?

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z swz.
72. – Pkt. 9   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z trybem dozowania infuzji sekwencyjnej z możliwością wprowadzania przerw w podaży za infuzję bolusową z przerwami ? W funkcji sekwencyjnej możemy wprowadzić bolusa manualnego jak i automatycznego w dowolnej chwili wlewu.
Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z swz.

73. – Pkt. 9   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z infuzją profilową składającą się z 5 faz infuzji ? Taka ilość profili jest zdecydowanie wystarczająca do poprawnej infuzji, większa ilość nie ma zastosowania klinicznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

74. – Pkt. 13   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z wbudowaną biblioteką leków z możliwością wprowadzenia 1500 pozycji o parametrach infuzji: pełnej nazwy leku, skróconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stężenia, minimalnego, stosowanego i maksymalnego stężenia, jednostki dawki, minimalnej, maksymalnej i stosowanej dawce bez notki doradczej i podziału na oddziały ? Są to podstawowe i powszechnie używane parametry dotyczące programowania leków do podaży.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

75. – Pkt. 15   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z czytelnym 4,3” kolorowym wyświetlaczem z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: Nazwy podawanego leku, prędkości infuzji, podanej dawce, stanie naładowanego akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie w formie graficznej bez informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, czasu do końca dawki w formie graficznej oraz kategorii leku wyodrębnionej kolorem?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
76. – Pkt. 17   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe bez wyróżnienia ekranu infuzji żywienia dojelitowego względem innych infuzji ? Pompy strzykawkowe nie mają zastosowania w przypadku żywienia dojelitowego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

77. – Pyt. 24   Czy Zamawiający dopuści do przetargu przykręcane pompy strzykawkowe z możliwością instalacji pompy w stacji dokującej z automatycznym przyłączaniem zasilania w stacji oraz bez alarmu nieprawidłowego mocowania pomp w stacji? Takie rozwiązanie nie ma jakiegokolwiek wpływu na jakość oraz funkcjonalność obsługi pompy. Ponadto funkcja przykręcania pompy do stacji dokującej jest mniej zawodna niż funkcja zatrzaskowa.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

78. – Pyt.  25    Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością mocowania do statywów lub pionowych kolumn przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

79. – Pyt.  26  Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością mocowania do stacji dokującej przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

80. – Pyt. 27    Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe bez zintegrowanej z obudową rączki do przenoszenia urządzenia ? Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie opcji założenia uchwytu lub zdemontowania w zależności od potrzeb.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

81. – Pyt. 30  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF oraz wyższą klasą ochrony obudowy IP 24 ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

82. – Pyt. 32  Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym wytrzymującym ponad 12 godzin pracy przy przepływie 5 ml/h ? Taka ilość czasu w zupełności wystarczy do poprawnej pracy  urządzenia w budynku użyteczności publicznej typu szpital, w którym występują liczne gniazdka elektryczne, agregaty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

83. – Pyt. 33 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z czasem ładowania baterii do pełna w czasie 5h? Jest to standardowy czas ładowania baterii do pełna dla urządzeń medycznych. Ponadto jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego i nie będzie miało wpływ na jakość pracy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
84. – Pyt. 34  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompy strzykawkowe z wagą poniżej 2,2kg ? Zamawiający nie może wymagać konkretnej wartości, a jedynie zakres lub minimum, maksimum. W tym przypadku Zamawiający ewidentnie wskazuje na firmę MEDIMA. Prosimy o wprowadzenia wymogów wagi minimalnej lub usunięcie tego wymogu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
85. Część nr 5 - pompa objętościowa – 1 szt

86. – Pkt. 1   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z możliwością stosowania zestawów infuzyjnych do podaży leków standardowych, płynów infuzyjnych i cytostatyków (zestawy nie zawierające ftalanów (DEHP-free) oraz lateksu), leków światłoczułych, krwi i preparatów krwiopochodnych, żywienia pozajelitowego bez żywienia dojelitowego ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

87. – Pkt. 4   Czy Zamawiający oczekuje czujnika kropli przy dostawie, czy tylko możliwości współpracy z takim akcesorium i późniejszy ewentualny zakup ? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje czujnika kropli przy dostawie.
88. – Pkt. 5   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z możliwością usunięcia zestawu infuzyjnego z pompy wyłącznie w trybie „włączonym” ? Jest to uargumentowane  wyłącznie bezpieczeństwem usuwania zestawu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

89. – Pkt. 9   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z przekątną ekranu 4,3 cala ? Zgodnie z zasadami przetargu nieograniczonego oraz uczciwej zasady konkurencyjności, Zamawiający nie może wymagać konkretnej wartości, a jedynie zakres lub minimum, maksimum. W tym przypadku Zamawiający ewidentnie wskazuje na firmę MEDIMA. Prosimy o wprowadzenia wymogów ekranu minimalnego lub usunięcie tego wymogu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
90. – Pkt. 12  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki powszechnie stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
91. – Pkt. 13   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z trybem dozowania infuzji sekwencyjnej z możliwością wprowadzania przerw w podaży za infuzję bolusową z przerwami ? W funkcji sekwencyjnej możemy wprowadzić bolusa manualnego jak i automatycznego w dowolnej chwili wlewu.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

92. – Pkt. 13   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z infuzją profilową składającą się z 5 faz infuzji ? Taka ilość profili jest zdecydowanie wystarczająca do poprawnej infuzji, większa ilość nie ma zastosowania klinicznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

93. – Pkt. 14   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z czytelnym 4,3” kolorowym wyświetlaczem z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: Nazwy podawanego leku, prędkości infuzji, podanej dawce, stanie naładowanego akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie w formie graficznej bez informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, czasu do końca dawki w formie graficznej oraz kategorii leku wyodrębnionej kolorem?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
94. – Pkt. 15   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową bez wyróżnienia ekranu infuzji żywienia dojelitowego względem innych infuzji ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

95. – Pkt. 19   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z wbudowaną biblioteką leków z możliwością wprowadzenia 1500 pozycji o parametrach infuzji: pełnej nazwy leku, skróconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stężenia, minimalnego, stosowanego i maksymalnego stężenia, jednostki dawki, minimalnej, maksymalnej i stosowanej dawce bez notki doradczej i podziału na oddziały ? Są to podstawowe i powszechnie używane parametry dotyczące programowania leków do podaży.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

96. – Pkt. 20   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową bez funkcji miareczkowania ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

97. – Pkt. 23   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z progami ciśnienia w zakresie od 150 do 975 mmHg ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

98. – Pyt. 29   Czy Zamawiający dopuści do przetargu przykręcaną pompę objętościową z możliwością instalacji pompy w stacji dokującej z automatycznym przyłączaniem zasilania w stacji oraz bez alarmu nieprawidłowego mocowania pomp w stacji? Takie rozwiązanie nie ma jakiegokolwiek wpływu na jakość oraz funkcjonalność obsługi pompy. Ponadto funkcja przykręcania pompy do stacji dokującej jest mniej zawodna niż funkcja zatrzaskowa.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

99. – Pyt.  30    Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową z możliwością mocowania do statywów lub pionowych kolumn przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

100. – Pyt.  31  Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową z możliwością mocowania do stacji dokującej przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

101. – Pyt. 32   Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową bez zintegrowanej z obudową rączki do przenoszenia urządzenia ? Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie opcji założenia uchwytu lub zdemontowania w zależności od potrzeb.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
102. – Pyt. 35  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF oraz wyższą klasą ochrony obudowy IP 34 ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

103. – Pyt. 37  Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym wytrzymującym ponad 9 godzin pracy przy przepływie 25 ml/h ? Taka ilość czasu w zupełności wystarczy do poprawnej pracy  urządzenia w budynku użyteczności publicznej typu szpital, w którym występują liczne gniazdka elektryczne, agregaty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

104. – Pyt. 38 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową z czasem ładowania baterii do pełna w czasie 5h? Jest to standardowy czas ładowania baterii do pełna dla urządzeń medycznych. Ponadto jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego i nie będzie miało wpływ na jakość pracy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
105. – Pyt. 39  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z wagą poniżej 2,3kg ? Zamawiający nie może wymagać konkretnej wartości, a jedynie zakres lub minimum, maksimum. W tym przypadku Zamawiający ewidentnie wskazuje na firmę MEDIMA. Prosimy o wprowadzenia wymogów wagi minimalnej lub usunięcie tego wymogu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
106. Część nr 6 - Stacja dokująca pompy infuzyjne  – 5 szt

107. – Pyt. 1  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy stacje dokującą z możliwością mocowania do 4 pomp innego typu niż MEDIMA ? Zamawiający potrzebuje również pomp, więc faworyzowanie jednej firmy jest sprzeczne z prawem zamówień publicznych.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz
108. – Pyt. 2 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy stacje dokującą z obudową wykonaną z aluminium ? Jest to znacznie lepsze i trwalsze rozwiązanie niż ABS

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
109. – Pyt. 6 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy stacje dokującą z pompami, w których należy wyłącznie odłączyć element mocujący, bez potrzeby demontażu uchwytu transportowego w przypadku instalacji w stacji ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz
110. – Pyt. 12 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy stacje dokującą bez wysięgnika na płyny infuzyjne, lecz z zaawansowanym stojakiem z certyfikatem medycznym, który już taki posiada ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
Pytania do załącznika nr 1a część nr 1 – Przyłóżkowy aparat RTG – 1 sztuka:

111. Pkt. 2 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat, którego istotne elementy składowe są wytwarzane przez różnych producentów, natomiast cały aparat jest montowany 
i konfigurowany przez jednego wytwórcę oraz całość jest objęta jednym, wspólnym certyfikatem CE? Należy zwrócić uwagę, że dzisiejsza globalna produkcja opiera się na wyspecjalizowanych producentach, ekspertach w swoich wąskich dziedzinach. Coraz mniej jest firm, które w 100% samodzielnie wytwarzają swoje produkty. Postawienie przez Zamawiającego takiego wymogu w znacznym stopniu ogranicza ilość potencjalnych oferentów. Ponadto - takie wymaganie nie ma żadnego uzasadnienia praktycznego, ponieważ za całe urządzenie i tak odpowiada jego wytwórca? 

112. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Wymóg postawiony przez zamawiającego gwarantuję pełną kompatybilność i optymalną współpracę komponentów urządzenia. Wg wiedzy zamawiającego na rynku jest przynajmniej kilku oferentów spełniający tak postawiony wymóg.
113. Pkt. 4 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C  który posiada generator o mocy równej 2,5 kW?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Wymagana moc generatora zapewni optymalną jakość obrazowania również przy pacjentach bariatrycznych.
114. Pkt. 7 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C  który posiada maksymalną częstotliwość impulsów fluoroskopii 8 imp/sek? 
Odpowiedź Zamawiającego:  Zgodnie z SWZ. Większ liczba impulsów pozwala na uzyskanie płynniejszego obrazu.
115. Pkt. 13, 14 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem 
C w którego maksymalny prąd radiografii wynosi 20 mA i jest on regulowany automatycznie przez software aparatu?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

116. Pkt. 15 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C  który posiada maksymalny iloczyn prądu i czasu dla radiografii 120 mAs?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

117. Pkt. 16 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C  który nie posiada programów anatomicznych? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Brak programów anatomicznych wiąże się z większą dawką dla pacjenta oraz operatorów.
118. Pkt. 19 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem 
C  którego małe ognisko jest równe 0,6 a duże 1,4? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

119. Pkt. 21 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem 
C, którego szybkość chłodzenia anody wynosi 37 kHU/min?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

120. Pkt. 22 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem 
C, którego całkowita pojemność kołpaka wynosi 900 kHU? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 255 mniejsza pojemność cieplna kołpaka wiąże się z możliwością przeprowadzania krótszych procedur lub koniecznością przerw na chłodzenie urządzenia.
121. Pkt. 47 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C  który posiada możliwość dostosowania kąta pochylenia monitora względem płaszczyzny pionowej w górę 5⁰ i w dół 25⁰? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Mniejszy zakres regulacji oznacza mniejszą wygodę obsługi.
122. Pkt. 51 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem 
C,  którego głębokość ramienia wynosi 66 cm? Różnica między wymaganym, a ofertowanym aparatem jest niewielka, nie wpływa na ergonomię pracy i umożliwia wykonanie wszystkich procedur medycznych na bloku operacyjnym 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Mniejsza głębokość ramienia oznacza ograniczenie dostępnego zakresu poprawnego ustawienia stołu operacyjnego w stosunku do RTG.
123. Pkt. 55 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem 
C, którego przesuw pionowy ramienia C wynosi 44 cm? Różnica między wymaganym, 
a ofertowanym aparatem jest niewielka, nie wpływa na ergonomię pracy i umożliwia wykonanie wszystkich procedur medycznych na bloku operacyjnym. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
124. Pkt. 57, 58 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem 
C,  którego obrót ramienia C wokół osi poprzecznej wynosi 120⁰, natomiast obrót ramienia C wokół osi wzdłużnej wynosi ±205⁰?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. proponowane wartości zmniejszają wygodę pracy urządzenia na bloku operacyjnym.
125. Pkt. 63 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch jednostronny z ochroną przodu, fartuch posiadający szerokie, elastyczne tylne pasy, krzyżujące się na plecach,  zapewniające optymalne przyleganie do ciała oraz odciążenie odcinka lędźwiowo-krzyżowego, zapinane z przodu na rzepy, wbudowane poduszki na ramiona. Fartuchy wykonane z materiału ochronnego: bezołowiowa mieszanka antymonu i bizmutu, lżejsza od standardowego fartucha wykonanego z gumy ołowiowej, zapewniająca deklarowaną ochronę przy napięciu 50-110kV – waga maksymalna 5,3 kg/m2 dla współczynnika ochrony 0,5 mmPb. Materiał zewnętrzny: wykonany z nylonu pokrytego poliuretanem, odporny na uszkodzenia, charakteryzujący się niską reaktywnością chemiczną, wolny od lateksu 
i PCW, posiadający najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami. Równoważnik osłabienia promieniowania: 0,5mmPb?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

126. Pkt. 64 – Czy  Zamawiający dopuści do zaoferowania osłonę na tarczycę - kołnierz wykonany w formie stójki o szerokości 5 cm ze śliniakiem o długości 12 cm, z zapięciem typu rzep, Równoważnik osłabienia promieniowania: 0,5mmPb, Materiał ochronny: bezołowiowa mieszanka antymonu 
i bizmutu, lżejsza od standardowego fartucha wykonanego z gumy ołowiowej, posiadający najwyższą odporność na zanieczyszczenia. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

127. Pkt. 85 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu pozbawienia aparatu wszelkich blokad serwisowych. Kody serwisowe są wydawane imiennie autoryzowanym serwisantom, którzy muszą odbyć cykl szkoleń serwisowych u producenta i są wydawane na określony czas. Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami (art. 90 ust.4 i 5 Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 r.) czynności serwisowe mogą wykonywać wyłącznie podmioty do tego uprawnione. Ponadto zgodnie 
z wymogami producenta do wykonywania czynności serwisowych upoważniony jest autoryzowany serwis producenta, serwisanci posiadający odpowiednie uprawnienia, doświadczenie i wyposażenie. Niewłaściwe zmiany w ustawieniach aparatu mogą skutkować jego uszkodzeniem lub spowodować uszczerbek na zdrowiu zarówno pacjenta, jak i personelu?  

Jednocześnie informujemy, iż pozbawienie aparatu blokad serwisowych lub przekazanie kodów serwisowych Zamawiającemu jest naruszeniem wytycznych producenta, a tym samym Zamawiający będzie zobowiązany do przejęcia na siebie wszelkich skutków niewłaściwego użytkowania oraz serwisowania aparatu. Niewłaściwe zmiany w ustawieniach aparatu mogą skutkować jego uszkodzeniem lub spowodować uszczerbek na zdrowiu zarówno pacjenta, jak i personelu. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmienia zapis na

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez szpital z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy (dotyczy oceny stanu aparatu i jego działania). Dostarczenie kodów będzie miało miejsce najpóźniej z dniem zakończenia gwarancji.
Pytania do załącznika nr 11k część nr 11 – Łóżko szpitalne – 25 sztuk: 

128. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada następujące wymiary leża: 204x90,5 cm (długość x szerokość) z możliwością   przedłużenia leża o 325 mm poprzez zatrzaski ale nie samozatrzaskowe? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 
129. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada następujące wymiary podstawy: długość podstawy 161 cm; szerokość podstawy 77 cm dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

130. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 390 – 800 mm?   
 Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 
131. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada pilot z następującymi elektrycznymi regulacjami łóżka: regulacją wysokości; segmentów pleców; segmentu uda; przechyłów Trendelenburga i anty – Trendelenburga oraz funkcja autokontur; pilot bez sygnalizacji diodowej każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

132. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada elektryczna regulację wysokości od najniższej pozycji do najwyższej w czasie 30 sekund, natomiast elektryczną regulację wysokości od najniższej do najwyższej w czasie 35 sekund?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

133. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które wyposażone jest w pilota przewodowego z następującymi funkcjami sterowania łóżka: zmiana wysokości leża; zmiana kąta pochylenia segmentu oparcia pleców; zmiana kąta pochylenia segmentu udowego; zmiana kąta pochylenia segmentów oparcia pleców i udowego – funkcja autokontur?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

134. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada przewodowy pilot bez możliwości blokady funkcji przez personel?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
135. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada pilota przewodowego bez możliwości blokady funkcji Trendelenburga oraz całego pilota, blokownie poszczególnych funkcji dostępne z panelu sterującego, pilot cały czas jest aktywny?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

136. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada pilota bez diodowego wskaźnika trybu pilota, brak diody na pilocie informującej o wybranym trybie poprzez zmianę koloru? 
 Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz. 
137. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które nie posiada graficznej informacji na pilocie o lokalizacji dźwigni CPR?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

138. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada zasilanie 230 V, 50 Hz, łóżko wyposażone w akumulator zapewniający zasilanie sterowników łóżka w czasie transportu, braku prądu lub w czasie braku możliwości podłączenia do sieci elektrycznej, pilot bez diodowej sygnalizacji włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazda i uszkodzenie łóżka lub gniazda, kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym, konstrukcja wyposażona w gniazdo ekwipotencjalne?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz

139. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada STOPIEŃ OCHRONY IPX4? Pragniemy zauważyć, że pierwsza cyfra oznacza jedynie stopień ochrony urządzenia przed wnikaniem obcych ciał stałych (np. pyłów); druga natomiast (w przypadku oferowanych łóżek jest to 4) oznacza stopień ochrony przez skutkami wnikania cieczy – i właśnie ten stopień ochrony jest istotny w środowiskach szpitalnych. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

140. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada leże 4 – sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome, wypełnione panelami z płyty HPL, panele gładkie, łatwo odejmowane, waga poszczególnych paneli: oparcie pleców – 4,9 kg; segment uda – 2,3 kg; segment podudzia – 2,5 kg; nadające się do dezynfekcji? Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez gniazda pozycjonujące i taśmy samoszczepne, panele nie posiadające na powierzchni wytłoczonej informacji graficznej informującą o kierunku montażu paneli? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
141. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada leże wyposażone w uchwyty zapobiegające przesuwaniu się materaca tylko w części nożnej? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

142. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada szczyty wykonane z tworzywa, natomiast panele w leżu wykonane z płyty HPL? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

143. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada konstrukcję nośną w postaci ramion wznoszących, leże podparte w sześciu punktach, gwarantując stabilność leża, ramiona wykonane z profilu stalowego o przekroju 50 x 30 mm? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

144. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada funkcje autoregresji segmentu uda wynoszącą 4,5 cm?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

145. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które wyposażone jest w szczyty z tworzywa, zablokowane tylko od strony nóg pacjenta za pomocą tzw. „motylków”, w kolorze RAL 9002, szczyty od strony głowy pacjenta bez blokad, ale sztywno i mocno osadzone w gniazdach leża, co uniemożliwia ich niepożądane wypadnięcie, blokada w szczycie bez graficznej, kolorystycznej informacji: zablokowane/ odblokowane? Pragniemy zauważyć, że zablokowany szczyt może w sytuacji zagrożenia życia przedłużyć czas uzyskania szybkiego dostępu do pacjenta. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

146. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada koła o średnicy 150 mm, zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady, dźwignie uruchamiające centralną blokadę w dwóch narożach ramy podwozia łóżka od strony nóg pacjenta? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

147. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada poręcze boczne tworzywowe, podwójne, wytworzone z tworzywa, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, zwolnienie i opuszczenie każdej poręczy dokonywane jedną ręką, górna powierzchnia poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystająca ponad górną płaszczyznę materaca, w celu wyeliminowania ucisku na mięśnie i tętnice ud pacjenta? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
Pytania do załącznika nr 11k część nr 11 – Szafka przyłóżkowa – 10 sztuk

148. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, wyposażoną w półkę otwartą pod szufladą, niezamykaną z nieograniczonym dostępem w obu stron szafki? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

149. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada skrzynkę pod otwartą przestrzenią zamykaną drzwiczkami wewnątrz, której znajduje się półka? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

150. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która nie posiada dodatkowej drugiej szuflady? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

151. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która nie posiada półki na basen znajdującej się pod korpusem szafki? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

152. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada jedną szufladę gwarantując nieograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce, szuflada wysuwana na prowadnicach ślizgowych? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

153. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada fronty szuflad oraz drzwiczek wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

154. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada układ jezdny mobilny zaopatrzony w 4 kola jezdne o średnicy 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

155. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada koła blokowane indywidualnie, dźwignie blokady znajdują się przy dwóch kołach jezdnych, aby zablokować koła należy nacisnąć dźwignie blokujące w kołach, natomiast aby  odblokować koła należy unieść dźwignię w górę? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

156. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada blat boczny I główny wykonany z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

157. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, który posiada blat górny wyprofilowany z wypukłą krawędzią ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę, blat nie wyposażony w relingi do przetaczania szafki?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

158. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, który posiada blat boczny wyprofilowany z wypukłą krawędzią ograniczającą możliwość zlewania się płynów na podłogę, blat nie wyposażony na długich krawędziach w galeryjki? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

Pytania do załącznika nr 11k część nr 11 – Szafka przyłóżkowa – 15 sztuk: 

159. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada konstrukcję szafki oraz czoła szuflady i drzwiczki wykonane z blachy stalowej  ocynkowanej lakierowanej proszkowo? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

160. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada długość całkowitą wynoszącą 400 mm? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

161. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada wysokość całkowitą wynoszącą 860 mm? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

162. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która nie wyposażona jest w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki – składane do korpusu szafki? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
Pytania do załącznika nr 1l część nr 12 – Łóżko porodowe – 1 sztuka: 

163. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada nowoczesną i stabilną konstrukcję opartą na trzech kolumnach cylindrycznych, konstrukcja w pełni bezpieczna dla rodzącej i personelu?
 Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
164. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada długość łóżka wraz z segmentem nożnym wynoszącą 2165 mm?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

165. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada długość łóżka bez segmentu nożnego wynoszącą 1780 mm?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

166. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada centralny panel sterujący z możliwością zawieszenia go na szczycie od strony głowy pacjentki, panel z następującymi funkcjami sterowania: regulacja wysokości leża; regulacja przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga; regulacja kąta uniesienia oparcia pleców; regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia; funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia; pozycja fotelowa uzyskiwana z jednego przycisku; pozycja Fowlera uzyskiwana z jednego przycisku (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się); pozycja egzaminacyjna (do badań) uzyskiwana z jednego przycisku; pozycja zerowa (CPR) uzyskiwana z jednego przycisku; pozycja antyszokowa uzyskiwana z jednego przycisku; panel z możliwością selektywnego blokowania następujących funkcji: regulacji wysokości leża; regulacji przechyłów Trendelenburga i anty-Trendelenburga; regulacji kąta uniesienia oparcia pleców; regulacji kata uniesienia segmentu siedzenia; panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji; tzw. funkcje ratujące życie czyli pozycja zerowa (CPR) oraz pozycja antyszokowa uzyskiwane ze specjalnie oznaczonych przycisków umieszczonych na panelu sterującym, panel bez diodowego wskaźnika zasilania?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

167. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada pilot przewodowy z regulacją wysokości; kąta nachylenia segmentu pleców i siedziska bez diodowego wskaźnika zasilania?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

168. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które wyposażone jest w dwie barierki boczne przy segmencie pleców, odchylanymi do boku poprzez, złożenie następuje poprzez zwolnienie dźwigni blokady i opuszczeniu poręczy w dół?   
 Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

169. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada elektryczną regulację wysokości w zakresie 550 – 930 mm?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

170. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada elektryczną regulację segmentu oparcia pleców w zakresie 00 – 700?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

171. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada elektryczną regulację segmentu siedziska w zakresie 00 – 300?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

172. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada segment nożny leża z regulacją położenia wzdłużnego, z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

173. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada segment nożny bez możliwości regulacji kąta nachylenia? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

174. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada regulację podnóżków manualną, możliwość regulacji dwoma rękoma, bez możliwości regulacji w pionie i w poziomie; podnóżki nie wyposażone w podkolanniki z dodatkową regulacją w pionie i poziomie oraz możliwością wysunięcia podkolannika z podnóżka; podnóżki montowane są w tulejach, natomiast podkolanniki montowane są na szynach bocznych, podkolanniki zamontowane są na przegubie kulkowym w możliwością swobodnego ustawienia ich w żądanym położeniu? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

175. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada materace odejmowane, zabezpieczone przed wnikaniem cieczy, materace nie wzmocnione płytą z kompozytu? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

176. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które wyposażone jest w miskę z możliwością demontażu, łóżko nie wyposażone w podgłówek z regulacją wysokości? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

177. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada dopuszczalne obciążenie podnóżków wynoszące 30 kg? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

178. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które wyposażone jest w komplet podnóżków bez możliwości wysunięcia podkolanników, podkolanniki montowane są do szyb bocznych? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

179. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które nie posiada regulowanego podgłówka (poduszki)?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

180. Pytanie 1. Część nr 2, aparat RTG stacjonarny, pkt 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z generatorem o  częstotliwości pracy 25kHz?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza .

181. Pytanie 2. Część nr 2, aparat RTG stacjonarny, pkt 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z zakresem ustawień mAs w przedziale 0,1 – 500 mAs?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza .

182. Pytanie 3. Część nr 2, aparat RTG stacjonarny, pkt 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z zakresem ustawień mA w przedziale 10 – 650 mA?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza .

183. Pytanie 4. Część nr 2, aparat RTG stacjonarny, pkt 20

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z min odległością ogniska lamy od podłogi 40 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza .

183. Pytanie 5. Część nr 2, aparat RTG stacjonarny, pkt 21

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z max odległością ogniska lamy od podłogi 190 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza .

184. Pytanie 6. Część nr 2, aparat RTG stacjonarny, pkt 29

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z pojemnością cieplną kołpaka 1250kHU?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, Zamawiający dopuszcza .

185. Pytanie 7. Część nr 2, aparat RTG stacjonarny, pkt 30

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z szybkością chłodzenia anody 15 kHU/min?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza .

186. Pytanie 8. Część nr 2, aparat RTG stacjonarny, pkt 33

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z mocą małego ogniska 20kW?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza .

187. Pytanie 9. Część nr 2, aparat RTG stacjonarny, pkt 34

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z mocą dużego ogniska 50kW?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza .

188. Pytanie 10. Część nr 2, aparat RTG stacjonarny, pkt 34

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG, którego  blat stołu posiada ekwiwalent 1,0 mm Al.? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
189. Pytanie 11. Część nr 2, aparat RTG stacjonarny, pkt 34

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wyposażonego w detektor bezprzewodowy o wymiarach 43 x 42 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
190. Pytanie 12. Część nr 2, aparat RTG stacjonarny, pkt 61

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wyposażonego w detektor bezprzewodowy z wbudowaną pamięcią na 99 zdjęć?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza .

191. Pytanie 13. Część nr 2, aparat RTG stacjonarny, pkt 62

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wyposażonego stojak do zdjęć płucnych z minimalną odległością środka kasety od podłogi na poziomie 36 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 
192. Pytanie 14. Część nr 2, aparat RTG stacjonarny, pkt 64

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wyposażonego w stojak do zdjęć płucnych, w którym ekwiwalent Al. wynosi 0,85 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, Zmawiający dopuszcza.
193. Pytanie 15. Część nr 2, aparat RTG stacjonarny, pkt 68

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wyposażonego w detektor wbudowany w stojak płucny  o wymiarach 43 x 42 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE, Zmawiający nie dopuszcza.

194. Pytanie 16. Część nr 2, aparat RTG stacjonarny, pkt 77

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG wyposażonego w konsolę operatora z monitorem LCD 21”?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE, Zmawiający nie dopuszcza.

dotyczy części zamówienia nr 9, pkt 11:

195. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta o bezpiecznym obciążeniu roboczym – 250 kg, wyposażonym w kola tylne, podwójne, pełne, o konstrukcji bez możliwości wsuwania, parkowania jednego fotela w drugi?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Z uwagi na gabaryty wózków i ograniczone miejsce w oddziale wskazane jest aby konstrukcja fotela umożliwiała wsuwanie (parkowanie) jednego fotela w drugi.
ZAŁĄCZNIK nr 1b do SWZ– Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych:

196. Pytanie nr 1 do punktu nr 15 - Czy Zamawiający dopuści, zamiast obrotu lampy wokół osi
pionowej, obrót kolumny z lampą wokół osi pionowej +/- 90st., jako rozwiązanie
równoważne osiągające identyczny efekt kliniczny?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza


ZAŁĄCZNIK nr 4a do SWZ – Projekt Umowy:

197. Pytanie nr 1 do paragrafu 6 ustęp 2 punkt a) – Czy Zamawiający zechce skorygować
wysokość kary za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy z 1% na 0,2% wartość określonej
w paragrafie 2 ustęp 1 za każdy dzień zwłoki? Wysokość kary zawarta w pierwotnym
projekcie umowy dostawy jest niewspółmiernie wysoka. Zwyczajowo przyjmuje się
wysokość kary na poziomie 0,2%. W związku z tym faktem wnioskujemy jak wyżej.
Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. Zastosowanie znajdują przepisy art. 455 oraz przepisów tzw. COVID-owych, o czym mowa w zapisach projektowanych zapisów umowy. Zamawiający pozostaje z nadzieją, że Wykonawca należycie wykona umowę. Zakup jest finansowany ze środków UE i Zamawiający musi mieć pewność, że zamówienie zostanie wykonane należycie oraz terminowo, gdyż ma to wpływ na pozyskanie dofinansowania.
Załącznik nr 1a do SWZ, Część nr 1 zamówienia

198. Czy  Zamawiający będzie wymagał dostarczenia aparatu kompaktowego jednoelementowego, w którym monitor znajduje się na wózku z ramieniem C? Oferowane rozwiązanie oszczędza miejsce na bloku oraz ułatwia transport aparatu pomiędzy salami.  
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz

Umowa Część 16 - § 6, ust. 2, pkt. 2

199. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy, o

którym mowa w §1 ust. 1, do wysokości 0,1% ceny, o której mowa w §2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. Zastosowanie znajdują przepisy art. 455 oraz przepisów tzw. COVID-owych, o czym mowa w zapisach projektowanych zapisów umowy. Zamawiający pozostaje z nadzieją, że Wykonawca należycie wykona umowę. Zakup jest finansowany ze środków UE i Zamawiający musi mieć pewność, że zamówienie zostanie wykonane należycie oraz terminowo, gdyż ma to wpływ na pozyskanie dofinansowania.
200. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej za odstąpienie od Umowy przez

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy do wysokości 1% łącznej wartości

umowy, o której mowa w §2 ust. 1.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. Zastosowanie znajdują przepisy art. 455 oraz przepisów tzw. COVID-owych, o czym mowa w zapisach projektowanych zapisów umowy. Zamawiający pozostaje z nadzieją, że Wykonawca należycie wykona umowę. Zakup jest finansowany ze środków UE i Zamawiający musi mieć pewność, że zamówienie zostanie wykonane należycie oraz terminowo, gdyż ma to wpływ na pozyskanie dofinansowania
Umowa Część 16 - § 4 ust. 7

201. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania (bezpłatnych) przeglądów

gwarancyjnych w zakresie wózków z części nr 16, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owych

wyrobów wykonywania przeglądów gwarancyjnych, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży

stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzania (bezpłatnych) przeglądów

gwarancyjnych w zakresie wózków z części nr 16.
Umowa Część 16 - §5

202. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia w siedzibie SP ZOZ w

Szamotułach dwóch bezpłatnych szkoleń wyznaczonego personelu Zamawiającego, w zakresie

obsługi sprzętu medycznego o którym mowa w §1 – pierwsze w dniu montażu, u Zamawiającego

oraz drugie w terminie 4 tygodni od daty uruchomienia urządzenia. Oferowane wózki dostarczane są

de facto gotowe do użytku. Poza tym oferowane wózki są bardzo proste w obsłudze - wykwalifikowany

personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z ich obsługą w oparciu o wcześniejsze

zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie

niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji

powyższego wymogu dla oferowanych wózków przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny

ofertowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia w siedzibie SP ZOZ w

Szamotułach dwóch bezpłatnych szkoleń wyznaczonego personelu Zamawiającego.
Część 16 – Wózek anestezjologiczny – 3 szt. / Inne wymagania + warunki gwarancji /

203. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu montażu i uruchomienia dla wózków z części nr 16.

Oferowane wózki dostarczane są gotowe do użytku. Konieczność realizacji powyższego wymogów dla

oferowanych wózków przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź zamawiającego: Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rezygnację  z wymogu montażu i uruchomienia w przypadku gdy wózki dostarczane są gotowe do użytku.

.

204. Prosimy Zamawiającego o umożliwienie realizacji zamówienia w zakresie części nr 16 za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z swz. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację zamówienia w zakresie części nr 16 za pośrednictwem firmy kurierskiej
Część nr 16 – Wózek anestezjologiczny – 3 szt.

205. Poz. 1,2,3 _ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach bez wyposażenia wynoszących: 571 x 594 x 900 mm (szerokość x głębokość x wysokość blatu roboczego).

Odpowiedź zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza.
206. Poz. 4 _ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o konstrukcji montowanej (nie monolitycznej) z

anodowanymi aluminiowymi narożnikami i ścianami (boczne i tylna) z bocznymi z aluminium

(wzmocnionymi, trójwarstwowymi) malowanymi proszkowo wielowarstwowe aluminium-polietylen-

aluminium. Konstrukcja jest lekka, bardzo sztywna, wytrzymała i gwarantuje stabilność i doskonałą

zwrotność nawet przy pełnym obciążeniu.

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z swz. Zamawiający wymaga konstrukcji monolitycznej.
207. Poz. 5,6 _ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z blatem z formowanego tworzywa ABS, z

obrzeżem z trzech stron oraz niskim brzegiem od frontu stanowiącymi zabezpieczenie przed upadkiem.

budowany ergonomiczny uchwyt z trzech stron z zaokrąglonymi krawędziami (z obu boków i z tyłu

wózka).

Odpowiedź zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

208. Poz. 7 _ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z szufladami z wtryskowo formowanego

tworzywa ABS, bez szczelin i łączeń.

Odpowiedź zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
209. Poz. 9 _ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z szufladami o wymiarach 417x470 mm o

gładkich powierzchniach (wymagane otwory na separatory stanowią utrudnienie przy czyszczeniu,

utrzymaniu szuflad w czystości).

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z swz. Zamawiający wymaga separatorów niezbędnych do uporządkowania sprzętu.
210. Poz. 10,11 _ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z szufladami w następującej konfiguracji

wynikającej z konstrukcji oferowanego wózka:

- 2 szuflady o wys. 76 mm (na leki)

- 2 szuflady o wys. 156 mm (do swobodnego wykorzystania)

- 1 szuflada o wys. 236 mm (do swobodnego wykorzystania).

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
211. Poz. 10,11 _ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z szufladami w następującej konfiguracji

wynikającej z konstrukcji oferowanego wózka:

- 3 szuflady o wys. 76 mm (na leki)

- 3 szuflady o wys. 156 mm (do swobodnego wykorzystania).

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z swz. Zamawiający nie wyraża zgody na przedstawioną konfigurację szuflad – zaoferowana ilość szuflad na leki jest za duża, spowoduje to również zmniejszenie przestrzeni na głębsze szuflady.
212. Poz. 13 _ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szuflad z miejscem na umieszczenie etykiety do

opisania zawartości szuflady.

Odpowiedź zamawiającego :Tak,  Zamawiający dopuszcza.
213. Poz. 18 _ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka bez półki bocznej.

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z swz. Zamawiający wymaga półki bocznej niezbędnej do umieszczenia dokumentacji medycznej.
214. Poz. 19 _ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szuflad z frontem z możliwością wyboru jednego z 10

kolorów identyfikatorów szuflady, z możliwością łatwej zmiany w razie potrzeby.
Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z swz. Zamawiający wymaga jednolitego koloru frontu szuflad.
215. Ad. 83 Prosimy o wykreślenie tego punktu w całości - wyklucza się on z pkt 84.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Wymagamy podłączenia do systemu PACS, ale licencja na urządzenie PACS i jej zakup jest po stronie Zamawiającego
216. Ad. 84 Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga zawarcia w wycenie kosztów integracji z PACS/RIS leżących po stronie firmy informatycznej obsługującej szpital w tym zakresie (w tym kosztów integracji czy też licencji). Koszty integracji z systemem PACS/RIS leżące po stronie oferowanego sprzętu są zawarte w ofercie.

Odpowiedź Zamawiającego:  Wymagamy podłączenia do systemu PACS, ale licencja na urządzenie PACS i jej zakup jest po stronie Zamawiającego
217. Ad. 85 Prosimy o zmianę brzmienia tego punktu na: 

"Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniały
by właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez szpital z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy (dotyczy oceny stanu aparatu i jego działania). Dostarczenie kodów będzie miało miejsce najpóźniej z dniem zakończenia gwarancji"

Ingerencja w urządzenie przez podmiot nieautoryzowany przez producenta powoduje automatyczne zakończenie gwarancji fabrycznej. W interesie Zamawiającego jest niedopuszczenie do takiej sytuacji w czasie trwania gwarancji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona zmiany zapisu. 

Dotyczy Warunków Gwarancji
218. Ad. 10 Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający pisząc o niezbędnych do prawidłowej pracy akcesoriach ma na myśli aparat RTG z ramieniem C będący przedmiotem oferty (nie sprzęty i akcesoria zewnętrzne np. do stołu operacyjnego).

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający ma na myśli całe urządzenie z kompletem wyposażenia dostarczonego w ramach zadania.
219. Ad. 10 Prosimy o zgodę na dostarczenie instrukcji serwisowej urządzenia w języku angielskim wraz z kodami serwisowymi - najpóźniej z dniem zakończenia gwarancji.

Ingerencja w urządzenie przez podmiot nieautoryzowany przez producenta powoduje automatyczne zakończenie gwarancji fabrycznej. W interesie Zamawiającego jest niedopuszczenie do takiej sytuacji w czasie trwania gwarancji.

Instrukcja w języku angielskim jest zrozumiała dla znacznej większości personelu serwisowego, dodatkowo wersje angielskie są wersjami "głównymi" instrukcji, tłumaczenie na język polski może spowodować powstanie niejasności.

Odpowiedź Zamawiającego:  Instrukcja obsługi w języku polskim. Instrukcja serwisowa dopuszczona w języku angielskim
dotyczące Pakietu 1: aparat RTG przyłóżkowy

220. Pytanie 1:

Dotyczy I GENERATOR I LAMPA RTG pkt. 4 Załącznik nr 1a do SWZ

Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego moc nominalna wynosi 2kW. Pragniemy zauważyć, ze Zamawiający nie określił, czy wymagać będzie podania mocy maksymalnej, bądź nominalnej, gdzie ta druga wartość wskazuje faktyczne możliwości funkcjonalne aparatu rentgenowskiego zgodnie z obowiązującą międzynarodową normą.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Wymagana moc generatora zapewni optymalną jakość obrazowania również przy pacjentach bariatrycznych.
221. Pytanie 2:

Dotyczy I GENERATOR I LAMPA RTG pkt. 9 Załącznik nr 1a do SWZ
Prosimy o dopuszczenie aparatu, którego skopia pulsacyjna oraz radiografia są na poziomie 16, 10 oraz 20mA z mocą generatora wynoszącą 2kW. Pragniemy zauważyć, ze technologia monobloku pozwala uzyskać idealnie prostokątne pulsy o wysokiej częstotliwości, co w efekcie nie wymaga stosowania wysokich prądów oraz skopii ciągłej do uzyskania obrazów o zadowalającej jakości. Wszyscy wiodący producenci tego typu aparatu stosują jedynie skopie pulsacyjną z uwagi na fakt w celu  obniżenia dawek dla personelu i pacjenta bez utarty jakości obrazowania.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 
222. Pytanie 3:

Dotyczy I GENERATOR I LAMPA RTG pkt. 18 i 19 Załącznik nr 1a do SWZ

Prosimy o dopuszczenie lampy jednoogniskowej, której ognisko dla radiografii i fluoroskopii wynosi 0,6mm. Dla tego rozmiaru rozdzielczość nisko i wysokokontrastowa jest na optymalnym poziomie. 

Zastosowanie wyższych rozmiarów ogniska skutkuje pogorszeniem rozdzielczości, jakości obrazu radiologicznego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

223. Pytanie 4:

Dotyczy II SYSTEM OBRAZOWANIA pkt. 44 Załącznik nr 1a do SWZ

Prosimy o dopuszczenie monitora LCD składającego się z 2 monitorów medycznych min. 19 cali w jednej obudowie umieszczone na ramieniu C z możliwością prezentacji obrazu żywego i referencyjnego oraz przełączanie pomiędzy obrazem live a referencyjnym.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ . Zamawiający oczekuje dostarczenia 1 monitora min. 32 cale.
224. Pytanie 5:

Dotyczy  III WÓZEK Z RAMIENIEM C pkt. 53 Załącznik nr 1a do SWZ
Prosimy o dopuszczenie aparatu z  SID na poziomie 95cm. Wartość te nieznacznie odbiega od wymaganych. Z punktu widzenia użytkownika bardziej istotnym i praktycznym parametrem jest prześwit między wzmacniaczem obrazu a kołpakiem monobloku.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

225. Pytanie 6:

Dotyczy  III WÓZEK Z RAMIENIEM C pkt. 55 Załącznik nr 1a do SWZ
Prosimy o dopuszczenie aparatu, z zakresem ruchu pionowego wynoszącym 42cm. W praktyce klinicznej nie korzysta się nawet z takich wartości ruchu pionowego. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgonie z SWZ.  Zamawiający oczekuje szerszego zakresu ruchu w pionie niż proponowany.

226. Pytanie 7:

Dotyczy  III WÓZEK Z RAMIENIEM C pkt. 61 Załącznik nr 1a do SWZ
Prosimy o dopuszczenie aparatu o wadze 343kg.
Waga naszego aparatu jest nieznacznie większa niż wymagana (różnica 3kg, co stanowi 1% wagi aparatu)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

227. Pytanie 8:

Dotyczy IV INNE pkt. 84 Załącznik nr 1a do SWZ

Czy Szpital dysponuje jedną wolną licencją PACS i RIS?  Kiedy i na jakim etapie dostawy Szpital będzie wymagał integracji z systemem PACS i RIS? Kto jest dostawcą/operatorem systemu PACS/RIS w placówce Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego: Wymagamy podłączenia do systemu PACS, ale licencja na urządzenie PACS i jej zakup jest po stronie Zamawiającego
228. Pytanie 9:

Dotyczy pkt.85 załącznika nr 1a do SWZ  

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, że po okresie gwarancji zostaną przekazane kody serwisowe do pierwszego poziomu serwisowego odblokowujące użytkownikowi dostęp do oprogramowania aplikacyjnego i systemowego w celu wykonywania podstawowych czynności serwisowych. 

Wyjaśniamy, że kody serwisowe do wyższego poziomu serwisowego są wydawane imiennie certyfikowanym serwisantom, którzy muszą odbyć cykl szkoleń serwisowych u producenta 
i są wydawane na określony czas, a pełen dostęp do urządzenia będą miały osoby posiadające  autoryzacje.   Producent aparatu  rozgranicza dostępy do uprawnień serwisowych, a ma to związek z bezpieczeństwem pracy dla personelu i pacjenta. Tylko wyższy stopień serwisowy pozwala między innymi na regulację fizycznych parametrów ekspozycji (m.in. dawek promieniowania) które mają zasadniczy wpływ na zdrowie pacjenta i mogą to wykonywać osoby posiadające odpowiednie przeszklenie i zdane egzaminy poświadczone imiennym certyfikatem.

Zamawiający musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami art.90 ust.4 i 5 Ustawy 
o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010r., która reguluje jakie podmioty mogą wykonywać czynności serwisowe.

Producent sprzętu medycznego gwarantuje, że jeżeli sprzęt jest użytkowany, serwisowany  zgodnie z jego wytycznymi to zapewnia, że wszelkie wydane certyfikaty są utrzymywane w mocy.

Rejestrując wyrób jako wyrób medyczny potwierdza się jednocześnie, że dane urządzenie posiada odpowiednie certyfikaty oraz przedkłada się instrukcje obsługi, która m.in. zawiera informacje na temat zasad eksploatacji urządzenia. Naruszenie wytycznych producenta może skutkować utratą wszelkich certyfikatów dla danego urządzenia.

Jednocześnie informujemy, że w momencie przekazania wszelkich kodów serwisowych Zamawiającemu byłoby rażącym naruszeniem wytycznych producenta i tym samym Zamawiający byłby zobowiązany do przejęcia na siebie  wszelkiej  odpowiedzialności prawnej za skutki użytkowania aparatu. W momencie, kiedy osoba trzecia zostanie poszkodowana podczas pracy aparatu to szpital poniesie wszystkie konsekwencje tego zdarzenia (ewentualne odszkodowanie itp.), a nie producent sprzętu. Powyższe wynika z tego, że z chwilą przeniesienia na kupującego wszelkich kodów serwisowych producent nie ma fizycznych ani prawnych możliwości zagwarantowania sprawności pracy aparatu. Wszelkie czynności związane zatem z serwisem
 i naprawą sprzętu zobowiązany jest dokonywać na własne ryzyko kupujący. Ponosi on tym samym wszelką odpowiedzialnością opartą nie tylko na zasadzie winy, lecz także na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem takiego urządzenia. Dlatego też tak istotnym elementem użytkowania sprzętu medycznego, bezpośrednio związanego z zagrożeniem dla życia

 i zdrowia pacjenta, jest właściwe jego serwisowanie i przestrzeganie wytycznych producenta.

Dodatkowo informujemy, ze  zgodnie z Instrukcją obsługi „aparat może być obsługiwany jedynie przez wykwalifikowany personel. Otwieranie aparatu i dostęp do wewnętrznych elementów jest dozwolone jedynie dla autoryzowanego serwisu. Autoryzowanie do wykonywania napraw dokonać może jedynie producent aparatu”.

Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedź jak w punkcie 217.
229. Pytanie 10:

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na udostępnianie kodów na każde wezwanie Zamawiającego. 

Wyjaśniamy, iż ze względów bezpieczeństwa kody są generowane dynamicznie na określony czas i nie ma możliwości dostarczyć ich jednorazowo do stałego użytku przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedź jak w punkcie 217.

230. Pytanie 11:

Czy Zamawiający wprowadzi punktację za nowocześniejszy sposób wprowadzania danych (tj.dane pacjenta czy też dane pobierane z Worklist z systemu PACS) oraz sterowania aparatem jakim jest monitor dotykowy na ramieniu C?

Producent oferowanego przez nas aparatu stosuje tego typu rozwiązania od blisko 20 lat z powodzeniem. Rozwiązanie uchodzi za najbardziej intuicyjne dla technika, czy operatora. 

Proponujemy:

- monitor dotykowy do sterowania wszystkimi funkcjami aparatu łącznie z archiwizacją nanoszeniem opisu oraz podglądem obrazu dla technika – 5 pkt

- klawiatura membranowa – 0 pkt

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz. 

231. Pytanie 12:

W nawiązaniu do ust.2a) § 6 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmienia ww. zapis poprzez wykreślenie w § 6 ust. 2 lit. a) tiret drugi 
o treści: 

- za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1, w wysokości 1% ceny, 
o której mowa w §2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki

Pozostawiając jednocześnie tiret pierwszy.

232. Pytanie 13:

Rozumiemy, że nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający 2 razy zastosował zapis dotyczący kary  za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK. 

233. Pytanie 14:

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. Zastosowanie znajdują przepisy art. 455 oraz przepisów tzw. COVID-owych, o czym mowa w zapisach projektowanych zapisów umowy. Zamawiający pozostaje z nadzieją, że Wykonawca należycie wykona umowę. Zakup jest finansowany ze środków UE i Zamawiający musi mieć pewność, że zamówienie zostanie wykonane należycie oraz terminowo, gdyż ma to wpływ na pozyskanie dofinansowania.
234. Pytanie 15:

Zwracamy się z prośbą, aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego                            o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. Zastosowanie znajdują przepisy art. 455 oraz przepisów tzw. COVID-owych, o czym mowa w zapisach projektowanych zapisów umowy. Zamawiający pozostaje z nadzieją, że Wykonawca należycie wykona umowę. Zakup jest finansowany ze środków UE i Zamawiający musi mieć pewność, że zamówienie zostanie wykonane należycie oraz terminowo, gdyż ma to wpływ na pozyskanie dofinansowania.

235. Pytanie 1
Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta z minimalnym zakresem częstotliwości pracy głowic 2-16 MHz oraz z powiększaniem
obrazów zatrzymywanych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości ZOOM 8 ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z zakresem częstotliwości pracy głowic 2-16 MHz oraz z powiększaniem
obrazów zatrzymywanych w stosunku do ich rzeczywistej wielkości ZOOM 8

236. Pytanie 2
Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta bez ciągłego, dynamicznego ogniskowania wiązki odbieranej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
237. Pytanie 3
Zamawiający wymaga dostawy 3 głowic. Czy zatem zamawiający dopuści do procedury przetargowej
aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z ilością 3 niezależnych, aktywnych, jednakowych
gniazd do podłączenia głowic obrazowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Niezbędne są niezależne, aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych ≥4.
238. Pytanie 4
Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta z głowicą sektorową, elektroniczną (Phased Array), wieloczęstotliwościową do badań
transkranialnych i kardiologicznych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 2 –
4 MHz, możliwością zmiany częstotliwości dopplera z falą ciągłą, 2 częstotliwości, możliwością zmiany
częstotliwości dopplera pulsacyjnego, 2 częstotliwości, obrazowaniu w technice 2 harmonicznej, 2 pary
częstotliwości harmonicznych oraz kącie obrazowania 90 stopni?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zmniejszenie kąta obrazowania, obniża możliwości diagnostyczne aparatu
239. Pytanie 5
Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta z głowicami convex oraz liniową bez podania częstotliwości obrazowania harmonicznego
oraz bez podania częstotliwości Dopplera spektralnego lecz pracujących w trybie obrazowania
harmonicznego i drugiej harmonicznej łącznie w sześciu parach częstotliwości ale bez podania
konkretnej wartości danej częstotliwości gdyż głowice pracują w całym swoim zakresie tzn. (operator
wybiera zakres częstotliwości penetration, general, resolution. Po wybraniu takowej częstotliwości
aparat niezależnie od wyboru zakresu częstotliwości obraz widziany będzie w całej rozpiętości
ultradźwięków.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych, wymaganych parametrów głowic.

240. Pytanie 6
Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta z maksymalnym zakresem regulacji korekcji kąta 80 stopni przy Dopplerze spektralnym z falą
pulsacyjną (pw-D)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zmniejszenie zakresu regulacji korekcji kąta +/-85°obniża jakość obrazowania.
241. Pytanie 7
Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta bez oprogramowania PS. ED oraz bez automatycznego obrysu spektrum i bez automatyczne
wyznaczenia PS/ED

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Brak oprogramowania PS. ED oraz brak automatycznego obrysu spektrum oraz brak  automatycznego wyznaczenia PS/ED obniża możliwości analityczne badania.

242. Pytanie 8
Czy zamawiający dopuści do procedury przetargowej aparat ultrasonograficzny renomowanego
producenta bez możliwości rozbudowy o głowicę przezprzełykową wielopłaszczyznową o zakresie
częstotliwości obrazowania 2D 3 do 7 MHz, obrazowaniu w trybach 2D, M-mode, kolor doppler, pw-
doppler, cw-doppler, obrazowaniu w technice harmonicznej, kącie pola obrazowania 90 stopni, zakresie
regulacji płaszczyzny skanowania m0-180 stopni?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Brak możliwości rozbudowy aparatu o głowicę przezprzełykową wielopłaszczyznową o zakresie częstotliwości obrazowania 2D min. jest ważnym elementem diagnostycznym możliwym do wykorzystania w przyszłości.
243. Pytanie 9
Oferent prosi zamawiającego o doprecyzowanie co ma konkretnie na myśli pisząc ,,podłączenie do
systemów informatycznych szpitala PACS” ?
Czy zamawiający posiada licencję na oprogramowanie PACS/RIS aby zapewnić podłączenie systemów,
prosimy o podanie dostawcy systemów PACS/RIS?

Odpowiedź Zamawiającego: Wymagamy podłączenia do systemu PACS, ale licencja na urządzenie PACS i jej zakup jest po stronie Zamawiającego.
Dotyczy. Część 11 zał. 1k do SWZ -  Szafka przyłóżkowa 15 szt. (zwykła).
 
244. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową spełniającą wszystkie parametry techniczne określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, nie posiadającą deklaracji zgodności, objętą 23 % stawką Vat? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

SWZ – rozdział 3

Dotyczy części 13 i 14

245.
Pytanie nr 1. Wykonawca prosi o podanie szacunkowego maksymalnego terminu, o jaki przedłużony może zostać termin wykonania umowy. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami w załączniku 13 i 14. Termin dostawy jest terminem punktowanym.

SWZ – rozdział 12

Dotyczy części 13 i 14

246.
Pytanie nr 2. Wykonawca wnosi o rozważenie przez Zamawiającego zmiany w zakresie kryteriów oceny ofert z uwagi za możliwe przedłużenie terminu wykonania umowy zgodnie z informacją zawartą w rozdziale nr 3. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

Zał. nr 4a do SWZ – wzór umowy

247. Dotyczy §3 ust. 2

Pytanie nr 3. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający ma na myśli wyłącznie pierwsze szkolenie w dniu montażu przedmiotu zamówienia, o którym mowa §5 niniejszego wzoru umowy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający ma na myśli pierwsze szkolenie w dniu dostawy.

Załącznik nr 1ł do SWZ, ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – OPZ, Część nr 13 zamówienia

248. Dotyczy pkt 7

Pytanie nr 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia umożliwiający pracę przez 100 minut przy pracy w warunkach otoczenia +15 do +35stC?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza

249. Dotyczy pkt 18

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia posiadający blat do pisania, trzy szuflady i szafkę?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ. Dla bezpieczeństwa Zamawiający wymaga aby minimum jedna z szuflad zamykana była na kluczyk.

250. Dotyczy pkt 19, 20

Pytanie nr 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia posiadający oświetlenie blatu bez możliwości regulacji natężenia światła?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ. Płynna regulacja natężenia światła, w przypadku niektórych zabiegów chirurgicznych np.: endoskopii, ułatwia pracę zarówno chirurgowi jak i anestezjologowi. 

241. Dotyczy pkt 25

Pytanie nr 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia posiadający obejście tlenowe o dużej wydajności do 35l/min?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszcza

252. Dotyczy pkt 26

Pytanie nr 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia posiadający pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności 2,0l?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszcza

253. Dotyczy pkt 45

Pytanie nr 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia posiadający Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP) w zakresie 0-20 cmH2O ze skokiem 1?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszcza
255. Dotyczy pkt 46

Pytanie nr 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia posiadający Zakres regulacji Plateau wdechu 10-50%?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszcza

256. Dotyczy pkt 50

Pytanie nr 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia posiadający alarm wysokiego ciśnienia wdechowego oraz alarm rozłączenia pacjenta?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ. Zaproponowane w pytaniu rozwiązanie nie jest równoważne z wymaganym.

257. Dotyczy pkt 69

Pytanie nr 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia posiadający ekran główny wbudowany w ścianę przednią aparatu?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszcza

258. Dotyczy pkt 71

Pytanie nr 13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia nieposiadający wymienionej w tym punkcie funkcji?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ. W związku z szerokim spektrum przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i poprawy ergonomii pracy, Zamawiający wymaga urządzenia umożliwiającego personalizację, konfigurację stron ekranu respiratora.
259. Dotyczy pkt 78

Pytanie nr 14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia posiadający wyświetlanie i  przechowywanie pętli referencyjną oraz wyświetlanie pętli referencyjną wraz z pętlą kreśloną w czasie rzeczywistym?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszcza

260. Dotyczy pkt 81

Pytanie nr 15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia posiadający automatyczną kalkulację parametrów wentylacji po wprowadzeniu idealnej wagi pacjenta (IBW)?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszcza

261. Dotyczy pkt 82

Pytanie nr 16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia posiadający zintegrowany moduł pomiarów gazowych beż możliwości wyjmowania z aparatu i zastosowania w monitorze?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga urządzenia umożliwiającego jak najszerszą uniwersalność.

262. Dotyczy pkt 83

Pytanie nr 17. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu kompatybilności z modułami gazowymi Carescape?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga urządzenia kompatybilnego z posiadanymi przez szpital kardiomonitorami Carescape

263. Dotyczy pkt 93

Pytanie nr 18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia posiadający dziennik zdarzeń z informacją o przeprowadzonych kalibracjach?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z wymogami oraz dla bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego, Zamawiający wymaga urządzenia z dostępem do informacji o sprawności urządzenia (dziennik zdarzeń).

264. Dotyczy pkt 97

Pytanie nr 19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zewnętrzne urządzenie do pomiaru głębokości uśpienia?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszcza. Zamawiający dopuszcza zewnętrzne urządzenie do pomiaru głębokości uśpienia, umożliwiające wyświetlanie mierzonych parametrów na ekranie kardiomonitora serii Carescape.

265. Dotyczy pkt 97

Pytanie nr 20. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zaoferowania modułu pomiaru głębokości uśpienia?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ. Pomiar głębokości uśpienia znacząco zwiększa bezpieczeństwo pacjentów.

Załącznik nr 1m do SWZ ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – OPZ, Część nr 14 zamówienia

Dotyczy ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – OPZ

266. 
Pytanie nr 21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fabrycznie nowy defibrylator wyprodukowany w 2021 roku?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

267. Dotyczy pkt 17

Pytanie nr 22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z ręczną regulacją wzmocnienia sygnału EKG w zakresie od 0,25 do 4 z 5 stopniami wzmocnienia: 0,25; 0,5; 1, 2, 4?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

268. Dotyczy pkt 25

Pytanie nr 23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w funkcję metronomu reanimacyjnego z funkcją edycji parametrów metronomu?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

269. Czy w zakresie Części nr 7 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni i tym samym zmieni punktację w ramach kryterium oceny oferty na: 

- 7 do 8 tygodni – 0 pkt 

-  6 tygodni – 5 pkt 

- 4 do 5 tygodni – 10 pkt 

- 3 tygodnie – 20 pkt 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. Zakup jest finansowany ze środków UE i Zamawiający musi mieć pewność, że zamówienie zostanie wykonane należycie oraz terminowo, gdyż ma to wpływ na pozyskanie dofinansowania.

270. Czy w zakresie Części nr 8 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 7 tygodni i tym samym zmieni punktację w ramach kryterium oceny oferty na: 

- 7 tygodni – 0 pkt 

-  6 tygodni – 5 pkt 

- 4 do 5 tygodni – 10 pkt 

- 3 tygodnie – 20 pkt 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. Zakup jest finansowany ze środków UE i Zamawiający musi mieć pewność, że zamówienie zostanie wykonane należycie oraz terminowo, gdyż ma to wpływ na pozyskanie dofinansowania.

271. Czy w zakresie Części nr 13 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 7 tygodni i tym samym zmieni punktację w ramach kryterium oceny oferty na: 

- 7 tygodni – 0 pkt 

-  6 tygodni – 5 pkt 

- 4-5 tygodni – 10 pkt 

- 3 tygodnie – 20 pkt 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. Zakup jest finansowany ze środków UE i Zamawiający musi mieć pewność, że zamówienie zostanie wykonane należycie oraz terminowo, gdyż ma to wpływ na pozyskanie dofinansowania.

272. Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 5 

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: 

„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ww. zapisów.

273. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 a) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiający Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. Zastosowanie znajdują przepisy art. 455 oraz przepisów tzw. COVID-owych, o czym mowa w zapisach projektowanych zapisów umowy. Zamawiający pozostaje z nadzieją, że Wykonawca należycie wykona umowę. Zakup jest finansowany ze środków UE i Zamawiający musi mieć pewność, że zamówienie zostanie wykonane należycie oraz terminowo, gdyż ma to wpływ na pozyskanie dofinansowania
274. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 a) 

Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu oraz obniżenie kary opisanej w par. 6 ust.2 a) do: 0,2% wartości urządzenia, którego kara dotyczy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. Zastosowanie znajdują przepisy art. 455 oraz przepisów tzw. COVID-owych, o czym mowa w zapisach projektowanych zapisów umowy. Zamawiający pozostaje z nadzieją, że Wykonawca należycie wykona umowę. Zakup jest finansowany ze środków UE i Zamawiający musi mieć pewność, że zamówienie zostanie wykonane należycie oraz terminowo, gdyż ma to wpływ na pozyskanie dofinansowania.

275. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 c) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych nie przekraczała 10% wartości umowy?  

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. Zastosowanie znajdują przepisy art. 455 oraz przepisów tzw. COVID-owych, o czym mowa w zapisach projektowanych zapisów umowy. Zamawiający pozostaje z nadzieją, że Wykonawca należycie wykona umowę. Zakup jest finansowany ze środków UE i Zamawiający musi mieć pewność, że zamówienie zostanie wykonane należycie oraz terminowo, gdyż ma to wpływ na pozyskanie dofinansowania.

276. Dotyczy wzoru umowy
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją w kraju oraz na świecie proponujemy dodatnie Paragrafu o treści:

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp. 

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej. 

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. Zastosowanie znajdują przepisy art. 455 oraz przepisów tzw. COVID-owych, o czym mowa w zapisach projektowanych zapisów umowy. Zamawiający pozostaje z nadzieją, że Wykonawca należycie wykona umowę. Zakup jest finansowany ze środków UE i Zamawiający musi mieć pewność, że zamówienie zostanie wykonane należycie oraz terminowo, gdyż ma to wpływ na pozyskanie dofinansowania.

I - dot. „II - zawieszenie podłogowe lampy"

277.      Czy Zamawiający dopuści zmianę pkt. 19 – zakres poprzeczny (teleskopowy)

ruchu lampy rtg z ≥ +/- 150 mm na ≥ +/- 125 mm

Zmiana ta w żaden sposób nie wpływa na jakość i efektywność funkcjonowania

aparatu. Zapis w obecnym brzmieniu mocno ogranicza dostępność aparatów i

uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej

odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on

czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, Zamawiający dopuszcza

278.     Czy Zamawiający dopuści zmianę pkt. 20 - minimalnej odległości ogniska lampy

od podłogi z max. 35 cm na ≤ 40 cm.

Zmiana ta pod względem technicznym dla pracownika pracowni RTG jest

nieodczuwalna i nie zauważalna. Różnica ta w żaden sposób nie wpływa

negatywnie na jakość i efektywność funkcjonowania aparatu. Zapis w obecnym

brzmieniu uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej, konkurencyjnej i

niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że

reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem

zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

279.     Czy Zamawiający dopuści zmianę pkt. 21 - max odległości ogniska lampy od

podłogi z min. 200 cm na min. 193 cm.

Zmiana ta pod względem technicznym dla pracownika pracowni RTG jest

nieodczuwalna i nie zauważalna. Różnica ta w żaden sposób nie wpływa

negatywnie na jakość i efektywność funkcjonowania aparatu. Zapis w obecnym

brzmieniu mocno ogranicza dostępność aparatów i uniemożliwia naszej firmie

złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej

klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń

będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

280.     Czy Zamawiający dopuści zmianę pkt. 23 – minimalna odległość SID w pozycji

wertykalnej (lampa-detektor w stole) z min. 150 cm na ≥ 140 cm.

Zmiana ta w żaden sposób nie wpływa na jakość i efektywność funkcjonowania

aparatu. Zapis w obecnym brzmieniu mocno ogranicza dostępność aparatów i

uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej

odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on

czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

II – dot. „IV – stół RTG”

281.      Czy Zamawiający dopuści zmianę pkt. 39 – ruch poprzeczny blatu min

z +/- 15 cm na +/- 12,5 cm.

Zmiana jest nieznaczna i w żaden sposób nie wpływa negatywnie na poprawność

pracy aparatu RTG. Zapis w obecnym brzmieniu mocno ogranicza dostępność

aparatów i uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej, konkurencyjnej i

niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że

reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem

zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, Zamawiający dopuszcza

282.     Czy Zamawiający dopuści zmianę pkt. 41 – przesuw wzdłużny detektora w

szufladzie stołu na długości z min. 55 cm na min 50 cm (+/- 25 cm)

Zmiana jest nieznaczna i w żaden sposób nie wpływa negatywnie na poprawność

pracy aparatu RTG. Zapis w obecnym brzmieniu mocno ogranicza dostępność

aparatów i uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej, konkurencyjnej i

niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że

reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem

zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

283.     Czy Zamawiający dopuści zmianę pkt. 47 – łatwo wyjmowana (bez użycia

narzędzi) kratka rozproszeniowa z min. 90l/cm z ogniskową min. 110 cm na

min. 85l/cm z ogniskową min. 110 cm.

Zmiana jest nieznaczna i w żaden sposób nie wpływa negatywnie na poprawność

pracy aparatu RTG. Zapis w obecnym brzmieniu mocno ogranicza dostępność

aparatów i uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej, konkurencyjnej i

niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że

reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem

zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, Zamawiający dopuszcza

III – dot. „V – detektor cyfrowy WiFi dedykowany do pracy w stole i zastosowań

zewnętrznych”

284.     Czy Zamawiający dopuści zmianę pkt. 49 – wymiary detektora (obszar aktywny)

z min. 430 mm x 430 mm na „430 mm x 430 mm (+/- 10 mm)”.

Zmiana jest nieznaczna i w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności aparatu i

nie wpływa negatywnie na jego pracę. Zapis w obecnym brzmieniu mocno

ogranicza dostępność aparatów i uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej,

konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG,

pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących

przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

285.      Czy Zamawiający może wyjaśnić co miał na myśli w pkt. 61 – wbudowana pamięć

zdjęć w detektorze min. 180 – czego proszę podać jednostkę.

Odpowiedź Zamawiającego: Chodzi o ilość zdjęć przechowywanych w wew. Pamięci detektora, która przechowuje zdjęcia rtg wykonywane z jego użyciem

VI – dot. „VI – stojak do zdjęć płucnych”

286.      Czy Zamawiający dopuści zmianę pkt. 62 – minimalna odległość środka kasety od

podłogi z max. 35 cm na max. 28 cm.

Zmiana jest nieznaczna i w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności aparatu i

nie wpływa negatywnie na jego pracę. Zapis w obecnym brzmieniu mocno

ogranicza dostępność aparatów i uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej,

konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG,

pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących

przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, że 28 cm mieści się w granicach wartości oczekiwanych przez Zamawiającego.

V – dot. „VII – stojak do zdjęć płucnych”

287.     Czy Zamawiający dopuści zmianę pkt. 68 – wielkość aktywnej matrycy detektora

z min 43 x 43 cm na „43 x 43 cm (+/- 1 cm)”.

Zmiana jest nieznaczna i w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności aparatu i

nie wpływa negatywnie na jego pracę. Zapis w obecnym brzmieniu mocno

ogranicza dostępność aparatów i uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej,

konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG,

pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących

przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie  dopuszcza

VI – dot. „VIII – konsola operatora”

288.      Czy Zamawiający dopuści zmianę pkt. 92 – obrót obrazu z o dowolny kąt na

„możliwość obrotu obrazu”

W przypadku opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest obowiązany nie tylko

opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, ale także w

sposób, który nie będzie utrudniać uczciwej konkurencji i ograniczał możliwości

uczestnictwa w postępowaniach przetargowych poprzez sztuczne zawężanie kręgów

potencjalnym wykonawcom (art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Pzp).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

289. Pytanie nr 1

Dotyczy Administrator może tworzyć, usuwać, modyfikować grupy z uprawnieniami
Czy Zamawiający dopuści system w którym grupy użytkowników są określone i powiązane z rolami
użytkowników?

Odpowiedź Zamawiającego: Modyfikacja zał. 1b do swz RTG stacj. Do pobrania.
290. Pytanie nr 2

Dotyczy Do karty pacjenta można zaimportować pliki takie jak np. (PDF, JPG, BMP, AVI) metodą "Przeciągnij i upuść" Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego
wyłącznie na jednego producenta.
Odpowiedź Zamawiającego: Modyfikacja zał. 1b do swz RTG stacj. Do pobrania.

291. Pytanie nr 3

Dotyczy Kartoteka pacjenta pozwala na wyświetlenie informacji o badaniu w tym o danych ekspozycji.
Czy Zamawiający dopuści system w którym w łatwy sposób można przejść od kartoteki pacjenta do
poszczególnego badania?
Odpowiedź Zamawiającego: Modyfikacja zał. 1b do swz RTG stacj. Do pobrania.

292. Pytanie nr 4
Dotyczy Użytkownicy mają przypisane do swoich kont indywidualne worklisty
Prosimy o wyjaśnienie jaką worklistę Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź Zamawiającego: Modyfikacja zał. 1b do swz RTG stacj. Do pobrania.

293. Pytanie nr 5
Dotyczy Użytkownicy mają przypisane do swoich kont indywidualne worklisty
Zgodnie z nomenklaturą worklista jest listą badań do wykonania na danym urządzeniu. Prosimy o
potwierdzanie, że Zamawiający ma na myśli worklistę przypisaną do urządzenia,
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający ma na myśli worklistę lekarzy radiologów (lista robocza)
294. Pytanie nr 6
Dotyczy Lista badań jest sortowana automatycznie po najczęściej wybieranych rodzajach badań,
Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego
wyłącznie na jednego producenta.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
295. Pytanie nr 7
Dotyczy Możliwość dodawania własnych zestawów/procedur badań (jedno kliknięcie tworzy badanie
zawierające np. Czaszka AP, Kręgosłup Szyjny LAT)
Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego
wyłącznie na jednego producenta.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

296. Pytanie nr 8
Dotyczy Program posiada możliwość własnoręcznego definiowania jednostek kierujących i ich lekarzy na
etapie tworzenia zlecenia na badanie.
Czy Zamawiający dopuści system w którym wykorzystany jest słownik jednostek kierujących i ich
lekarzy? Jednocześnie uprawnieni użytkownicy mają możliwość dodania nowych. Proponowane
podejście zapewni większy porządek w słownikach
Odpowiedź Zamawiającego: Modyfikacja zał. 1b do swz RTG stacj. Do pobrania.

297. Pytanie nr 9
Dotyczy Oprogramowanie daje możliwość zautomatyzowania dodawania projekcji do każdej z części ciała
oraz w razie konieczności dołożenia ich ręcznie.
Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego
wyłącznie na jednego producenta. Jednocześnie Zamawiający nie opisuje jak oprogramowanie ma
dać możliwość zautomatyzowania dodawania projekcji.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami w SWZ. Zamawiający oczekuje automatycznego dołączania odpowiednich do wykonania projekcji po wybraniu rodzaju badania oraz w razie konieczności, dodania dodatkowych projekcji ręcznie

298. Pytanie nr 10
Dotyczy Załadowanie każdego poprzedniego obrazu przez jedno kliknięcie myszką
Porównanie poprzednich obrazów tej samej części ciała jednym kliknięciem.
Prosimy o wyjaśnienie różnicy pomiędzy powyższymi wymaganiami?
Odpowiedź Zamawiającego: Załadowanie każdego poprzedniego obrazu przez jedno kliknięcie myszką: przejście do następnego obrazu w serii jednym kliknięciem. Porównanie poprzednich obrazów tej samej części ciała jednym kliknięciem: prezentowanie kolejnych obrazów porównawczych jednym kliknięciem

299. Pytanie nr 11
Dotyczy Opcja "Stitching" dla kości długich i kręgosłupa
Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako typowego dla konsoli technika a nie
programowania stacji diagnostycznej
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z powyższego wymagania
300. Pytanie nr 12
Dotyczy Automatyczny DICOM-Shutter (z możliwością jego wyłączenia)
Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego
wyłącznie na jednego producenta
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

301. Pytanie nr 13
Dotyczy Przysłony manualne - przy pomocy 4 kliknięć
Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego
wyłącznie na jednego producenta
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.


302. Pytanie nr 14
Dotyczy pomiar metodą czteropunktową VCM
Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego
wyłącznie na jednego producenta
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.


303. Pytanie nr 15
Dotyczy
- pomiar z różnicą w wysokości pochylenia miednicy
- pomiar bez różnicy w wysokości pochylenia miednicy (tylko kąt)
- stosunek pola powierzchni z koła lub prostokąta
ze średnicą i promieniem
Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego
wyłącznie na jednego producenta
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z powyższego wymagania
304. Pytanie nr 16
Dotyczy Wyświetlanie indeksu zdjęć (miniatur) po lewej i prawej stronie ekranu (dla dwóch monitorów)
Czy Zamawiający dopuści oprogramowania w której miniatury wyświetlane są po jednej stronie
ekranu?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
305. Pytanie nr 17
Dotyczy Przeglądarka wyposażona w funkcje do animacji:
- Automatyczna synchronizacja serii
- Manualna synchronizacja serii
- Linie referencyjne
- kursor 3D
Prosimy o wyjaśnienie jak wypunktowane funkcje odnoszą się animacji?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z tej funkcjonalności. 

306. Pytanie nr 18
Dotyczy Przewijanie obrazów w przód / tył (myszką lub klawiaturą)
Czy Zamawiający dopuści oprogramowania w którym do rolki myszy mogą być przypisane funkcje
oprogramowania takie jak kontrast, window level, zoom itp.?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. 
307. Pytanie nr 19
Dotyczy Podczas konfiguracji szablonów istnieje możliwość przypisania zmiennych dla: dane personalne
pacjenta, daty badania, daty opisu, technik wykonujący, uwagi zawarte podczas tworzenia zlecenia,
placówka/lekarz zlecający, imię i nazwisko radiologa oraz jego nr, wstawienie dowolnego pliku w
formacie .jpg
Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego
wyłącznie na jednego producenta
Odpowiedź Zamawiającego: Modyfikacja zał. 1b do swz RTG stacj. Do pobrania.

308. Pytanie nr 20
Dotyczy Możliwość konfiguracji automatycznego podpisu radiologa
Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego
wyłącznie na jednego producenta. Jednocześnie powyższa funkcjonalność rodzi obawy co do
bezpieczeństwa danych np. w przypadku pozostawienie nie zablokowanego komputera.
Odpowiedź Zamawiającego: Modyfikacja zał. 1b do swz RTG stacj. Do pobrania.

309.Pytanie nr 21
Dotyczy Możliwość konfiguracji różnych form zapisu opisów poprzez jedno kliknięcie (np. Zapisz, Zapisz jako
DICOM).
Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego
wyłącznie na jednego producenta
Odpowiedź Zamawiającego: Modyfikacja zał. 1b do swz RTG stacj. Do pobrania.

310. Pytanie nr 22
Dotyczy System nie ma ograniczenia co do pojemności zainstalowanych dysków
Czy Zamawiający ma na myśli ograniczenia techniczne czy licencyjne?
W przypadku ograniczenie licencyjnego prosimy o dopuszczenie systemów w których model
licencyjny oparty jest na wielkości archiwum
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający rezygnuje z powyższego wymagania
311. Pytanie nr 23
Dotyczy Monitor przeglądowy: 1 szt.
Czy Zamawiający ma na myśli monitor opisowy jak w pkt 219
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, zamawiający ma na myśli monitor opisowy jak w pkt 219

312. Pytanie nr 24
Dotyczy Zagwarantowanie 7–letniego dostępu do wszystkich części zamiennych
Prosimy o potwierdzenie, że powyższe wymaganie nie dotyczy sprzętu komputerowego.
Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający potwierdza, że powyższe wymaganie nie dotyczy sprzętu komputerowego. Na sprzęt komputerowy standardowy wymóg jest 3 lata, czego Zamawiający oczekuje.
313. Pytanie nr 25
Dotyczy Podłączenie do systemów informatycznych szpitala PACS
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli system PACS będący przedmiotem
postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający ma na myśli system PACS jaki jest obecnie zainstalowany u Zamawiającego tj. IMPAX 6.5.

314. Załącznik nr 4a do SWZ, Projekt Umowy §1 
Prosimy o zmianę numeracji w §1, ponieważ ust. 1 został zdublowany. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający poprawi numerację  w Projekt Umowy §1

315. Załącznik nr 4a do SWZ, Projekt Umowy §6 ust. 3 „Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, gdy powstała szkoda przewyższa wysokość ustalonej kary umownej.”

Wykonawca zwraca uwagę, że zamiarem ustawodawcy, przy wprowadzaniu przepisów regulujących limity kar umownych w umowach w sprawie udzielenia zamówienia, w szczególności było zapewnienie równowagi rynkowej stron umowy i umożliwienie Wykonawcom rzetelnego oszacowanie ryzyka umownego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Naturalnie, intencją było zapewnienie większego udziału Wykonawców w organizowanych przez Zamawiających postępowaniach, która jak pokazuje praktyka pierwszych miesięcy działania nowej ustawy pzp nie jest zaspokojona z powodu limitowania tylko odpowiedzialności kontraktowej. 

Przedstawiciele doktryny w odniesieniu do określenia w umowie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony podkreślają że „Kary umowne nie mogą bowiem służyć wzbogaceniu się strony uprawnionej do ich naliczenia, lecz powinny spełniać przede wszystkim funkcję odszkodowawczą i dyscyplinującą. Dlatego też określenie poziomu limitu możliwych do dochodzenia kar nie jest swobodnym uprawnieniem zamawiającego. W szczególności maksymalna wysokość kar nie może być określana na poziomie, który może być traktowany jako rażąco wygórowany w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia czy ewentualnych zagrożeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, w tym możliwości powstania lub rozmiarów szkody. Ponoszone kary umowne powinny być odczuwalne, ale nie w stopniu, który może powodować uznanie niecelowości wykonania umowy (por. wyr. KIO z 28.12.2018 r., KIO 2574/18, Legalis)” (tak M. Jaworska w Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Red. M. Jaworska, r. 2021, wyd. 1). Wprowadzanie przez Zamawiającego postanowień gwarantujących możliwość dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego w oparciu o tzw. odpowiedzialność ogólną (Art. 471 KC) całkowicie niweczy intencję ustawodawcy, która towarzyszyła wprowadzeniu do ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) regulacji w zakresie ponoszenia odpowiedzialności. 

Zawracamy również uwagę na wnioski płynące z przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych w marcu 2018 r. „Raportu dotyczącego stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych”, gdzie Urząd podkreślił, że skonstruowanie zasad odpowiedzialności na zbyt represyjnym poziomie może wpływać na zmniejszenie kręgu wykonawców biorących udział w postępowaniach: „Zapewnienie właściwej ochrony interesu publicznego skutkuje możliwością uzyskania oferty najkorzystniejszej, przy czym najkorzystniejsza oferta to ta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a nie ta, w której wszystkie ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu umowy zostają przeniesione na wykonawcę. Reguły zdrowego rozsądku i słuszności oraz racjonalność gospodarcza przesądzają, iż umowy w sprawie zamówienia publicznego wymagają ukształtowania wzajemnych praw i obowiązków stron umowy w sposób równomierny. Zbyt represyjne reguły odpowiedzialności w karach umownych mogą zniechęcać do składania ofert i mogą stanowić przyczynę małego zainteresowania wykonawców ubieganiem się o uzyskanie zamówienia publicznego, co wpływa na konkurencyjność postępowań oraz niekiedy konieczność ich unieważnienia. W takim przypadku wykonawcy na etapie sformułowania warunków umownych mają pełne prawo kwestionować czynności podjęte przez zamawiających jako naruszające zasadę proporcjonalności udzielania zamówień publicznych, a przez to niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych”.

Mając na uwadze, że postanowienia dotyczące odpowiedzialności w sposób zasadniczy wpływają na wycenę przedmiotu zamówienia, a także na podjęcie decyzji w zakresie wzięcia udziału w postępowaniu, za zasadne należy uznać konstruowanie postanowień umowy godzących interes Zamawiającego (przejawiający się w spełnieniu jego uzasadnionych potrzeb zakupowych) z interesem Wykonawcy polegającym na maksymalnym określeniu ryzyka kontraktowego oraz dokonaniu rzetelnej wyceny zamówienia. Uwzględniając powyższe, w celu zapewnienia równowagi rynkowej stron umowy, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie do umowy postanowień, określających łączny maksymalny limit odpowiedzialności. 

Pytający proponuje wprowadzenie postanowień w brzmieniu: „Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy, bez względu na podstawę prawną roszczenia, ograniczona jest do wysokości 100 % łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w paragrafie 2 ust. 1 umowy".

„Odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę poniesioną przez Zamawiającego, niezależnie od podstaw prawnych roszczenia, w ramach limitu odpowiedzialności przewidzianego w ust. powyżej, ograniczona jest do rzeczywistych strat i nie obejmuje utraconych korzyści Zamawiającego.”

Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. Zamawiający pozostaje z nadzieją, że Wykonawca należycie wykona umowę. Zakup jest finansowany ze środków UE 
i Zamawiający musi mieć pewność, że zamówienie zostanie wykonane należycie oraz terminowo, gdyż ma to wpływ na pozyskanie dofinansowania.

316. Załącznik nr 4a do SWZ, Projekt Umowy §6 ust. 2 pkt a) „2. Kary umowne będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1, w wysokości 1% ceny, o której mowa w §2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki

- za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1, w wysokości 1% ceny, o której mowa w §2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki”

Prosimy o zmianę wysokości powyższych kar z 1% na w wysokości 0,05% ceny, o której mowa w §2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, ponieważ zaproponowana wartość jest bardzo wysoka, co zasadniczo będzie miała wpływ na koszty jakie Wykonawca będzie musiał wziąć pod uwagę przy składaniu oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia ww. zapisów. Zastosowanie znajdują przepisy art. 455 oraz przepisów tzw. COVID-owych, o czym mowa w zapisach projektowanych zapisów umowy. Zamawiający pozostaje z nadzieją, że Wykonawca należycie wykona umowę. Zakup jest finansowany ze środków UE i Zamawiający musi mieć pewność, że zamówienie zostanie wykonane należycie oraz terminowo, gdyż ma to wpływ na pozyskanie dofinansowania.

317. Załącznik 1b do SWZ – opis prac montażowych 

Czy Inwestor przewiduje wymianę sufitów w całości, czy tylko wypełnienia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający przewiduje wymianę sufitów w całości

318. Załącznik 1b do SWZ – opis prac montażowych 

Czy konieczna jest wymiana grzejników na higieniczne, i czy pozostawiamy w takiej samej wartości cieplnej?

Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedź Zamawiającego: Konieczna wymiana grzejników na higieniczne. Wartość cieplną należy obliczyć do zachowania prawidłowej temperatury w pomieszczeniu

319. Załącznik 1b do SWZ – opis prac montażowych 

Czy można zastosować parapety okienne z konglomeratu kamiennego?

Odpowiedź Zamawiającego: Można zastosować parapety okienne z konglomeratu kamiennego

320. Załącznik 1b do SWZ – opis prac montażowych 

Czy Inwestor określa szczegółową kolorystykę pomieszczeń?

Odpowiedź Zamawiającego: Kolorystyka pomieszczeń ma być w odcieniach szarości.

321. Załącznik 1b do SWZ – opis prac montażowych 

Czy jeśli przegroda pomiędzy salą a sterownią spełnia obecne wymagania, konieczna jest jej wymiana?

Odpowiedź Zamawiającego: Wykazane w dokumentacji (załącznik – projekt osłon stałych) uzależniony od aparatu.

322. Załącznik 1b do SWZ – opis prac montażowych 

Czy Inwestor ma szczegółowe wytyczne co do wykończenia łazienki? (kolorystyka płytek, ścian, zastosowanego osprzętu)

Odpowiedź Zamawiającego: Łazienka nie dotyczy opracowania. 

323. Załącznik 1b do SWZ – opis prac montażowych 

Czy Inwestor ma jakieś szczegółowe wytyczne lub zalecenia związane z BHP, czy też reżimem sanitarnym w trakcie wykonywania prac? (związanych również z COVID)

Odpowiedź Zamawiającego: Zalecenia BHP zgodnie z obecnymi przepisami prawa
324. Załącznik 1b do SWZ – opis prac montażowych 

Czy Inwestor udostępni część sanitarną na czas wykonywania prac?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie udostępni części sanitarnej na czas wykonywania prac.

325. Załącznik 1b do SWZ – opis prac montażowych 

Czy Inwestor może określić dokładnie czas realizacji? (rozpoczęcie i termin realizacji)

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

326. Część opisowa dokumentacji przedprojektowej, pkt. 6: "Modernizacja/zamknięcie istniejących kanałów instalacji podłogowych.

Czy Zamawiający potwierdza istnienie kanałów instalacyjnych do przeprowadzenia instalacji elektrycznej w posadzce biegnących od planowanego umiejscowienia aparatu RTG do sterowni, generatora i głównego zasilania instalacji elektrycznej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza istnienie kanałów instalacyjnych

327. Część opisowa dokumentacji przedprojektowej, pkt. 6: "wykonanie fartuch z okładzin ściennych (wykładzina ścienna)"

Prosimy Zamawiającego o podanie wymiarów fartucha ściennego oraz jego umiejscowienie na rysunku.

Odpowiedź Zamawiającego: 120 cm szerokość 200 cm wysokość, przy umywalce. 

328.  Część opisowa dokumentacji przedprojektowej, pkt. 6: "montaż armatury sanitarnej", oraz pkt. 7.8 "Instalacja wod-kan"
Czy Zamawiający potwierdza, że nowe umywalki praz baterie umywalkowe mają być zamontowane w miejsce istniejących urządzeń, oraz podłączenie nastąpi do istniejącej instalacji wod-kan.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

329. Część opisowa dokumentacji przedprojektowej, pkt. 6: "montaż klimatyzacji typu SPLIT w pomieszczeniu pracowni"

Czy Zamawiający potwierdza, że w pomieszczeniach objętych adaptacją oraz nowym projektem osłon stałych znajduje się wentylacja mechaniczna zapewniająca wymaganą min 1,5 krotność wymiany powietrza, oraz czy Zamawiający wyraża zgodę na umiejscowienie klimatyzatora na ścianie zewnętrznej pracowni a jednostki zewnętrznej klimatyzacji na elewacji budynku, oraz odprowadzenie instalacji skroplin po elewacji budynku.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza wentylację mechaniczną. Umiejscowienie jednostki zewnętrznej na dachu sąsiadującego zadaszenia

330. Część opisowa dokumentacji przedprojektowej, pkt. 6: "wymiana grzejników na nowe (higieniczne)"

Prosimy Zamawiającego o podanie ilości grzejników do wymiany.

Odpowiedź Zamawiającego: Ilość grzejników uzależniona od mocy grzejnika. Do obliczenia przez Wykonawcę. 

331. Część opisowa dokumentacji przedprojektowej, pkt. 7.3: "Drzwi i otwory" 

"Drzwi w obrębie kabiny należy wykonać jako nowe" 

1) Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiającemu ma na myśli drzwi prowadzące do pracowni, czy drzwi prowadzące na poczekalnię.

Odpowiedź Zamawiającego: Drzwi prowadzące na poczekalnię

"W przypadku, gdy szerokość drzwi jest nieodpowiednia i nie spełniają wymagań ogólnobudowlanych - należy stolarkę drzwiową wymienić na nową.

2) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że szerokość drzwi oznaczona na rysunku oznacza szerokość otworu w świetle ościeżnicy przy otwartych drzwiach, oraz o potwierdzenie, że drzwi do WC przy pracowni mają również szerokość 90 cm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

332. Część opisowa dokumentacji przedprojektowej, pkt. 7.5 "Rolety"

Czy Zamawiający potwierdza, że dolna krawędź okna znajduje się na wysokości 3,0 m od powierzchni terenu i nie jest wymagane zastosowanie rolet okiennych z osłonami radiologicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

333. Część opisowa dokumentacji przedprojektowej, pkt. 8. "Uwagi końcowe"

"Przed przystąpieniem do adaptacji pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej należy stworzyć projekt i prowadzić prace pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje".

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie omyłki pisarskiej, że zamiast pracowni komputerowej winno być pracowni RTG, oraz, że projekt ma dotyczyć umiejscowienia aparatu RTG wraz z kanałami instalacji elektrycznej, ponieważ pozostałe prace dotyczące adaptacji pomieszczeń nie wymagają dokumentacji projektowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Omyłka pisarska, winno być pracownię RTG. 

334. Część opisowa dokumentacji przedprojektowej: "Ogólne zasady wykonywania robót"

"Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca"

Umowa jest realizowana w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Prosimy o potwierdzenie, że po przekazaniu placu budowy Umowa ma być realizowana zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem i ewentualnymi uzgodnieniami dołączonymi do umowy. Polecenie Inwestora z dowolnie określonymi czasami realizacji i skutkami finansowymi nie będą miały zastosowania.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz

335. Załącznik nr 1b do SWZ, Dotyczy punktów IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI oraz XX podpunkty: 275, 276. 

Czy Zamawiający jest w posiadaniu systemów wymienionych w punktach IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI? Jeśli tak to czy koszt podłączenia do wymienionych systemów jest po stronie Zamawiającego? Jeśli Zamawiający jest w posiadaniu tych systemów prosimy o wskazanie ich nazw i producentów opisanych w punktach IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI. Jeśli tak to czy Zamawiający zapewnia integrację po stronie systemu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający będzie wymagał integracji aparatu z posiadanym systemem PACS Zamawiającego. Zamawiający niniejszym potwierdza, że posiada system RIS PACS w swojej jednostce. Opisany w przedmiotowym postepowaniu system ma być dedykowany zamawianej w tym samym postępowaniu stacji lekarskiej i ma być jej integralną częścią. Opisany system ma funkcjonować tylko i wyłącznie jako wewnętrzne oprogramowanie stacji lekarskiej jaką Zamawiający opisał. 

336. Załącznik nr 1b do SWZ, Dotyczy punktów IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI oraz XX podpunkty: 275, 276. 

Zamawiający opisał systemy  PACS/RIS/VIEWER. Według naszej wiedzy Zamawiający posiada wymienione systemy i potwierdza to w punkcie 275  „Podłączenie do systemów informatycznych szpitala PACS” i 276 „Aparat musi posiadać zainstalowaną opcję DICOM i WORKLIST umożliwiającą przesyłanie badań do archiwizacji na PACSa i pobierania danych na aparat zarejestrowanych pacjentów w RISIe. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga dostarczenia wyżej wymienionych systemów a jedynie integracji z posiadanymi systemami PACS RIS.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający będzie wymagał integracji aparatu z posiadanym systemem PACS Zamawiającego. Zamawiający niniejszym potwierdza, że posiada system RIS PACS w swojej jednostce. Opisany w przedmiotowym postepowaniu system ma być dedykowany zamawianej w tym samym postępowaniu stacji lekarskiej i ma być jej integralną częścią. Opisany system ma funkcjonować tylko i wyłącznie jako wewnętrzne oprogramowanie stacji lekarskiej jaką Zamawiający opisał. 

337. Załącznik nr 1b do SWZ, „Zamawiający wymaga na etapie dostawy integracji z systemem PACS” . 

W jakim celu Zamawiający opisał oprogramowanie z wymienionych punktów skoro takowe posiada? Tak sformułowany opis nie pozwala na przygotowanie poprawnej oferty. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający będzie wymagał integracji aparatu z posiadanym systemem PACS Zamawiającego. Zamawiający niniejszym potwierdza, że posiada system RIS PACS w swojej jednostce. Opisany w przedmiotowym postepowaniu system ma być dedykowany zamawianej w tym samym postępowaniu stacji lekarskiej i ma być jej integralną częścią. Opisany system ma funkcjonować tylko i wyłącznie jako wewnętrzne oprogramowanie stacji lekarskiej jaką Zamawiający opisał. 

338. Załącznik nr 1b do SWZ, Dotyczy punktu XX WYMAGANIA DODATKOWE + WARUNKI GWARANCJI (275,276). 

Czy Zamawiający wymaga również integracji aparatu RTG z posiadanym przez Zamawiającego  systemem RIS?

Odpowiedź Zamawiającego: INTEGRACJA LEŻY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

339. Załącznik nr 1b do SWZ, Dotyczy punktu XVII STACJA LEKARSKA OPISOWA. 
Czy Zamawiający posiada system PACS z dodatkową licencją na oprogramowanie diagnostyczne?  Licencja taka jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania stacji lekarskiej.

Odpowiedź Zamawiającego: ZAMAWIAJĄCY POSIADA LICENCJĘ
340. Załącznik nr 1b do SWZ , dot. „II - zawieszenie podłogowe lampy"

1) Czy Zamawiający dopuści zmianę pkt. 20 - minimalnej odległości ogniska lampy od podłogi z max. 35 cm na ≤ 40 cm. 

Zapis w obecnym brzmieniu uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

2) Czy Zamawiający dopuści zmianę pkt. 21 - max odległości ogniska lampy od podłogi z min. 200 cm na min. 193 cm. 

Zmiana ta w żaden sposób nie wpływa na jakość i efektywność funkcjonowania aparatu. Zapis w obecnym brzmieniu mocno ogranicza dostępność aparatów i uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: 
ad 1) zgodnie z SWZ





ad 2) zgodnie z SWZ

341. Załącznik nr 1b do SWZ , dot. „IV – stół RTG”

Czy Zamawiający dopuści zmianę pkt. 39 – ruch poprzeczny blatu min

z +/- 15 cm na +/- 12,5 cm.

Zmiana jest nieznaczna i w żaden sposób nie wpływa negatywnie na poprawność pracy aparatu RTG. Zapis w obecnym brzmieniu mocno ogranicza dostępność aparatów i uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

342. Załącznik nr 1b do SWZ , dot. „V – detektor cyfrowy WiFi dedykowany do pracy w stole i zastosowań zewnętrznych”

Czy Zamawiający dopuści zmianę pkt. 49 – wymiary detektora (obszar aktywny) z min. 430 mm x 430 mm na 430 mm x 430 mm (+/- 10 mm).

Zmiana jest nieznaczna i w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności aparatu i nie wpływa negatywnie na jego pracę. Zapis w obecnym brzmieniu mocno ogranicza dostępność aparatów i uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

343. Załącznik nr 1b do SWZ , dot. „VI – stojak do zdjęć płucnych”

Czy Zamawiający dopuści zmianę pkt. 68 – wielkość aktywnej matrycy detektora z min 43 x 43 cm na 43 x 43 cm (+/- 1 cm).

Zmiana jest nieznaczna i w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności aparatu i nie wpływa negatywnie na jego pracę. Zapis w obecnym brzmieniu mocno ogranicza dostępność aparatów i uniemożliwia naszej firmie złożenie ważnej, konkurencyjnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty na wysokiej klasy system RTG, pomimo że reprezentuje on czołowego producenta urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

W przypadku opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest obowiązany nie tylko opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, ale także w sposób, który nie będzie utrudniać uczciwej konkurencji i ograniczał możliwości uczestnictwa w postępowaniach przetargowych poprzez sztuczne zawężanie kręgów potencjalnym wykonawcom (art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Pzp).

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

Dotyczy: Załącznik nr 1b do SWZ ZP-381- 10/2022.

344. Ad.19 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG renomowanego europejskiego bez poprzecznego zakresu ruchu lampy. Aparat RTG, który chcemy Państwu zaoferować posiada zakres ruchu stołu +/- 130 mm, dzięki czemu w praktyce obrazowanie jest możliwe na całej szerokości stołu RTG.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

345. Ad.20 Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat RTG produkcji renomowanego europejskiego producenta, w którym minimalna odległość ogniska lampy od podłogi wynosi 48,5 cm. Taka odległość ogniska lampy od podłogi w zupełności wystarcza do obrazowania stawów oraz kończyn dolnych.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

346. Ad21. Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG renomowanego Europejskiego producenta o maksymalnej odległość ogniska lampy od podłogi 197cm. Taka wysokość ogniska lampy od podłogi pozwala na wykonywanie 100% ekspozycji wykonywanych w radiografii. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie tego parametru jako parametru punktowanego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz. 

347. Ad 39 Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG renomowanego europejskiego producenta o ruchu poprzecznym blatu +/- 13 cm. Aparat RTG, który chcemy Państwu zaoferować posiada zakres ruchu stołu +/- 13 cm, dzięki czemu w praktyce obrazowanie jest możliwe na całej szerokości blatu stołu RTG.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

348. Ad45.Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG renomowanego europejskiego producenta, w którym maksymalna waga pacjenta przy zachowaniu pełnej funkcjonalności stołu wynosi 250 kg. Stół o takiej nośności pozwala na wykonywanie obrazowania u pacjentów otyłych bez ograniczeń. W warunkach szpitala powiatowego jest to wystarczająca nośność. Nośność stołu 300kg była by uzasadniona w warunkach szpitala specjalistycznego dla osób otyłych
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

349. Ad 49, 61, 68. Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG renomowanego europejskiego producenta, w którym maksymalna wymiary detektora (obszar aktywny), wynosi 42,1cm x 42,1cm. Różnica nie jest duża i zapewnia pełne obrazowanie płuc nawet w przypadku otyłych pacjentów.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

350. Ad62.Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat RTG renomowanego europejskiego producenta, w którym minimalna odległość środka kasety od podłogi wynosi 36 cm, różnica jest niewielka i nie wnosi dodatkowych funkcjonalności w zakresie radiografii.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz. 

dotyczące Części nr 3:

351. Dotyczy część nr 3 załącznik nr 1c punktu 9. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, w wielu miejscach przewyższający wymagania SIWZ, który posiada wielkość ekranu dotykowego 8,4”? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
352. Dotyczy część nr 3 załącznik nr 1c punktu 12. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, w wielu miejscach przewyższający wymagania SIWZ, który posiada odświeżanie w obrazowaniu 2D do 500 obr/sek?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Brak możliwości funkcji odświeżania w obrazowaniu 2D do 500 obr./sek znacznie obniża jakoś obrazowania.
353. Dotyczy część nr 3 załącznik nr 1c punktu 14.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, w wielu miejscach przewyższający wymagania SIWZ, który nie posiada funkcji ciągłego, dynamicznego ogniskowania wiązki odbieranej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
354. Dotyczy część nr 3 załącznik nr 1c punktu 17.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, w wielu miejscach przewyższający wymagania SIWZ, który posiada 3 aktywne gniazda do podłączenia głowic?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Niezbędne są niezależne, aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych ≥4.
355. Dotyczy część nr 3 załącznik nr 1c punktu B- Głowice 6.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu głowicę typu (Phased Array) w wielu miejscach przewyższający wymagania SIWZ z kątem obrazowania 90 stopni?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zmniejszenie kąta obrazowania, obniża możliwości diagnostyczne aparatu.
356. Dotyczy część nr 3 załącznik nr 1c punktu 31.2.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem regulacji korekty kąta +/- 80 stopni? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zmniejszenie zakresu regulacji korekcji kąta ±85°obniża jakość obrazowania.

357. Dotyczy część nr 3 załącznik nr 1c punktu 33.2. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez możliwości regulacji wzmocnienia koloru na pętlach obrazowych? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
358. Dotyczy część nr 3 załącznik nr 1c punktu 43. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, w wielu miejscach przewyższający wymagania SIWZ, który posiada 2700 obrazów pamięci Cine?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D  poniżej 5 tys. obrazów obniża możliwości diagnostyczne aparatu.
359. Dotyczy część nr 3 załącznik nr 1c punktu 55. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, w wielu miejscach przewyższający wymagania SIWZ, który nie posiada możliwości rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej obrazów pamięci Cine ? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Oprogramowanie do automatycznego obrysu lewej komory i automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej jest ważnym elementem badania możliwym do wykorzystania w przyszłości.

360. Dotyczy część nr 3 załącznik nr 1c punktu 56. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, w wielu miejscach przewyższający wymagania SIWZ, który nie posiada możliwości rozbudowy o oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej jest ważnym elementem diagnostycznym,  możliwym do wykorzystania w przyszłości.

361. Dotyczy część nr 3 załącznik nr 1c punktu 59. 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wysokiej klasy renomowanego producenta, w wielu miejscach przewyższający wymagania SIWZ, który nie posiada możliwości rozbudowy o obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking (śledzenia plamek)? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Oprogramowanie do obrazowania oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na technice Speckle Tracking pozwalający na wyznaczanie Globalnego Strainu jest ważnym elementem diagnostycznym możliwym do wykorzystania w przyszłości. 

362. Dotyczy część nr 3 załącznik nr 1c punktu 71, 72.

Zamawiający wymaga podłączenia do systemów PACS i RIS w związku z tym zwracamy się o doprecyzowanie pod czyjej stronie będą koszty podłączenia do ww. systemów? 
Czy Zamawiający posiada wolne licencje dla obu systemów i po stronie oferenta będzie tylko podłączenie do PACS/RIS? Jeżeli koszt licencji i podłączenia ma leżeć wyłącznie po stronie Oferenta to prosimy o podanie danych producentów systemu RIS i PACS.

Odpowiedź Zamawiającego: (71) Wymagamy podłączenia do systemu PACS, ale licencja na urządzenie PACS i jej zakup jest po stronie Zamawiającego. (72) Tak, aparat musi posiadać zainstalowaną opcję DICOM i WORKLIST umożliwiającą przesyłanie badań do archiwizacji na PACSa i pobierania danych na aparat zarejestrowanych pacjentów w RISIe.
363. Prosimy o możliwość dopuszczenia w części nr 14 sprzętu z 2021 roku. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Dodatkowo wnosimy o odpowiedź na dodatkowe zapytania dotyczą zestawienie wymaganych parametrów technicznych – OPZ – część 14 tabeli pkt 3 oraz 25 

Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez metronomu reanimacyjnego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 17

 364. Pyt.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach  zewnętrznych (SzxGxW)  740 x 870 (824)x 1994 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

365. Pyt.2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o pojemności brutto 610L i pojemności komory 580 L? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

366. Pyt.3   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z drzwiami pełnymi zamiast przeszklonych? Jednocześnie informujemy że jest oddzielne oświetlenie LED, które zapewni dobrą widoczność wnętrza szafy. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

367. Pyt.4   

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o jednodrzwiowej przeszklonej? 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o jednodrzwiowej przeszklonej

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

368. Pyt. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z wnętrzem ze stali nierdzewnej ?                                                        

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

369. Pyt. 6

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za element równoważny do  alarmu zdalnego   zewnętrzny zestaw do monitorowania temperatury EFENTO w chłodziarce, który spełni wszystkie wymagania określone w pkt.12 ?

System umożliwia wysyłanie SMS alarmowego na wpisane numery telefonów                       (maksymalnie 8) lub e-maila w sytuacjach:

■ przekroczenia zdefiniowanego dolnego i górnego progu temperatury,

■ powrotu temperatury do bezpiecznego zakresu,

■ utraty zasilania (10 min po odłączeniu zasilania),

■ powrotu zasilania,

■ utraty łączności z rejestratorem,

■ odzyskania łączności z rejestratorem

Bardzo proste, samodzielne uruchomienie systemu w niecałe 15 min.

Poniżej link, umożliwiający zapoznanie się z urządzeniem.

https://efento.pl/product/zestaw-do-monitorowania-temperatury-efento-2/
Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody proszę o argumentację

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. System jest znany Zamawiającemu i wykorzystywany jako rozwiązanie alternatywne.

370. Pyt. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki bez wyświetlacza temperatury otoczenia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

371. Pyt.8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o jednodrzwiowej z drzwiami pełnymi ale dodatkowym oświetleniem komory, co nie wpłynie na funkcjonalność urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody

372. Pyt.8 

a. Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?   

Odpowiedź Zamawiającego: Parter i 3 piętro  

b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku? 

Odpowiedź Zamawiającego: TAK
c. Czy będzie konieczność przemieszczenia chłodziarki po schodach ?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE
d. Jakiej wielkości są otwory drzwiowe?  

Odpowiedź Zamawiającego:   200cm x 80cm                                                  

e. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE
W  związku z trudną sytuacją na rynku komponentów i przerwanym łańcuchem dostaw prosimy o rozważenie i pozytywne ustosunkowanie się do naszych pytań na dostawę 2 szaf chłodniczych. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami.

Część 14. Defibrylator z wyposażeniem. Pkt. 25:

373. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego wysokiej klasy defibrylator z metronomem reanimacyjnym z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć do oddechu (C:V) w stosunku 30:2 (dorosły) i 15:2 (dziecko) ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający publikuje treść zmienionych Załączników do SWZ.

Z chwilą publikacji treść powyższych informacji jest wiążąca dla Wykonawców ubiegających 
się o przedmiotowe zamówienie publiczne.

Zatwierdzam:

Remigiusz Pawelczak - Dyrektor
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