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Szamotuły, 01.06.2022 r.

Informacja
o zapytaniach, odpowiedziach oraz modyfikacja ogłoszenia, SWZ i zał. do SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w procedurze podstawowej  bez negocjacji, pn.: „Przystosowanie SPZOZ w Szamotułach do zapobiegania, przeciwdziałania chorobom zakaźnym, w tym COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” (ZP-381-12/2022)
Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) informuje, iż otrzymał zapytania do SWZ, w wyniku których udziela wyjaśnień oraz dokonuje odpowiedniej modyfikacji zapisów ogłoszenia, SWZ i zał. do SWZ w zakresie poniżej wskazanym.

1. Część 6 – Defibrylator z wyposażeniem – 3 szt.
1. – Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy defibrylator ze
wzmocnieniem sygnału EKG na 6 poziomach w zakresie x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4
oraz auto? Parametr ten jest powielany w punkcie 18 i jest szerszy od wymaganego
przez Zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz

2. Pytanie 1 do części nr 10, Załącznik nr 1h do SWZ.

Czy Zamawiający w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych – OPZ, Załącznik nr 1h, zmieni w tabeli opis jednej z kolumn, z: „Parametry wymagane”, na: „Parametry oczekiwane” i w ślad za tą zmianą wykreśli z opisu pod tabelą z p.1 zdanie: „Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.”?

Uzasadnienie:
W postanowieniach SWZ w punkcie 2.5 Zamawiający zezwala na użycie rozwiązań równoważnych w stosunku do podanych w opisie technicznym urządzenia, natomiast w samym Załączniku nr 1h wymaga, pod rygorem odrzucenia oferty, potwierdzenia parametrów, którymi charakteryzują się aparat, jak i materiały zużywalne, pochodzące tylko od jednego producenta. Stoi to w sprzeczności z zasadami swobodnej konkurencji i uniemożliwia jakiemukolwiek innemu podmiotowi, do złożenia ważnej oferty, podlegającej ocenie. Ograniczając sobie wybór, Zamawiający może nie mieć świadomości, że wydatkowane przez niego środki nie do końca zostały spożytkowane w najoptymalniejszy, na dany czas, sposób. 

Pragniemy zauważyć, że takie działanie Zamawiającego nie korzysta z ochrony prawnej i nie znajduje uzasadnienia. Wskazujemy, iż Zamawiający, jako organizator postępowania posiada uprawnienie przede wszystkim do przygotowania dokumentacji zamówienia dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb. Jednakże uprawnienie to nie oznacza dokonania opisu wymagań co do przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, nadmiernych, nieadekwatnych do potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie posiada interesu w dokonaniu opisu przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający konkurencję, gdyż właśnie poprzez dokonanie takiego opisu jego potrzeby mogą nie zostać zabezpieczone ze względu na mniejszą liczbę wykonawców składających ofertę w postępowaniu. Będąc dostawcą aparatów do tarpii nerkozastępczych podzielamy pogląd wyrażony w wyroku KIO z dnia 20 stycznia 2011 r. sygn. akt KIO/UZP 28/11, zgodnie z którym:

„Nadmierne ograniczenie dostępu do zamówienia czy stwarzanie przez zamawiającego bardziej korzystnych warunków dla określonych wykonawców, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, (poza przewidzianymi w przepisach ustawy) w przypadku, gdy brak ku temu rzeczowego uzasadnienia, stanowi naruszenie zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych”.
Proponowana przez nas zmiana zapewni Zamawiającemu możliwość realnego i rzetelnego porównania parametrów urządzeń, będących w kręgu zainteresowania Zamawiającego, nie zabierając mu możliwości oceny i wyboru, w oparciu o założone przez niego kryteria. Potencjalnym Oferentom da możliwość przedstawienia możliwowości aparatów, zbudowanych niekiedy w oparciu o inne założenia techniczne (np.: sposób ogrzewania płynów ustrojowych, czy stężenie roztworu cytrynianu), dla wykonania tej samej funkcji w inny sposób, prowadzący jednak do tego samego celu, do wykonania zaprogramowanej terapii pozaustrojowej.

Dopuszczenie konkurencyjności, która zezwala na zaoferowanie innych rozwiązań niż pierwotnie opisano w treści SWZ, pozwoli na poszanowanie przepisów PZP i ustawy o finansach publicznych.

Odpowiedzi Zamawiającego: Opis w kolumnie ”Parametry wymagane” oznacza tylko, że Zamawiający wymaga aby wszystkie pozycje w formularzu parametrów technicznych zostały wypełnione. Do  każdej pozycji jest dopuszczone rozwiązanie  równoważne. Równoważność została opisana w swz w Rozdziale 5 pkt. 2.5.
3. Prosimy o wyjaśnienie czy w CZĘŚCI NR 12 Zamawiający dopuści zestaw sprzątający składający się z wózka dwuwiaderkowego z prasą, kuwet i uchwytów na mopy, akcesoria i środki chemiczne. Stelaż wykonany z metalu, pozostałe elementy z tworzywa sztucznego PPN. Posiada 4 kółka jezdne: 2 mniejsze o średnicy 10 cm z przodu oraz 2 większe o średnicy 19 cm z tyłu zestawu. Łatwy montaż bez konieczności użycia narzędzi. W skład zestawu wchodzi: podstawa jezdna, stelaż wykonany z metalu, 2 wiaderka 14 l, 2 wiadra 20 l, prasa do wyciskania, 2 kuwety na akcesoria, – uchwyt na worek, worek nylonowy 75 l.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
4. Prosimy o wyjaśnienie czy w CZĘŚCI NR 12 Zamawiający dopuści drążek aluminiowy przeznaczony do mocowania uchwytów do nakładek. Możliwość mocowania uchwytów w 2 zakresach (otwory o średnicy 6,3 mm umieszczone w odległości 1,7 i 2,8 cm od końca drążka). Drążek zakończony jest rączką wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze grafitowym lub czarnym. Rączka posiada otwór o średnicy 1,5 cm, umożliwiający zawieszenie drążka na haku. Długość drążka: 140 cm. Długość plastikowej rączki: 13 cm. Średnica drążka: 2,3 cm. Grubość ścianki drążka: 1,1 mm. Kolor uchwytu drążka: czarny, grafitowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
5. Prosimy o wyjaśnienie czy w CZĘŚCI NR 12 Zamawiający dopuści uchwyt typu standard przeznaczony do ścierek 40 cm oraz nakładek 40 cm wyposażonych w kieszeniowy system mocowania ze specjalnym paskiem pozwalającym na bezdotykowe wyciskanie nakładki. Nakładki mocowane są, poprzez umieszczenie końców stelaża w kieszeniach nakładki oraz włożenie paska w specjalny otwór mocujący. Posiada jeden przegub oraz przycisk nożny umożliwiający bezdotykowe zamaczanie oraz wymianę nakładek. Posiada 2 wyjmowane zaczepy, każdy z 2 otworami, służącymi do mocowania ścierki. Lekki, wielofunkcyjny, odpowiedni do różnych obszarów zastosowania. Zapewnia dużą powierzchnię stykową, dzięki czemu sprzątanie jest dokładne i proste. Skład: 100% polipropylen, Wymiary: 40 x 11 cm. Waga: 350 g, Kolor: grafitowo – zółty. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
6. Prosimy o wyjaśnienie czy w CZĘŚCI NR 12 Zamawiający dopuści nakładka bawełniana przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszelkich zmywalnych powierzchni podłogowych. Posiada kieszeniowy system mocowania. Kieszonki usztywnione specjalną wkładką. Rogi kieszeni zakończone są trójkątnym otworem umożliwiającym odsączanie wody. Specjalny pasek mocujący umożliwia bezdotykowe wyciskanie. Dzięki czterem kolorowym wszywkom można oznaczyć przeznaczenia nakładki, w zależności od rodzaju sprzątanych pomieszczeń. Bawełniane pętelki myjące przyszyte są do płóciennej podstawy za pomocą 3 par ściegów na środku oraz 2 na krawędziach nakładki. Wymiary: nakładka: 43,5 x 14 cm, pasek mocujący: 21 x 6 cm, kieszeń: 6,5 x 12 cm. Waga: 160 g. Temperatura prania: 90°C.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
7. Prosimy o wyjaśnienie czy w CZĘŚCI NR 12 Zamawiający dopuści ściereczkI z mikrofazy ogólnego zastosowania przeznaczona do mycia wszelkich powierzchni zmywalnych takich jak blaty, lustra, szyby, meble biurowe i sprzęt komputerowy. Dzięki wyjątkowym właściwościom mikrofazy, ściereczka zapewnia wysoki komfort mycia zarówno na mokro, jak i na sucho. Gwarantuje wyjątkowe właściwości zbierania i zatrzymywania w swojej strukturze brudu, kurzu i płynów. Absorbuje do 8 razy więcej wody, niż sama waży. Wytrzymałość: ok. 300 cykli prania. Skład: 80% poliester, 20% poliamid. Wymiary: 30 x 30 cm. Waga: 32,4 g. Gramatura: 360 g/m2. Dostępne kolory: czerwony, niebieski, żółty, zielony. Temperatura prania: 60°C. Ściereczki pakowane po 5 sztuk w foliowym opakowaniu zbiorczym, każde opakowanie posiada etykietę. Każda ściereczka ma wszywkę z informacją o sposobie użycia i instrukcję prania.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
8. pytanie do pakietu 2.
Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowy, nie podemonstracyjny, nowoczesny kardiomonitor do aparatu do znieczulania, rok produkcji 2021?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza.
Dotyczy załącznik nr 1 dla: Część nr 2  Aparat do znieczulenia oraz Część nr 13 Inkubator dziecięcy 
9. Pkt. 10 „pozostałe wymagania” „Aparat jest pozbawiony wszelkich blokad (…): 

Urządzenia będące przedmiotem oferty to wyroby medyczne, za których poprawne działanie Wykonawca, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu, więc urządzenia posiadają ograniczenia dostępu do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych tam, gdzie nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź ingerencja w parametry konfiguracyjne może wpłynąć negatywnie na jakość diagnostyczną bądź bezpieczeństwo jego pracy. Dokumentacja serwisowa udostępniana jest przez producenta wyłącznie w drodze procedury certyfikującej i uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę (zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta), a każdy serwis realizujący naprawy/konserwacje i obsługę techniczną przedmiotowych urządzeń posiada dostęp do wymaganej dokumentacji. 

Czy Zamawiający wyrazi więc zgodę na modyfikację ww. punktu 10 dla części nr 2 oraz punktu 9 dla części nr 13 na: 

- Aparat jest pozbawiony wszelkich blokad serwisowych w zakresie dopuszczonym przez producenta 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
Dotyczy wzoru umowy § 2
10. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający uzupełni projekt umowy o powyższy zapis.
Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 5 

11. Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: 

„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: 

„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 a) 

12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiający Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 a) 

13. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu oraz obniżenie kary opisanej w par. 6 ust.2 a) do: 0,2% wartości urządzenia, którego kara dotyczy. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 c) 

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych nie przekraczała 10% wartości umowy?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
Dotyczy wzoru umowy § 8

15. Rozwiązanie umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze stron, w związku z czym prosimy zamawiającego o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin nie krótszy niż 30 dniowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
Pytania do wzoru umowy § 2
16. Prośba o wskazania jaki jest udział własny Zamawiającego?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający ma 20% udziału własnego.
17. Czy faktura zaliczkowa może być wystawiona w terminie 7 dni od podpisania umowy? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający ma termin do 14 dni na złożenie oświadczenia dotyczącego zawarcia umowy a promesa wchodzi w życie po złożeniu wniosku.
BGK udziela promesy w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu prawidłowo złożonego
wniosku o udzielenie promesy.
18. Czy możemy doprecyzować termin wystawienia w umowie?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający ma termin do 14 dni na złożenie oświadczenia dotyczącego zawarcia umowy a promesa wchodzi w życie po złożeniu wniosku.

BGK udziela promesy w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu prawidłowo złożonego
wniosku o udzielenie promesy.
19. Prośba o ustanowienie w umowie 7 dniowego terminu płatności faktury zaliczkowej od momentu otrzymania dokumentu.
Odpowiedź Zamawiającego: Wypłaty z Programu realizowane są w Oknach płatniczych. W każdym miesiącu kalendarzowym
dostępne są dwa Okna płatnicze. Kalendarz Okien płatniczych jest publikowany przez BGK na Stronie internetowej BGK
20. Czy finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy trwa przez okres 35 dni od podpisania ostatecznego protokołu odbioru, czy ten okres może ulec wydłużeniu?
Odpowiedź Zamawiającego: umowa/umowy z Wykonawcą/Wykonawcami Inwestycji przewidywać będą zapewnienie finansowania przez Wykonawcę Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Wnioskodawcy, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w ust. 5, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta.
Dotyczy: Część nr 15 – Wózek anestezjologiczny – 4 szt.   

21. Prosimy o możliwość zaoferowania wózków wyprodukowanych w 2023 roku.
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, przy zachowaniu ceny z roku 2022.
22. Prosimy o odstąpienie od zapisów dot. wykonywania przeglądów technicznych ze względu na to, że qw oferowanych wózkach nie  ma konieczności wykonywania takich przeglądów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
23. Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego szkielet, blat górny i szuflady wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością wysokoodpornego tworzywa polietylenu?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
24. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów zewnętrznych wózka: wysokości 100 cm, głębokości 61 cm, szerokości (wraz z zintegrowanym uchwytem do prowadzenia) 91 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak
25. Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym czoła szuflad będą posiadały przeźroczyste okienka / tabliczki z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak
26. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego układ jezdny wysoce mobilny, wyposażony w 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą oraz 1 antystatyczne, o średnicy 125 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w odległościach zapewniających prawidłową zwrotność wózka (w prostokącie)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
27. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym narożniki nad kołami posiadają odboje chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak
28. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik do zużytych igieł, strzykawek zamocowany do nadstawki nad blatem górnym wózka?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
29. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w otwieracz ampułek nie wbudowany w korpus wózka na rogu?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak
30. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie wyposażonego w otwieracz ampułek?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
31. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w wysuwaną spod blatu półkę do pisania z prawej strony wózka?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak
32. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie wyposażonego w „półkę na żel”? Oferowany wózek będzie m.in. wyposażony w dwa przeźroczyste odchylane pojemniki, w których można przechowywać butelkę z żelem.
Odpowiedź Zamawiającego: Tak
33. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie wyposażonego w „zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie (z przezroczystą ścianką w blacie wózka) pozwalająca na ich identyfikacje”? W oferowanym wózku dwie pierwsze szuflady będą w kolorze czerwonym z przeznaczeniem na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
34. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym wyposażenie nieznacznie powoduje zwiększenie gabarytów wózka, jest zamocowane w taki sposób, aby nie było narażone na uszkodzenia?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
35. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w nadstawkę z tworzywowymi pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty, pojemniki w dwóch rzędach, dwa rzędy po 5 pojemników? 
  Odpowiedź Zamawiającego: Tak
36. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez półki ze stali nierdzewnej montowanej do nadstawki?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
37. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w półkę na defibrylator?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak
38. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt na jedno opakowanie rękawic?

     Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ
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Dotyczy. Część 11 

39. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie 530mm do 1000mm
Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza
40. Czy w 20 pkt tabeli nie doszło do omyłki pisarskiej w kwestii punktacji bezpiecznego obciążenia stołu? Prosimy o potwierdzenie, że winno być: 250 kg - 0 pkt  a powyżej 250kg -  10 pkt.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

Pytania dot. Część nr 6 zamówienia

41. Pytanie nr 1 
dot. pkt 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, który pracuje w zakresie wyboru energii 1 – 200J z wykorzystaniem dwufazowej rektalinearnej fali defibrylacji RBW, który jest zatwierdzony w wytycznych resuscytacji AHA/ERC 2020/21 jako równoważna do innych fali defibrylacyjnych. Zgodnie z podanymi wytycznymi kształty energii BTE i RBW są równoważne.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz. 
42. Pytanie nr 2 
dot. pkt 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, w którym Ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej wynosi 20?

Oferowane urządzenie pracuje w zakresie wyboru energii 1 – 200J z wykorzystaniem dwufazowej rektalinearnej fali defibrylacji RBW, który jest zatwierdzony w wytycznych resuscytacji AHA/ERC 2020/21 jako równoważna do innych fali defibrylacyjnych. Zgodnie z podanymi wytycznymi kształty energii BTE i RBW są równoważne. Ilość poziomów energetycznych w oferowanym urządzeniu przy zakresie wyboru energii 1 – 200 J umożliwia optymalne dostosowanie poziomu energii do potrzeb użytkownika.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
43. Pytanie nr 3 
dot. pkt 16 i 18 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o 5 następujących poziomach wzmocnienia: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 cm/mV, automatyczne lub ręczne, wyświetlane na monitorze? W wytycznych ERC/AHA 2020/21 jak i w procedurach postępowania nie ma wskazanej ilości poziomów wzmocnień, więc ilość i zakres proponowana jest całkowicie wystarczająca do prawidłowego działania w szczególnych stanach zagrożenia życia, a dodatkowo dzięki automatycznej funkcji dopasowania nie wymaga działania ze strony użytkownika, co znacznie ułatwia pracę personelu medycznego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
44. Pytanie nr 4 
dot. pkt 26

Ponieważ Zamawiający oczekuje technologii wspomagających prowadzenie RKO, czy Zamawiający będzie wymagał żeby defibrylator oprócz funkcji automatycznego metronomu dostosowującego swoje działanie do tempa uciśnięć prowadzonych przez personel był wyposażony w funkcję monitorowania RKO, z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji 2020/21 dla wszystkich grup wiekowych pacjentów?
Dzięki funkcji informacji zwrotnej o jakości RKO, osoba uciskająca nie skupia się jedynie na częstości podawanej przez metronom, co powoduje złudne wrażenie o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej w trakcie RKO, ale również wzrokowo kontroluje częstość, głębokość oraz relaksację klatki piersiowej pacjenta zmierzonych przez urządzenie i wyświetlonych na ekranie defibrylatora. Ww. parametry, zgodnie z Wytycznymi ERC 2020/21, należą do grupy krytycznych czynników warunkujących powrót spontanicznego krążenia i przyczynia się do wzrostu przeżywalności po NZK. Ich obserwacja daje możliwość poprawy jakości prowadzonego RKO w czasie rzeczywistym, jak również możliwość późniejszej analizy danych z prowadzonej akcji resuscytacyjnej (debriefing). Opisane przez Zamawiającego rozwiązanie jest charakterystyczne dla najstarszych konstrukcji defibrylatorów bazujących na konstrukcjach z lat 90 XX wieku i nie wpływa w istotny sposób na poprawę jakości prowadzonej RKO, a tym samym na poprawę przeżywalności pacjentów z NZK.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie będzie wymagał aby defibrylator był wyposażony w funkcję monitorowania RKO z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym.
45. Pytanie nr 6 
dot. Warunki gwarancji i serwisu 
Czy ze względu na obecną sytuację wynikającą z pandemii COVID-19 i wojny, a także światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy powyżej 7 dni? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyrazi zgodę na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy powyżej 7 dni.
Pytania dot. Część nr 7 zamówienia

46. Pytanie nr 1
 dot.  pkt 11

Ponieważ Zamawiający oczekuje technologii wspomagających prowadzenie RKO, czy Zamawiający będzie wymagał żeby defibrylator oprócz funkcji automatycznego metronomu dostosowującego swoje działanie do tempa uciśnięć prowadzonych przez personel był wyposażony w funkcję monitorowania RKO, z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji 2020/21 dla wszystkich grup wiekowych pacjentów?

Dzięki funkcji informacji zwrotnej o jakości RKO, osoba uciskająca nie skupia się jedynie na częstości podawanej przez metronom, co powoduje złudne wrażenie o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej w trakcie RKO, ale również wzrokowo kontroluje częstość, głębokość oraz relaksację klatki piersiowej pacjenta zmierzonych przez urządzenie i wyświetlonych na ekranie defibrylatora. Ww. parametry, zgodnie z Wytycznymi ERC 2020/21, należą do grupy krytycznych czynników warunkujących powrót spontanicznego krążenia i przyczynia się do wzrostu przeżywalności po NZK. Ich obserwacja daje możliwość poprawy jakości prowadzonego RKO w czasie rzeczywistym, jak również możliwość późniejszej analizy danych z prowadzonej akcji resuscytacyjnej (debriefing). Opisane przez Zamawiającego rozwiązanie jest charakterystyczne dla najstarszych konstrukcji defibrylatorów bazujących na konstrukcjach z lat 90 XX wieku i nie wpływa w istotny sposób na poprawę jakości prowadzonej RKO, a tym samym na poprawę przeżywalności pacjentów z NZK.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie będzie wymagał aby defibrylator był wyposażony w funkcję monitorowania RKO, z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej
47. Pytanie nr 2
 dot.  pkt 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, w którym Ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej wynosi 20?

Oferowane urządzenie pracuje w zakresie wyboru energii 1 – 200J z wykorzystaniem dwufazowej rektalinearnej fali defibrylacji RBW, który jest zatwierdzony w wytycznych resuscytacji AHA/ERC 2020/21 jako równoważna do innych fali defibrylacyjnych. Zgodnie z podanymi wytycznymi kształty energii BTE i RBW są równoważne. Ilość poziomów energetycznych w oferowanym urządzeniu przy zakresie wyboru energii 1 – 200 J umożliwia optymalne dostosowanie poziomu energii do potrzeb użytkownika.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
48. Pytanie nr 3
 dot.  pkt 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, w którym Ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej wynosi 20?

Oferowane urządzenie pracuje w zakresie wyboru energii 1 – 200J z wykorzystaniem dwufazowej rektalinearnej fali defibrylacji RBW, który jest zatwierdzony w wytycznych resuscytacji AHA/ERC 2020/21 jako równoważna do innych fali defibrylacyjnych. Zgodnie z podanymi wytycznymi kształty energii BTE i RBW są równoważne. Ilość poziomów energetycznych w oferowanym urządzeniu przy zakresie wyboru energii 1 – 200 J umożliwia optymalne dostosowanie poziomu energii do potrzeb użytkownika.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
49. Pytanie nr 4 
dot. pkt 16

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostawy urządzenia z łyżkami twardymi lub będzie wymagał pomiaru impedancji pacjenta przez łyżki twarde?

Pomiar impedancji pacjenta może być wykonywany przy pomocy jednorazowych elektrod lub niektórych łyżek twardych. W specyfikacji nie ma wymogu możliwości dokonania przez urządzenie pomiaru impedancji pacjenta, co skutkuje niewłaściwym doborem energii a to z kolei wpływa na mniejszą skuteczność defibrylacji oraz zwiększonym uszkodzeniem komórek mięśnia sercowego. Brak pomiaru impedancji przez łyżki twarde jest charakterystyczne dla najstarszych konstrukcji defibrylatorów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
50. Pytanie nr 5 
dot. pkt 20

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, w którym zakres natężenia prądu stymulacji wynosi 0-140 mA w prostokątnym, szerokim (40 ms) impulsie energii?

Sformułowane dotychczas przez Państwa wymaganie w zakresie poziomów energii stymulacji ogranicza możliwość Państwa wyboru jedynie do starszej i mniej efektywnej technologii stymulacji opartej na wykorzystaniu wąskiego przedziału czasu 20 ms (milisekund), co powoduje większe uszkodzenie mięśnia sercowego i w efekcie gorsze rokowania na przyszłość co do pełnego powrotu chorego do zdrowia jak również większe dolegliwości bólowe u pacjenta. Czynnikiem decydującym o ew. przechwyceniu rytmu serca w podstawowym zastosowaniu stymulacji przezskórnej jakim jest np. bradykardia nie jest zastosowanie tylko i wyłącznie największej energii stymulacji. Znacznie większe efekty przynosi stosowanie dłuższego czasowo impulsu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
51. Pytanie nr 6
 dot. pkt 25

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o 5 następujących poziomach wzmocnienia: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 cm/mV, automatyczne lub ręczne, wyświetlane na monitorze? W wytycznych ERC/AHA 2020/21 jak i w procedurach postępowania nie ma wskazanej ilości poziomów wzmocnień, więc ilość i zakres proponowana jest całkowicie wystarczająca do prawidłowego działania w szczególnych stanach zagrożenia życia, a dodatkowo dzięki automatycznej funkcji dopasowania nie wymaga działania ze strony użytkownika, co znacznie ułatwia pracę personelu medycznego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
52. Pytanie nr 7
dot. pkt 27

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z ekranem o przekątnej 6,5” zapewniający wyraźny i czytelny podgląd wyświetlanych informacji? Rozdzielczość wyświetlacza w oferowanym sprzęcie jest wystarczająca i nie gorsza niż w powszechnie używanych aparatach, a mniejszy ekran wpływa na redukcję wagi urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej czytelności wyświetlanych danych
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
53. Pytanie nr 8 
dot. pkt 28

Czy Zamawiający dopuści do postępowania najnowszy na rynku defibrylator wyposażony w drukarkę, której szerokość papieru wynosi 80mm przy zachowaniu tej samej lub większej liczby informacji na czytelnym wydruku? Określenie szerokości papieru jaki ma posiadać urządzenie jest parametrem ograniczającym konkurencję.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
54. Pytanie nr 10 
dot. Warunki gwarancji i serwisu 

Czy ze względu na obecną sytuację wynikającą z pandemii COVID-19 i wojny, a także światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy powyżej 7 dni?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyrazi zgodę na wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy powyżej 7 dni.
55. Pytanie 1 – dotyczące zapisów swz, umowy oraz opis przedmiotu zamówienia - dot.
poz. 203, część nr 1
Sprzęt zakupiony od Wykonawcy to wysokospecjalistyczny wyrób medyczny, za którego poprawne działanie Wykonawca ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Wymagane procedury serwisowe, blokady i instrukcje mogą być zrealizowane przez inne podmioty wyłącznie w drodze procedury certyfikującej i uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę (zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta). W związku z powyższym każdy serwis realizujący naprawy/konserwacje i obsługę techniczną przedmiotowych urządzeń posiada dostęp do wymaganych instrukcji, blokad i kodów.
Firma Olympus Polska nie jest jedynym dostępnym serwisem, a jako producent - chcąc zapewnić prawidłowość obsługi - certyfikujemy zainteresowane serwisy i tylko te serwisy posiadają dostępy do głębszych opcji serwisowych umożliwiających wykonywanie napraw, przeglądów, konserwacji i kalibracji oferowanego sprzętu medycznego zgodnie z procedurą i technologią producenta w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania i niezawodności tego sprzętu.
Posiadanie w/w dokumentów przez Zamawiającego nie jest niezbędne do bezpiecznej,
prawidłowej i zgodnej z instrukcją obsługi eksploatacji. Wygaśnięcie gwarancji na produkt nie
oznacza, że automatycznie zmienia się jego natura określona przepisami prawa i - co za tym idzie - nie zmienia się natura odpowiedzialności produktowej.
Czy w związku z powyższym wyjaśnieniem Zamawiający odstąpi od punktu 203, części nr 1?lub zmodyfikuje zapis na następujący:
Przedstawiciel producenta zapewni dostęp do takiej instrukcji użytkownika, która umożliwi
co najmniej kontrolę sprawności urządzenia i konserwację.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zmieni zapis na powyższy.
 
56.Pytania 2 – dotyczące zapisów umowy, swz oraz opisu przedmiotu zamówienia część nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia oferowanego
zestawu (stawka vat 23%) tj. np.: drobne elementy wyposażenia wózka medycznego (ramię na
monitor, szuflada, uchwyt na butlę CO2), wózek jezdny do monitora 55’, które nie posiadają
dokumentów dopuszczających do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20
maja 2010r. ?
Odpowiedź Zamawiającego: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

57. Pytania 3 – dotyczące zapisów umowy, swz oraz opisu przedmiotu zamówienia część nr 1 punkt
„warunki gwarancji” podpunkt 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czas naprawy wymagającego wymiany części
poza granicami RP do 12 dni roboczych?
Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszcza

58. Pytania 4 – dotyczące zapisów umowy, swz oraz opisu przedmiotu zamówienia część nr 1 punkt „warunki gwarancji” podpunkt 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu
Z zapisu
„Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy
Na zapis
„Minimalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy
Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego
użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy, wynikający z nieprawidłowego
użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy,
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

59. Pytania 5 – dotyczące zapisów umowy, swz oraz opisu przedmiotu zamówienia część nr 1 punkt
„warunki gwarancji” podpunkt 10
Czy Zamawiający wyrazi na wykreślenie z punktu 10 zapisu ”instrukcje serwisowe”
Przedstawiciel producenta zapewni dostęp do instrukcji użytkownika, która umożliwi co
najmniej kontrolę sprawności urządzenia i konserwację.
Jeśli chodzi o dostarczenie typowych instrukcji serwisowych urządzenia jest możliwe jedynie po
uzyskaniu autoryzacji serwisowej –

Odpowiedź Zamawiającego: DOPUSZCZA.

60. Pytanie 6 - Dotyczące zapisów umowy i swz pkt. 1.4
Ponieważ postępowanie jest na kilka pakietów, celem doprecyzowania zapisów prosimy o
potwierdzenie że Zamawiający – wypłaci Wykonawcy zaliczkę w kwocie 5% wartości
wynagrodzenia,
pozostała część wynagrodzenia wypłacana po zakończeniu realizacji dostawy i instalacji danego zadania?
Odpowiedź Zamawiającego: „1) ustalenie w Umowie/Umowach zawartych z Wykonawcą/Wykonawcami warunków
wypłaty wynagrodzenia zgodnych z warunkami wypłat dofinansowania z Programu,
które zostaną wskazane w Promesie, tj.:
a) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy
– zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 5%
wynagrodzenia, pozostała część wynagrodzenia wypłacana po zakończeniu
realizacji Inwestycji;”

61. Pytanie 7 - Dotyczące zapisów umowy i swz – rozdział 15:
Celem doprecyzowania zapisów swz prosimy o podanie informacji czy w postępowaniu jest czy nie jest wymagane zabezpieczenie wykonania umowy (w rozdziele 15 są dwa pierwsze zapisy wykluczające się)
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

62. Pytanie 8 - Dotyczące zapisów umowy i swz – rozdział 15:
Jeśli jest wymagane zabezpieczenie wykonania zamówienia czy Zamawiający wyrazi zgodę na jego zmiejszenie np. na 3%?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

63. Pytanie 9 - Dotyczące zapisów umowy i swz:
Celem doprecyzowania zapisów swz prosimy o potwierdzenie że w postępowaniu nie są
wymagane do oferty dokumenty typu ulotki czy certyfikaty?
(tylko w przypadku rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy)
Odpowiedź Zamawiającego: W postępowaniu nie są wymagane do oferty dokumenty typu ulotki czy certyfikaty (tylko w przypadku rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy).

64. Pytanie 10 - Dotyczące zapisów umowy i swz oraz opisu przedmiotu zamówienia – cześć 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca zaoferował sprzęt fabrycznie nowy bez
podawania na etapie składania ofert roku produkcji?
Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność
gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a
instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa
pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

65. Pytanie 11 - Dotyczące zapisów umowy paragraf 2 ustęp 4, 6
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopisanie do paragrafu następującego stwierdzenia:
(…) nie później niż do dnia ….. gdyż artykuł 535 kodeksu cywilnego wyraźnie stwierdza, że w
umowie sprzedaży kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić cenę. Zatem warunki
płatności nie mogą być określone w sposób warunkowy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że finansowanie dla tego postępowania określają szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.
66. Pytanie 12 - Dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1a, akapit pierwszy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 0,5% ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.

67. Pytanie 13 - Dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1a, akapit pierwszy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych nie przekroczyła 20%
wartości umowy
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
Dotyczy części nr 18 - Tor wizyjny do histeroskopii z oprzyrządowaniem – 1 szt.

68. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, tj. wózka aparaturowego, wysięgnika i uchwytu butli, licencji/oprogramowania do pompy płuczącej do histeroskopii, renu pompy, membrany do używania z drenem, tulei ochronnej do pętli, pokrywy tacy drucianej i wkładu silikonowego do kosza drucianego, które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego, ale nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny) dla których stawka VAT wynosi 23%?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
69. Czy Zamawiający wydłuży maksymalny czas reakcji serwisu z 48h do 72h? Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
70. Czy Zamawiający wydłuży czas naprawy gwarancyjnej do 10 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części spoza granicy kraju do 20 dni roboczych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
71. Czy w celu umiarkowania kar umownych, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy (wzór umowy §6 ust.2 pkt. a.)  z 1% na 0,5% wartości umowy? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
72. Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji
73. Zwracamy się z prośbą o udostepnienie treści wstępnej promesy banku nr 01/2021/3953/Polskilad.
Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający udostępnia wstępną promesę Banku. Plik na stronie BIP - promesa
Część nr 9 zamówienia

74. Dot. załącznik nr 1g do SWZ, Parametry techniczne, pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające certyfikaty testowe: CE, VDE, eliminacja zakłóceń EMC, Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, DIN 10512, EN 1717?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający w SWZ określił wymagania dotyczące norm, certyfikatów i badań którym ma podlegać
oferowany sprzęt.. Zamawiający nie obniży swoich oczekiwań w tym
zakresie, i nie będzie rozszerzał tych zapisów o kolejne wymogi.
75. Dot. załącznik nr 1g do SWZ, Parametry techniczne, pkt. 6

Czy Zamawiajacy dopuści urządzenie posiadające programy sterujące:

· Elektroniczna kontrola

· Program Vario TD ostatnie płukanie 93°C – 10 min

· Program Higiena ostatnie płukanie 83°C – 5 min

· W 3 standardowych programach (krótki, uniwersalny, intensywny) końcowa temp. Płukania: 85°C, utrzymana w czasie 1 minuty

· 13 programów

· Max. Opóźnienie startu 24h

· Wskaźnik temperatury i pozostałego czasu?
Odpowiedz: : Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający szczegółowo opisał przedmiot zamówienia, podał istotne dla niego parametry. Oferent zadając pytanie, powinien odnieść się do konkretnego parametru, a nie opisywać parametry swojego produktu, który zamierza zaoferować. Zamawiający na etapie wyjaśnień treści SWZ nie dokonuje oceny przedmiotu zamówienia.
76. Dot. załącznik nr 1g do SWZ, Parametry techniczne, pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez czujnika wycieku wody (podłoga)?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE, zgodnie z SWZ
77. Dot. załącznik nr 1g do SWZ, Parametry techniczne, pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zabezpieczenia ustawień systemowych zmywarki poprzez kod PIN?

Odpowiedź Zamawiającego: NIE, zgodnie z SWZ
78. Dot. załącznik nr 1g do SWZ, Parametry techniczne, pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości automatycznego zapisywania w sterowaniu parametrów : zużycia wody, zużycia płynnych środków - detergentu i nabłyszczacza, czas pracy, ilość przebiegów programowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający szczegółowo opisał przedmiot zamówienia i podtrzymuje zapisy SWZ
79. Dot. załącznik nr 1g do SWZ, Parametry techniczne, pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez min. 3 stałych programów fabrycznych mycia dostępnych z panelu sterowania oraz możliwości indywidualnego zaprogramowania parametrów programów według  potrzeb użytkownika?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający szczegółowo opisał przedmiot zamówienia i podtrzymuje zapisy SWZ
80. Dot. załącznik nr 1g do SWZ, Parametry techniczne, pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wydajności czyszczenia: talerze 456/h?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w SWZ.
81.  Dot. załącznik nr 1g do SWZ, Parametry techniczne, pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: wys. 820-880mm x szer. 598 mm x gł. 595 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
82. Dot. załącznik nr 1g do SWZ, Parametry techniczne, pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez systemu monitorującego i informującego o niskim poziomie środków chemicznych zarówno dla detergentu jak i nabłyszczacza?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
83. Dot. załącznik nr 1g do SWZ, Parametry techniczne, pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości podłączenia dodatkowej zewnętrznej pompy dozującej do płynnego środka nabłyszczającego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań określonych w SWZ.
84. Dot. załącznik nr 1g do SWZ, Parametry techniczne, pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pompą bez funkcji łagodnego rozruchu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
85. Dot. załącznik nr 1g do SWZ, Parametry techniczne, pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących warunkach instalacyjnych:

Przyłącza wody

· 2 x ciepła i 1 x zimna woda (max. 65°C)

· 1,8-10 bar ciśnienie (180-1000 kPa)

· DN 22 pompa spustowa

· Wysokość 100 cm

Podłączenie elektryczne

· Napięcie (stan fabryczny): 3N AC400 V, 50 Hz

· Moc przyłączeniowa 8,9 kW

· Zabezpieczenie: 3x16 A

· Napięcie (przebudowane): AC 230 V, 50 Hz

· Moc przyłączeniowa: 3,4 kW

· Zabezpieczenie: 16A

Zimna woda

· Maks. Dopuszczalna twardość wody 60°d

· Min. Ciśnienie dynamiczne 200 kPa

· Ciśnienie maksymalne 1000 kPa

· Wielkość przepływu 7,5l/min

· Gwint przyłącza po stronie instalacji wg DIN 44 991 z uszczelnieniem płaskim, gwint 3/4ʺ
Ciepła woda

· Maks. Dopuszczalna twardość wody 60°d

· Minimalne ciśnienie dynamiczne 200 kPa

· Ciśnienie maksymalne 1000 kPa

· Wielkość przepływu 7,5l/min

· Gwint przyłącza po stronie instalacji wg DIN 44 991 z uszczelnieniem płaskim, gwint 3/4ʺ
Odpływ

· Tuleja instalacyjna węża, każdy wąż odpływowy (śr. Zewn. X dł.) 22x30mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający w SWZ w zał. nr 1 pkt 17, 18, 20 określił wymagania dotyczące warunków instalacyjnych i nie będzie rozszerzał zapisów o kolejne wymogi.

Część nr 14 zamówienia

86. Dot. załącznik nr 1l do SWZ, Parametry techniczne, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z obudową, ramą oraz komorą wykonane ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
87. Dot. załącznik nr 1l do SWZ, Parametry techniczne, pkt. 3 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z drzwiami komory otwieranymi automatycznie przy pomocy przycisku nożnego i zamykane ręcznie?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
88. Dot. załącznik nr 1l do SWZ, Parametry techniczne, pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające higieniczną komorę, tłoczoną bez jakichkolwiek połączeń śrubowych, czy spawanych – z sufitem poziomym?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
89. Dot. załącznik nr 1l do SWZ, Parametry techniczne, pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na górze komory myjąco-dezynfekującej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
90. Dot. załącznik nr 1l do SWZ, Parametry techniczne, pkt. 11

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagań opisanych w pkt. 11?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
91. Dot. załącznik nr 1l do SWZ, Parametry techniczne, pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym wydajny efekt mycia jest osiągnięty dzięki wielu stałym i obrotowym dyszom myjącym, które zapewniają optymalny przepływ wody zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz dezynfekowanych przedmiotów?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
92. Dot. załącznik nr 1l do SWZ, Parametry techniczne, pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wydajnością pompy obiegowej 250 l/min, o mocy 730W? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
93. Dot. załącznik nr 1l do SWZ, Parametry techniczne, pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: szer. 545 mm x gł. 475 mm x wys. 1630 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
94. Dot. załącznik nr 1l do SWZ, Parametry techniczne, pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poborem mocy 5,05 kW?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
95. Dot. załącznik nr 1l do SWZ, Parametry techniczne, pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z gwintem przyłącza po stronie instalacji budowlanej wg DIN 44991 z uszczelnieniem płaskim 3/4ʺ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Część nr 11. Stół operacyjny - zabiegowy – 1 szt.

96. (Dotyczy pkt. 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny – zabiegowy 4 segmentowy o długości leża 2000mm z poszczególnymi długościami segmentów: głowy 380mm, pleców 530mm, siedziska 430mm i nóg 600mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
97. (Dotyczy pkt. 2) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny - zabiegowy z leżem wyłożonym tapicerką o grubości 5cm? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
98. (Dotyczy pkt. 3) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny - zabiegowy z segmentem głowy o szerokości takiej jak pozostałe segmenty leża?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak
99. (Dotyczy pkt. 3) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny - zabiegowy z segmentem głowy bez dodatkowego otworu na twarz z poduszką wypełniającą otwór?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
100. (Dotyczy pkt. 7) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny – zabiegowy z regulacją wysokości realizowaną za pomocą sterowników nożnych montowanych do podstawy stołu przy dłuższych bokach, po obu stronach leża?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak
101. (Dotyczy pkt. 8) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny - zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 530-1000mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak
102. (Dotyczy pkt. 9) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny - zabiegowy z regulacją segmentu głowy w zakresie -250 do +300 za pomocą sprężyny gazowej?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak
103. (Dotyczy pkt. 12) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny - zabiegowy z regulacją segmentu nóg w zakresie -600 do 00 za pomocą sprężyny gazowej?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak
104. (Dotyczy pkt. 15, 16) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny - zabiegowy z podstawą wyposażoną w antystatyczne koła montowane na stałe                       o średnicy 125mm z centralną blokadą kół, bez konieczności stosowania dodatkowych nóżek z systemem przyssawek celem stabilizacji?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
105. (Dotyczy pkt. 17) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny – zabiegowy z podstawą stołu osłoniętą tworzywową osłoną w kolorze białym?
Odpowiedź Zamawiającego: Tak
106. (Dotyczy pkt. 18) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny – zabiegowy, w którym blat stołu oparty jest na dwóch punktach podparcia, konstrukcja pantografowa wykonana jest z profili i płaskowników stalowych, malowanych proszkowo?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
Część nr 6

Defibrylator z wyposażeniem – 3 szt.

107. Pyt. 1 (Dotyczy pkt 5). Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z energią defibrylacji w zakresie 1- 300J?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz.
108. Pyt. 2 (Dotyczy pkt 7). Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem ładownia do energii zadanej lub maksymalnej w mniej niż 10 sekund?

Odpowiedź Zamawiającego:  Tak, Zamawiający dopuszcza.
109. Pyt. 3 (Dotyczy pkt 26). Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z wbudowanym metronomem reanimacyjnym z sygnalizacją akustyczną, pracujący w 4 trybach: zaintubowany, niezaintubowany, dorosły i dziecko?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych punktów swz.
110. Pyt. 4 (Dotyczy pkt 32). Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z elektrodami stymulacyjno/defibrylacyjnymi zintegrowanymi z kablem – 2 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych punktów swz.

111. Pyt. 5 (Dotyczy pkt B. 8). Czy Zamawiający dopuści bezpłatne szkolenie dla personelu z obsługi urządzenia w momencie dostawy i uruchomienia (2 godziny) oraz dodatkowe ustalone z Zamawiającym w dowolnym terminie w siedzibie Zamawiającego? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 1 – dotyczące opis przedmiotu zamówienia  - dot. poz.46, część nr 1
112. Czy w pkt 46 nie doszło do omyłki pisarskiej w ilości monitorów 31 cali - 2 szt. ?

Po przeanalizowaniu swz widzimy, że Zamawiający wymaga monitor 55 cali - 1 szt. oraz w pkt 46. Monitora 31 cali- 2 szt., co razem daje aż 3 monitory do jednego zestawu 

Prosimy o sprawdzenie i doprecyzowanie pkt 46,  

Zestaw laparoskopowy standardowo zawiera dwa monitory operacyjne, główny operacyjny 55 cali oraz monitor dla asysty min 31 cali. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający doprecyzowuje: w pkt. 46 ma być:
- monitor  LCD 4K o przekątnej 31 cali – 1 szt.
Pytanie 2 – dotyczące opis przedmiotu zamówienia  - dot. poz.101, część nr 1
113. Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny, 4 koła , w tym 4 z hamulcami ? 

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający wraz z udzieleniem odpowiedzi zamieszcza załączniki, w których dokonał modyfikacji w związku z udzielonymi odpowiedziami.
Zamawiający przewiduje przesuniecie daty na składanie i otwarcie ofert. O nowym terminie na składanie i otwarcie ofert Wykonawcy zostaną zawiadomieni w osobnym dokumencie na stronie internetowej Zamawiającego.
Z chwilą publikacji treść powyższych informacji jest wiążąca dla Wykonawców ubiegających 
się o przedmiotowe zamówienie publiczne.

Zatwierdzam:

Remigiusz Pawelczak - Dyrektor
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