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Załącznik nr 1a do SWZ


ZP-381-12/2022

FORMULARZ CENOWY

ZESTAWIENIE 

WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – OPZ

Część nr 1 zamówienia – Formularz ofertowy
Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne:  
Zestaw do laparoskopii 4K wraz z elektrochirurgią                         

                                                                                         oraz narzędziami laparoskopowymi – 1 sztuka
Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 

……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 



            ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 




             …………………………………..……………………

Rok produkcji: 2022                                   
             …..……………………………………………………

	L.p
	Parametry techniczne
	Parametry wymagane
	OFEROWANE (wypełnia wykonawca)
	PUNKTACJA

	
	Procesor kamery Full 4K – 1 szt.


	
	
	

	1. 
	obsługiwane rozdzielczości 4096x2160 oraz 3840x2160
	4096x2160 = 6pkt.

3840x2160 = 0pkt.


	
	

	2. 
	Wyjścia cyfrowe (4.-wtykowe) 2x 3G/HD-SDI oraz 2xSDI;
	
	
	

	3. 
	Procesor wyposażony w ekran dotykowy do sterowania menu
	Menu niezakłócające obrazu ekranu głównego podczas pracy operatora = 3pkt.

Menu wyświetlane na ekranie operacyjnym = 0pkt.
	
	

	4. 
	Automatyczny dobór ekspozycji
	
	
	

	5. 
	w zestawie przewód sygnałowy 4K dł. 3m
	
	
	

	6. 
	6 stopni dla cyfrowego przybliżenia obrazu (od 1.0 do 2.0)
	
	
	

	7. 
	Możliwość dostosowania jasności obrazu
	
	
	

	8. 
	Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma ) w skali ośmiostopniowej
	
	
	

	9. 
	Możliwość wyboru trybu kolorów
	4 i  więcej trybów kolorów -3 pkt

3< trybów kolorów – 0 pkt
	
	

	10. 
	kompatybilny z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej lub z inną technologią obrazowania
	Kompatybilny z technologia optyczno- cyfrową, popartą badaniami klinicznymi – 3 pkt

Inna równoważna technologia obrazowania-0 pkt
	
	

	11. 
	Automatyczne zapamiętywanie ostatnio używanych ustawień
	TAK
	
	

	12. 
	Możliwość przypisania ustawień dla 10 użytkowników
	TAK
	
	

	13. 
	Ustawienie przysłony - automatyczne i z pomiarem w centrum obrazu
	TAK
	
	

	14. 
	Wzmocnienie strukturalne obrazu oraz wzmocnienie w rogach obrazu
	TAK
	
	

	15. 
	3 stopnie regulacji kontrastu
	TAK
	
	

	16. 
	Wyświetlanie stanu dla nagrywania on/off oraz zoom, auto-focus, tryb obserwacji
	TAK
	
	

	17. 
	Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika
	TAK
	
	

	18. 
	Możliwość wyboru wyjścia sygnału video
	TAK
	
	

	19. 
	Elektroniczna migawka auto/manual 1/50-1/8000
	TAK
	
	

	20. 
	16.-osiowa skala kolorów obrazu endoskopowego
	TAK
	
	

	21. 
	Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off bez konieczności odłączania głowicy
	TAK
	
	

	22. 
	Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji od 3dB do 27dB
	TAK
	
	

	23. 
	Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery (model, SN, okres gwarancji, komentarz)
	TAK
	
	

	24. 
	Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty
	TAK
	
	

	25. 
	Źródło światła XENON o mocy 300W-  1 szt.
	TAK
	
	

	26. 
	Wyposażone w filtr optyczny blokujący pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej
	TAK
	
	

	27. 
	Automatyczna regulacja jasności światła we współpracy ze sterownikiem - optymalne parametry pracy dobierane są automatycznie
	TAK
	
	

	28. 
	Przycisk Stand-by
	TAK
	
	

	29. 
	Przycik "High illumination" dla ręcznej, szybkiej maksymalizacji mocy 
	TAK
	
	

	30. 
	Licznik czasu pracy żarowki (min. 500h)
	TAK
	
	

	31. 
	Wbudowana, automatycznie włączana żarówka zapasowa w przypadku uszkodzenia lampy głównej
	TAK
	
	

	32. 
	Podświetlany panel przedni (operacyjny) urządzenia
	TAK
	
	

	33. 
	Światłowód we wzmocnionej, nieprzezroczystej osłonie – 10 szt.
	TAK
	
	

	34. 
	długość min 3 m; waga max 323 g
	TAK
	
	

	35. 
	Głowica kamery 4K – 1 szt. 
	TAK
	
	

	36. 
	Głowica kamery endoskopowej wyposażona w przetwornik 4K CMOS Exmor R
	Rozdzielczość przetwornika

4096x2160 = 3pkt.

3840x2160 = 0pkt.
	
	

	37. 
	kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej, lub kompatybilna z równoważną technologią obrazowania optyczna lub cyfrową 
	TAK
	
	

	38. 
	Typ ochrony BF
	TAK
	
	

	39. 
	3 programowalne przyciski funkcyjne oraz dedykowany przycisk do automatycznej regulacji ostrości (ostrość dostosowywana automatycznie przez pojedyncze naciśnięcie) oraz pokrętło do manualnej regulacji ostrości
	przycisk oraz pokrętło ustawienia ostrości = 3pkt.

Tylko przycisk do ustawienia ostrości = 0pkt
	
	

	40. 
	ogniskowa f=23,5 ; współpraca z zoomem cyfrowym
	TAK
	
	

	41. 
	możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym
	TAK
	
	

	42. 
	Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych
	TAK
	
	

	43. 
	Możliwość sterylizacji w Sterrad i EtO
	TAK
	
	

	44. 
	Waga głowicy max 280g
	TAK
	
	

	45. 
	 Monitor LCD 4K o przekątnej 31 cali – 2 szt.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający doprecyzowuje: w pkt. 46 ma być:

- monitor  LCD 4K o przekątnej 31 cali – 1 szt.

	TAK
	
	

	46. 
	wejście 4K 4x3G-SDI
	TAK
	
	

	47. 
	rozdzielczość min 4096x2160
	TAK
	
	

	48. 
	możliwość montażu na ramieniu sufitowym
	TAK
	
	

	49. 
	Kontrast 1500:1
	TAK
	
	

	50. 
	Monitor 55" (54 i 3/4 cala) z aktywną matrycą TFT do montażu na osobnym wózku - 1 szt. 
	TAK
	
	

	51. 
	adapter zasilania AC; wejście/wyjście 4K 4x3G-SDI
	TAK
	
	

	52. 
	rozdzielczość min 3840x2160 ; stosunek boków obrazu 16:9
	TAK
	
	

	53. 
	funkcja PIP ; możliwość rotacji obrazu o 180°;
	TAK
	
	

	54. 
	możliwość montażu na osobnym wózku
	TAK
	
	

	55. 
	Panel LCD z IPS oraz podświetleniem LED
	TAK
	
	

	56. 
	Kontrast min 1400:1
	TAK
	
	

	57. 
	Jasność min 520cd/m2
	TAK
	
	

	58. 
	Wózek jezdny do monitora 55", z półką – 1 szt.
	TAK
	
	

	59. 
	Przewód sygnałowy 4K dł. 8,5m – 1 szt.
	TAK
	
	

	60. 
	Optyka 4K laparoskopowa , kąt 30°-   4 szt.
	TAK
	
	

	61. 
	Optyka 4K, kąt 30°, z soczewkami Extra Low Dispertion (Szkło ED) 
	TAK
	
	

	62. 
	śr. max. 10,2mm - pasująca do trokarów średnicy 10,5-11mm
	TAK
	
	

	63. 
	kąt patrzenia 30°; pole widzenia 88°
	pole widzenia > 85st. = 3pkt.

Pole widzenia < 85st. = 0pkt.
	
	

	64. 
	autoklawowalna
	TAK
	
	

	65. 
	standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery
	TAK
	
	

	66. 
	Optyka 4K laparskopowa,  kąt 0°-   6 szt.
	TAK
	
	

	67. 
	Optyka 4K, kąt 0°, z soczewkami Extra Low Dispertion (Szkło ED) 
	TAK
	
	

	68. 
	śr. max. 10,2mm - pasująca do trokarów średnicy 10,5-11mm
	TAK
	
	

	69. 
	kąt patrzenia 30°; pole widzenia 88°
	pole widzenia > 85st. = 3pkt.

Pole widzenia < 85st. = 0pkt.
	
	

	70. 
	autoklawowalna
	TAK
	
	

	71. 
	standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery
	TAK
	
	

	72. 
	Pojemnik do sterylizacji optyk –   10 szt.
	TAK
	
	

	73. 
	Insuflator wysokoprzepływowy z funkcją automatycznego oddymiania - 1 szt.
	TAK
	
	

	74. 
	Funkcja oddymiania zintegrowana w urządzeniu lub realizowana przez osobny moduł  ( dodany do insuflatora)
	TAK
	
	

	75. 
	Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 45 l/min
	TAK
	
	

	76. 
	Dwustopniowa, automatyczna funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu (off oraz stopnie niski i wysoki); Regulacja opóźnienia zatrzymania funkcji automatycznego oddymiania w zakresie 0-10s. Instalacja drenu do oddyminia na panelu przednim urządzenia.
	Dwustopniowa funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu = 3pkt.

Funkcja jednostopniowa = 0pkt.
	
	

	77. 
	Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia;

Możliwość aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia
	TAK
	
	

	78. 
	Wskaźnik słupkowy lub numeryczny objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia
	TAK
	
	

	79. 
	Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg
	TAK
	
	

	80. 
	Wskaźniki numeryczne dla wartości aktualnych ciśnienia w mmHg oraz przepływu l/min.
	TAK
	
	

	81. 
	Dreny i akcesoria, na wyposażeniu urządzenia: autoklawowalne niskociśnieniowe dren do insuflacji 1 szt..; dren do oddymiania;
	TAK
	
	

	82. 
	2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni 
	TAK
	
	

	83. 
	3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki.
	TAK
	
	

	84. 
	Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2
	TAK
	
	

	85. 
	Funkcja włącz/wyłącz desuflację po przekroczeniu zadanego parametru ciśnienia
	TAK
	
	

	86. 
	Możliwość komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym/nożem harmonicznym w celu aktywacji procesu oddymiania pola operacyjnego
	TAK
	
	

	87. 
	Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną
	TAK
	
	

	88. 
	Przewód do podłączenia CO2- 1 szt.
	TAK
	
	

	89. 
	Dren silikonowy wielorazowy do insuflacji, autoklawowalny - 7 szt.
	TAK
	
	

	90. 
	Dren do oddymiania, wielorazowy , autoklawowalny – 7 szt.
	TAK
	
	

	91. 
	Kabel komunikacyjny do aktywacji automatycznego oddymiania do podłączenia z dedykowaną diatermią lub generatorem ultradźwiękowym – 1 szt.
	TAK
	
	

	92. 
	Filtr sterylny do insuflacji- 10 szt.
	TAK
	
	

	93. 
	Pompa laparoskopowa   -1 szt.
	TAK
	
	

	94. 
	Pompa płucząco- ssąca dedykowana do laparoskopii 
	TAK
	
	

	95. 
	Zestaw drenów jednorazowych do płukania –5 x opakowanie (10 szt.w opakowaniu)
	TAK
	
	

	96. 
	Zestaw drenów jednorazowych do odsysania – 1 x opakowanie (10 szt.w opakowaniu)
	TAK
	
	

	97. 
	
	TAK
	
	

	98. 
	Wózek medyczny 
	TAK
	
	

	99. 
	Wózek medyczny z 4 półkami i 1 szufladą
	TAK
	
	

	100. 
	4 koła, w tym dwa z hamulcami 
Zamawiający dopuści wózek medyczny, 4 koła , w tym 4 z hamulcami

	TAK
	
	

	101. 
	Centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA
	TAK
	
	

	102. 
	Uruchamianie urządzeń na wózku jednym przyciskiem głównym
	TAK
	
	

	103. 
	Generator bipolarno-ultradźwiękowy lub ultradźwiękowy– 1 szt.
	TAK
	
	

	104. 
	Generator bipolarno-ultradźwiękowy lub ultradźwiękowy, menu w języku polskim, częstotliwość wyjściowa ultradźwięków 47 kHz, wyposażony w jedno gniazdo umożliwiające podłączenie dwóch rodzajów narzędzi: ultradźwiękowych lub bipolarno-ultradźwiękowych
	TAK
	
	

	105. 
	Kabel zasilający - 1 szt.
	TAK
	
	

	106. 
	Przetwornik ultradźwiękowo-bipolarny – 1 szt.

Wielorazowy, autoklawowalny, przetwornik ultradźwiękowo- bipolarny lub ultradźwiękowy, kompatybilny z zaoferowanym generatorem. Trzpień z gwintem wewnętrzynym. Przetwornik współdziałający z narzędziami jednorazowymi ultradźwiękowo-bipolarnymi.
	TAK
	
	

	107. 
	Przetwornik ultradźwiękowy – 1 szt. 

Przetwornik piezoelektryczny do narzędzi jednorazowych ultradźwiękowych  Wielorazowy, autoklawowalny, kompatybilny z zaoferowanym genaratorem. Trzpień z gwintem wewnętrznym, współdziałający z narzędziami jednorazowymi ultradźwiękowymi 
	TAK
	
	

	108. 
	Narzędzie ultradźwiękowo-bipolarne – 5 szt.

Narzędzie jednorazowe do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut - aktywujące symultanicznie energię bipolarną oraz ultradźwiękową do cięcia i koagulacji, oraz Seal - aktywujący zaawansowaną energię bipolarną do koagulacji. Dł. robocza minimum 35 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku,  w komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny.
	TAK
	
	

	109. 
	Narzędzie ultradźwiękowe – 5 szt.

Narzędzie jednorazowe do zabiegów laparoskopowych, ultradźwiękowe, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 5 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: MAX oraz VAR. Dł. robocza minimum 35 cm, śr. trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, z manipulatorem przednim. Uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, w komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny.
	TAK
	
	

	110. 
	Diatermia elektrochirurgiczna – 1 szt.
	TAK
	
	

	111. 
	Uniwersalna diatermia elektrochirurgiczna mono- i bipolarna
Na wyposażeniu: włącznik nożny 2 przyciskowy z przewodem - 1 szt.
	TAK
	
	

	112. 
	Kabel zasilający – 1 szt.
	TAK
	
	

	113. 
	Przewód płytki pacjenta, dł.4,5 m – 1 szt.
	TAK
	
	

	114. 
	
	TAK
	
	

	115. 
	NARZĘDZIA LAPAROSOPOWE 
	TAK
	
	

	116. 
	kleszczyki typu Corce-Olmi – 3 szt.
	TAK
	
	

	117. 
	Wkład monopolarny, kleszczyki typu Croce-Olmi, długość szczęk min. 29mm, średnica 5mm, długość minimum 330mm 
	TAK
	
	

	118. 
	Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość minimum 330mm 
	TAK
	
	

	119. 
	Uchwyt rozmiar L, z zamkiem dezaktywującym 
	TAK
	
	

	120. 
	kleszczyki typu Johan – 2 szt.
	TAK
	
	

	121. 
	Wkład monopolarny, kleszczyki typu Johann, długość szczęk min. 21mm, średnica 5mm, długość minimum 330mm
	TAK
	
	

	122. 
	Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość minimum 330mm
	TAK
	
	

	123. 
	Uchwyt rozmiar L, monopolarny 
	TAK
	
	

	124. 
	kleszczyki płaskie – 3 szt.
	TAK
	
	

	125. 
	Wkład monopolarny, kleszczyki płaskie, długość szczęk min.19mm, średnica 5mm, długość minimum 330mm
	TAK
	
	

	126. 
	Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość minimum 330mm 
	TAK
	
	

	127. 
	Uchwyt rozmiar L, z zamkiem dezaktywującym 
	TAK
	
	

	128. 
	kleszczyki z kanałem – 3 szt.
	TAK
	
	

	129. 
	Wkład monopolarny, kleszczyki chwytające z prześwitem, długość szczęk min. 16mm, średnica 5mm, długość minimum 330mm
	TAK
	
	

	130. 
	Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość minimum 330mm 
	TAK
	
	

	131. 
	Uchwyt rozmiar L, z zamkiem
	TAK
	
	

	132. 
	kleszczyki atraumatyczne – 3 szt.
	TAK
	
	

	133. 
	Wkład monopolarny, kleszczyki atraumatyczne, długość szczęk min. 16mm, średnica 5mm, długość minimum 330mm 
	TAK
	
	

	134. 
	Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość minimum 330mm 
	TAK
	
	

	135. 
	Uchwyt rozmiar L, z zamkiem dezaktywującym 
	TAK
	
	

	136. 
	kleszczyki typu Manhes – 3 szt.
	TAK
	
	

	137. 
	Wkład monopolarny, kleszczyki typu Manhes, długość szczęk min. 18mm, średnica 5mm, długość minimum 330mm 
	TAK
	
	

	138. 
	Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość minimum 330mm 
	TAK
	
	

	139. 
	Uchwyt rozmiar L, z zamkiem
	TAK
	
	

	140. 
	kleszczyki typu krokodyl – 3 szt.
	TAK
	
	

	141. 
	Wkład monopolarny, kleszczyki typu krokodyl, długość szczęk min. 18mm, średnica 5mm, długość minimum 330mm
	TAK
	
	

	142. 
	Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość minimum 330mm 
	TAK
	
	

	143. 
	Uchwyt rozmiar L, z zamkiem dezaktywującym 
	TAK
	
	

	144. 
	kleszczyki typu Maryland – 6 szt.
	TAK
	
	

	145. 
	Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, długość szczęk min. 17mm, średnica 5mm, długość minimum 330mm
	TAK
	
	

	146. 
	Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość minimum 330mm 
	TAK
	
	

	147. 
	Uchwyt rozmiar L, monopolarny 
	TAK
	
	

	148. 
	nożyczki typu Metzenbaum – 8 szt.
	TAK
	
	

	149. 
	Wkład monopolarny, nożyczki typu Metzenbaum, długość szczęk min. 19mm, średnica 5mm, długość minimum 330mm 
	TAK
	
	

	150. 
	Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość minimum 330mm 
	TAK
	
	

	151. 
	Uchwyt rozmiar L, monopolarny 
	TAK
	
	

	152. 
	kleszczyki typu pazur 10mm – 2 szt.
	TAK
	
	

	153. 
	Wkład do narzędzi, średnica 10 mm, długość minimum 330 mm,
	TAK
	
	

	154. 
	Płaszcz, średnica 10 mm, długość minimum 330 mm, izolowany
	TAK
	
	

	155. 
	Uchwyt, do narzędzia laparoskopowego, z zamkiem
	TAK
	
	

	156. 
	haczyk monopolarny – 8 szt.
	TAK
	
	

	157. 
	Haczyk laparoskopowy (HF monopolarny), średnica 5 mm, długość minimum 330 mm; trwałe, ceramiczne zabezpieczenie elektrody w końcu dystalnym
	TAK
	
	

	158. 
	Kable 
	TAK
	
	

	159. 
	Kabel monopolarny do narzędzi, wtyk 4 mm (bananowy), długość 3,5 m do diatermii ESG-400, Erbe VIO i innych z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter. – 5 szt.
	TAK
	
	

	160. 
	Kabel monopolarny do narzędzi, wtyk 8 mm, długość 3,5 m do diatermii UES-40, ESG-400 i innych z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter – 5 szt.
	TAK
	
	

	161. 
	imadło proste – 2 szt.
	TAK
	
	

	162. 
	Wkład, średnica 5mm, długość minimum 330mm, imadło do szycia, proste
	TAK
	
	

	163. 
	Uchwyt asymetryczny z zamkiem 
	TAK
	
	

	164. 
	imadło lewe – 2 szt.
	TAK
	
	

	165. 
	Wkład do narzędzi, średnica 5 mm, długość minimum330 mm, imadło do igieł, wygięte w lewo 
	TAK
	
	

	166. 
	Uchwyt asymetryczny z zamkiem 
	TAK
	
	

	167. 
	 
	TAK
	
	

	168. 
	ssak min.5mm, dł.360mm- komplet
	TAK
	
	

	169. 
	Tuba ssąco-płucząca o średnicy min. 5 mm i długości roboczej minimum 360 mm, z otworami na końcu – 3 szt.
	TAK
	
	

	170. 
	Uchwyt do tuby ssąco-płuczącej z dźwignią (bez wymiennego wkładu) – 3 szt.
	TAK
	
	

	171. 
	Zapasowy zawór do uchwytu tuby ssąco- płuczącej o 5 mm kanale ssącym – 3 szt.
	TAK
	
	

	172. 
	 
	TAK
	
	

	173. 
	ssak min.5mm, dł.450mm - komplet
	TAK
	
	

	174. 
	Tuba ssąco-płucząca o średnicy 5,3 mm i długości roboczej 450 mm, 

z otworami na końcu – 1 szt.

	TAK
	
	

	175. 
	Uchwyt do tuby ssąco-płuczącej z dźwignią (bez wymiennego wkładu) – 1 szt.
	TAK
	
	

	176. 
	Zapasowy zawór do uchwytu tuby ssąco- płuczącej o 5 mm kanale ssącym – 1 szt.
	TAK
	
	

	177. 
	Akcesoria uzupełniające
	TAK
	
	

	178. 
	Igła Veress'a, długość 120 mm – 10 szt.
	TAK
	
	

	179. 
	TROKARY
	TAK
	
	

	180. 
	Trokar lap 5,5mm z klapką, dł. 100 mm, szaft gładki skośny – 10 szt.
	TAK
	
	

	181. 
	Gwóźdź piramidalny 5,5mm 300-241-055, dł. 100mm – 10 szt.
	TAK
	
	

	182. 
	Trokar lap 11mm z klapką, dł. 100 mm, szaft gładki skośny– 6 szt.
	TAK
	
	

	183. 
	Gwóźdź ostry piramidalny 11mm, 300-241-011, dł. 100mm – 6 szt.
	TAK
	
	

	184. 
	Uszczelki do trokara 5,5mm – 5 op.
	TAK
	
	

	185. 
	Uszczelki do trokara 11mm – 5 op.
	TAK
	
	

	186. 
	Redukcja 11mm/5,5mm – 10 szt.
	TAK
	
	

	187. 
	Obturator bezpieczny 11mm – 5 szt.
	TAK
	
	

	188. 
	Trokar lap 13mm z klapką, dł. 100 mm, szaft gładki skośny – 1 szt.
	TAK
	
	

	189. 
	Gwóźdź ostry piramidalny 13mm, dł. 100mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	190. 
	Redukcja 13/5,5mm – 1 szt.
	TAK
	
	

	191. 
	Uszczelki do trokara 13mm – 1 op. 
	TAK
	
	

	192. 
	POZOSTAŁE WYMAGANIA
	
	
	

	193. 
	Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu
	TAK 
do 31.05.2023 r.
	
	

	194. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej - dostarczona przy dostawie.
	TAK
	
	

	195. 
	Certyfikaty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE

- Deklaracja Zgodności w j.pl
- Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych

(dołączyć do oferty)
	TAK
	
	

	196. 
	Okres gwarancji min. 24 miesiące liczone od dnia oddania aparatu do eksploatacji. 
	TAK

24 miesiące – 0 pkt

36 miesięcy – 2 pkt

48 miesięcy – 5 pkt.

60 miesięcy – 10 pkt.
	
	

	197. 
	Paszport techniczny uzupełniony o dane aparatu/sprzętu oraz zawierający wpis o pierwszym uruchomieniu oraz terminie następnego przeglądu technicznego wraz z pieczątką firmy i czytelnym podpisem serwisanta. Wraz z paszportem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kartę gwarancyjną i podpisany protokół zdawczo odbiorczy (dostarczony przy dostawie sprzętu)
	TAK
	
	

	198. 
	Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające autoryzację producenta w zakresie dystrybucji oraz serwisu oferowanego sprzętu
	TAK
	
	

	199. 
	Zagwarantowanie 7–letniego dostępu do wszystkich części zamiennych
	TAK
	
	

	200. 
	Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia dwóch szkoleń: pierwsze w momencie dostawy, instalacji  i uruchomienia aparatu, natomiast drugie w terminie 4 tygodni od daty dopuszczenia aparatu do eksploatacji.
	TAK
	
	

	201. 
	Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu/listy obecności z przeprowadzonego szkolenia.
	TAK
	
	

	202. 
	Aparat jest pozbawiony wszelkich blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez szpital z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy (dotyczy oceny stanu aparatu i jego działania).
Przedstawiciel producenta zapewni dostęp do takiej instrukcji użytkownika, która umożliwi
co najmniej kontrolę sprawności urządzenia i konserwację.

	TAK
	
	


1. Przedmiotu zamówienia musi posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie „Oferowane” należy opisać parametr oferowany. Brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatków zakupów inwestycyjnych.

3. Instrukcja obsługi w języku polskim
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

/podać markę, model, typ/ ..................................................................................................................................................................................

oświadczam, że oferuję następujące szczegółowe warunki gwarancji i serwisu:

	Lp.
	Warunki gwarancji i serwisu
	Wymagania
	Oferowane warunki gwarancji i serwisu

/podać/

	1.
	Okres gwarancji – w miesiącach. 
	Min 24 miesiące
	

	2.
	Termin rozpoczęcia gwarancji – od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego i oddania sprzętu do eksploatacji  
	TAK
	

	3.
	Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie w dni robocze do 48 godzin od momentu uzyskania informacji o awarii (przyjazd na wezwanie lub zdalna diagnostyka i naprawa za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN) Powyższe terminy dotyczą dni roboczych przez, które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
	48 godzin
	

	4.
	Maksymalny czas naprawy wymagający wymiany części  / ilość dni roboczych /
Zamawiajacy dopuszcza czas naprawy wymagający wymiany części
poza granicami RP do 12 dni roboczych

	7 dni


	

	5.
	Graniczny czas naprawy, po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji aparatury medycznej/ sprzętu medycznego/sprzętu technicznego/innego wyposażenia  
	7 dni
	

	6.
	Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy
	3
	

	7.
	Minimalna liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji.
	7 dni
	

	8.
	Liczba  przeglądów w czasie gwarancji
	Minimum 1 na 12 miesięcy, chyba, że zalecenia producenta wskazują inaczej
	

	9.
	Należy sprecyzować ewentualne ograniczenia usług gwarancyjnych oraz  ewentualne przyczyny cofnięcia gwarancji.
	PODAĆ
	

	10.
	Dostarczony sprzęt zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcje obsługi oraz instrukcje serwisowe – dokumenty winny być w języku polskim lub tłumaczone na język polski. 
Instrukcję użytkownika, która umożliwi co
najmniej kontrolę sprawności urządzenia i konserwację
	TAK
	

	11.
	Oferent dokona instalacji oferowanego sprzętu medycznego i przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi tegoż sprzętu w dzień przekazania sprzętu do eksploatacji przez Zamawiającego  i 4 tygodnie od daty przekazania sprzętu do eksploatacji przez Zamawiającego (łącznie dwa szkolenia)
	TAK
	

	12.
	Najbliższy kupującego punkt serwisowy obsługujący zakupiony sprzęt medyczny.
	PODAĆ
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