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   	Szamotuły, 14 czerwca 2022 r.
ZP-381-25/2022


Informacja 
o zapytaniach i odpowiedziach na zapytania do SWZ, modyfikacja SWZ
       

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyposażenia w ramach projektu pt.: „Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Szamotułach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowanie nr: RPWP.06.06.01-30-0017/19.”

Zgodnie z art. 135 ust. 1-2 w zw. z art. 137 ust. 1-2 i 5-6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający publikuje zapytania do SWZ wraz z treścią udzielonych odpowiedzi oraz dokonanych modyfikacji.

Dot. części 1

1. Dotyczy punktu ”Możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych dorosłych pacjentów” i „dużych dzieci z głębokością ucisku zawierającą się w granicach 4 – 6 cm”. 
Czy w związku z faktem wymagania przez Zamawiającego możliwości zastosowania u „dużych dzieci” Zamawiający będzie oczekiwał NZK u dzieci jako wskazania do użycia na dzieciach. Pragniemy zwrócić uwagę, że w przypadki stosowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem może doprowadzić do uszkodzenia ciała pacjenta lub nawet śmierci.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

2. Dotyczy punktu „ Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez ssawkę (np. podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację ); w komplecie min. 14 jednorazowych ssawek” 
Czy Zamawiający oczekuje w punkcie 1 „Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka z ssawką relaksacyjną”, potwierdzenia tego parametru przez Wykonawcę w postaci dostarczenia odpowiednich dokumentów np.: certyfikatu wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną lub oficjalnie opublikowanych wyników badań stwierdzających, że zaoferowane urządzenie w czasie użycia na pacjencie rzeczywiście wspomaga relaksację klatki piersiowej poprzez aktywną dekompresję? 
	Wyjaśniamy, że Zamawiający ma obowiązek wnikliwie przebadać oferty Wykonawców i wymagać jednoznacznego potwierdzenia parametrów zaoferowanego produktu pod kątem zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Zwłaszcza w zakresie parametrów, których jednoznacznie nie można potwierdzić na podstawie instrukcji obsługi i/lub informacji technicznej producenta: folder, broszura itp.. Takim parametrem jest „Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka z ssawką relaksacyjną” W związku z tym tylko potwierdzenie poprzez wyżej wymienione dokumenty pozwoli na jednoznaczne potwierdzenie tej funkcji.
Dodatkowo informujemy o wątpliwościach, dotyczących jednego wielu producentów urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, które to można odnaleźć w jednym z artykułów medycznych w sieci internetowej. W związku z tym istnieje obawa co do rzeczywistego spełnienia wymaganych parametrów oferowanego sprzętu przez Wykonawców. Poniżej link do artykułu oraz tekst oryginału wraz z tłumaczeniem 
http://hqmeded-ecg.blogspot.com/2015/03/resqcpr-system-approved-by-fda-first.html
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

3. Dotyczy punktu „ Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 120 min.”

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie urządzenie które ładuje się w czasie do 135 min do 100%, przy jednoczesnej pracy na baterii do 120 min.
15 min nie ma znaczenia w codziennym użytkowaniu urządzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu Zamawiający może otrzymać bardziej korzystną cenowo ofertę od więcej jak 1 dostawcy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 


4. Dotyczy punktu „ Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą /plecakiem < 12 kg”
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie ważące w torbie wraz z akcesoriami 12 kg?
Dzięki takiemu rozwiązaniu Zamawiający może otrzymać bardziej korzystną cenowo ofertę od więcej jak 1 dostawcy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

5. Dotyczy punktu „ Wyposażenie aparatu:
torba lub plecak
deska pod plecy
podkładka stabilizująca pod głowę
pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia
jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentam przy masażu (min. 14 szt.)
akumulator – 1 szt.
ładowarka do akumulatora”
Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie, które z racji na swoją konstrukcję nie wymaga stosowania podkładki stabilizującej pod głowę oraz stosuje elementy wielorazowe zamiast jednorazowych?
Takie rozwiązania znacząco pozwoli zaoszczędzić koszty eksploatacji urządzenia i jednocześnie pozwoli uzyskać Zamawiającemu ofertę od większej ilości oferentów. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

6. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu reakcji serwisowe z 48 do 72 h w dni robocze?
 Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

7. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych z 7 do 14 dni ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 
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8. Czy zamawiający dopuści do postępowania urządzenie do automatycznej kompresji klatki piersiowej o następujących parametrach:
	1
	Tryby kompresji: ciągły, tryb 30:2

	2
	Głębokość kompresji: 52 ± 2mm, możliwość regulacji w zakresie 30 – 55 mm ± 2mm

	3
	Częstotliwość kompresji: 102 ± 1 kompresja/min, możliwość regulacji w zakresie 100 – 120 102 ± 1 kompresja/min

	4
	Waga: 3,2 kg ( z baterią)

	5
	Wymiary: 192x163x175 mm

	6
	Zasilanie sieciowe 100-240V, 50-60 Hz, akumulator – czas pracy z jednego akumulatora 60 minut

	7
	Żywotność akumulatora: 300 pełnych cykli ładowań/rozładowań

	8
	Czas ładowania baterii: nie więcej niż 4 godziny

	9
	Możliwość stosowania urządzenia przy ułożeniu pacjenta i urządzenia pod kątem 45°

	10
	Elektroniczny, zewnętrzny panel kontrolny z wyświetlaczem

	11
	Możliwość regulacji głębokości i częstotliwości kompresji za pomocą elektronicznego panelu kontrolnego, również podczas pracy urządzenia

	12
	Interfejsy danych: USB, Bluetooth, Wi-fi

	13
	Zmywalny plecak do transportu urządzenia

	14
	Możliwość ładowania urządzenia bez wyjmowania z plecaka

	15
	Klasa ochrony: IP34

	16
	Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia
z pacjenta

	17
	Temperatura robocza: -5°C - +45°

	18
	Możliwość stosowania pasów mocujących w rozmiarach: S, M, L, XL



Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 
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9. Czy Zamawiający dopuści czas realizacji 6-8 tygodni ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

10. Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści długość 2140 mm ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

11. Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści leże 2000 x 850 mm ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

12. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści profile 4x3 cm z obciążeniem łóżka 250 kg co potwierdza, że wymiar ten nie ma znaczenia ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

13. Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści leże wykonane z metalowych lameli, po kilka w każdym segmencie, dzięki czemu łatwiejsza jest dezynfekcja leża zamiast siatki ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

14. Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści pilota bez diod LED informujących o podłączeniu do sieci i pracy siłowników ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

15. Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści koła z centralną blokadą co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

16. Czy Zamawiający w pkt. 17 dopuści obciążenie do 250 kg co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

17. Czy Zamawiający w pkt. 21 dopuści wysokość 900 mm ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

18. Czy Zamawiający w pkt. 22 dopuści szerokość 520 mm ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

19. Czy Zamawiający w pkt. 23 dopuści głębokość 500 mm ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

20. Czy Zamawiający w pkt. 28 dopuści prowadnice suwne ?
[bookmark: _Hlk105502502]Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

21. Czy Zamawiający w pkt. 30 dopuści szafkę bez dodatkowych kół pod blatem bocznym ponieważ konstrukcja nie wymaga takiego zastosowania w oferowanej szafce ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

22. Czy Zamawiający w pkt. 31 dopuści blaty szafki z tworzywa ABS w kolorze białym z zaokrąglonymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed upadkiem ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

23. Czy Zamawiający w pkt. 32 dopuści szafkę dwustronną, gdzie ma potrzeby przekładania blatu ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 
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24. Czy Zamawiający dopuści czas realizacji 6-8 tygodni ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.  Zgodnie z SWZ.

25. Czy Zamawiający w pkt. 2 dopuści szerokość leża 850 mm i szerokość całkowitą 970 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

26. Czy Zamawiający w pkt. 3 dopuści długość 2140 mm ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

27. Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści wysokość 400 mm ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

28. Czy Zamawiający w pkt. 5 dopuści profile 4x3 cm z obciążeniem łóżka 200 kg co potwierdza, że wymiar ten nie ma znaczenia ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

29. Czy Zamawiający w pkt. 6 dopuści leże 4-segmentowe ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

30. Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści leże wykonane z metalowych lameli, po kilka w każdym segmencie, dzięki czemu łatwiejsza jest dezynfekcja leża zamiast siatki ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

31. Czy Zamawiający w pkt. 10 dopuści regulację uda za pomocą sprężyny gazowej oraz dodatkowo części podudzi za pomocą systemu zapadkowego ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

32. Czy Zamawiający w pkt. 12 dopuści koła 150 mm ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

33. Czy Zamawiający w pkt. 19 dopuści wysokość 900 mm ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

34. Czy Zamawiający w pkt. 20 dopuści szerokość 520 mm ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

35. Czy Zamawiający w pkt. 21 dopuści głębokość 500 mm ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

36. Czy Zamawiający w pkt. 26 dopuści prowadnice suwne ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

37. Czy Zamawiający w pkt. 28 dopuści szafkę bez dodatkowych kół pod blatem bocznym ponieważ konstrukcja nie wymaga takiego zastosowania w oferowanej szafce ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

38. Czy Zamawiający w pkt. 29 dopuści blaty szafki z tworzywa ABS w kolorze białym z zaokrąglonymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed upadkiem ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

39. Czy Zamawiający w pkt. 30 dopuści szafkę dwustronną, gdzie ma potrzeby przekładania blatu ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

40. Czy Zamawiający w pkt. 30 dopuści blat boczny o wymiarach 660x 430 mm ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 
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41. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające szerokość całkowita – 960 mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

42. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające szerokość leża – 850 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

43. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

44. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Przy wyspecyfikowanej przez Zamawiającego konfiguracji łóżka rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika, pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

45. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózko szpitalne, którego rama leża wykonana jest z profili stalowych o przekroju 5 x 3 cm pokrytych lakierem proszkowym? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

46. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne trzysegmentowe? Posiadające segment oparcia pleców oraz uda ruchomy oraz stały segment siedziska?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

47. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, w którym ramki segmentów leża wykonane są z profilu stalowego malowanego proszkowo 2 x 3 cm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

48. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne nieposiadające regulacji sekcji uda?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

49. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z ręczną regulacją sekcji uda za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie do 20°?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

50. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wzmocnioną ramą, której dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg bez poprzeczek łączących nogi łóżka, które przy takiej konstrukcji łóżka są elementem zbędnym? Opisane w SIWZ rozwiązanie jest stosowane w przypadku wiotkiej konstrukcji? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

51. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z kołami na łożyskach kulowych wtłoczonych w centralne gniazdo koła?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

52. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, w którym barierki po złożeniu nie wystają ponad poziom materaca? Rozwiązanie to nie wpływa negatywnie na komfort leżącego pacjenta. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

53. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o wysokości 825mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

54. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o szerokości 424mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

55. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o głębokości 430mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

56. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, której blat boczny posiada jedno dodatkowe koło gwarantujące stabilność szafki pod rozłożonym blatem? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

57. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, której blaty wykonane są z płyty meblowej? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

58. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o wymiarach blatu bocznego 530 x 340 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

59. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, której blat boczny nie posiada sprężyny gazowej do regulacji wysokości? W oferowanej szafce w celu zmiany wysokości blatu bocznego należy przytrzymać jedną ręką ramkę, następnie drugą ręką odblokować mechanizm za pomocą pokrętła. Następnie po ustawieniu blatu na dowolnie wybraną wysokość zablokować mechanizm za pomocą pokrętła.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

60. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, która nie posiada pod blatem bocznym konstrukcji z profili stalowych wspierającej i zapewniającej stabilność – zintegrowanej z mechanizmem zapadkowym? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

61. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę posiadającą pod kontenerkiem półkę np. na buty wykonaną z metalowej siatki?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

62. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko i szafkę posiadającą Deklarację Zgodności z umieszczonym w niej znakiem CE?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 
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63. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z możliwością stosowania zestawów infuzyjnych do podaży leków standardowych, płynów infuzyjnych i cytostatyków (zestawy nie zawierające ftalanów (DEHP-free) oraz lateksu), leków światłoczułych, krwi i preparatów krwiopochodnych, żywienia pozajelitowego bez żywienia dojelitowego ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

64. Czy Zamawiający oczekuje czujnika kropli przy dostawie, czy tylko możliwości współpracy z takim akcesorium i późniejszy ewentualny zakup ? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje czujnika kropli przy dostawie. 

65. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z możliwością usunięcia zestawu infuzyjnego z pompy wyłącznie w trybie „włączonym” ? Jest to uargumentowane  wyłącznie bezpieczeństwem usuwania zestawu.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

66.  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z przekątną ekranu 4,3 cala ? Zgodnie z zasadami przetargu nieograniczonego oraz uczciwej zasady konkurencyjności, Zamawiający nie może wymagać konkretnej wartości, a jedynie zakres lub minimum, maksimum. W tym przypadku Zamawiający ewidentnie wskazuje na firmę MEDIMA. Prosimy o wprowadzenia wymogów ekranu minimalnego lub usunięcie tego wymogu.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

67. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową 
z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, μg, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki powszechnie stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

68.  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z trybem dozowania infuzji sekwencyjnej z możliwością wprowadzania przerw w podaży za infuzję bolusową z przerwami ? W funkcji sekwencyjnej możemy wprowadzić bolusa manualnego jak i automatycznego w dowolnej chwili wlewu.
[bookmark: _Hlk105586942]Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

69. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z infuzją profilową składającą się z 5 faz infuzji ? Taka ilość profili jest zdecydowanie wystarczająca do poprawnej infuzji, większa ilość nie ma zastosowania klinicznego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

70. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z czytelnym 4,3” kolorowym wyświetlaczem z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: Nazwy podawanego leku, prędkości infuzji, podanej dawce, stanie naładowanego akumulatora, aktualne ciśnienie w drenie w formie graficznej bez informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, czasu do końca dawki w formie graficznej oraz kategorii leku wyodrębnionej kolorem?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

71. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową bez wyróżnienia ekranu infuzji żywienia dojelitowego względem innych infuzji ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

72. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z wbudowaną biblioteką leków z możliwością wprowadzenia 1500 pozycji o parametrach infuzji: pełnej nazwy leku, skróconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stężenia, minimalnego, stosowanego i maksymalnego stężenia, jednostki dawki, minimalnej, maksymalnej i stosowanej dawce bez notki doradczej i podziału na oddziały ? Są to podstawowe i powszechnie używane parametry dotyczące programowania leków do podaży.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

73. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z progami ciśnienia w zakresie od 150 do 975 mmHg ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 
74. Czy Zamawiający dopuści do przetargu przykręcaną pompę objętościową z możliwością instalacji pompy w stacji dokującej z automatycznym przyłączaniem zasilania w stacji oraz bez alarmu nieprawidłowego mocowania pomp w stacji? Takie rozwiązanie nie ma jakiegokolwiek wpływu na jakość oraz funkcjonalność obsługi pompy. Ponadto funkcja przykręcania pompy do stacji dokującej jest mniej zawodna niż funkcja zatrzaskowa.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

75. Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową z możliwością mocowania do statywów lub pionowych kolumn przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

76. Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową z możliwością mocowania do stacji dokującej przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

77. Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową bez zintegrowanej z obudową rączki do przenoszenia urządzenia ? Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie opcji założenia uchwytu lub zdemontowania w zależności od potrzeb.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

78. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z klasą ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1: Klasa I, typ CF oraz wyższą klasą ochrony obudowy IP 34 ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

79. Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym wytrzymującym ponad 9 godzin pracy przy przepływie 25 ml/h ? Taka ilość czasu w zupełności wystarczy do poprawnej pracy  urządzenia w budynku użyteczności publicznej typu szpital, w którym występują liczne gniazdka elektryczne, agregaty.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

80. Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową z czasem ładowania baterii do pełna w czasie 5h? Jest to standardowy czas ładowania baterii do pełna dla urządzeń medycznych. Ponadto jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego i nie będzie miało wpływ na jakość pracy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

81. [bookmark: _Hlk105587110]Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z wagą poniżej 2,3kg ? Zamawiający nie może wymagać konkretnej wartości, a jedynie zakres lub minimum, maksimum. W tym przypadku Zamawiający ewidentnie wskazuje na firmę MEDIMA. Prosimy o wprowadzenia wymogów wagi minimalnej lub usunięcie tego wymogu.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z wagą poniżej 2,3kg

Dot. części 7 

82. Czy w zakresie Części nr 7 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 10 tygodni? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

83.  Dotyczy załącznik nr 1g dla: Część nr 7 System wspomagania oddechu noworodka:  Pkt. 31  „Sprzęt pozbawiony jest wszelkich blokad (…): Urządzenia będące przedmiotem oferty to wyroby medyczne, za których poprawne działanie Wykonawca, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu, więc urządzenia posiadają ograniczenia dostępu do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych tam, gdzie nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź ingerencja w parametry konfiguracyjne może wpłynąć negatywnie na jakość diagnostyczną bądź bezpieczeństwo jego pracy. Dokumentacja serwisowa udostępniana jest przez producenta wyłącznie w drodze procedury certyfikującej i uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę (zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta), a każdy serwis realizujący naprawy/konserwacje i obsługę techniczną przedmiotowych urządzeń posiada dostęp do wymaganej dokumentacji. 
Czy Zamawiający wyrazi więc zgodę na modyfikację ww. punktu na: 
- sprzęt pozbawiony jest wszelkich blokad serwisowych w zakresie dopuszczonym przez producenta 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ 

Dot. części 8 

84. Czy zamawiający dopuści do postępowania wideolaryngoskop z kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 3,5” oraz rozdzielczością 640x480?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

85. Czy zamawiający dopuści wideolaryngoskop bez ekranu dotykowego, posiadający przyciski funkcyjne z prostym menu w języku angielskim z możliwością przeglądania oraz wyboru zapisanych zdjęć i filmów? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.
86. Czy zamawiający bezwzględnie wymaga możliwości podłączenia do zewnętrznego monitora ( złącze HDMI)?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

87. Czy zamawiający dopuści wideolaryngoskop z możliwością obrotu monitora w dwóch płaszczyznach: gora/dół – 140°, prawo/lewo 180°?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

88.  Czy zamawiający dopuści wideolaryngoskop z akumulatorem litowo jonowym o czasie działania do 150min?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

89. Czy zamawiający dopuści wideolaryngoskop z zakresem roboczym 30-90mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Dot. części 8

90. Czy Zamawiający w zakresie części zamówienia nr 8 dopuści wideolaryngoskop wyprodukowany w 4 kwartale 2021 r.?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

91. Czy zamawiający dopuści monitor o dwa razy większej rozdzielczości (640x960) TFT LCD o przekątnej 3,5 cali - obraz będzie zdecydowanie bardziej wyraźny, a poszczególne funkcje w menu nie tylko będą oznaczone tekstowo ale także graficznie. Barwa światła została specjalnie dostosowana do wyższej rozdzielczości i będzie wyniosła nie mniej niż 5000K w jasności 600 luxów. Całość zapewnia zakres roboczy 10-80mm i zwiększa komfort pracy. Całość będzie spełniała rygorystyczne normy nowej dyrektywy MDR i Ustawy Ustaw z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, (która obowiązywać będzie od 26 maja 2022 roku).
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

92. Stosowanie podgrzewanej optyki może doprowadzić do poparzenia operatora lub pacjenta. Prosimy o dopuszczenie bezpieczniejszego rozwiązania zarówno dla operatora jak i pacjenta – pokrycia łyżek powłoką przeciw parowaniu (antifog). 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

93. Łyżki wielorazowego użytku w praktyce mogą nadawać się jedynie do 10 dezynfekcji. Prosimy wobec tego o dopuszczenie urządzenia, które w swym zestawie będzie miało po 10 łyżek w każdym z 4 rozmiarów – wszystkie jednorazowe. W ten sposób nie doświadczycie Państwo problemów logistycznych i będziecie mogli przeprowadzić dwie procedury – jedna po drugiej. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

94. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga by każdy z elementów elektronicznych urządzenia posiadał niezbędną przy tego typu urządzeniach ochronę przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku, ale także całkowitą ochronę przed wnikaniem pyłu. Rozwiązanie to umożliwi bezproblemową dezynfekcję całego urządzenia na raz – tą samą metodą.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.  

95. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga by monitor o których mowa w parametrach był przymocowany na stałe do urządzenia. W ten sposób unikniecie Państwo „dziwnych zestawów” składających się z Wideolaryngoskopu i stacjonarnego 15 calowego monitora do postawienia na biurku - takiego jak do standardowego komputera.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza powyższe wymaganie.  

96. Postępowanie opublikowano przed wejście w życie nowej wersji Ustawy o Wyrobach Medycznych. Prosimy o potwierdzenie, że wyrazicie Państwo na dostarczenie urządzeń medycznych dopuszczonych na Polski rynek, które w wypadku różnic w wymaganiach między starą wersją ustawy (opartą na MDD) a jej nową ustawą (opartą na MDR) będą spełniały wymagania o których mowa w nowej ustawie opartej na MDR. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

97. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość odtwarzania zdjęć i filmów ma być dostępna zarówno z poziomu komputera jak i urządzenia. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza. 

98. W związku z dodatkowym punktowaniem czasu dostawy niezrozumiałym jest dla nas maksymalne punktowanie czasu dostawy do 4 tygodni. Jesteśmy gotowi dostarczyć urządzenie zdecydowanie szybciej. Prosimy o zmianę tego parametru tak by premiował także takie dostawy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

99. Prosimy o dookreślenie, czy zamawiający wymaga także by transfer plików odbywał się przy pomocy sieci bezprzewodowej WI-FI.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga. 

100. Prosimy o wskazanie w jaki sposób wykonawca ma uzgodnić z zamawiającym termin i miejsce szkoleń Proponujemy rozwiązanie: Wykonawca przeprowadzi dwa szkolenia z obsługi urządzenia. Pierwsze w momencie dostawy, drugie w terminie 4 tygodni od momentu dostawy. O terminie drugiego szkolenia wykonawca poinformuje zamawiającego, co najmniej 3 dni robocze przed szkoleniem. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić pomieszczenie na terenie miejsca dostawy do przeprowadzenia szkoleń. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zgadza się z powyższą propozycją. 

101. Prosimy o możliwość przeprowadzenia tylko jednego szkolenia, każde dodatkowe szkolenie wiąże się z przyjazdem osoby szkolącej a jego koszt defacto zostanie wkalkulowany w cenę z oferty.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 
 
102. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego wideolaryngoskopu wraz z wyposażeniem  o następujących właściwościach:

· Skład zestawu:
- wyświetlacz wideolaryngoskopu – 1 szt.
- rękojeść wideolaryngoskopu dla dorosłych – 1 szt.
- rękojeść wideolaryngoskopu pediatryczna – 1 szt.
- monitor (wyświetlacz) o przekątnej 2,4” współpracujący z powyższą rękojeścią – 1 szt.
- łyżki do wideolaryngoskopu jednorazowego użytku (po 5 szt. dla niemowląt (rozm. 1) i dla dzieci (rozm. 2C), po 10 szt. dla dorosłych (rozm. 3) i otyłych dorosłych (rozm. 3C))
- kabel video do wideolaryngoskopu umożliwiający podłączenie do zewnętrznego monitora – 1 szt.
- bez zasilacza sieciowego, wideolaryngoskop zasilany 3 szt. baterii alkalicznych AAA – 3 komplety
Zestaw dostarczony w walizce ułatwiającej przenoszenie

· Kolorowy monitor (wyświetlacz) TFT LCD o przekątnej 2,4" oraz rozdzielczości kamery CMOS 640x480 VGA, rozdzielczość wideo 320 x 240 (QVGA)
· Ekran (wyświetlacz) bez funkcji dotykowych, parametry wyświetlacza stałe. Bez możliwości robienia zdjęć i nagrywania filmów
· Monitor (wyświetlacz) ustawiony w stałej pozycji z maksymalnym kątem widzenia do 155 stopni, bez możliwości regulacji ustawienia pozycji monitora – monitor/wyświetlacz zintegrowany na stałe z rękojeścią
· Bez możliwości rejestracji i odtwarzania zdjęć i filmów
· Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora (kabel video), w celu przeniesienia obrazu rzeczywistego z wideolaryngoskopu na zewnętrzny monitor
· wskaźnik naładowania baterii w postaci świecącej się diody informujący o naładowaniu baterii – migający kolor czerwony informuje o konieczności wymiany. Urządzenie wyposażone w układ gospodarowania energią umożliwiający wyłączenie urządzenia po 60 sekundach od odłożenia na nieruchomą powierzchnię
· zasilany bateriami AAA (3 sztuki) zapewniającymi czas pracy ok. 90 min, w zestawie 3 komplety baterii pozwalające na 4 h pracy, bez ładowarki sieciowej z uwagi na zasilanie bateryjne
· powłoka przeciwmgielna na końcu dystalnym łyżki zapobiega parowaniu kamery
· bez określonego kąta pola widzenia kamery
· źródło światła: biała dioda LED
z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Dot. części 9

103. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach zewnętrznych: 2130 mm x 800 mm? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

104. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach leża: 1920 mm x 630 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

105. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym regulacja przechyłów wzdłużnych dla pozycji Trendelenburga wynosi 17° oraz anty- Trendelenburga 16°?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

106. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, który nie posiada możliwości wykonania zdjęć RTG w pozycji siedzącej?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

107. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający listwę pełniącą funkcję odbojników na dłuższych bokach, oraz z czterema wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka na krótszych bokach wózka?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

108. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający listwę  pełniącą funkcję odbojników wykonaną ze stali  malowanej proszkowo i pokrytą tworzywową nakładką?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

109. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy posiadający listwę odbojową nie posiadająca wyprofilowanych uchwytów do prowadzenia wózka?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

110. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający dźwignię zwalniająca blokadę sprężyny gazowej umiejscowioną bezpośrednio pod segmentem oparcia pleców na całej szerokości leża?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

111. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym piąte koło w pozycji podniesionej znajduje się około 10 mm nad podłogą? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

112. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający bezpieczne obciążenie wynoszące 230 kg?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

113. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający materac o grubości 80 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

114. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy posiadający stabilizację materaca na wózku  za pomocą wszytych uchwytów na rzep które są mocowane przez otwory w leżu wózka?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

115. Czy Zamawiający dopuści do Zaoferowania wózek, którego barierki boczne składają się z pięciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

116. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym nakładki umieszczone na barierkach są w kolorze ciemniejszym niż krążki odbojowe i uchwyty do prowadzenia wózka?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

117. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w składane uchwyty do prowadzenia umieszczone w narożnikach od strony głowy oraz od strony nóg w stały uchwyt do prowadzenia w postaci pałąku? 
[bookmark: _Hlk105567901]Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

118. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w składane uchwyty/ rączki  do prowadzenia umieszczone w narożnikach od strony głowy oraz od strony nóg stałe uchwyty/ rączki  do prowadzenia wózka? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 

119. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy nie posiadający metalowych relingów po obu stronach wózka?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

120. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy nie posiadający  metalowych uchwytów na pasy  do stabilizowania pacjenta na blacie? Pasy mocowane do ramy leża.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 

121. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający Deklarację Zgodności z umieszczonym w niej znakiem CE?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 
Dot. części 9 

122. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego wymiary zewnętrzne 2143 x 778 mm (+/- 10 mm)?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

123. Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego segment oparcia pleców o długości 700 mm, segment stały o długości 1160 mm, szerokość leża 610 mm? Przy czym wózek będzie wyposażony w materac o wymiarach 1900 x 610 mm, który będzie położony na leżu, a pacjent zawsze będzie leżał na materacu, a nie bezpośrednio na leżu.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 

124. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego regulację wysokości nożną hydrauliczną 600 – 920 mm (+/- 10 mm)?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

125. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz ramieniem C (za wyjątkiem miejsc mocowania kolumn konstrukcyjnych), pod blatem prowadnice oraz taca na kasetę RTG w celu wykonania zdjęcia, narożniki wózka wyposażone w krążki pełniące funkcję odbojników, w szczytach od strony głowy oraz nóg stalowe, lakierowane uchwyty do prowadzenia wózka?
[bookmark: _Hlk105501511]Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

126. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego regulację segmentu pleców wspomaganą sprężyną gazową w zakresie 0 – 90o (+/- 5o) dźwignią umieszczoną od strony głowy pacjenta na całej szerokości leża (dostęp po obu stronach leża)?
[bookmark: _Hlk105501496]Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 

127. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego koła o średnicy 200 mm z centralną blokadą kół, dźwignie hamulca w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta oznaczone kolorystycznie, dźwignia czerwona służąca do blokady centralnej, czarna do zwolnienia blokady oraz z kierunkową blokadą kół, dźwignia w podstawie od strony nóg opuszczająca 5-te koło?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

128. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5-te koło jako koło kierunkowe opuszczane za pomocą dźwigni nożnej, w pozycji podniesionej znajdujące się na odpowiedniej wysokości nad podłogą?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

129. Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego tylko w narożnikach leża krążki odbojowe? W oferowanym wózku krążki odbojowe są najbardziej „wysuniętymi” elementami wózka i nie ma konieczności stosowania listew odbojowych na bokach wózka.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

130. Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w materac stabilizowany na wózku za pomocą rzepów?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

131. Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w barierki boczne ze stali chromowanej, zabezpieczające pacjenta na ok. 3/4 długości leża, składane wzdłuż ramy leża, przycisk / dźwignia odbezpieczania barierki umiejscowiona w centralnej części barierek, gwarantujące możliwość odblokowywania barierki przez personel medyczny, barierki składające się z pięciu pionowych, górna część barierki wykończona estetycznym i antypoślizgowym tworzywem, kolor szary z niebieskimi akcentami? 
[bookmark: _Hlk105502181]Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

132.  Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez metalowych uchwytów na pasy do stabilizowania pacjenta na blacie?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

133. Prosimy (w pkt. 19) o wyrażenie zgody na dołączenie do oferty Deklaracji Zgodności i/lub Certyfikatu CE – jeśli dotyczy. Oferowane przez nas wózki są wyrobami medycznymi klasy I, posiadają Deklarację Zgodności CE – dokument wydany przez producenta i nie wymagają posiadania Certyfikatu. Prosimy, aby Zamawiający zwrócił uwagę na to, że Certyfikat jest dokumentem wydawanym przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów poświadczających przeprowadzenie procedur oceny zgodności i dotyczy wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klas: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIA, IIB, III oraz zgodnie z Dyrektywą unijną 98/79 wyrobu klasy Ai B. W związku z powyższym dla wyrobów medycznych klasy I nie ma obowiązku certyfikowania przez jednostkę notyfikowaną.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyrażą zgodę. 

Dot. części 11

134. Czy Zamawiający wymaga rękawic będących wyrobem medycznym klasy I zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami? Dla wyrobów klasy I aktualnie obowiązujące jest rozporządzenie 2017/745, nie dyrektywa 93/42/EEC, na którą powołuje się Zamawiający w załączniku nr 1k do SWZ. 2. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający poprawi omyłkę w treści SWZ. 

Dot. części 12

135. Czy Zamawiający dopuści sterylny antystatyczny fartuch chirurgiczny z włókniny typu SMS 35g/m2, gramatura potwierdzona w niezależnym laboratorium akredytowanym przez PCA. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki mocowane ultradźwiękowo, zewnętrzne w kartoniku. Troki o szer. 3cm, zewnętrzne dł. 70 i 54cm, wewnętrzne dł. 54cm. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Biozgodny wg PN EN ISO 10993-1 i nie powodujący drażnienia i uczulenia wg PN EN ISO 10993-10. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary M-115 (poz. 1), L-125 (poz. 2), XL-140 (poz. 3) (±5cm). Termin ważności 5 lat. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 90N/50mm w kierunku wzdłużnym i min. 45N/50mm w kierunku poprzecznym; uwalnianie cząstek stałych max 2,1 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 37cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 132kPa. Paroprzepuszczalność min. 4541 g/m2x24h. Wersja z ręcznikami – fartuch pakowany z dwoma ręcznikami w rozmiarze min. 40x20cm z wysokochłonnej włókniny kompresowej, piktogram ręczników umieszczony na etykiecie głównej. Owinięcie w papier krepowy 60x60cm zgodny z EN 868-2?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 

Dot. części 12 poz. 1-3 

136. Czy Zamawiający dopuszcza jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny- pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMMMS. Gramatura podstawowa min 35g/m2. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha - długość troków min 45 cm. Zapięcie przy szyi rzep. Obszycie koło szyi bez lamówki umożliwiającej identyfikację rodzaju fartucha oraz rozmiaru. Rozmiar fartucha w postaci wszywki - identyfikacja możliwa przed rozłożeniem fartucha. Ręczniki włókninowe, chłonne – min. 2 szt, wymiar minimalny 30x 30cm, gramatura min. 50g/m2. Dodatkowe owinięcie fartucha wraz z ręcznikami w serwetę z włókniny. Opakowanie zawierające 2 naklejki typu TAG (do wklejenia do dokumentacji). Odporność na przenikanie cieczy ≥ 20cm H2O.  Wytrzymałość na wypychanie sucho ≥ 150 kPa.  Wytrzymałość na rozciąganie na mokro  ≥ 85 N Fartuch zgodny z EN 13795 1-3 – wymagania wysokie. Rozmiar: M, L, XL
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany fartuch jałowy chirurgiczny pełnobarierowy. 

Dot. części 14 

137. Witam, proszę o szczegóły jaki kombinezon chcecie Państwa zakupić w ramach: https://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/zamowienia/pokaz/496
[bookmark: _Hlk98915502]Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SWZ - załącznik 1m.

Dot. wzoru umowy – załącznik 4a

138. Dotyczy wzoru umowy § 2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie modyfikuje zapisów projektu umowy zgodnie z powyższą propozycją. 

139. [bookmark: _Hlk60734403]Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 5. Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: „Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie modyfikuje zapisów projektu umowy zgodnie z powyższą propozycją, jednak zmienia zapis wskazanego paragrafu w umowie zgodnie z załącznikiem 4a po modyfikacji.  
[bookmark: _Hlk60735165]
140. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 a). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy)? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiający Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.
[bookmark: _Hlk105569661]Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.  

141. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 a). Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu oraz obniżenie kary opisanej w par. 6 ust.2 a) do: 0,2% wartości urządzenia, którego kara dotyczy. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w powyższym zakresie. 

142. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 c). Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna wysokość kar umownych nie przekraczała 10% wartości umowy?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.  

143. Dotyczy wzoru umowy § 8. Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze stron, w związku z czym prosimy zamawiającego o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin nie krótszy niż 30 dniowy.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie modyfikuje zapisów projektu umowy zgodnie z powyższą propozycją, jednak zmienia zapis wskazanego paragrafu w umowie zgodnie z załącznikiem 4a po modyfikacji.  
Dot. umowy – załącznik nr 4b do SWZ

144. Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 2 projektu umowy poprzez zmniejszenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości:
a.	0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit a) tiret pierwsze;
b.	5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. a) tiret drugie.
UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).
[bookmark: _Hlk105500929]Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie modyfikuje zapisów projektu umowy zgodnie z powyższą propozycją. 

145. Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 6 projektu umowy poprzez dookreślenie iż zmiana podatku VAT dotyczącego towaru dostarczanego na podstawie umowy następować będzie automatycznie i dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej. UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie modyfikuje zapisów projektu umowy zgodnie z powyższą propozycją.

146. Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 12 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie modyfikuje zapisów projektu umowy zgodnie z powyższą propozycją.

Dot. wzoru umowy – załącznik 4b
147. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 5 ust. 2 pkt a) tiret 1 do 0,5% ceny niedostarczonych środków zgodnie z zamówieniem cząstkowym lub inne złagodzenie kary umownej?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.  

Z uwagi na istotność zmian dla sporządzenia oferty oraz konieczność pozyskania dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianami i przygotowanie ofert, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania oraz otwarcia ofert w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ - na dzień 23.06.2022 r. - godziny bez zmian.
Ponadto Zamawiający zmienia datę związania ofertą, o której mowa w ogłoszeniu 
o zamówieniu oraz w SWZ na 20.09.2022 r.

Z chwilą publikacji treść powyższych informacji jest wiążąca dla Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne.


Zatwierdzam:
Remigiusz Pawelczak - Dyrektor
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