# Załącznik nr 1e do SWZ

# ZP-381- 25/2022

# ZESTAWIENIE

# WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – OPZ

# Część nr 5 zamówienia – Formularz ofertowy

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne:

Łóżko – 9 szt.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..………………………………………

Nazwa producenta:  ……………..………………………………………………………………………...

Kraj produkcji: …………………………………..………………………………………………………..

Rok produkcji:  …..………………………………………………………………………………………..

| L.p | Parametry techniczne | Parametry wymagane | OFEROWANE ( wypełnia wykonawca) | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko fabrycznie nowe. Rok produkcji 2022r. | TAK |  | - |
|  | Szerokość całkowita maksymalnie 890 mm, szerokość leża 760 mm, | TAK, podać |  | - |
|  | Długość całkowita: 2100 mm (± 5 mm ) | TAK, podać |  | - |
|  | Stała wysokość leża od podłogi: 500 mm (± 5 mm ) Zamawiający dopuszcza wysokość 400 mm. | TAK, podać |  | - |
|  | Łóżko posiadające zewnętrzna ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama leża wykonana z profili stalowych o przekroju min. 4x4cm pokrytych lakierem proszkowym. Zamawiający dopuszcza profile 4x3 cm z obciążeniem łóżka 200 kg. Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne posiadające konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie. Zamawiający dopuszcza łózko szpitalne, którego rama leża wykonana jest z profili stalowych o przekroju 5 x 3 cm pokrytych lakierem proszkowym. | TAK |  | - |
|  | Leże łóżka dwusegmentowe. | TAK |  | - |
|  | Segmenty leża wypełnione siatką metalową pokrytą lakierem proszkowym, Ramki segmentów leża wykonane z rury stalowej okrągłej. Zamawiający dopuszcza leże wykonane z metalowych lameli, po kilka w każdym segmencie, dzięki czemu łatwiejsza jest dezynfekcja leża zamiast siatki. Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne, w którym ramki segmentów leża wykonane są z profilu stalowego malowanego proszkowo 2 x 3 cm. | TAK TAK |  | - |
|  | Siatka w leżu montowana na stałe. | TAK |  | - |
|  | Płynna ręczna regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie do 70° (±5°), dźwignia do regulacji segmentu leża umieszczona pod rama w miejscu łatwego dostępu dla pacjenta oraz personelu. | TAK, podać |  | - |
|  | Ręczna regulacja sekcji uda za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie do 16° (±3°). | TAK, podać |  | - |
|  | Łóżko wyposażane w metalowe uchwyty trzymające materac. | TAK |  | - |
|  | Podstawa łóżka (wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi) jezdna wyposażona w 4 koła na łożyskach tocznych o średnicy 125 mm z w tym 3 koła z indywidualna blokada jazdy i obrotu oraz jedno z funkcją do jazdy na wprost. Zamawiający dopuszcza koła o średnicy 150 mm. Zamawiający dopuszcza łóżko szpitalne z kołami na łożyskach kulowych wtłoczonych w centralne gniazdo koła. | TAK |  | - |
|  | Szczyty łóżka tworzywo stanowiące jednolity odlew bez miejsc łączenia lub sklejania z kolorową wstawką, szybkoodejmowane. | TAK |  | -- |
|  | Łóżko zaopatrzone w krążki odbojowe w 4 narożnikach chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | TAK |  | - |
|  | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki | TAK |  | - |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - materac dostosowany do wymiarów leża o grubości min. 10 cm. Materac szpitalny piankowy w pokrowcu paroprzepuszczalnym. Wkład pianka gofrowana o gęstości 30-35 kg/m3, pokrowiec z materiału nieprzepuszczajacego płynów a przepuszczający powietrze, zapinany na zamek z min. 2 stron w kształcie litery L z zakładką, Pokrowiec odporny na środki dezynfekcyjne z możliwością prania w temp. Min 90oC, - poręcze boczne metalowe z wykonane z rur stalowych o średnicy min. 25mm pokryte lakierem proszkowym zabezpieczające pacjenta na ok 75% długości leża. Barierki mocowane do ramy leża, składane przez zwolnienie blokady., Zgodne z norma EN 60601-2-52, - składanie barierek bocznych odbywa się poprzez odciągnięcie zwalniacza, a rozkładanie odbywa się poprzez podniesienie barierki i samoczynne zabezpieczenie jej przed nieświadomym złożeniem, - barierki po złożeniu nie wystają ponad leże co znacząco poprawia komfort lezącego pacjenta, - statyw kroplówki z regulowaną wysokością. | TAK TAK TAK TAK TAK |  | - |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne. | TAK |  | - |
|  | Szafka przyłóżkowa fabrycznie nowa. Rok produkcji 2022r. | TAK |  | - |
|  | Wysokość 800mm (± 20 mm ) Zamawiający dopuszcza szafkę o wysokości 825mm. | TAK, podać |  | - |
|  | Szerokość 570mm (± 5 mm ) Zamawiający dopuszcza szerokość 520 mm. Zamawiający dopuszcza szafkę o szerokości 424mm. | TAK, podać |  | - |
|  | Głębokość 430mm (± 5 mm ) | TAK, podać |  | - |
|  | Korpus szafki wykonany z blachy i profili stalowych pokrytych farbą proszkową | TAK |  | - |
|  | Szafka wyposażona w jedna szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami | TAK |  | - |
|  | Między szufladą i komorą wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta | TAK |  | - |
|  | Uchwyty w szafce metalowe | TAK |  | - |
|  | Szuflada na prowadnicach rolkowych , wysokość szuflady, tworzywowy wkład w szufladzie | TAK |  | - |
|  | Jedna wyjmowana półka wewnątrz zamykanej komory, | TAK |  | - |
|  | Szafka na min. czterech kółkach z bieżnikiem nie brudzącym ,dwa dodatkowe koła pod mechanizmem blatu bocznego gwarantujące stabilność szafki pod rozłożonym blatem. Min. dwa koła z blokada indywidualna Zamawiający dopuszcza szafkę bez dodatkowych kół pod blatem bocznym w przypadku kiedy konstrukcja nie wymaga takiego zastosowania w oferowanej szafce. | TAK |  | - |
|  | Blaty szafki z płyty HPL rogi zaokrąglone, nie dopuszcza się ostrych kantów. | TAK |  | - |
|  | Blat boczny o wymiarach 550 x 340mm z regulowaną bezstopniowo wysokością za pomocą sprężyny gazowej oraz z możliwością kąta pochylenia w dwie strony do 30o , blat składany do boku szafki. Blat boczny z możliwością przekładania na prawa lub lewa stronę bez użycia narzędzi Pod blatem bocznym konstrukcja z profili stalowych wspierająca, zapewniająca stabilność zintegrowana z mechanizmem zapadkowym. Zamawiający dopuszcza szafkę dwustronną, gdzie ma potrzeby przekładania blatu. Zamawiający dopuszcza blat boczny o wymiarach 660x 430 mm. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę, której blat boczny posiada jedno dodatkowe koło gwarantujące stabilność szafki pod rozłożonym blatem. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę o wymiarach blatu bocznego 530 x 340 mm. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę, która nie posiada pod blatem bocznym konstrukcji z profili stalowych wspierającej i zapewniającej stabilność – zintegrowanej z mechanizmem zapadkowym. | TAK |  | - |
|  | Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek do uzgodnienia. | TAK |  | - |
|  | Pod kontenerkiem półka z blachy malowanej proszkowo np. na buty. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę posiadającą pod kontenerkiem półkę np. na buty wykonaną z metalowej siatki. | TAK |  | - |
|  | Certyfikaty dopuszczające sprzęt do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: - Certyfikat CE - Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko i szafkę posiadającą Deklarację Zgodności z umieszczonym w niej znakiem CE. | TAK, dołączyć do oferty |  | - |
|  | Paszport techniczny uzupełniony o dane aparatu/sprzętu oraz zawierający wpis o pierwszym uruchomieniu oraz terminie następnego przeglądu technicznego wraz z pieczątką firmy i czytelnym podpisem serwisanta. Wraz z paszportem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kartę gwarancyjną i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy (dostarczony przy dostawie sprzętu). | TAK, dostarczyć przy dostawie sprzętu |  | - |
|  | Sprzęt pozbawiony jest wszelkich blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez szpital z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy (dotyczy oceny stanu sprzętu i jego działania). | TAK |  | - |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od dnia oddania do eksploatacji | TAK, podać |  | 24 miesiące 0 pkt 36 miesięcy 10 pkt 48 miesięcy 20 pkt |
|  | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | TAK, podać |  | 6 tygodni – 0 pkt 5 tygodni – 10 pkt 4 tygodnie – 20 pkt |

      - Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawione przez producenta. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Wymagane” stanowią warunek, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie „Oferowane” należy opisać parametr oferowany. Brak opisu w tej kolumnie będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

      - Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

      - Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi  w języku polskim w wersji papierowej i/lub elektronicznej.

# SZCZEGÓŁÓWE WARUNKI DOSTAWY, GWARANCJI I SERWISU

/podać markę, model, typ/ ...................................................................................................................................................................

oświadczam, że oferuję następujące warunki dostawy, gwarancji i serwisu:

| Lp. | Warunki dostawy, gwarancji i serwisu | Wymagania | Oferowane warunki dostawy, gwarancji i serwisu /podać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, |  |
| 2. | Termin rozpoczęcia gwarancji – od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego i oddania sprzętu do eksploatacji. | TAK |  |
| 3. | Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie w dni robocze do 48 godzin od momentu uzyskania informacji o awarii (przyjazd na wezwanie lub zdalna diagnostyka i naprawa za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN (jeśli istnieje możliwość połączenia zdalnego) Powyższe terminy dotyczą dni roboczych przez, które rozumie się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. | 48 godzin |  |
| 4. | Maksymalny czas naprawy wymagający wymiany części /ilość dni roboczych/. | 7 dni |  |
| 5. | Graniczny czas naprawy, po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji sprzętu medycznego/wyposażenia medycznego aparatury medycznej/ sprzętu medycznego/sprzętu technicznego/innego wyposażenia. | 7 dni |  |
| 6. | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy. | 3 |  |
| 7. | Minimalna liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji. | 7 dni |  |
| 8. | Liczba przeglądów bez dodatkowego wynagrodzenia w czasie gwarancji. | Minimum 1 na 12 miesięcy, chyba, że zalecenia producenta wskazują inaczej |  |
| 9. | W przypadku naprawy dłuższej wykonawca zapewni element zastępczy lub urządzenie na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy zamawiającego (dotyczy okresu gwarancyjnego). | TAK |  |
| 10. | Dostępność części zamiennych min. 5 lat od daty sprzedaży. | TAK, podać |  |
| 11. | Należy sprecyzować ewentualne ograniczenia usług gwarancyjnych oraz ewentualne przyczyny cofnięcia gwarancji. | PODAĆ |  |
| 12. | Dostarczony sprzęt zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcje obsługi oraz instrukcje serwisowe – dokumenty winny być w języku polskim lub tłumaczone na język polski. | TAK |  |
| 13. | Oferent dokona instalacji oferowanego sprzętu medycznego i przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania tegoż sprzętu dla personelu SPZOZ w Szamotułach w dzień przekazania sprzętu do eksploatacji przez Zamawiającego i 4 tygodnie od daty przekazania sprzętu do eksploatacji przez Zamawiającego (łącznie dwa szkolenia). Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu/listy obecności z przeprowadzonego szkolenia. | TAK |  |
| 14. | Najbliższy kupującego punkt serwisowy obsługujący zakupiony sprzęt medyczny. | PODAĆ |  |

Data: …………….

Dokument elektroniczny

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym