SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH

ul. Sukiennicza 13 sekretariat@szamotuly.med.pl 64-500 Szamotuły www.szamotuly.med.pl

________________________________________________________________________________________

Szamotuły, dnia 11 stycznia 2023 roku

### ZP-381-75/2022

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.  „Zakup i dostawa wyposażenia szpitala w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia” nr sprawy: ZP-381-75/2022.

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami.

Pytania nr 1. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści krzesełko kardiologiczne firmy Medirol model Rolman z systemem płozowym o poniższych parametrach:

- Przeznaczone do  transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach,

- Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach

- Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , siedzisko i oparcie szybko demontowane

- Nośność krzesełka 180 kg

- Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość)

- Wymiar  kół przednich 75 mm, tylne 175 mm

- Przednie koła skrętne

- Hamulec na kołach przednich,

- Tylny uchwyt regulowany na 3 poziomach

- Kąt pochylenia płóz 26°

- Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzesełka

- Przednie uchwyty wysuwane na jednym poziomie

- 3 pasy bezpieczeństwa

- Powłoka ochronna łatwe  do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne

- Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu

- Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzesełka

- Bez instalacji dodatkowych akcesoriów

- Waga bez akcesoriów  ok 13.5 kg

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytania nr 2.

Dotyczy: Część 6 – wózek do przewozu pacjentów, zał. nr 2.6 - OPZ, parametry techniczne.

- Ad. 2 - Czy Zamawiający dopuści 2040mm x 810mm całkowitego wymiaru wózka?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści.

- Ad. 3 – Czy Zamawiający dopuści 1900 x 700mm powierzchni pacjenta?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści.

- Ad. 4 – Czy Zamawiający dopuści hydrauliczną regulację wysokości w zakresie 590-900mm?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Ad. 6 - Czy Zamawiający dopuści przezierne dla promieni RTG leże, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C, pod leżem uchwyt na kasetę min pod segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści.

- Ad. 9 - Czy Zamawiający dopuści piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka będące w stałym kontakcie z podłożem?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Ad. 10 - Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie robocze na poziomie 300 kg?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści.

- Ad. 12 - Czy Zamawiający dopuści w miejsce listew cztery krążki odbojowe z obrotem wokół osi pionowej?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści.

- Ad. 12 - Czy Zamawiający dopuści wygodniejszą regulację przechyłów wzdłużnych za pomocą dźwigni nożnych umiejscowionych po obu dłuższych bokach wózka?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści.

- Ad. 15 - Czy Zamawiający dopuści materac stabilizowany elementami taśm typu VELCRO?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Ad. 16 - Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w zintegrowane barierki boczne opuszczane do poziomu leża wózka, z elementami metalowymi oraz z pięcioma pionowymi elementami z wysokoodpornego na uszkodzenia tworzywa?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Ad. 17 - Czy Zamawiający dopuści zintegrowane z konstrukcją uchwyty od strony głowy składane na ramę wózka, a od strony nóg blokowane na czas transportu oraz w razie potrzeby demontowane bez użycia narzędzi?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Ad. 18 - Czy Zamawiający dopuści min. 2 uchwyty na pasy stabilizujące przy spełnieniu pozostałych wymagań w L.p. 18?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Część 8 – wózki 10szt., zał. nr 2.8 - OPZ, parametry techniczne.

- Ad. 5 - Czy Zamawiający dopuści maksymalne wymiary jak niżej?

125 cm wys. x 75 cm szer. x 85  cm dł. przy czym długość przy maksymalnym wychyleniu (fotel z opcją uzyskania pozycji tzw. „zero grawitacji”) max. 165 cm.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści.

- Ad. 6 – Czy Zamawiający dopuści maksymalne bezpieczne obciążenie robocze na poziomie 180 kg?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Ad. 7 – Czy Zamawiający dopuści układ jezdny oparty na czterech podwójnych kołach o średnicy 100mm (± 20mm)?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Ad. 9 - Czy Zamawiający dopuści podnóżek w formie regulowanego segmentu z możliwością blokady pozycji?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści.

- Ad. 10 - Czy Zamawiający dopuści podłokietniki z możliwością regulacji góra-dół?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści.

- Ad. 11 - Czy Zamawiający dopuści konstrukcję fotela umożliwiającą ułożenie pacjenta w pozycji zbliżonej do poziomej w miejsce „parkowania” fotela w drugi?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Ad. 12 - Czy Zamawiający dopuści uchwyt do prowadzenia fotela umieszczony z tyłu segmentu oparcia?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Ad. 13 - Czy Zamawiający dopuści maksymalną wagę fotela 47 kg?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Ad. 14 - Czy Zamawiający dopuści fotel z możliwością montażu uchwytu/kosza na butlę z tlenem i bez miejsca na dokumenty pacjenta?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści.

- Ad. 17 - Czy Zamawiający dopuści w opcji chowaną pod siedzisko podporę stóp?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Część 15 – wózki 2szt., zał. nr 2.15 - OPZ, parametry techniczne.

- Ad. 5 - Czy Zamawiający dopuści maksymalne wymiary jak niżej?

125 cm wys. x 75 cm szer. x 85  cm dł. przy czym długość przy maksymalnym wychyleniu (fotel z opcją uzyskania pozycji tzw. „zero grawitacji”) max. 165 cm.

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ

- Ad. 6 – Czy Zamawiający dopuści maksymalne bezpieczne obciążenie robocze na poziomie 180 kg?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Ad. 7 – Czy Zamawiający dopuści układ jezdny oparty na czterech podwójnych kołach o średnicy 100mm (± 20mm)?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Ad. 9 - Czy Zamawiający dopuści podnóżek w formie regulowanego segmentu z możliwością blokady pozycji?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Ad. 10 - Czy Zamawiający dopuści podłokietniki z możliwością regulacji góra-dół?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści.

- Ad. 11 - Czy Zamawiający dopuści uchwyt do prowadzenia fotela umieszczony z tyłu segmentu oparcia?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Ad. 14 - Czy Zamawiający dopuści fotel z możliwością montażu uchwytu/kosza na butlę z tlenem i bez miejsca na dokumenty pacjenta?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści.

- Ad. 16 - Czy Zamawiający dopuści w opcji chowaną pod siedzisko podporę stóp?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytania nr 3.

Dotyczy: załącznik nr 2/5 – Łóżko dziecięce – 4 szt.

- Prosimy (w pkt. 1) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżek wyprodukowanych w 2023 roku.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści łóżka wyprodukowane w 2023 roku.

- Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego leże nie jest oparte na dwóch kolumnach cylindrycznych oraz nie posiada podstawy osłoniętej tworzywową pokrywą?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w akumulator bez diodowego stanu naładowania oraz konieczności wymiany akumulatora?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka wyposażonego 
w akumulator bez diodowego stanu naładowania oraz konieczności wymiany akumulatora.

- Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka o długości całkowitej 1700 mm?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże o długości 1470 mm?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego leże 
o długości 1470 mm.

- Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację wysokości leża – płynną, bezstopniową w zakresie 730 – 1010 mm?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego panel sterujący funkcjami elektrycznymi wbudowany w narożnik w górnej części szczytu od strony nóg (brak konieczności schylania się)?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego panel sterujący funkcjami elektrycznymi wbudowany w narożnik w górnej części szczytu od strony nóg (brak konieczności schylania się).

- Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację barierek bocznych, mechanizm zwalniania barierek bocznych umiejscowiony pośrodku barierek, dźwignia blokady zlokalizowana od strony zewnętrznej, poza zasięgiem dziecka?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego regulację barierek bocznych, mechanizm zwalniania barierek bocznych umiejscowiony pośrodku barierek, dźwignia blokady zlokalizowana od strony zewnętrznej, poza zasięgiem dziecka.

- Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego wypełnienia szczytów od strony głowy oraz nóg z przezroczystego tworzywa, zapewniające możliwość obserwacji pacjenta przez personel, wypełnienia szczytów wyjmowane z obu stron z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym wyjęciem, blokada wypełnień szczytów zdejmowana za pomocą jednego suwaka umieszczanego pośrodku dolnej części szczytu?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże wypełnione płytami z tworzywa ABS z otworami, bez systemu odprowadzania cieczy pod łóżko?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/-12 stopni?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/-12 stopni.

- Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację nachylenia segmentu pleców w zakresie 0 – 75 stopni?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego elektryczną regulację nachylenia segmentu pleców w zakresie 0 – 75 stopni.

- Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego mechaniczną funkcję CPR segmentu pleców, dźwignie zwalniające dostępne z obu stron łóżka, oznaczone kolorem ostrzegawczym (czerwonym), umiejscowione pod segmentem oparcia pleców / od strony głowy pacjenta w celu wyeliminowania przypadkowego naciśnięcia przez personel np. kolanem?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego mechaniczną funkcję CPR segmentu pleców, dźwignie zwalniające dostępne z obu stron łóżka, oznaczone kolorem ostrzegawczym (czerwonym), umiejscowione pod segmentem oparcia pleców / od strony głowy pacjenta w celu wyeliminowania przypadkowego naciśnięcia przez personel np. kolanem.

- Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego funkcji autoregresji pleców?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 20) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego panel sterowania wbudowany w narożnik w górnej części szczytu od strony nóg - brak konieczności schylania się (niedostępny dla dziecka), wyposażony w specjalny przycisk aktywujący możliwość regulacji elektrycznych, przyciski oznaczone w wyraźny, czytelny sposób w celu szybkiej ich identyfikacji w chwili zagrożenia życia pacjenta, regulacja z panelu sterowania wysokości, kąta nachylenia segmentu pleców, pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga; panel posiadający zaprogramowane funkcje ratunkowe, dostępne za pomocą jednego przycisku: pozycja egzaminacyjna, reanimacyjna (CPR) - oznaczona kolorem czerwonym, antyszokowa - oznaczona kolorem czerwonym?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego panel sterowania wbudowany w narożnik w górnej części szczytu od strony nóg - brak konieczności schylania się (niedostępny dla dziecka), wyposażony w specjalny przycisk aktywujący możliwość regulacji elektrycznych, przyciski oznaczone w wyraźny, czytelny sposób w celu szybkiej ich identyfikacji w chwili zagrożenia życia pacjenta, regulacja z panelu sterowania wysokości, kąta nachylenia segmentu pleców, pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga; panel posiadający zaprogramowane funkcje ratunkowe, dostępne za pomocą jednego przycisku: pozycja egzaminacyjna, reanimacyjna (CPR) - oznaczona kolorem czerwonym, antyszokowa - oznaczona kolorem czerwonym - przy zachowaniu pozostałych wymogów.

- Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego możliwość zablokowania poszczególnych, wybranych funkcji elektrycznych na panelu sterowania, funkcja blokowania możliwa do wykonania tylko przez personel, dzięki przyciskowy blokady dostępnemu na panelu sterowania?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego możliwość zablokowania poszczególnych, wybranych funkcji elektrycznych na panelu sterowania, funkcja blokowania możliwa do wykonania tylko przez personel, dzięki przyciskowy blokady dostępnemu na panelu sterowania.

- Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego cztery koła o średnicy 125 mm, z centralną blokadą kół, bez blokady kierunkowej, dźwignia blokady hamulca nie wyposażona w kolorowe indykatory stanu blokady kół?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie materaca posiadającego piankę bez wycięć dopasowujących się do podniesionych krawędzi leża?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie materaca posiadającego piankę bez wycięć dopasowujących się do podniesionych krawędzi leża.

- Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w kosz na pościel lub akcesoria do pielęgnacji umieszczony pod leżem (nie wysuwany)?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka wyposażonego w kosz na pościel lub akcesoria do pielęgnacji umieszczony pod leżem (nie wysuwany).

Dotyczy: załącznik nr 2/6 – Wózek do przewożenia pacjentów – 2 szt.

- Prosimy (w pkt. 1) o wyrażenie zgody na zaoferowanie wózków wyprodukowanych w 2023 roku.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie wózków wyprodukowanych 
w 2023 roku.

- Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego wymiary zewnętrzne 2100 x 810 mm?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka posiadającego wymiary zewnętrzne 2100 x 810 mm.

- Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego leże 
o wymiarach 1960 x 655 mm?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka posiadającego leże 
o wymiarach 1960 x 655 mm.

- Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego regulację wysokości nożną hydrauliczną 580 – 910 mm?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego regulację przechyłów wzdłużnych nożną hydrauliczną Trendelenburga 15o i anty-Trendelenburga 14o?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka posiadającego regulację przechyłów wzdłużnych nożną hydrauliczną Trendelenburga 15o i anty-Trendelenburga 14o

- Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C, pod blatem prowadnica oraz taca na kasetę RTG; możliwość wykonywania zdjęć RTG w pozycji z uniesionym oparciem pleców z mechanizmem mocowania tacy RTG bezpośrednio pod uniesionym oparciem pleców w celu wykonywania dokładnych zdjęć (bez konieczności podkładania kasety pod pacjenta), boki wózka wyposażone w listwę pełniącą funkcję odbojników, listwa wykonana w tworzywa sztucznego; wózek wyposażony od strony głowy i nóg w uchwyty do prowadzenia?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie w/w wózka.

- Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego regulację segmentu pleców wspomaganą sprężyną gazową w zakresie 0o - 75o, dźwignia zwalniająca blokadę sprężyny gazowej umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców dostępna z obu narożników?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie wózka posiadającego regulację segmentu pleców wspomaganą sprężyną gazową w zakresie 0o - 75o, dźwignia zwalniająca blokadę sprężyny gazowej umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców dostępna z obu narożników.

- Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego koła o średnicy 200 mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta oznaczone kolorystycznie, dźwignia czerwona służąca do blokady centralnej, zielona do koła kierunkowego (bez konieczności stosowania dodatkowego piątego koła jako koła kierunkowego)?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego piąte koło pod leżem zwiększające zwrotność wózka, ułatwiające manewrowanie wózkiem i precyzyjną jazdę, wyposażone w sprężynę dociskającą koło do podłoża (bez konieczności stosowania dodatkowego piątego koła jako koła kierunkowego ze względu na to, że oferowany wózek jest standardowo wyposażony w cztery koła, z których jedno pełni funkcję koła kierunkowego)?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego materac stabilizowany na wózku do leża za pomocą specjalnych pasków?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego barierki boczne metalowe zabezpieczające pacjenta na ok. 80% długości leża, składane wzdłuż ramy leża, dźwignia zwalniająca blokadę wbudowana w ramę leża od strony nóg, w miejscu niedostępnym dla pacjenta; barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywową poziomą poprzeczką, poprzeczka tego samego koloru co krążki odbojowe; uchwyty do prowadzenia chromowane?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego od strony głowy w składane uchwyty do prowadzenia umieszczone w narożnikach; od strony nóg uchwyt 
w kształcie pałąka służący do transportu wózka, łatwo demontowalny?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie wyposażonego 
w metalowe relingi po obu bokach wózka?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie wyposażonego 
w metalowe uchwyty na pasy do stabilizowania pacjenta na blacie?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: załącznik nr 2/11 – Łóżko szpitalne elektryczne – 16 szt.

- Prosimy (w pkt. 1) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżek wyprodukowanych w 2023 roku.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżek wyprodukowanych w 2023 roku.

- Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości całkowitej łóżka 220 cm (+/- 1 cm)?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie długości całkowitej łóżka 220 cm (+/- 1 cm).

- Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 200 x 85 cm co będzie traktowane jako wymiary leża, ze względu na to, że pacjent zawsze będzie leżał na materacu, a nie bezpośrednio na leżu?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 3) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 200 x 80 cm co będzie traktowane jako wymiary leża, ze względu na to, że pacjent zawsze będzie leżał na materacu, a nie bezpośrednio na leżu?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego podstawę o długości ok. 170 cm i szerokości ok. 60 cm dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 5) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 410 mm do 815 mm (+/- 10 mm) gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną pleców 66o?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego pilota bez sygnalizacji diodowej każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego parametru opisanego w pkt. 12?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego parametru opisanego 
w pkt. 13? W oferowanym łóżku dźwignia CPR zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego w pkt. 10 będzie oznaczona wyróżniającym się kolorem pomarańczowym, w związku z tym nie ma konieczności, aby na pilocie była dodatkowa informacja o jej lokalizacji.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka nie posiadającego parametru opisanego w pkt. 13.

- Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego pilota bez diodowej sygnalizacji włączenia do sieci?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda ekwipotencjalnego?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome, leże w sekcji oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL (jedna płyta na każdy segment leża), gładkimi, łatwo demontowalnymi, nadającymi się do dezynfekcji, zabezpieczonymi przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy, segment miednicy wypełniony stalową płytą zamocowaną na stałe, panele bez wytłoczonej informacji graficznej informującej o kierunku montażu paneli?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże wyposażone w 4 uchwyty zapobiegające przesuwaniu się materaca?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego leże wyposażone w 4 uchwyty zapobiegające przesuwaniu się materaca.

- Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elementy tworzywowe tj. tylko szczyty łóżka wykonane z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego elementy tworzywowe tj. tylko szczyty łóżka wykonane z tworzywa sztucznego.

- Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcję podwójnej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda tylko do tyłu podczas podnoszenia segmentów w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego blokady szczytów bez graficznej, kolorystycznej informacji zablokowane/odblokowane?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego koła tworzywowe o średnicy 150 mm?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego koła tworzywowe o średnicy 150 mm.

- Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego barierki boczne metalowe, lakierowane, składane wzdłuż ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, składające się z czterech poprzeczek, barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej) minimum 30 mm odstępu?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 26) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac 
o grubości 10 cm lub 12 cm?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 26) Zamawiający może doprecyzować parametry szafki?

Odpowiedź zamawiającego: Zapis „-szafka przyłóżkowa opisana poniżej” został zamieszczony omyłkowo i zostanie wykreślony.

Dotyczy: załącznik nr 2/11 - Łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt.

- Prosimy (w pkt. 28) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka wyprodukowanego w 2023 roku.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka wyprodukowanego w 2023 roku.

- Czy (w pkt. 29) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości całkowitej łóżka 220 cm (+/- 1 cm)?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie długości całkowitej łóżka 220 cm (+/- 1 cm).

- Czy (w pkt. 30) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 200 x 85 cm co będzie traktowane jako wymiary leża, ze względu na to, że pacjent zawsze będzie leżał na materacu, a nie bezpośrednio na leżu?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 30) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 200 x 80 cm co będzie traktowane jako wymiary leża, ze względu na to, że pacjent zawsze będzie leżał na materacu, a nie bezpośrednio na leżu?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 31) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego podstawę o długości ok. 170 cm i szerokości ok. 60 cm dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 32) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 410 mm do 815 mm (+/- 10 mm) gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 33) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną pleców 66o?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 35) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego pilota bez sygnalizacji diodowej każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego parametru opisanego w pkt. 39?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego parametru opisanego w pkt. 40? W oferowanym łóżku dźwignia CPR zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego w pkt. 37 będzie oznaczona wyróżniającym się kolorem pomarańczowym, w związku z tym nie ma konieczności, aby na pilocie była dodatkowa informacja o jej lokalizacji.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka nie posiadającego parametru opisanego w pkt. 40.

- Czy (w pkt. 41) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego pilota bez diodowej sygnalizacji włączenia do sieci?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 41) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda ekwipotencjalnego?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 43) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome, leże w sekcji oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL (jedna płyta na każdy segment leża), gładkimi, łatwo demontowalnymi, nadającymi się do dezynfekcji, zabezpieczonymi przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy, segment miednicy wypełniony stalową płytą zamocowaną na stałe, panele bez wytłoczonej informacji graficznej informującej o kierunku montażu paneli?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 44) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże wyposażone w 4 uchwyty zapobiegające przesuwaniu się materaca?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego leże wyposażone w 4 uchwyty zapobiegające przesuwaniu się materaca.

- Czy (w pkt. 45) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego elementy tworzywowe tj. tylko szczyty łóżka wykonane z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego elementy tworzywowe tj. tylko szczyty łóżka wykonane z tworzywa sztucznego.

- Czy (w pkt. 48) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego funkcję podwójnej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda tylko do tyłu podczas podnoszenia segmentów w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 49) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego blokady szczytów bez graficznej, kolorystycznej informacji zablokowane/odblokowane?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 50) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego koła tworzywowe o średnicy 150 mm?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżka posiadającego koła tworzywowe o średnicy 150 mm.

- Czy (w pkt. 52) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego barierki boczne metalowe, lakierowane, składane wzdłuż ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, składające się z czterech poprzeczek, barierki wyposażone w system zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej) minimum 30 mm odstępu?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 53) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac 
o grubości 10 cm lub 12 cm?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 53) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ramy ortopedycznej wykonanej ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści zaoferowanie ramy ortopedycznej wykonanej ze stali nierdzewnej.

- Czy (w pkt. 53) Zamawiający może doprecyzować parametry szafki?

Odpowiedź zamawiającego: Zapis „-szafka opisana poniżej” został zamieszczony omyłkowo 
i zostanie wykreślony.

Dotyczy: załącznik nr 2/16 - Łóżko szpitalne elektryczne – 3 szt.

- Prosimy (w pkt. 1) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżek wyprodukowanych w 2023 roku.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści łóżka wyprodukowane w 2023 roku.

- Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego blokady szczytów bez graficznej, kolorystycznej informacji zablokowane/odblokowane?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego leże 4-sekcyjne oparte na dwóch kolumnach o przekroju prostokątnym gwarantujące łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego jedną dźwignię hamulca zlokalizowaną przy kołach od strony nóg (dostępną na całej szerokości podstawy)?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego sterowanie elektryczne przy pomocy:

- pilota przewodowego dla pacjenta: regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, a także autokontur (pilot nie zabezpieczony przyciskiem aktywacji)

- panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg służącego do regulacji wszystkich dostępnych funkcji elektrycznych, panel wyposażony w czytelne piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji

Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem regulacji poprzez możliwość selektywnej blokady funkcji elektrycznych (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR)?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 444 mm do 849 mm (+/- 10 mm) gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości zewnętrznej łóżka 2230 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 12) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szerokości zewnętrznej łóżka 980 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w materac o wymiarach 2000 x 850 mm co będzie traktowane jako wymiary leża, ze względu na to, że pacjent zawsze będzie leżał na materacu, a nie bezpośrednio na leżu?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego zasilanie 230V, 50-6-Hz bez sygnalizacji włączenia do sieci?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka posiadającego regulację elektryczną funkcji autokontur - sterowanie przy pomocy pilota przewodowego dla pacjenta i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 23) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego zabezpieczenia przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego parametru opisanego w pkt. 24?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 25) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka nie posiadającego „przycisku bezpieczeństwa” ze względu na to, że w oferowanym łóżku jest zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez możliwość odłączenia wszelkich regulacji (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) poprzez selektywną blokadę funkcji w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu, również odcinając funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

- Czy (w pkt. 30) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, którego konstrukcja nie wymaga stosowania złącza wyrównania potencjału?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści łóżka, których konstrukcja nie wymaga stosowania złącza wyrównania potencjału.

- Czy (w pkt. 32) Zamawiający wymaga, aby łóżko było wyposażone w tworzywowe, dzielone barierki boczne zabezpieczająca pacjenta na całej długości leża?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z swz.

- Czy (w pkt. 32) Zamawiający może doprecyzować parametry szafki?

Odpowiedź zamawiającego: Zapis „-szafka opisana poniżej” został zamieszczony omyłkowo 
i zostanie wykreślony.

Pytania nr 4.

Dot. zał. 2/5 do swz

Łóżko dziecięce 4 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne fabrycznie nowe, nie powystawowe, nierekondycjonowane wyprodukowane w 2023roku?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści łóżka szpitalne fabrycznie nowe, nie powystawowe, nierekondycjonowane wyprodukowane w 2023 roku.

Dot. zał. 2/6 do swz

Wózek do przewożenia pacjentów 2szt.

- Czy Zamawiający dopuści wózki fabrycznie nowe, nie powystawowe, nierekondycjonowane wyprodukowane w 2023roku?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści łóżka szpitalne fabrycznie nowe, nie powystawowe, nierekondycjonowane wyprodukowane w 2023 roku.

Dot. zał. 2/9 do swz

Szafki przyłóżkowe 12 szt

- Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe  fabrycznie nowe, nie powystawowe, nierekondycjonowane wyprodukowane w 2023roku?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe  fabrycznie nowe, nie powystawowe, nierekondycjonowane wyprodukowane w 2023 roku.

- Dot. pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 96,4cm, szerokości 56,6cm, regulacji wysokości blatu bocznego 77,5-105,6cm?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 96,4cm, szerokości 56,6cm, regulacji wysokości blatu bocznego 77,5-105,6cm.

Dot. zał. 2/11 do swz

Łóżko szpitalne elektryczne 17 szt.

- Dot. pkt. 26 i 53 Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie czy zapis( w pkt. 26 i 53 tabeli parametrów ) dot. wyposażenia  łóżka-„szafka przyłóżkowa opisana poniżej” został zamieszczony omyłkowo?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że zapis został zamieszczony omyłkowo 
i zostanie wykreślony.

Dot. zał. 2/16 do swz

- Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne fabrycznie nowe, nie powystawowe, nierekondycjonowane wyprodukowane w 2021roku?

Odpowiedź zamawiającego: Zgodnie z swz.

- Dot. pkt. 32 Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie czy zapis( w pkt. 32 tabeli parametrów ) dot. wyposażenia  łóżka-„szafka przyłóżkowa opisana poniżej” został zamieszczony omyłkowo?

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że zapis został zamieszczony omyłkowo 
i zostanie wykreślony.

Pytania nr 5.

1. Dotyczy 2.2 wózkowanna 2 szt. pkt. 7 w INNE WYMAGANIA + WARUNKI GWARANCJI.

Czy ze względu na wydłużone terminy dostaw części zamiennych wynikające z problemów 
z łańcuchami dostaw, Zamawiający zgodzi się na zmianę maksymalnego czasu naprawy wymagającego wymiany części na 14 dni? Umożliwi to naszej firmie złożenie dla Państwa korzystnej oferty.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zmianę maksymalnego czasu naprawy wymagającego wymiany części na 14 dni.

2. Dotyczy 2.4 krzesło kąpielowo-toaletowe 3 szt. pkt 12. parametrów technicznych. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w jeden pas bezpieczeństwa, który jest w zupełności wystarczający, gdyż urządzenie ma możliwość przypięcia tylko jednego pasa? Umożliwi to naszej firmie złożenie dla Państwa korzystnej oferty.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w jeden pas bezpieczeństwa.

3. Dotyczy 2.4 krzesło kąpielowo-toaletowe 3 szt. Pkt 5 w INNE WYMAGANIA + WARUNKI GWARANCJI. Czy ze względu na wydłużone terminy dostaw części zamiennych wynikające 
z problemów z łańcuchami dostaw, Zamawiający zgodzi się na zmianę maksymalnego czasu naprawy wymagającego wymiany części na 14 dni? Umożliwi to naszej firmie złożenie dla Państwa korzystnej oferty.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zmianę maksymalnego czasu naprawy wymagającego wymiany części na 14 dni.

4. Dotyczy 2.7 Multifunkcyjny przenośny podnośnik podłogowy 1 szt pkt. 7 w INNE WYMAGANIA + WARUNKI GWARANCJI Czy ze względu na wydłużone terminy dostaw części zamiennych wynikające z problemów z łańcuchami dostaw, Zamawiający zgodzi się na zmianę maksymalnego czasu naprawy wymagającego wymiany części na 14 dni? Umożliwi to naszej firmie złożenie dla Państwa korzystnej oferty.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zmianę maksymalnego czasu naprawy wymagającego wymiany części na 14 dni.

5. Dotyczy 2.10 Podnośniki typu “klęcznik” 6 szt. Do pkt. 6 w INNE WYMAGANIA + WARUNKI GWARANCJI Czy ze względu na wydłużone terminy dostaw części zamiennych wynikające 
z problemów z łańcuchami dostaw, Zamawiający zgodzi się na zmianę maksymalnego czasu naprawy wymagającego wymiany części na 14 dni? Umożliwi to naszej firmie złożenie dla Państwa korzystnej oferty.

Odpowiedź zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zmianę maksymalnego czasu naprawy wymagającego wymiany części na 14 dni.