Szamotuły, dnia  14.02.2018 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-3/2018
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Dostawa łóżek szpitalnych  dla SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-3/2018.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na Dostawa łóżek szpitalnych  dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą o długości 156 cm i szerokości 75 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
Wg doświadczenia i wiedzy zamawiającego proponowane rozwiązanie znacząco zmniejsza stabilność łóżka w najwyższej pozycji leża. Zamawiający kierując się bezpieczeństwem pacjentów nie dopuszcza proponowanych wymiarów.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, zgodne z obowiązującą normą EN 60601-2-52, które w celach bezpieczeństwa odblokowywane są intuicyjnie w dwóch ruchach, tj. ściśnięcie ze sobą 2 elementów blokady barierki, zwolnienie blokady poprzez uniesienie jej do góry, a następnie opuszczenie barierki? Odblokowywanie barierek poprzez podniesienie barierki powoduje, że barierka jest niestabilna, utrudnia manewrowanie łóżkiem, a opuszczenie barierki nie jest intuicyjne.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
Zamawiający nie rozumie treści i intencji pytania. Zgodnie z doświadczeniem i wiedzą opisane w siwz rozwiązanie spełnia normy, wymogi i oczekiwania zamawiającego, a w szczególności zabezpiecza pacjenta przed nieświadomym odbezpieczeniem barierki i możliwością zaistnienia incydentu medycznego.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami tworzywowymi, po jednym panelu w każdym segmencie, panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (waga pojedynczego panelu w granicach 1 kg), nadające się do dezynfekcji, panele zabezpieczone przed zsuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
Zamawiający wymaga aby każdy segment wyposażony był w kilka mniejszych paneli demontowalnych. 
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w koła tworzywowe o średnicy 150 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone przy użyciu jednej ręki, z systemem bezpiecznego zwolnionego opuszczania, poruszające się wraz z segmentami leża, chroniące pacjenta na całej długości leża i w każdej pozycji, bez konieczności stosowania dodatkowych protektorów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
Zgodnie z doświadczeniem zamawiający oczekuje rozwiązania opisanego w siwz - ze względu na przeznaczenie i wykonanie, oczekiwane rozwiązanie jest rozwiązaniem praktyczniejszym i zdecydowanie trwalszym

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą o długości 165 cm i szerokości 63 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
Wg doświadczenia i wiedzy zamawiającego proponowane rozwiązanie znacząco zmniejsza stabilność łóżka w najwyższej pozycji leża. Zamawiający kierując się bezpieczeństwem pacjentów nie dopuszcza proponowanych wymiarów.

7.   Czy Zamawiający w pkt. 5 opisu dopuści rok produkcji 2018 co wiąże się z postępowaniem prowadzonym w roku bieżącym ?

       Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
8.    Czy Zamawiający dopuści czas realizacji 6 tygodni?

       Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
9. Czy Zamawiający w pkt. 23 opisu dopuści barierki które w celach bezpieczeństwa odblokowywane są w dwóch ruchach tj. ściśnięcie ze sobą dwóch elementów blokady barierki, zwolnienie blokady poprzez uniesienie jej do góry, a następnie opuszczenie barierki ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
Zgodnie z doświadczeniem i wiedzą opisane w siwz rozwiązanie spełnia normy, wymogi i oczekiwania zamawiającego, a w szczególności zabezpiecza pacjenta przed nieświadomym odbezpieczeniem barierki i możliwością zaistnienia incydentu medycznego.
10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą o długości 143 cm i szerokości 70 cm, co w żaden 
sposób nie pogarsza walorów użytkowych łóżka?

Odpowiedź Zamawiającego: : Zamawiający nie dopuszcza
Wg doświadczenia i wiedzy zamawiającego proponowane rozwiązanie znacząco zmniejsza stabilność łóżka w najwyższej pozycji leża. Zamawiający kierując się bezpieczeństwem pacjentów nie dopuszcza proponowanych wymiarów.
11. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
12. Czy Zamawiający dopuści łóżko, ze szczytami wykonanymi ze stalowych kształtowników oraz płyty tworzywowej laminatowej? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie  z siwz.

Zamawiający kierując się doświadczeniem i wiedzą oczekuje opisanego w siwz rozwiązania, które w znacznym stopniu ułatwia dezynfekcję, utrzymanie łóżek w czystości oraz walkę z zakażeniami i infekcjami

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko, ze szczytami bez możliwości blokady na czas transportu? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
Zamawiający kierując się bezpieczeństwem pacjenta również w czasie transportu łóżkiem podtrzymuje zapisy siwz

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza
15. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z funkcją autoregresji tylko w części lędźwiowej w zakresie min 9 cm? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie dopuszcza

Zamawiający kierując się doświadczeniem i wiedzą a przede wszystkim bezpieczeństwem pacjenta podtrzymuje zapisy siwz.
16. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w materac o parametrach równoważnych?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza.
17. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w barierki boczne składane poprzez odciągnięcie mechanizmu blokującego, bez konieczności podnoszenia barierki do góry, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego (zwłaszcza w przypadkach wymagających natychmiastowej reakcji i dostępu do pacjenta)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

 Zgodnie z doświadczeniem i wiedzą opisane w siwz rozwiązanie spełnia normy, wymogi i oczekiwania zamawiającego a w szczególności zabezpiecza pacjenta przed nieświadomym odbezpieczeniem barierki i możliwością zaistnienia incydentu medycznego.
18. Czy Zamawiający dopuści łóżka z segmentami leża wypełnionymi panelami tworzywowymi – polipropylenowymi (każdy segment to jeden panel)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
19. Czy Zamawiający dopuści łóżka posiadające leże wypełnione 4 płytami wykonanymi z polipropylenu, montowanych za pomocą mechanizmu zatrzaskowego, umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję, o wadze 2,25 kg (najcięższy panel)?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
Zamawiający wymaga aby każdy segment wyposażony był w kilka mniejszych paneli demontowalnych. 
20. Czy Zamawiający dopuści łóżka bez zaawansowanej autoregresji, która powiela funkcje realizowane przez „zwykłą” autoregresję?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie dopuszcza

Zamawiający kierując się doświadczeniem i wiedzą a przede wszystkim bezpieczeństwem pacjenta, podtrzymuje zapisy siwz.
21. Czy Zamawiający dopuści łóżka z kołami o średnicy 150 mm, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza

22. Czy zamawiający dopuści materac przeznaczony do leczenia i profilaktyki odleżyn do II stopnia włącznie, jednostronny, 2-warstwowy, 3-strefowy z dedykowanymi strefami pod głowę, tułów i nogi? Z naszego doświadczenia wynika, że materace dedykowane do konkretnego ułożenia pacjenta maja większą skuteczność przeciwodleżynową i jednocześnie zapewniają odpowiednią stabilizację pacjenta aniżeli materace uniwersalne, czterostronne.

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie dopuszcza

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie dopuszcza

24. Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające funkcji przedłużania leża?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie dopuszcza

25. Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko posiadające długość podstawy ok. 180 cm oraz szerokość podstawy ok. 60 cm dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu? Oferowane parametry wynikają jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta i nie mają negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
Wg doświadczenia i wiedzy zamawiającego proponowane rozwiązanie znacząco zmniejsza stabilność łóżka w najwyższej pozycji leża. Zamawiający kierując się bezpieczeństwem pacjentów nie dopuszcza proponowanych wymiarów.
26. Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną wysokości leża w zakresie od 415 mm do 815 mm, gwarantującą bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegającą „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/? Oferowany zakres różni się nieznacznie od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
27. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację elektryczną pozycji Trendelenburga 13o i anty Trendelenburga 14o? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
28. Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści łóżko posiadające leże 4-sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome; leże wypełnione płytami z tworzywa HPL (łącznie 4 płyty na całe leże); płyty gładkie, zamocowane na stałe, nadające się do dezynfekcji; płyty zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy? Oferowane parametry wynikają jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta i nie mają negatywnego wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
Kierując się bezpieczeństwem pacjenta oraz wiedzą i doświadczeniem zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Zamawiający wymaga aby każdy segment wyposażony był w kilka mniejszych paneli demontowalnych. Proponowane rozwiązanie nie spełnia oczekiwań zamawiającego z powodu prawdopodobnie dużych gabarytów pojedynczych paneli wypełniających poszczególne segmenty. Proponowane rozwiązanie nie ułatwi pracy personelu.
29. Czy (w pkt. 19) Zamawiający dopuści łóżko posiadające funkcję podwójnej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców i uda, jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda podczas podnoszenia segmentów w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
30. Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia / skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy, szczyt od strony nóg z możliwością zablokowania przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem, szczyt z blokadą bez graficznej, kolorystycznej informacji zablokowane / odblokowane?  
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
Kierując się bezpieczeństwem pacjenta zamawiający podtrzymuje zapisy siwz
31. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające koła o średnicy 150 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
32. Czy (w pkt. 23) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne metalowe, lakierowane z wykończeniem z estetycznego tworzywa, składane wzdłuż ramy leża, nie powodujące poszerzenia łóżka, zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża (bez możliwości zabezpieczenia na całej długości); barierki składane poniżej poziomu materaca, barierki składające się z czterech poprzeczek, w celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w dwóch ruchach tj. zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza
Zgodnie z doświadczeniem i wiedzą opisane w siwz rozwiązanie spełnia normy, wymogi i oczekiwania zamawiającego, a w szczególności zabezpiecza pacjenta przed nieświadomym odbezpieczeniem barierki i możliwością zaistnienia incydentu medycznego.
33. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac jednostronny? 
Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający nie dopuszcza

Zamawiający kierując się doświadczeniem i wiedzą a przede wszystkim bezpieczeństwem pacjenta podtrzymuje zapisy siwz.
……………………………
                                                                                                             Zatwierdzam
