Szamotuły, dnia  19.06.2017 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-4/2017
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie treści SIWZ

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209.000 euro na: Dostawa sprzętu dla Centralnej Sterylizacji w ramach realizacji inwestycji „Modernizacja wyposażenia Centralnej Sterylizacji w ramach zadania realizowanego przez SPZOZ w Szamotułach: Budowa budynku ochrony zdrowia, nr sprawy: ZP-381-4/2017.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa sprzętu dla Centralnej Sterylizacji w ramach realizacji inwestycji „Modernizacja wyposażenia Centralnej Sterylizacji w ramach zadania realizowanego przez SPZOZ w Szamotułach: Budowa budynku ochrony zdrowia, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. Dotyczy zapisów formularza parametrów technicznych PAKIET nr 1

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki, żądając w pkt. 6 tabeli dołączenia do oferty kserokopii

wszystkich dokumentów wymienionych w 2 kolumnie pkt. 6?

Zapis w pkt.6 kolumna nr 2 brzmi: „ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem  odbioru:…..”, co oznacza obowiązek dołączenia wskazanych dokumentów przy dostawie/odbiorze urządzeń, natomiast w kolumnie 4 tego samego punktu Zamawiający wymaga dołączenia w/w dokumentów już na etapie składania oferty. Wymienione w pkt. 6 dokumenty głównie dotyczą obsługi gwarancyjnej i serwisowej (karty gwarancyjne, paszport techniczny…) i wydawane są po dostawie i instalacji urządzeń. Prosimy o wyjaśnienie/sprostowanie zapisów pkt. 6 tabeli.
Odpowiedź Zamawiającego: Do oferty należy dołączyć:
- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta,
- Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 0 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.),
- Wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu.
- Do oferty należy dołączyć do każdego z oferowanych urządzeń kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (dla wyrobów powyżej I klasy), Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta oraz formularz/
- powiadomienie/ zgłoszenie do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)
Pozostałe, wymienione w pkt. 6 pakiet nr 1 dokumenty, należy dostarczyć wraz z dostawą.
2. Dotyczy zapisów formularza parametrów technicznych PAKIET nr 1

Formularz parametrów technicznych pkt. 8

Prosimy o wyjaśnienie zapisów pkt. 8 tabeli formularza parametrów technicznych Sterylizator parowy z wytwornicą pary „Efekt ekologiczny opisać – wykazać oszczędności w emisji CO2 nie mniejsze niż 20 140,97 kg CO2 rocznie”. Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty opracowania zawierającego wyliczenia i opis „efektu ekologicznego”? Prosimy o wskazanie miejsca w formularzu parametrów technicznych gdzie Zamawiający przewiduje możliwość jego

opisania.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty opracowania zawierającego wyliczenia i opis „efektu ekologicznego”. Forma dowolna.

3. Dotyczy zapisów formularza parametrów technicznych PAKIET nr 1

Formularz parametrów technicznych pkt. 8

Czy zapisany w pkt. 8 „efekt ekologiczny” jest parametrem bezwzględnie wymaganym?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty opracowania zawierającego wyliczenia i opis „efektu ekologicznego”
4. Dotyczy zapisów formularza parametrów technicznych PAKIET nr 1

Formularz parametrów technicznych pkt. 14

Prosimy o wyjaśnienie zapisów pkt. 14 tabeli formularza parametrów technicznych Myjnia dezynfektor „Efekt ekologiczny opisać – wykazać oszczędności w emisji CO2 nie mniejsze niż 

8 837,56kg CO2 rocznie”. Czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty opracowania zawierającego wyliczenia i opis „efektu ekologicznego”? Prosimy o wskazanie miejsca w formularzu parametrów technicznych gdzie Zamawiający przewiduje możliwość jego opisania.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty opracowania zawierającego wyliczenia i opis „efektu ekologicznego”. Forma dowolna.

5. Dotyczy zapisów formularza parametrów technicznych PAKIET nr 1

Formularz parametrów technicznych pkt. 14

Czy zapisany w pkt. 14 „efekt ekologiczny” jest parametrem bezwzględnie wymaganym?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty opracowania zawierającego wyliczenia i opis „efektu ekologicznego”
6. Dotyczy zapisów formularza parametrów technicznych PAKIET nr 1

Formularz parametrów technicznych pkt. 8

Wnosimy o dopuszczenie sterylizatora wyposażonego w płaszcz grzewczy pierścieniowy.

Uzasadnienie:

W formularzu parametrów technicznych punkt 8 dotyczący sterylizatorów parowych Zamawiający wymaga, aby urządzenie wykazywało efekt ekologiczny, oszczędności w CO2 nie mniejsze niż 20 142,97 kg CO2 rocznie. W celu przedstawienia wymaganego efektu wnosimy o dopuszczenie płaszcza grzewczego pierścieniowego. Istotny wpływ na ograniczenie emisji CO2 ma masa komory, płaszcza oraz płyty drzwi. Aby osiągnąć efekt ekologiczny do niezbędnego minimum należy ograniczyć ilość stali zużytej do produkcji przedmiotowych elementów, co będzie skutkowało mniejszym zużyciem energii elektrycznej podczas cyklu sterylizacyjnego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.
7. Dotyczy zapisów formularza parametrów technicznych PAKIET nr 1

Formularz parametrów technicznych pkt. 8

Czy zamawiający wymaga, aby masa komory, płaszcza oraz płyty drzwi była nie większa niż 380 kg. Uzasadnienie: Jak w pytaniu nr 6.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.
8. Dotyczy zapisów formularza parametrów technicznych PAKIET nr 1

Formularz parametrów technicznych pkt. 8

Wnosimy dopuszczenie sterylizatora o szerokości 1170 mm spełniającego pozostałe wymiary opisane w SIWZ.

Uzasadnienie:

Oferowana szerokość nieznacznie odbiega od wymiarów opisanych w SIWZ. Przy zachowaniu wnioskowanej szerokości tj. 1170 mm nie ma przeciwwskazań dla prawidłowego montażu i transportu sterylizatora do miejsca przeznaczenia, co wynika z dołączonego do SIWZ rzutu Centralnej Sterylizatorni. Ograniczenie wymiaru urządzenia do 1100 mm nie ma uzasadnienia funkcjonalnego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Parametry graniczne, wynikają z analizy odnośnie technologii pracy Zamawiającego.
9. Dotyczy zapisów formularza parametrów technicznych PAKIET nr 1

Formularz parametrów technicznych pkt. 8

Wnosimy o dopuszczenie komory sterylizacyjnej o objętości komory mniejszej niż 420l spełniającej wymagania wsadu tj. 6 jednostek zgodnie z normą PN-EN 285.

Uzasadnienie:

W celu przedstawienia wymaganego efektu ekologicznego wnosimy o dopuszczenie komory sterylizacyjnej o objętości od 410 do 420 litrów spełniającej wymagania wsadu tj. 6 jednostek zgodnie z normą PN-EN 285. Każdy z producentów sterylizatorów parowych projektuje komorę

wg własnego projektu, przy czym nadrzędne jest spełnienie wymogu zgodności z jednostką sterylizacyjną STE. Istotny wpływ na ograniczenie emisji CO2 ma pojemność komory, aby osiągnąć efekt ekologiczny do niezbędnego minimum należy ograniczyć ilość stali zużytej do produkcji przedmiotowego elementu, co będzie skutkowało mniejszym zużyciem energii elektrycznej podczas cyklu sterylizacyjnego.

Wprowadzenie tolerancji umożliwia uzyskanie wykazanego efektu ekologicznego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.
10. Dotyczy zapisów formularza parametrów technicznych PAKIET nr 1

Formularz parametrów technicznych pkt. 12

Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania myjnię ultradźwiękową polskiego producenta firmy

Polsonic o poniższych parametrach technicznych: Myjnia ultradźwiękowa z pokrywą komory, pojemność 42 l umożliwiająca załadunek tacy narzędziowej zgodnej z 1 DIN, wymiary wew. wanny (dł. x szer. x głęb.) 550 x 300 x 250 mm. Myjnia izolowana akustycznie, ze sterowaniem mikroprocesorowym i wyłącznikiem czasowym. Regulacja temperatury 30-80 stopni C. Myjnia wyposażona w zawór spustowy, zbiornik z pochyłym dnem umożliwiający całkowite opróżnienie komory, oznaczenie wysokości wypełniania wodą dla bezpiecznego dozowania. Zasilanie elektryczne 230V. Wykonana ze stali nierdzewnej, powierzchnia myjni wykonana w sposób łatwy do utrzymania w czystości. Pokrywa komory wykonana ze stali AISI 304 – 1 szt. ; Kosz załadowczy wykonany ze stali AISI 304 – 1 szt.

Uzasadnienie:

Opisane w SIWZ parametry są szczegółowe i wskazują na jednego producenta. Wnosimy o dopuszczenie myjni Polsonic o wskazanych parametrach. Urządzenie to cechuje duża wydajność,

ergonomia pracy i trwałość, jest to myjnia powszechnie stosowana w Centralnych Sterylizatorniach.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz. Potrzeba mycia narzedzi specjalistycznych (laparoskopowych)
11. Dotyczy zapisów formularza parametrów technicznych PAKIET nr 1

Formularz parametrów technicznych pkt. 13

Wnosimy o dopuszczenie suszarki o nastawianej temperaturze suszenia w zakresie 50-90 °C.

Uzasadnienie

Opisany minimalny zakres temperatury 20-70°C nie posiada merytorycznego uzasadnienia.

Temperatura suszenia poniżej 50 °C jest nieskuteczna.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.
12. Dotyczy zapisów formularza parametrów technicznych PAKIET nr 1

Formularz parametrów technicznych pkt. 14

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby oświetlenie komory było realizowane

przez diody LED.

Uzasadnienie:

Klasyczne oświetlenie realizowane przez tradycyjne źródła światła (halogeny, żarówki, świetlówki)

jest nieefektywne, mało wydajne i kosztowne. W oferowanych myjniach dzięki zastosowaniu diod

LED o niskiej pobieranej mocy uzyskujemy znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Wprowadzenie warunku umożliwia uzyskanie wykazanego efektu ekologicznego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
13. Dotyczy zapisów formularza parametrów technicznych PAKIET nr 1

Formularz parametrów technicznych pkt. 14

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia-dezynfektor była wyposażona w niezależny zbiornik dla

wody ciepłej oraz niezależny zbiornik dla wody zdemineralizowanej, w których woda wstępnie jest przygotowywana do procesu mycia i dezynfekcji.

Uzasadnienie:

Dzięki zastosowaniu niezależnego zbiornika dla wody ciepłej oraz niezależnego zbiornika dla wody zdemineralizowanej skrócono czas cyklu mycia i dezynfekcji o ok. 50%. Wymiernym efektem tego systemu jest zwiększenie dobowej operatywy urządzeń oraz oszczędność energii i pracy personelu. Wprowadzenie warunku umożliwia uzyskanie wykazanego efektu ekologicznego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.
14. Dotyczy zapisów formularza parametrów technicznych PAKIET nr 1

Formularz parametrów technicznych pkt. 14

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia-dezynfektor była wyposażona w system odzysku ciepła z

procesu suszenia typu gaz - ciecz?

Uzasadnienie:

Dla wykonania prawidłowego cyklu w myjni-dezynfektorze niezbędne jest pobranie (minimum raz) wody zdemineralizowanej ze stacji uzdatniania wody. Ma ona temperaturę ok. 20°C. Aby dokonać dezynfekcji konieczne jest podgrzanie tej wody do temperatury ok. 90°C. W celu obniżenia poboru energii elektrycznej zastosowano technologię odzysku ciepła, które wytwarza się w procesie suszenia poprzedniego cyklu. Zastosowany system odzysku ciepła wykorzystuje wymiennik gaz-ciecz, co pozwala na podgrzanie wody i znaczne oszczędności energii elektrycznej. Wprowadzenie warunku umożliwia uzyskanie wykazanego efektu ekologicznego.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.
15. Dotyczy zapisów formularza parametrów technicznych PAKIET nr 1

Formularz parametrów technicznych pkt. 21

Wnosimy o dopuszczenie zgrzewarki o mocy 600W.

Uzasadnienie

Większa moc oferowanego urządzenia jest podyktowana większą szerokością zgrzeiny, która wynosi

15 mm, co jest korzystne dla użytkownika i daje większą pewność zgrzewu.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami siwz.
16. Dotyczy zapisów formularza parametrów technicznych PAKIET nr 1

Formularz parametrów technicznych pkt. 21

Wnosimy o dopuszczenie zgrzewarki o wymiarach 621x300x330mm (d x s x w)

Uzasadnienie:

Wymiar oferowanego urządzenia nieznacznie odbiega od opisu w SIWZ
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
17. Dotyczy zapisów formularza parametrów technicznych PAKIET nr 1

Wnosimy o umożliwienie wizji lokalnej w pomieszczeniach przeznaczonych pod instalację wyposażenia opisanego w SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Wizja lokalna w terminach wcześniej uzgodnionych z kierownikiem Działu techniczno – administracyjnego Panem Szymonem Aniołem– nr Tel. 61 29 27 125(uczestnicy wizji lokalnej muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej BHP – kask i kamizelka) 
……………………………………….
