Szamotuły, dnia  27.06.2017 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-4/2017
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie treści SIWZ

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209.000 euro na: Dostawa sprzętu dla Centralnej Sterylizacji w ramach realizacji inwestycji „Modernizacja wyposażenia Centralnej Sterylizacji w ramach zadania realizowanego przez SPZOZ w Szamotułach: Budowa budynku ochrony zdrowia, nr sprawy: ZP-381-4/2017.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa sprzętu dla Centralnej Sterylizacji w ramach realizacji inwestycji „Modernizacja wyposażenia Centralnej Sterylizacji w ramach zadania realizowanego przez SPZOZ w Szamotułach: Budowa budynku ochrony zdrowia, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy z komorą poziomą, prostopadłościenną, powierzchnia wewnętrzna szlifowana, bez żadnych przewężeń wewnątrz komory, z żebrowanym płaszczem grzejnym zapewniającym równomierne podgrzewanie całej powierzchni komory, wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowana termicznie ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy z automatyczną zmianą kierunku ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
3. Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy z  wbudowaną w obrys sterylizatora elektryczną własną wytwornicą pary, zasilaną wodą demineralizowaną bez wbudowanego systemu jej odgazowywania, wykonanie kotła, armatury i grzałek ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, automatyczny system spustu wody z wytwornicy (odsalanie), izolowana termicznie, wodowskaz widoczny w przestrzeni technicznej sterylizatora ? Odpowiedź Zamawiającego: 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
4. Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy z panelem ze wskaźnikami diodowymi po stronie wyładowczej ? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
5. Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy z ekranem dotykowym umiejscowionym nad drzwiami komory sterylizacyjnej ? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
6. Czy Zamawiający dopuści sterylizator parowy z programem diagnostycznym ze wskaźnikami pracy podzespołów na obudowach tych podzespołów oraz na wyjściach sterownika ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
7. Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękowa z komorą mycia o wymiarach 645 x 280 x 150 mm (dxsxg) ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
8. Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękowa z komorą mycia o pojemności 27 litrów ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
9. Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękowa z komorą mycia wykonaną ze stali kwasoodpornej AISI 316L o grubości 1 mm, spust ze stali kwasoodpornej ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
10. Co Zamawiający ma na myśli pisząc korek spustowy ?"
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający poprzez korek spustowy miał na myśli zawór otwierany z poza obszaru komory myjącej.
11. Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową z programowaniem temperatury mycia w zakresie od 16 do 54 ºC ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
12. Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową z programowaniem czasu mycia zakresie od 3 do 25 min ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
13. Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową tylko z ciągłą pracą generatora ultradźwięków ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
14. Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową z automatycznym dopasowaniem częstotliwości w granicach 36-40 kHz ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
Pytania dotyczące Pakietu 1.

Pytania dotyczące pozycji 8 – sterylizator parowy.

15. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób zamawiający wymaga wyliczenia efektu ekologicznego? Prosimy o podanie wartości emisji CO2, do której należy porównać wartość emisji CO2 przez oferowane urządzenie (sterylizator parowy) celem wykazania oszczędności. Czy wyliczenia mają odnosić się do jednego, czy do obydwu oferowanych sterylizatorów?

Odpowiedź Zamawiającego: Proszę pobrać poprawiony siwz i załącznik nr 3 pakiet nr 1 i pakiet nr 2.
16. Czy zamawiający przez punkt „sterylizator wyposażony w układ podtrzymywania pracy urządzenia w przypadku zaniku napięcia zasilającego (UPS)” ma na myśli podtrzymywanie procesu sterylizacji poprzez UPS? Takie rozwiązanie nie ma uzasadnienia ekonomicznego ze względów technologicznych, gdyż układ podtrzymujący pracę sterylizatora musiałby zapewnić zapas mocy na poziomie 40 kW na każdą godzinę pracy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
17. Prosimy o sprecyzowanie czy w punkcie wymaganych parametrów dotyczącym wytwornicy pary poprzez „automatyczny system spustu wody z wytwornicy” zamawiający ma na myśli automatyczny spust wody po naciśnięciu przycisku na panelu sterującym czy automatyczny spust wody po ręcznym otwarciu zaworu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
18. Czy zamawiający dopuści do oceny sterylizator wyposażony w program diagnostyczny w formie czytelnej listy podzespołów z informacją o aktualnym stanie pracy podzespołów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
19. Czy zamawiający dopuści sterylizator o szerokości 1189 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
20. Prosimy o podanie łącznej maksymalnej możliwej do wykorzystania szerokości przeznaczonej na zabudowę dwóch sterylizatorów łącznie z przestrzenią serwisową.

Odpowiedź Zamawiającego: Szerokość miejsca przeznaczonego na montaż dwóch sterylizatorów parowych wynosi 2,6 m wraz z przestrzenią serwisową pomiędzy urządzeniami.
Pytanie dotyczące pozycji 12 – myjnia ultradźwiękowa.

21. Czy w punkcie dotyczącym komory mycia zamawiający miał na myśli stal kwasoodporną nie gorszą niż 316L?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza stal kwasoodporną nie gorszą niż 316L.

Pytanie dotyczące pozycji 13 – suszarka

22. Czy zamawiający dopuści do oceny suszarkę o głębokości zewnętrznej 825 mm?

stal kwasoodporną nie gorszą niż 316L

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza 

23. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób zamawiający wymaga wyliczenia efektu ekologicznego? Prosimy o podanie wartości emisji CO2, do której należy porównać wartość emisji CO2 przez oferowane urządzenie (myjnia-dezynfektor) celem wykazania oszczędności. Czy wyliczenia mają odnosić się do jednej, czy do obydwu oferowanych myjni?

Odpowiedź Zamawiającego: Proszę pobrać poprawiony siwz i załącznik nr 3 pakiet nr 1 i pakiet nr 2.
Pytanie dotyczące pozycji 21 – zgrzewarka rotacyjna

24. Czy zamawiający dopuści do oceny zgrzewarkę nie posiadającą możliwości wydruku kodów kreskowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
25. Czy zamawiający dopuści drukarkę kodów kreskowych jako oddzielne urządzenie, uzupełniające zgrzewarkę i stanowiące wspólnie z nią funkcjonalną całość?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
26. Czy ze względu na wycofanie normy EN 980 zamawiający wymaga spełnienia normy ISO 15223?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zgodnie z obowiązującą normą.
27. Dotyczy zapisów formularza parametrów technicznych PAKIET nr 1

Formularz parametrów technicznych pkt. 8

Wnosimy o dopuszczenie sterylizatora wyposażonego w płaszcz grzewczy pierścieniowy.

Uzasadnienie:

W formularzu parametrów technicznych punkt 8 dotyczący sterylizatorów parowych Zamawiający wymaga, aby urządzenie wykazywało efekt ekologiczny, oszczędności w CO2 nie mniejsze niż 20 142,97 kg CO2 rocznie. W celu przedstawienia wymaganego efektu wnosimy o dopuszczenie płaszcza grzewczego pierścieniowego. Istotny wpływ na ograniczenie emisji CO2 ma masa komory, płaszcza oraz płyty drzwi. Aby osiągnąć efekt ekologiczny do niezbędnego minimum należy ograniczyć ilość stali zużytej do produkcji przedmiotowych elementów, co będzie skutkowało mniejszym zużyciem energii elektrycznej podczas cyklu sterylizacyjnego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
Dot. Załącznika nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 1 i 2: 

28. Dot. pkt. 6 tabeli – Prosimy o doprecyzowanie, że wymagane dokumenty opisane w punktach 9 i 10 (tj. Certyfikat CE, deklaracja zgodności, powiadomienie/zgłoszenie) wymagane są jedynie dla urządzeń będących wyrobami medycznymi. Dodatkowo prosimy o wykreślenie wymogu dołączenia wszystkich wymienionych dokumentów do oferty (kol. 5), w związku z zapisem w kol. 2 o wymogu dostarczenia tych dokumentów wraz z protokołem odbioru.

Odpowiedź Zamawiającego: Do oferty należy dołączyć:

- Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta,

- Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 0 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.),

- Wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu.

- Do oferty należy dołączyć do każdego z oferowanych urządzeń kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (dla wyrobów powyżej I klasy), Deklaracja Zgodności (dla klasy I i powyżej)– wystawiona przez producenta oraz formularz/

- powiadomienie/ zgłoszenie do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych – (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)

Pozostałe, wymienione w pkt. 6 pakiet nr 1 i 2 dokumenty, należy dostarczyć wraz z dostawą.
Dot. Załącznika nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 1:
Dot. Sterylizatora parowego (poz. 8 tabeli):

29. Czy Zamawiający dopuści komorę poziomą, prostopadłościenną, powierzchnia wewnętrzna szlifowana, bez żadnych przewężeń wewnątrz komory, z żebrowanym płaszczem grzejnym zapewniającym równomierne podgrzewanie całej powierzchni komory, wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowana termicznie?
Uzasadnienie: Płaszcz żebrowany zapewnia równomierne podgrzanie komory przy dużo cieńszej grubości zastosowanej grubości ściany komory, gdyż jednocześnie pełni funkcje wzmacniającą jej konstrukcję. Taka konstrukcja zapewnia niższe zużycie energii, a co za tym idzie niższe koszty eksploatacji.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza.

30. Czy Zamawiający dopuści wbudowany w sterylizator system odgazowywania wody zasilającej poza zbiornikiem zasilającym wytwornicy pary ?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza.

31. Czy Zamawiający dopuści pełnokolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu aktywnej 10 cali, z analogową (wartości parametrów) i graficzną  prezentacją (wykres temperatury i ciśnienia w funkcji czasu) przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu, temperatury i czasu fazy sterylizacji, informacji o nieosiągnięciu oczekiwanej wartości F0, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, wszystkie komunikaty w języku polskim ?
Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza.

32. Czy Zamawiający dopuści dotykowy ekran sterowania i panel z wyświetlaczem ulokowane na wymaganej wysokości nad komorą sterylizatora, z uwagi na ograniczenia szerokości urządzeń w miejscu instalacji ?
Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza.

33. Czy Zamawiający dopuści program diagnostyczny zawierający podgląd pracy poszczególnych podzespołów z sygnalizacją ich stanu, bez schematu interaktywnego?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza.

34. Czy Zamawiający dopuści sterownik posiadający zewnętrzną pamięć na min. 200 cykli sterylizacji z możliwością odtworzenia na zewnętrznym komputerze, z zapisem poprzez port USB, wydruku na drukarce zewnętrznej ?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza.

35. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy elektrycznej 57kW ?
Alternatywnie, jeżeli moc 51 kW jest nieprzekraczalna z uwagi na ograniczenia instalacyjne:

Czy Zamawiający dopuści sterylizator bez możliwości programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania programów rozgrzewającego i testu szczelności ?

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z siwz
Dot. Myjni-dezynfektora (poz. 14 tabeli):

36. Czy Zamawiający dopuści ekran tekstowy  LCD dwuwierszowy, z przyciskami membranowymi, z wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu, wartości A0 i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, wszystkie komunikaty w języku polskim ?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza.

Dot. Wózków wsadowych (poz. 16-18 tabeli):

37. Czy Zamawiający dopuści wózki wykonane ze stali kwasoodpornej z elementami demontowalnymi wykonanymi z tworzywa odpornego na działanie korozji i środki chemiczne ?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza wózki wykonane ze stali kwasoodpornej z elementami demontowalnymi wykonanymi z teflonu.
Załącznik nr 3 do SIWZ        Pakiet nr 1 

38. Pytanie 1

Pkt. 8 Sterylizator parowy z wytwornicą pary.

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego efektu ekologicznego polegające na podaniu informacji punktu odniesienia, czyli w odniesieniu do jakich wartości oferent ma wykazać roczne oszczędności emisji CO2 i czy podana wymagana wartość odnosi się do każdego z osobna czy łącznie do dwóch sterylizatorów.

Odpowiedź Zamawiającego: Proszę pobrać poprawiony siwz i załącznik nr 3 pakiet nr 1 i pakiet nr 2.
39. Pytanie 2

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylizatorów z płaszczem grzejnym pierścieniowym zapewniającym równomierne podgrzanie całej powierzchni komory. Proponowane rozwiązanie jest zgodne z wymogami normy PN EN 285/EN 285. Wymóg postawiony przez Zamawiającego ogranicza uczciwą konkurencję. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza płaszcz pierścieniowy. Max. wysokość  dna komory 80 cm.
40. Pytanie 3

Wnosimy o uzupełnienie systemu punktacji o rozwiązanie polegającego na zastosowaniu uszczelki dociskanej parą wodną o trwałości ≥ 2000 cykli i przyznaniu ww. rozwiązaniu 10 pkt.

Dla Zamawiającego nie ma znaczenia sposób dociskania uszczelki (rodzaj medium dociskającego) tylko jej trwałość ponieważ tylko trwałość wpływa na koszty eksploatacyjne urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
41. Pytanie 4

Mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów i poprawność przebiegu procesu sterylizacji wnosimy o ustalenie wymogu zastosowania detektora gazów niekondensujących w parze w przypadku oferowania urządzeń wyposażonych w docisk uszczelki sprężonym powietrzem.

W rozwiązaniach wykorzystujących sprężone powietrze do docisku uszczelki zachodzi niebezpieczeństwo przecieku sprężonego powietrza do komory poprzez mikro nieszczelności. W takim przypadku może nie dojść do lokalnego wysterylizowania narzędzi poddanych obróbce co może skutkować zakażeniem pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

42. Pytanie 5

Wnosimy o rezygnację z systemu punktowania połączeń instalacji parowej. Sposób połączenia elementów instalacji parowej nie ma żadnego znaczenia na pracę sterylizatora. Ponadto sterylizator parowy o wymaganej wielkości jest urządzeniem wbudowywanym w konstrukcję budynku i jakiekolwiek poważne naprawy, w których usunięcie usterki wiąże się z demontażem instalacji są prowadzone przez serwis i trwają co najmniej kilka godzin. 

Ranga punktacji tego rozwiązania w porównaniu do np. rozwiązania z UPS-em nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia, a jest tylko sposobem faworyzowania rozwiązań jednego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

43. Pytanie 6

Wnosimy o doprecyzowanie jak długo układ podtrzymywania pracy urządzenia w przypadku zaniku napięcia ma podtrzymywać pracujące urządzenie. 

Dla zachowania uczciwych zasad proponujemy, aby układ ten podtrzymywał pracę oferowanego urządzenia przez okres trwania jednego pełnego cyklu sterylizacji z wsadem z narzędziami (czyli od momentu uruchomienia procesu sterylizacji do momentu otwarcia drzwi urządzenia po stronie wyładowczej i wydruku raportu procesu).

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

44. Pytanie 8

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania urządzenia wyświetlającego na dotykowym ekranie sterowania wymaganych parametrów poza F0.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

45. Pytanie 9

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania urządzenia z ekranem dotykowym umieszczonym ponad komorą. 

Urządzenie po zakończonym procesie sterylizacji otwiera automatycznie drzwi po stronie wyładowczej – nie ma konieczności wymuszenia ich otwarcia na ekranie dotykowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy nie są narażeni na oparzenie wywołane wydostającą się parą/ciepłem z komory.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

46. Pytanie 11

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania urządzenia wyposażonego w cyfrowy manowakuometr i manometr do pomiaru ciśnienia w komorze sterylizatora i w wytwornicy pary, których mierzone wartości wyświetlane są na ekranie dotykowym po stronie załadowczej sterylizatora.

Proponowane rozwiązanie jest nowocześniejsze od wymaganego i zgodne z PN EN 285/EN 285.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

47. Pytanie 12

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania urządzenia wyposażonego w cyfrowy manowakuometr do pomiaru ciśnienia w komorze sterylizatora, którego mierzone wartości wyświetlane są na ekranie dotykowym po stronie wyładowczej sterylizatora.

Proponowane rozwiązanie jest nowocześniejsze od wymaganego i zgodne z PN EN 285/EN 285.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

48. Pytanie 13

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania sterylizatora z wewnętrzną pamięcią na min. 200 cykli sterylizacji z możliwością odtworzenia na dotykowym ekranie sterowania, wydruku na wbudowanej drukarce sterylizatora, wydruku na drukarce zewnętrznej, z komputerem z oprogramowaniem, które dodatkowo zapisuje, archiwizuje raporty wykonanych procesów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

49. Pytanie 14

Wnosimy o umożliwienie zaoferowania urządzenie szerokości max. 1100 mm i gł. max. 1400 mm z możliwością zabudowania w otworze o wysokości 2000 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

50. Pytania 15

Wnosimy o możliwość zrezygnowania z warunku dostarczenia drzwi do przestrzeni technicznej w przypadku kiedy oferowane urządzenia posiadają dostęp do przestrzeni technicznej tylko od frontu urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie..

51. Pytanie 16

Poz.11 Wózek uniwersalny

Wnosimy o doprecyzowanie czy wymiary użytkowe blatu 600 x 900 mm (s x d) oznaczają możliwość umieszczenia na blacie oraz na półce prostopadłościanu o wymiarach podstawy 600 x 900 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

52. Pytanie 17

Poz. 12 Myjnia ultradźwiękowa wolnostojąca, szafkowa 

Wnosimy o doprecyzowanie czy zaoferowane urządzenie ma być wyrobem medycznym?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

53. Pytanie 18

Wnosimy o dopuszczenie  myjni ultradźwiękowej z komorą wykonaną z innego gatunku stali kwasoodpornej i o innej grubości. Wymóg Zamawiającego opisuje rozwiązanie indywidualne jednego z producentów, co jest w sprzeczności z ustawą Prawo zamówień publicznych wraz ze zmianami z dnia 22.06.2016 (Dz. U. poz. 1020) art. 7 ust. 1. oraz ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dn. 16.02.2007 art. 9 ust.2 pkt.
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz  wraz z innymi odpowiedziami.

54. Pytanie 19

Wnosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w lekką, poręczną pokrywę z tworzywa sztucznego bez systemu z amortyzatorami gazowymi.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

55. Pytanie 20

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania myjni ultradźwiękowej nie wyposażonej w system płukania kanałów w celu usunięcia ewentualnych pozostałości tkankowych z wnętrz instrumentów rurowej oraz bez systemu dokowania kosza wsadowego w myjni pozwalający na podłączenie go bezpośrednio do układu myjącego urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

56. Pytanie 21

Poz. 13 Suszarka do narzędzi laparoskopowych i innych narzędzi medycznych

Wnosimy o doprecyzowanie czy wymagana suszarka ma być wyrobem medycznym?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

57. Pytanie 22

Poz. 14 Myjnia-dezynfektor

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego efektu ekologicznego polegające na podaniu informacji punktu odniesienia, czyli w odniesieniu do jakich wartości oferent ma wykazać roczne oszczędności emisji CO2 i czy podana wymagana wartość odnosi się do każdej z osobna czy łącznie do dwóch myjni-dezynfektorów.

Odpowiedź Zamawiającego: Proszę pobrać poprawiony siwz i załącznik nr 3 pakiet nr 1 i pakiet nr 2.
58. Pytanie 23

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania urządzenie tylko z optyczną sygnalizacją zakończenia cyklu?

Proponowane rozwiązanie jest wystarczające dla użytkowników i jest zgodne z PN EN15883-1,2/EN 15883-1,2.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

59. Pytanie 24

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania urządzenia, którego system filtracji powietrza jest zgodny z normą PN EN 15883 cz. 1 i 2. Przytoczona norma nie wymaga stosowania wstępnego filtra powietrza. Wymagane rozwiązanie naraża Zamawiającego na nieuzasadnione dodatkowe koszty związane z wymianą dodatkowego filtra.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

60. Pytanie 25

Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania urządzenia bez możliwości podłączenia ciepłej wody.

Nie ma ekonomicznego uzasadnienia wyposażania oferowanego urządzenia w ww. przyłącze. Woda ciepłą jest o wiele droższa od wodociągowej wody zimnej. Dodatkowo ciepła woda nie jest zmiękczona i będzie powodować osadzanie się kamienia na elementach grzejnych, co doprowadzi do ich awarii i konieczności czyszczeni lub wymiany. Są to nieuzasadnione dodatkowe koszty eksploatacyjne, które po okresie gwarancji będzie musiał ponieść Zamawiający. Zmiękczona woda zimna nie spowoduje takiego negatywnego efektu

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

PAKIET NR 1
8 Sterylizator parowy z wytwornicą pary:

61. Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator, w  którym drzwi ze względów konstrukcyjnych mają niewielką wypukłość. Rozwiązanie to nie ma wpływu na całkowitą pojemność użyteczną komory

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

62. Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylizator nie wyposażony w port USB, w którym istnieje możliwość zapisu danych poprzez port Ethernet? W dalszej części SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oprogramowania do archiwizacji parametrów cyklów mycia, dezynfekcji, sterylizacji oraz zgrzewania. W takiej sytuacji możliwość zapisu na nośniku USB jest zbędna ponieważ dane te będą już wcześniej zapisane na dostarczonym komputerze z zainstalowanym specjalistycznym oprogramowaniem, do którego będą podłączone wszystkie urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Myjnia ultradźwiękowa wolnostojąca, szafkowa

63. Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię ultradźwiękową, której wysokość z zamkniętą pokrywą wynosi 398 mm, co jest wartością o 2 mm mniejszą niż wielkość podana w SIWZ. Oferowana myjnia z otwartą pokrywą wynosi 795 mm, co mieści się w parametrach podanych w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Suszarka do narzędzi laparoskopowych i innych narzędzi medycznych:

64. Czy Zamawiający dopuści do oceny suszarkę o wymiarach 710 x 835 x 1.900 mm co nieznacznie (głębokość) odbiega od zapisów SIWZ? Oferowana przez nas suszarka pozwala na przechowywanie 8 tac 1/1 DIN

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Myjnia-dezynfektor:

65. Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o szerokości 710 mm co bardzo nieznacznie (10 mm) odbiega od zapisów SIWZ? Większa szerokość spowodowana jest wymogami konstrukcyjnymi do zamocowania opanelowania myjni do zabudowy w ścianę. Różnica taka nie ma wpływu na instalację urządzenia w pomieszczeniach CS.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

Pytanie 1, wzór umowy, załącznik nr 4 
66. Zgodnie z §1, pkt. 2, ppkt. 2), Zamawiający wymaga w razie konieczności, dostosowania istniejącej infrastruktury (budowlanej i instalacyjnej) na potrzeby poprawnego funkcjonowania dostarczonego sprzętu, jednak w dokumentacji przetargowej Zamawiający nie zamieścił żadnych informacji na temat aktualnego stanu infrastruktury (budowlanej i instalacyjnej) pomieszczeń przeznaczonych na Centralną Sterylizatornię. 

Prosimy zatem o określenie jakie instalacje są obecnie doprowadzone do zasilania wyposażenia technologicznego (rodzaj, średnica, moc, itp.) opisanego w pakietach 1-3 lub udostępnienie projektów branżowych w celu oceny ewentualnej konieczności dostosowania istniejącej infrastruktury (budowlanej i instalacyjnej) w pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni. 

Odpowiedź Zamawiającego: Do pobrania dokumentacja w pliku: DOKUMENTACJA Centralna Sterylizacja.
67. Pytanie 2, załącznik nr 3, pakiet 1, pkt. 12

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiającemu chodziło o komorę mycia wykonaną ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316L wg AISI?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiającemu chodziło o komorę mycia wykonaną ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316L wg AISI
68. Pytanie 3, załącznik nr 3, pakiet 1, pkt. 12
Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową z dotykowym panelem sterowania wyświetlającym informacje o aktualnym etapie cyklu oraz czasie pozostałym do zakończenia cyklu?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

69. Pytanie 4, załącznik nr 3, pakiet 1, pkt. 12
Czy Zamawiający dopuści myjnię ultradźwiękową, która automatycznie dobiera tryb pracy generatora ultradźwięków (ciągły/impulsowy) zgodnie z wybranym programem mycia? 

Nowoczesny sterownik urządzenia nie wymaga od użytkownika konieczności wyboru trybu pracy generatora lecz automatycznie dobiera odpowiednie parametry pracy generatora do wybranego programu mycia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

70. Pytanie 5, załącznik nr 3, pakiet 1, pkt. 22
Zamawiający w pakiecie 1, pkt. 22 wymaga dostarczenia komputera z oprogramowaniem do archiwizacji danych z urządzeń zainstalowanych w Centralnej Sterylizatorni. Prosimy o doprecyzowanie czy instalację sieciową niezbędną do podłączenia urządzeń do komputera do archiwizacji danych Wykonawca będzie musiał wykonać we własnym zakresie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

71. Pytanie 6, załącznik nr 3, pakiet 2, pkt. 17
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki wpisując w pakiecie 2 wymagania dotyczącego konieczności wykonania walidacji instalacyjnej i procesowej urządzeń?

Wyposażenie opisane w pakiecie 2 są to proste urządzenia sterowane manualnie jak pistolety do przedmuchiwania sprężonym powietrzem, dozowniki, urządzenia do mycia powierzchni, itp., których proces działania jest prosty bez skomplikowanego sterowania elektronicznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Walidacja instalacyjna, operacyjna, procesowa wymagane wyłącznie dla myjni- dezynfektorów przelotowych i sterylizatorów. Walidacja min. 3 programy w każdej myjni i w każdym sterylizatorze.

72. Pytanie 7, załącznik nr 3, pakiet 2, pkt. 17
Co Zamawiający nie popełnił omyłki wpisując w pakiecie 2 wymagania dotyczącego gwarancji producenta na perforację komory oraz płaszcza sterylizatorów parowych, które są opisane w pakiecie 1?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający skoryguje zapis w załączniku nr 3 pakiet nr 2.
73. Pytanie 8, załącznik nr 3, pakiet 3, pkt. 19
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki wymagając nadstawki do stołu roboczego o długości 1900-1950 mm? Stół roboczy z pozycji nr 19 ma długość 1800-1850 mm dlatego nadstawka do tego stołu nie powinna przekroczyć 1800-1850 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający popełnił omyłkę. Dopuszcza nadstawkę min. 1800 mm.

 Dotyczy Umowy: 
74. §8m pkt. 6 - Odbiór jakościowy odbędzie się w terminie do 14 dni po dokonaniu odbioru jakościowego. Z uwagi na wieloetapowość odbioru końcowego i bardzo długi termin odbioru jakościowego czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu do 7 dni? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

75. §10 pkt. 4 – bieg okresu gwarancji nie powinien zależeć od czynników niezależnych od Wykonawcy i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a pozwolenie użytkowania budynku przez Zamawiającego jest takim czynnikiem. Może to wydłużyć okres gwarancji nawet o kilka miesięcy i niemożliwym będzie użytkowanie urządzeń w tym okresie z uwagi na brak gwarancji. W związku z powyższym czy Zamawiający zmieni zapis na: „ od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia”? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający doprecyzowuje zapisy §10 pkt. 4 i obowiązuje zapis:

„4. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 9”.

76. §10 pkt. 16 – Zamawiający wymaga usunięcia wady w terminie 72 godziny. Czy Zamawiający udostępni urządzenie do naprawy całodobowo, również w dni ustawowo wolne? Pragniemy zauważyć, iż naprawa może wiązać się z hałasem i dyskomfortem dla Pacjentów i pracowników Szpitala. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający udostępni urządzenie do naprawy całodobowo, również w dni ustawowo wolne.

77. §10 pkt. 16 - W związku z powyższym pytaniem i uzasadnieniem czy Zamawiający zmieni zapis na 3 dni robocze? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

78. §11 pkt. 3 b) – Czy Zamawiający zmieni zapis z usterek na awarię spowodowaną niesprawnością urządzenia? 

Uzasadnienie: usterka może zostać spowodowana przez Użytkownika Zamawiającego, szczególnie w początkowym okresie użytkowania. Pragniemy zauważyć, iż oferowane urządzenia, są wyspecjalizowanymi aparaturami i istnieje możliwość spowodowania usterki poprzez nieprawidłowe użytkowanie. 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

79. §11 pkt. 3 b) – Czy Zamawiający zmieni zapis na w wysokości 2% wysokości wynagrodzenia ofertowego brutto za niesprawne urządzenie. Zapis jest nieprecyzyjny i można go interpretować jako naliczenie 2% całości oferty? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dokona zmiany zapisu  §11 pkt. 3 b) na: „ w wysokości 2% wysokości wynagrodzenia ofertowego brutto za niesprawne urządzenie”.
Dotyczy Parametry Techniczne: 
Dotyczy Pakiet 1: 
80. Pakiet nr 1 - pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kosz sterylizacyjny 1/2JW o wysokość 120-135 mm? 

Uzasadnienie: parametr ten tylko nieznacznie odbiega od wymaganych. 

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza.
81. Pakiet nr 1 - pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kosz sterylizacyjny 1/1JW o wysokości 240-265 mm? 

Uzasadnienie: parametr ten tylko nieznacznie odbiega od wymaganych. 

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza.

82.  Pakiet nr 1 - pozycja 8: Prosimy o informacje względem czego (jakich danych należy wyliczyć oszczędność)? 

Odpowiedź Zamawiającego: Proszę pobrać poprawiony siwz i załącznik nr 3 pakiet nr 1 i pakiet nr 2.
83. Pakiet nr 1 - pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z drzwiami komory uszczelnianymi za pomocą uszczelki dociskanej sprężonym powietrzem ze smarowaniem o trwałości ≥2000 cykli? 

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z siwz.

84. Czy Zamawiający dopuści drzwi z uszczelką wymagająca wymiany co 12 miesięcy? 

Odpowiedź Zamawiającego :Żywotność uszczelki zgodnie z ilością cykli.

85. Pakiet nr 1 - pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez portów nie wymagające do walidacji portów (walidacja elektroniczna bezprzewodowa)? 

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza.

86. Pakiet nr 1 - pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z systemem próżniowym z pompą z napędem silnikiem elektrycznym zapewniającym poziom hałasu poniżej 65 dB co jest rozwiązaniem zgodnym z wymaganiami dotyczącymi warunków pracy? 

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza.

87. Pakiet nr 1 - pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści dwa niezależne układy z niezależnymi czujnikami i przetwornikami w wykonaniu zgodnym z norma PN EN 285? 

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza.

88. Pakiet nr 1 - pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dotykowym szklanym panelem z ekranem o przekątnej minimum 5,7" co jest rozwiązaniem tożsamym z wymaganym? 

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza.

89. Pakiet nr 1 - pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, które posiadają wbudowane analogowe manowakuometry i manometry do pomiaru ciśnienia w komorze sterylizatora i w wytwornicy pary, które znajdują się wewnątrz przestrzeni serwisowej a parametry w czasie rzeczywistym dot. temperatury i ciśnienia pokazywane są na wyświetlaczu ? 

Uzasadnienie: zaproponowane rozwiązanie jest nowocześniejsze." 

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza.
90. Pakiet nr 1 - pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, które posiadają wbudowane analogowe manowakuometry i manometry do pomiaru ciśnienia w komorze sterylizatora i w wytwornicy pary, które znajdują się wewnątrz przestrzeni serwisowej a parametry w czasie rzeczywistym dot. temperatury i ciśnienia pokazywane są na wyświetlaczu ? 

Uzasadnienie: zaproponowane rozwiązanie jest nowocześniejsze." 

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza.

91. Pakiet nr 1 - pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści sterylizator bez pamięci cykli w wewnętrznej pamięci sterownika, lecz w zewnętrznym module archiwizacyjnym? 

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza.

92. Pakiet nr 1 - pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o wymiarach zewnętrznych sterylizatora łącznie z wbudowaną wytwornicą pary: max. 1500 x 1500 x 2000 mm (sxgxw) co nieznacznie odbiega od wymagania i nie wymaga obustronnego odstępu bocznego? 

Odpowiedź Zamawiającego: Szerokość miejsca przeznaczonego na montaż dwóch sterylizatorów parowych wynosi 2,6 m wraz z przestrzenią serwisową pomiędzy urządzeniami. Max. głębokość sterylizatora 1500 mm.

93. Pakiet nr 1 - pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o wymiarach zewnętrznych sterylizatora łącznie z wbudowaną wytwornicą pary: max. 1500 x 1500 x 2500 mm (sxgxw)" 

Odpowiedź Zamawiającego: Odpowiedź jak wyżej.

94. Pakiet nr 1 - pozycja 14: Prosimy o informacje względem czego (jakich danych należy wyliczyć oszczędność)? 

Odpowiedź Zamawiającego: Proszę pobrać poprawiony siwz i załącznik nr 3 pakiet nr 1 i pakiet nr 2.
95. Pakiet nr 1 - pozycja 14: Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD minimum 2 liniowy po 20 znaków w linii z przyciskami membranowymi o ile producent udzieli wieczystej gwarancji na wyświetlacz i przyciski, wyświetlający w czasie rzeczywistym wymagane parametry procesu? 

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza.

96. Pakiet nr 1 - pozycja 14: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie które umożliwia wybranie dodatkowych programów bezpośrednio z biblioteki programów i zainstalowanie ich w pamięci programów stałych? 

Uzasadnienie: W praktyce nie zachodzi konieczność wykorzystywania tak licznej ilości programów, gdyż procedury mycia i dezynfekcji skierowane są na ujednolicenie i uproszczenie czynności, a Zamawiający dodatkowo wymaga dostawy urządzenia z automatycznym rozpoznawaniem wózków wsadowych, co w praktyce jeszcze bardziej uprasza ilość wybieranych programów. 

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza.

97. Pakiet nr 1 - pozycja 14: Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjnię dezynfektor o mocy nie większej niż 20 kW co pozwoli na gwarantowanie czasu programu "szybkiego" do 30 minut? 

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza.

98. Pakiet nr 1 - pozycja 19: Czy Zamawiający dopuści do postępowania tace o szerokości 240-265 mm? 

Uzasadnienie: parametr ten tylko nieznacznie odbiega od wymaganych. 

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza.

99. Pakiet nr 1 - pozycja 21: Czy Zamawiający dopuści do postępowania zgrzewarkę obsługiwaną przy pomocy klawiatury membranowej? 

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza.

100. Pakiet nr 1 - pozycja 21: Czy Zamawiający dopuści do postpowania zgrzewarkę o wymiarach zewnętrznych 600-750 x 250-280 x 200-250 mm (dxsxw)? 

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakiet 3: 
101. Pakiet nr 3 - pozycja 18: Czy Zamawiający dopuści do postępowania kosz sterylizacyjny 1/2JW o wysokości 120-135 mm? 

Uzasadnienie: parametr ten tylko nieznacznie odbiega od wymaganych. 

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: pakiet nr 3

102. Czy Zamawiający w poz. 13 – wieszak ścienny – dopuści do zaoferowania wieszak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? Zaoferowany materiał jest trwalszy od wymaganego i odporny na większość środków dezynfekcyjnych.
Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza.
103. Czy Zamawiający mógłby określić wymiary stolika płaskiego do zgrzewarki w poz. 22 i 29?
Odpowiedź Zamawiającego:  Zgodnie z odpowiedzią z dnia 12.06.2017 r.

104. Czy Zamawiający w poz. 28, 32 – Regał z półkami ażurowymi – dopuści do zaoferowania regał wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)?  Zaoferowany materiał jest trwalszy od wymaganego i odporny na większość środków dezynfekcyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza.
……………………………….
