Szamotuły, dnia  07.07.2017 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-4/2017
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie treści SIWZ

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209.000 euro na: Dostawa sprzętu dla Centralnej Sterylizacji w ramach realizacji inwestycji „Modernizacja wyposażenia Centralnej Sterylizacji w ramach zadania realizowanego przez SPZOZ w Szamotułach: Budowa budynku ochrony zdrowia, nr sprawy: ZP-381-4/2017.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa sprzętu dla Centralnej Sterylizacji w ramach realizacji inwestycji „Modernizacja wyposażenia Centralnej Sterylizacji w ramach zadania realizowanego przez SPZOZ w Szamotułach: Budowa budynku ochrony zdrowia, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. Zamawiający pierwotnie wymagał myjni-dezynfektora wyposażonego w kondensator oparów (ograniczenie zawilgocenia instalacji wentylacyjnej). W poprawionym po terminie zadawania pytań załączniku Zamawiający doprecyzował, że urządzenie ma posiadać dodatkowo system odzysku ciepła z fazy suszenia typu gaz - ciecz ze zbiornikiem buforowym odzyskanej ciepłej wody. Oferowane przez naszą firmę myjnie-dezynfektory posiadają dużo bardziej energooszczędny system odzysku ciepła z fazy suszenia typu powietrze-powietrze (gaz-gaz), który podgrzewa powietrze suszące poprzez odzysk ciepła z powietrza gorącego usuwanego z komory. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

2. Zamawiający pierwotnie wymagał myjni-dezynfektora o pojemności 10 tac sterylizacyjnych o wymiarach - 480÷485x240÷254x50 mm zgodnych z normą DIN 58952-3. Obecnie wprowadzony został nowy wymóg (po terminie zadawania pytań): 10-12 ww. tac. Jednocześnie wprowadzony został nowy wózek o pojemności 12 ww. tac. Dodatkowo dla wózka o poj. 12 tac DIN wymagany jest wózek 5-poziomowy, a większość producentów posiada wózek o tej pojemności wyposażony w 6 poziomów (po dwie tace na jednym poziomie).

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zarówno myjnie o pojemności 10 tac DIN, jak i o pojemności 12 tac DIN i odpowiednio powinien być zaoferowany wózek z poz. 16 (o poj. 10 tac DIN) lub wózek z poz. 17 (o poj. 12 tac DIN).

Jeżeli Zamawiający dopuszcza pierwotnie wymaganą myjnię-dezynfektor (tj. 10 tac DIN) to prosimy także o skorygowanie zapisów dotyczących obliczeń efektu ekologicznego tj. na „10-12 tac w komorze myjącej”.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający poprawi załącznik nr 3 pakiet nr 1. Poprawiony załącznik do pobrania. Zamawiający wyznacza nowy termin na składanie i otwarcie ofert na dzień 18 lipiec 2017 r. , godziny na składanie ofert i otwarcie nie ulegają zmianie. 
