Szamotuły, dnia 22.06.2018 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-17/2018
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY
Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii z dzierżawą analizatora immunochemicznego, nr sprawy: ZP-381-17/2018.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa odczynników do badań z zakresu immunochemii z dzierżawą analizatora immunochemicznego, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia charakteryzował nie krótszą niż 4 miesięczną datą przydatności?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz. Ze względu na to, iż niektóre testy będą wykonywane rzadziej, zaoferowany przedmiot zamówienia musi charakteryzować się nie krótszą niż 12 miesięczną datą przydatności.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w przypadku awarii powyżej 24h wykonawca zapewnił urządzenie zastępcze, zamiast wykonywania badań w innym całodobowym laboratorium na swój koszt?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, jeżeli  urządzenie zastępcze będzie pracowało na tych samych odczynnikach, co aparat, który uległ awarii.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę analizatora do 21 dni roboczych. Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec.
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie metodyk oznaczeń oraz kart charakterystyk substancji niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą w formie CD. Uzasadnienie: ulotki zawierają ok 10 stron, karty od 15-55 stron?
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz. Wszystkie karty charakterystyk muszą być w formie wydruku.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podłączenie analizatora do sieci internetu celem zdalnej diagnostyki analizatora?
 Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
6. Czy Zamawiający dopuszcza czas reakcji serwisu do 24 h (zamiast 12h) od zgłoszenia naprawy?
7. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz. Ze względu na brak analizatora zastępczego, czas reakcji serwisu musi być możliwie najkrótszy (do 12h).
8. Czy Zamawiający podając liczbę oznaczeń, zawarł w niej również testy przeznaczone na wykonanie kalibracji i kontroli?

Jeśli nie, prosimy o podanie harmonogramu kontroli, który Zamawiający zamierza stosować podczas wykonania umowy przetargowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Do podanych ilości badań należy doliczyć dodatkowe testy na kalibracje i kontrole (dla każdego parametru 2 razy w tygodniu na 1 poziomie).

9. Poprzez Zapis parametru granicznego: „Wydajność analizatora minimum 100 analiz na godzinę” sugeruje, że analizator musi wykonywać zawsze minimum 100 testów na godzinę, niezależnie od trybu pracy i panelu badań oraz czynnika operatora urządzenia.

W związku z tym prosimy o modyfikacje zapisu na „ Wydajność maksymalna analizatora potwierdzona dokumentami producenta, powinna wynosić nie mniej niż 90 testów na godzinę”

Zamawiający dopuszcza.

10. Prosimy o modyfikacje punktu „Odczynniki dla testów wykonywanych w ilościach poniżej 1000 oznaczeń konfekcjonowane w opakowaniach umożliwiających jednorazowe umieszczenie na pokładzie analizatora nie więcej niż 50 testów.” Na „Odczynniki dla testów wykonywanych w ilościach poniżej 1000 oznaczeń konfekcjonowane w opakowaniach umożliwiających jednorazowe umieszczenie na pokładzie analizatora nie więcej niż 50 testów lub 100 testów jeśli ulotki proponowanych odczynników dopuszczają ich przechowywanie w temperaturze lodówki do daty ważności odczynnika po pierwszym użyciu na pokładzie analizatora.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
11. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie wolnostojącego analizatora o wymiarach Wysokość x Szerokość x Głębokość 125,1 x 149,9 x 76,2 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający zgodzi się, aby analizator posiadał wewnętrzny komputer sterujący jego pracą wraz ze zintegrowanym monitorem?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie analizatora wyprodukowanego w 2011 roku, po pełnym przeglądzie przedinstalacyjnym, z pełną gwarancją producenta?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz. Ze względu na brak analizatora zastępczego i ewentualne częstsze awarie starszych analizatorów, oferowany analizator nie może być starszy niż 3 letni.

14. Czy Zamawiający dopuści porcjowanie i mrożenie kontroli wieloparametrowej pomimo braku informacji w ulotce o możliwości wykonania takich czynności?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
……………………..

Zatwierdzam.

