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WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Dot.: Postępowania na wykonanie przeglądu sprzętu medycznego firmy Draeger
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści dotyczących przedmiotu zamówienia, na które Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie:

Czy Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 4 będzie wymagał aby Wykonawca zatrudniał osoby posiadające określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, rozumie, że Wykonawca będzie posiadał certyfikaty szkoleń wydane przez producenta na konkretne typy urządzeń znajdujące się w zapytaniu ofertowym?
Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał certyfikatów ze szkoleń wydanych przez producenta na konkretne typu urządzeń.
Pytanie:

Stosownie do zapisów punktu cyt.: „VII. Opis sposobu obliczenia ceny”, „pkt.6, ppkt.4 Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie.” W związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie i uschematyzowanie przedmiotu zamówienia wg pełnionej przez urządzenia medyczne funkcji, które szczegółowo zostały wymienione w załączniku nr 4 poprzez podział przedmiotu zamówienia na zadania z możliwością składania ofert częściowych wg poniższej propozycji:
Zadanie nr 1 – Stanowisko do znieczulania ogólnego Drager Fabius Tiro – 4 szt. w skład którego wchodzą:

a) aparat do znieczulania ogólnego Drager Fabius Tiro,

b) monitor pacjenta Drager Infinity Delta,
c) analizator gazów anestetycznych Drager SCIO 4,
d) parownik sevofluranu Drager Vapor 2000

Urządzenia wymienione w powyższych punktach a)-d) stanowią funkcjonalny komplet. 

Zadanie nr 1 obejmuje dodatkowo pozostałe 2 szt. parowników Drager Vapor 2000.

Zadanie nr 2 – Inkubator noworodkowy Drager Isolette C2000,

Zadanie nr 3 – Miernik bilirubiny Drager IM103.
Jeżeli Zamawiający przychyli się do powyższych propozycji prosimy o stosowne modyfikacje załączników nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 oraz weryfikację nazw tabeli w załączniku  nr 3: 

	l.p.
	Nazwa sprzętu
	Ilość (szt.)
	nr seryjny
	Cena jednostkowa brutto (za 1 szt.)
	Wartość netto zł (całość)
	Wartość brutto zł (całość)


Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozdzielenie i uschematyzowanie przedmiotu zamówienia.
Pytanie:

W załączniku nr 4 Zamawiający szczegółowo opisuje zestawienia części eksploatacyjnych, które mają zostać wymienione podczas przeglądu okresowego przez Wykonawcę, obligatoryjnie Informujemy, że nie wszystkie z wymienionych w załączniku nr 4 części, wg ustanowionych przez producenta tj. firmę DRAGER AG procedur przeglądu okresowego należy wymieniać podczas przeglądu okresowego. I tak:
	Kod produktu
	Nazwa produktu
	Ilość

	2866726
	NBP air filter
	0,8 szt. (0,2 na monitor)

	MS31385
	Lithium-ion battery
	4 szt. (1 na monitor)


wymiana powyższych części nie jest obligatoryjna wg procedury producenta podczas przeglądu okresowego – wymiana tylko w razie konieczności,
	Lp.
	Kod produktu
	Nazwa produktu
	Ilość

	1.
	6871276
	FILTER MAT MGD
	4 szt. (1 na monitor)

	2.
	MX08834
	FILTR 37MM
	4 szt. (1 na monitor)

	3.
	6870522
	O-ring (black)
	4 szt. (1 na monitor)

	4.
	6870529
	O-ring (green)
	4 szt. (1 na monitor)


wymiana powyższych części nie jest obligatoryjna wg procedury producenta podczas przeglądu okresowego – wymiana tylko w razie konieczności. Filtr poz. 2 znajduje się w zestawie serwisowym 2 letnim do aparatu do znieczulania ogólnego: MX08832, a jego nr katalogowy to: 8402868. Filtr poz. 1 to filtr przeciw kurzowy, wielokrotnego użycia – można wyczyścić, 
- wymiana tylko w razie konieczności,

	Lp.
	Kod produktu
	Nazwa produktu

	1.
	MU12504
	FILTR POWIETRZA C2000

	2.
	MU12681
	ZATRZASK SCIANKI WEWN.

	3.
	MU24903
	OXYGEN SENSOR – ZESTAW 2 SZT.

	4.
	MU03664
	ZAWÓR 02


wymiana powyższych części poz. 2 i 4 nie jest obligatoryjna wg procedury producenta podczas przeglądu okresowego – wymiana tylko w razie konieczności,
	Kod produktu
	Nazwa produktu
	Ilość

	MX08832
	ZESTAW 2-LETNI FABIUS GS
	4 szt. (1 na aparat)


wymiana tylko powyższego zestawu jest niewystarczająca. Z doświadczeń dobrej praktyki serwisowej informujemy, że należy również co 12 miesięcy wymieniać sensor O2 nr kat 6850645 
(lub jego funkcjonalny zamiennik), gdyż w kolejnych miesiącach pracy ulegnie on całkowitemu zużyciu, uniemożliwiając bezpieczną pracę stanowiska. W związku z powyższym zalecamy również uwzględnienie przez Zamawiającego wymiany wspomnianego sensora O2.
W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytanie: czy Zamawiający będzie żądał dostarczenia i wymiany całego opisanego w załączniku nr 4 asortymentu części eksploatacyjnych obligatoryjnie? W związku z tym prosimy o stosowną do zapytania nr 1 modyfikację załączników nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wymiany asortymentu w przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność. Należy uwzględnić wymianę sensora O2 do każdego aparatu.
Pytanie:

Zamawiający ogłaszając niniejsze zapytanie ofertowe formułuje je w pewnych w sposób niejednoznaczny. Polega to na tym, że urządzenia stanowiska do znieczulania ogólnego Drager Fabius Tiro zgodnie z wymaganiami producenta: Drager AG muszą być przeglądane, przez zewnętrzny serwis techniczny co 6 miesięcy (2 razy w roku). Stosowne zapisy potwierdzające powyższy wymóg zawiera źródłowa instrukcja eksploatacji i użytkowania stanowiska do znieczulania ogólnego Drager Fabius Tiro. Składają się na to:
a) przegląd techniczny okresowy z obligatoryjną wymianą właściwych zestawów części eksploatacyjnych ( w każdym roku inny zestaw)

b) oraz przegląd techniczny okresowy – kontrola urządzeń stanowiska do znieczulania ogólnego bez wymiany części eksploatacyjnych  wykonywana zgodnie z zaleconym przez producenta harmonogramem tj. 6 miesięcy po przeglądzie głównym itd.
Jeżeli Zamawiający w opublikowanym zapytaniu ofertowym odnosi swoje zapotrzebowanie tylko do przeglądu głównego, nieświadomie postępuje niezgodnie z wymaganiem producenta.

Informujemy zatem Zamawiającego, że w zapytaniu ofertowym powinien uwzględnić również powyższy fakt, stosownie modyfikując załącznik nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4.
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta. Należy wycenić przegląd zgodnie z pkt a) i b) powyższego pytania. 
…….…………………………..

