Szamotuły, dnia 13.11.2018 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-33/2018
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach, nr sprawy: ZP-381-33/2018.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie 1

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 7 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta, o liczbie niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 5 100 ?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 2

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 8 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o liczbie aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 3, bez gniazda parkingowego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 3

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 9 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o dynamice systemu min. 170 dB?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 4

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 10 i 11 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z monitorem o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu, przekątna ekranu 19 cali oraz rozdzielczości monitora min. 1024 x 1200 ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 5

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 13 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta bez dotykowego, programowalnego panelu sterującego LCD?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 6

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 15 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o liczbie obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 3000?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 7

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 17 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG bez możliwości uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 8

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 19 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o regulacji głębokości pola obrazowania w zakresie min 0,5 – 28 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 9

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 20 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o ilości ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 50?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 10

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 23 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z kombinacją prezentowanych obrazów. min.

· B, B + B (jednoczesne obrazowanie dwupłaszczyznowe)

· B+(B+C) jednoczesne

· B+(B+P) jednoczesne

· B+THI jednoczesne

· B+M

· B+C

· B+P

· B+D (PW) (duplex)

· B+C+D (PW) (triplex)

· B+P+D (PW) (triplex)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 11

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 24 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z odświeżaniem obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 600 obrazów / s?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 12

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 25 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z odświeżaniem obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD)  min. 200 obrazów

/ s?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
ytanie 13

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 26 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z obrazowaniem harmonicznym min. 2 pasma częstotliwości?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 14

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 29 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z  obrazowaniem w trybie Power Doppler (PD), lecz bez obrazowania Power Doppler Kierunkowego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 15

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 33 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z regulacją bramki dopplerowskiej w zakresie min. 1 mm – 20 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 16

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 37 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta bez możliwości jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 17

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 40 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z liczbą wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 4?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 18

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 51 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta umożliwiającego zapis obrazów w formatach: DICOM, BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 19

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 52 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta bez  możliwości jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 20

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 59 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o powiększeniu obrazu w czasie rzeczywistym min. x8?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 21

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 60 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o powiększeniu obrazu po zamrożeniu min. x8?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 22

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 61 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o liczbie pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 6?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 23

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 64 tabeli

Czy Zamawiający wymaga wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z dedykowanym oprogramowaniem:

· Brzusznych

· Ginekologiczno-położniczych

· Małych narządów

· Naczyniowych 

· Śródoperacyjnych

· Mięśniowo-szkieletowych

· Ortopedycznych

· Kardiologicznych

· Pediatrycznych

· Urologicznych

· Chirurgicznych

· Anestezjologicznych

· FAST and FATE

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 24

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 66-70 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą convex z zakresem częstotliwości pracy min. 2,0 – 6,0 MHz, liczbie elementów min. 190, kącie skanowania min. 60 stopni oraz obrazowaniu harmonicznym min. 2 pasma?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 25

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 71-76 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą liniową z zakresem częstotliwości pracy min. 6,0 – 18,0 MHz, liczbie elementów min. 190, kącie skanowania max. 40 mm, obrazowaniu harmonicznym min. 1 pasmo oraz obrazowaniem trapezowym?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 26

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 77-81 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą kardiologiczną Phased Array z zakresem częstotliwości pracy min. 2,0 – 4,0 MHz, liczbie elementów min. 62, kącie skanowania min. 90 stopni oraz obrazowaniu harmonicznym min. 1 pasmo?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 27

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 82-88 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z głowicą rektalną dwupłaszczyznową convex-convex z zakresem częstotliwości pracy min. 5,0 – 10,0 MHz, liczbie elementów min. 190, kącie skanowania min. 125 stopni / 125 stopni, promieniu max. 10 mm, obrazowaniu harmonicznym min. 1 pasmo oraz możliwością współpracy z prowadnicą biopsyjną?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 28

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 90 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 29

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 89 tabeli

Czy Zamawiający wymaga w postępowaniu wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o mechaniczną głowicą anorektalną, proktologiczną 3D z zakresem częstotliwości pracy min. 6,0 – 16,0 MHz, liczbie elementów mechanicznych 2, kącie skanowania 360 stopni z możliwością wykonania badania 3D kanału odbytu i dna miednicy w postaci bryły 3D oraz przyciskami sterującymi wbudowanymi w głowicę pozwalającymi na zamrażanie i odmrażanie obrazu, a także pozwalającymi na przesuwanie pozycji zespołu kryształów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 30

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 89 tabeli

Czy Zamawiający wymaga w postępowaniu wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o mechaniczną głowicą anorektalną, proktologiczną 3D z zakresem częstotliwości pracy min. 6,0 – 16,0 MHz, liczbie elementów mechanicznych 2, kącie skanowania 360 stopni z możliwością wykonania badania 3D kanału odbytu i dna miednicy w postaci bryły 3D oraz przyciskami sterującymi wbudowanymi w głowicę pozwalającymi na zamrażanie i odmrażanie obrazu, a także pozwalającymi na przesuwanie pozycji zespołu kryształów?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 31

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 89 tabeli

Czy Zamawiający wymaga w postępowaniu wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o oprogramowanie pozwalające na dokładną analizę wykonanych badań 3D kanału odbytu i dna miednicy w postaci bryły 3D, dostępne z poziomu USG, a także możliwe do zastosowania na wskazanym komputerze PC lub laptopie Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 32

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 89 tabeli

Czy Zamawiający wymaga w postępowaniu wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z możliwością rozbudowy systemu o głowicę rektalną trzypłaszczyznową w układzie convex – convex - convex o częstotliwości pracy min. 5,0-12,0 MHz, min. 300 elementów, kąt skanowania min. 130 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne oraz prowadnice biopsyjne dwukanałowe o kącie wprowadzenia 0° i 18° (tzw. gold standard in urology)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 33

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 89 tabeli

Czy Zamawiający wymaga w postępowaniu wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z możliwością rozbudowy systemu o głowicę transrektalną, transwaginalną 3D z obrazowaniem dopplerowskim, z zakresem częstotliwości pracy min. 5,0 – 12,0 MHz, liczbie elementów mechanicznych 190, kącie skanowania 360 stopni z możliwością wykonania badania 3D kanału odbytu, dna miednicy oraz gruczołu krokowego w postaci bryły 3D oraz przyciskami sterującymi wbudowanymi w głowicę pozwalającymi na zamrażanie i odmrażanie obrazu, a także pozwalającymi na przesuwanie pozycji zespołu kryształów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 34

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 89 tabeli

Czy Zamawiający wymaga w postępowaniu wysokiej klasy aparatu USG z głowicą convex do badań jamy brzusznej oraz procedur interwencyjnych (drenaży, biopsji etc), o częstotliwości pracy min. 2,0 - 6,0 MHz, ilość elementów min. 190, współpracującą z wielorazową przystawką biopsyjną, z możliwością sterylizacji o kącie wprowadzenia 18° i regulowanej średnicy igły na biopsje cienko i grubo igłowe, w zakresie min 0,6 – 2,4 mm?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 35

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 89 tabeli

Czy Zamawiający wymaga w postępowaniu wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z możliwością rozbudowy systemu o głowicę śródoperacyjną liniową hokejową z giętką końcówką, którą można ustawić pod kątem do 90° w czterech położeniach: 0°, 30°, 60° i 90° o częstotliwości pracy min. 6,0-15,0 MHz, min. 134 elementy, obrazowanie harmoniczne oraz prowadnica biopsyjna pozwalająca na wprowadzenie narzędzi i igieł o średnicy mniejszej lub równej 1,2 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 36

Dotyczy Załącznika nr 3, Zestawienie Wymaganych Parametrów Technicznych, Parametry  aparatu ultrasonograficznego wraz z warunkami dostawy oraz gwarancją – pkt. 89 tabeli

Czy Zamawiający wymaga w postępowaniu wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o system biopsji fuzyjnej z użyciem multiparametrycznego MRI pacjenta i nałożeniem na obraz USG w wersji przezodbytniczej oraz przezkroczowej, zapewniający najlepszą wykrywalność tkanek nowotworowych na rynku medycznym, potwierdzony w badaniach klinicznych i publikacjach medycznych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 37

Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 6 ust. 2 a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,1% do 0,05% za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 pkt.1 a)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.
……………………………….

 Zatwierdzam
