Szamotuły, dnia 01.08.2017 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-7/2017
WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie treści SIWZ

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209.000 euro na: DOSTAWA  ODCZYNNIKÓW  BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ  ANALIZATORA, nr sprawy: ZP-381-7/2017.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: DOSTAWA  ODCZYNNIKÓW  BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ  ANALIZATORA, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
1. Prosimy o wyjaśnienia dot. załączników do SIWZ

W Rozdziale nr IV Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zał. nr 2  - oświadczenie                      o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ niestety w załącznikach na stronie internetowej Zamawiającego nie ma takiego oświadczenia. Jako załącznik nr 2 widnieje oświadczenie dot. deklaracji zgodności                           i powiadomień.

Jeżeli należy dołączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia prosimy                                 o zamieszczenie wzoru na stronie internetowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający doprecyzowuje postanowienia rozdziału IV i w miejsce:

„Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zał. nr 2  - oświadczenie                      o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ”

wpisuje:

„Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zał. nr 7  - oświadczenie                      o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ”
Załącznik nr 7 do pobrania ze strony internetowej.

2. Prosimy o wyjaśnienia dot. wzoru umowy:

Prosimy o wprowadzenie zmiany do umowy , załącznik nr 6 do SIWZ w § 3, pkt 6 a) na:

6. W przypadku:

a) (…) zmiany stawki podatku VAT oferowanego asortymentu (…) 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
3. §2 ust 9 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników z minimalnym terminem ważności 6 miesięcy  ?. uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w siwz. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

4. §2 ust 10 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy analizatora do 30 dni ? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

5. §2 ust 12  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na” … reakcja na zgłoszenie naprawy  wynosi 48 godzin w dni robocze , wykonanie naprawy nastąpi w ciągu 72 godzin roboczych”? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

6. §2 ust 13 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na: „W ramach umowy, w przypadku awarii aparatu, Wykonawca jest obowiązany w ciągu 24 godzin w dni robocze przybyć do siedziby Zamawiającego i przedstawić Zamawiającemu szczegółowy opis awarii, w tym zakres uszkodzeń wraz z oszacowaniem kosztów naprawy i terminu jej usunięcia. W przypadku wystąpienia dłuższej awarii, tj. powyżej 48h Wykonawca zapewni możliwość wykonywania niezbędnych badań w innym laboratorium całodobowym znajdującym się w pobliżu siedziby Zamawiającego i pokryje różnicę kosztów badania (po podpisaniu umowy należy podać dane tego laboratorium).
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

Dotyczy Załącznika 3B FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ANALIZATORA: 

7. Dotyczy punktu 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu odczynnikowego częściowo otwartego? Na życzenie operatora można otworzyć dowolną ilość kanałów i umożliwić wykorzystanie odczynników dowolnych producentów. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

8. Dotyczy punktu 11: Czy Zamawiający dopuści oznaczanie jonów przy użyciu elektrod jonoselektywnych metodą potencjometrii pośredniej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

9. Dotyczy punktu 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z przystawką jonoselektywną, umożliwiającą jednoczesne oznaczanie sodu, potasu i chlorku z możliwością wymiany pojedynczych elektrod, a oznaczenie litu na oferowanym analizatorze można wykonywać metodą fotometryczną. Zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym Zamawiający nie wymaga zaoferowania oznaczenia litu na oferowanym analizatorze.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
10. Dotyczy punktu 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wyposażonego 
w automatyczny podajnik próbek i dodatkową karuzelę na próbki Cito o łącznej pojemności do 102 próbek? Podajnik próbek umożliwia ciągłe bezkolizyjne dodawanie próbek w każdym momencie pracy analizatora.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
11. Dotyczy punktu 25: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym możliwe jest umieszczenie 76 odczynników na pokładzie aparatu, co daje możliwość wykonania do 60 oznaczeń fotometrycznych. Takie rozwiązanie wydaje się być wystarczające gdyż zgodnie z SIWZ Zamawiający będzie wykonywał na analizatorze jedynie 33 rodzajów testów fotometrycznych. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
12. Dotyczy punktu 28: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowany analizator posiadał chłodzenie rotora odczynnikowego w zakresie temperatur 4 -12 o C?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
13. Dotyczy punktu 29: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wyposażonego w dwie igły pipetujące - oddzielną igłę pipetującą próbki oraz oddzielną jedną igłę pipetujące odczynniki. Oferowany analizator wyposażony jest w systemy mycia zabezpieczające współczynnik przeniesienia poniżej 0.1 ppm? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

14. Dotyczy punktu 44: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania odczynnika do oznaczania UIBC w miejsce TIBC? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
15. Dotyczy punktu 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników do oznaczania: CK, CK-MB, UIBC, wymagających, przed wstawieniem do rotora odczynnikowego połączenia dwóch części składowych, bez konieczności odmierzania ich podjednostek składowych przez operatora? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
16. Dotyczy punktu 42: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby większość parametrów była kalibrowana za pomocą Multikalibratora, a tylko niektóre jak np. Elektrolity, Alkohol etylowy, Hemoglobina glikowana, Prokalcytonina kalibrowane były przy użyciu  kalibratorów dedykowanych? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy Załącznika 3A FORMULARZ ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWO – CENOWY: 

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników do oznaczania ALAT i ASAT metodą bez fosforanu pirydoksalu, która charakteryzuje się czterokrotnie dłuższą stabilnością odczynnika po otwarciu na pokładzie niż wymagana metoda z fosforanem pirydoksalu ?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania amylazy  metodą z substratem CNPG3 ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania Bilirubiny bezpośredniej i całkowitej metodą z  DPD (tetrafluoroboranem 3,5-dichlorofenylodiazoniowym)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania glukozy powszechnie rekomendowaną metodą heksokinazową m.in. z uwagi na mniejszy wpływ interferencji np. ze strony bilirubiny? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania Żelaza metodą z TPTZ, przy użyciu chromogenu (2,4,6-tri-(2-pirydylo)-5-triazyny) tworzącego barwny kompleks z jonami żelazawymi? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w postępowaniu przetargowym zaoferować materiał kontrolny innego producenta niż producent aparatu i odczynników? Materiał kontrolny posiadałby wartości dedykowane dla oferowanego analizatora i odczynników.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ilości odczynników zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynników po otwarciu przechowywanych w analizatorze? Takie rozwiązanie umożliwiałoby ekonomiczne wykorzystanie odczynników

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.
24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczeń Kinazy Kreatynowej, który temperaturze 2 – 8 oC jest stabilny do daty ważności, a stabilność jego porcji na pokładzie wynosi 30 dni. Przy możliwości porcjowania odczynnika możliwe jest jego wykorzystanie do daty ważności podanej na opakowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.

25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli i kalibratorów liofilizowanych (System Serum Calibrator, CK-MB Calibrator, HDL-Cholesterol Calibrator,), które gwarantują większą stabilność?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla oznaczeń wykonywanych w mniejszych ilościach tj. albumina (350 ozn./rok), białko w moczu ( 250 ozn./rok) CK ( 200 ozn./rok) CK-MB ( 100 ozn./rok) zaoferować ilość kontroli równą ilości oznaczeń? 

Odpowiedź Zamawiającego: Patrz odp. do pytania 27 (ilości kontroli zgodne z harmonogramem kontroli).
27. Czy w związku z tym, iż podane ilości oznaczeń nie zawierają ilości testów niezbędnych na wykonanie badań kontrolnych i kalibracyjnych prosimy o potwierdzenie, że ilości te należy doliczyć. Jeśli tak to prosimy o podanie harmonogramu kontroli codziennej (na ilu poziomach i ile razy w tygodniu będą wykonywane) ze szczególnym uwzględnieniem badań rzadkich, niewykonywanych codziennie.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, należy doliczyć kalibratory i kontrole. Harmonogram kontroli:  etanol, HbA1C, ASO, RF, IgE, ferrytyna, CRP, prokalcytonina, białko w moczu, CK-MB – jeden raz w tygodniu na 1 poziomie, pozostałe badania codziennie na dwóch poziomach.
28. Czy w związku z zapisem „Wszystkie odczynniki biochemiczne, kontrole i kalibratory pochodzą od jednego producenta w celu zapewnienia kompatybilności oferowanego asortymentu” Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki biochemiczne, kalibratory i kontrole oraz analizator, w celu zapewnienia kompatybilności oferowanego asortymentu, pochodziły od jednego producenta?  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
29. Prosimy o wyrażenie zgody, aby maksymalnie 5% odczynników biochemicznych, kontroli 
i kalibratorów pochodziło od innego producenta niż producent analizatora. Kompatybilności oferowanego asortymentu zapewniają dedykowane dla danego analizatora aplikacje odczynnikowe producenta odczynników.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz.
30. Czy Zamawiający dopuści odczynniki do oznaczania aktywności ALAT i ASAT metodą bez fosforanu pirydoksalu?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
31. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający umieszczając wymóg „ Kinaza kreatynowa CK zachowuje stabilność przez min 12 tygodni” miał na myśli stabilność odczynnik                po jego otwarciu i umieszczeniu na pokładzie analizatora?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający w cytowanym opisie miał na myśli stabilność odczynnika przez min 12 tygodni po jego otwarciu i umieszczeniu na pokładzie analizatora.
32. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie niektórych materiałów kontrolnych                                i kalibracyjnych w postaci liofilizatu, co wydłuży termin ich przydatności do użycia? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
33. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania multikalibratora na dwóch poziomach?
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza
34. Czy Zamawiający wymaga analizatora, wyposażonego w źródło światła w postaci lampy halogenowej? 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.
