Szamotuły, dnia 30.11.2018 r. 

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły
ZP-381-27/2018

                                              WSZYSCY ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na: Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych (2 szt.) wraz z dostawą odczynników. Usługa serwisowa posiadanego aparatu Clinitek 500 wraz z dostawą odczynników, nr sprawy: ZP-381-27/2018.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach informuje, że w postępowaniu na: Dzierżawa analizatorów parametrów krytycznych (2 szt.) wraz z dostawą odczynników. Usługa serwisowa posiadanego aparatu Clinitek 500 wraz z dostawą odczynników, wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Dotyczy analizatora parametrów krytycznych pakiet nr 1, parametry graniczne pkt. 5:  prosimy o doprecyzowanie czy oczekując w pełni automatycznego analizatora, Zamawiający dopuści analizator, w którym konieczne jest wykonywanie manualnych kalibracji, niektórych parametrów oznaczanych na analizatorze, za pomocą kalibratorów podawanych manualnie, przez operatora, lub serwis oferenta?

Odpowiedź Zamawiającego:  Zgodnie z SIWZ. W pełni automatyczny analizator, nie wymagający dodatkowych interwencji.
2.            Dotyczy analizatora parametrów krytycznych pakiet nr 1, parametry graniczne pkt. 6:  Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zakresu pomiarowego od 0,2 mmol/l. Liniowość parametru Ca++ od 0,2 mmol/l jest wystarczająca do uzyskania wyników, wykraczających znacznie poniżej wartości referencyjnych dla tego analitu, a możliwość pomiaru pomiędzy wartościami 0,1 i 0,2 mmol/l w praktyce nie powodują zmiany decyzji terapeutycznej i jednocześnie wiąże się z małą precyzją testu na tak niskich poziomach.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ. W Szpitalu znajduje się Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dla pacjentów tego oddziału zakres pomiarowy od 0,1 mmol/l ma istotne znaczenie.
3.            Dotyczy analizatora parametrów krytycznych pakiet nr 1, parametry graniczne pkt. 8:  Czy Zamawiający uzna za równoważny analizator umożliwiający pomiar we krwi pełnej, płynach dializacyjnych, płynie opłucnowym i roztworach kontrolnych wodnych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ. Istotna jest możliwość wykonywania oznaczeń także w surowicy i osoczu.
4.            Dotyczy analizatora parametrów krytycznych pakiet nr 1, parametry graniczne pkt. 11:  Prosimy o dopuszczenie analizatora pracującego w oparciu o 2 lub 3 kasety w zależności od wybranej opcji kontroli jakości. Kasetę odczynnikową zawierającą płyny kalibracyjne i  elektrody ważność 28 dni po instalacji w aparacie, kasetę płucząco-zlewkową ważność 10 dni po instalacji w aparacie oraz osobną kasetę automatycznej kontroli jakości, ważną 28 dni po instalacji w aparacie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ. Obsługa analizatora musi być jak najmniej skomplikowana, wszystkie kasety wymieniane w jednym czasie.
5.            Dotyczy analizatora parametrów krytycznych pakiet nr 1, parametry graniczne pkt. 24:  Czy Zamawiający uzna za równoważny analizator wymagający do oznaczenia wszystkich określonych w SIWZ parametrów 100ul z kapilary?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ . Objętość próbki konieczna do oznaczenia wszystkich parametrów – max. 125ul.
6.            Dotyczy analizatora parametrów krytycznych pakiet nr 1, parametry graniczne pkt. 25:   Czy Zamawiający dopuści  analizator z dobowym czasem kalibracji 120 minut, bez konieczności wyłączania pierwszej doby po instalacji nowej kasety?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

7.            Dotyczy analizatora parametrów krytycznych pakiet nr 1, parametry graniczne pkt. 28:   Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie, poprzez nadzór zdalny.

Odpowiedź Zamawiającego: Przez zdalny nadzór Zamawiający rozumie opiekę inżyniera serwisu nad analizatorem  odległość. W razie wystąpienia problemów inżynier serwisu ma zdalny dostęp do analizatora i diagnozuje problem.
8.            W zakresie parametrów ocenianych:
Z uwagi na to, że oferowany analizator umożliwia wykonanie pełnego panelu oczekiwanych analitów w ciągu 60s. co umożliwia szybką ocenę stanu pacjenta, oraz podjęcie szybkiej decyzji terapeutyczne również w przypadkach krytycznych, dalsze skrócenie czasu oznaczenie nawet o kilka czy kilkanaście sekund w praktyce klinicznej nie ma aż takiego znaczenia (sam transport próbki do laboratorium często jest dużo dłuższy). 
Zwracamy się z prośbą o zmianę oceny tego parametru na punktowanie czasu inicjalizacji nowo włożonej kasety odczynnikowej w analizatorze, który w przypadku oferowanego rozwiązania jest czasem wystandaryzowanym do 24 minut, i daje pewność użytkownikowi, że w procesie wymiany kasety odczynnikowej, nie pozostanie z analizatorem wyłączonym z możliwości wykonywania badań przez czas dużo dłuższy który 
ależny jest od jakości nowo włożonej kasety (jak to ma miejsce w przypadku innych dostępnych na rynku rozwiązań).

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z SIWZ. Czas wykonania pełnego panelu badań jest niezwykle istotny w ocenie stanu pacjenta. Także ma to znaczenie w przypadku kilku gazometrii w jednym czasie. W przypadku analizatorów dostępnych na rynku czasy te znacznie się różnią.  
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Zatwierdzam
 
