Szamotuły, dnia 16.08.2017 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Szamotułach
ul. Sukiennicza 13 

64-500 Szamotuły

ZP-381-4/2017
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Numer sprawy: ZP-381-7/2017. Nazwa zadania: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-381-4/2017 w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ SPRZĘTU DLA CENTRALNEJ STERYLIZACJI W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI „MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA CENTRALNEJ STERYLIZACJI” W RAMACH ZADANIA REALIZOWANEGO PRZEZ SPZOZ w SZAMOTUŁACH: „BUDOWA BUDYNKU OCHRONY ZDROWIA. Działając na podstawie art. 92 ust l ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164, ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Pakiet nr 1
Oferta nr 3
AMED Biuro techniczno – Handlowe, ul. Umińskiego 3/8, 03-984 Warszawa
Oferta uzyskała w kryterium: cena ( 54,31 pkt.), parametry techniczne (12,85pkt.), gwarancja i serwis (15 pkt.), gwarancja (10 pkt.). RAZEM: 92,16 pkt.
Ponadto ofertę złożyli:

1. MEDILAB Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

Oferta uzyskała w kryterium: cena ( 60 pkt.), parametry techniczne (15pkt.), gwarancja i serwis (9,99 pkt.), gwarancja (5 pkt.). RAZEM: 89,99 pkt.
2. INFORMER MED. Sp. z o.o. , ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań

Oferta uzyskała w kryterium: cena (40,17pkt.), parametry techniczne (7,50 pkt.), gwarancja i serwis (15 pkt.), gwarancja (0 pkt.). RAZEM:  62,67 pkt.
Pakiet nr 2
Oferta nr 7
STERIMED Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 47 lok. 7, 02-091 Warszawa
Oferta uzyskała w kryterium: cena (60 pkt.), gwarancja i serwis (10 pkt.), gwarancja (15 pkt.). RAZEM:  85 pkt.
Ponadto ofertę złożyli: 

Oferta nr 3
1. AMED Biuro techniczno – Handlowe, ul. Umińskiego 3/8, 03-984 Warszawa
Oferta uzyskała w kryterium: cena (56,84 pkt.), gwarancja i serwis (10 pkt.), gwarancja (0 pkt.). RAZEM:  66,84 pkt.
Pakiet nr 3
Oferta nr 2
ABINOX Piotr Szłapka, ul. Słoneczna 9b, Kiełczewo, 64-000 Kościan
Oferta uzyskała w kryterium: cena (60 pkt.), gwarancja i serwis (20 pkt.), gwarancja (20 pkt.). RAZEM:  100 pkt.
Ponadto ofertę złożyli:

Oferta nr 1
1. INOXMED Monika Pawłowska, Os. Konstytucji 3 Maja 21/8, 64-000 Kościan
Oferta uzyskała w kryterium: cena (54,68 pkt.), gwarancja i serwis (20 pkt.), gwarancja (20 pkt.). RAZEM:  94,68 pkt.
2. ALVO Sp. z o.o., Sp. K. ul. Południowa 21 a, 64-030 Śmigiel.

Oferta uzyskała w kryterium: cena (52,81 pkt.), gwarancja i serwis (20 pkt.), gwarancja (5 pkt.). RAZEM:  77,81 pkt.
Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt. 3  i w korespondencji z art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy: 
Pakiet nr 1

1. Oferta nr 7
STERIMED Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 47 lok. 7, 02-091 Warszawa
Wykonawca STERIMED Sp. z o.o zaoferował w poz. 15 myjnię-dezynfektor IQ-5 wyprodukowaną przez firmę KEN. W p. 16 zaoferował wózek transportowy/załadowczy WSA-C250 produkcji firmy Tuttnauer. W p. 17 Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych  Tuttnauer C701 produkcji firmy STEELCO SpA, w p. 18 Wózek wsadowy do mycia narzędzi chirurgicznych 2908009  produkcji firmy KEN AS, w p. 19 Wózek wsadowy do mycia pojemników sterylizacyjnych i/lub transportowych Tuttnauer C744 produkcji firmy STEELCO SpA. W p. 20 zaoferował 2 wózki wsadowe do mycia narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii) – wózek laparoskopowy 2908192 produkcji firmy KEN AS oraz wózek Tuttnauer C867 produkcji firmy STEELCO SpA.  Zgodnie z zapisami SIWZ: „Pozycje od 14 do 20 musza być ze sobą kompatybilne i stanowić całość”. Zaoferowane wózki oraz myjnie nie są ze sobą kompatybilne. Budowa wózków wsadowych do myjni dezynfektorów w podanych modelach jest różna oraz przyłącza wewnątrz komory mycia są również inne, w zależności od modelu. Powoduje to, iż wózki nie mogą być wykorzystywane zamiennie tylko przypisane są do danego modelu myjni. Zamawiający żądając spełnienia zasady kompatybilności miał na uwadze możliwość wykorzystywania urządzeń bez względu na rodzaj myjni. Również o braku kompatybilności świadczy różna pojemność komór oferowanych myjni. Pojemność komory myjni firmy KEN wynosi 240 l a pojemność myjni firmy STEELCO SpA, wynosi 250 l. Zamawiający odrzuca ofertę firmy STERIMED Sp. z o.o. ponieważ nie spełnia wymogów siwz.
2. Oferta nr 6

Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa ANMED Przychodzka Maria, ul. Kołłątaja 4, 62-035 Kórnik
- Zamawiający wymagał urządzenia wyposażonego w komorę sterylizacyjną o pojemności min. 6 jednostek wsadu, której pojemność użytkowa wynosi co najmniej 420l. Zaoferowane sterylizatory posiadają co prawda komorę o pojemności 6 jednostek wsadu, ale ich pojemność użytkowa nie spełnia wymagań SIWZ. Wymiary komory to 662 x 662 x 950 mm, a pojemność to 416l. 

- Zamawiający wymagał aby sterylizatory łącznie z wbudowaną wytwornicą pary posiadały wymiary: max. 1100 x 1400 x 2000 mm(SxGxW) ponieważ dysponuje ograniczoną przestrzenią do zabudowy. Wykonawca ANMED zaoferował sterylizatory firmy SMS, których wymiary podawane w ogólnych informacjach wynoszą 1170 x 1900 x 1225 ( SxWxG). Zamawiający w odpowiedziach z dnia 27.06.2017 r. w pytaniu nr 20 podał maksymalną powierzchnię do zabudowy, która wynosi 2,60 m. Sterylizatory zaoferowane przez firmę ANMED wymagają serwisowania również z boku. Biorąc pod uwagę przestrzeń do zabudowy jaką ma Zamawiający oraz szerokość zaoferowanych przez firmę ANMED sterylizatorów, przestrzeni serwisowej pozostaje zaledwie 26 cm. Wykonanie serwisu czy naprawy w takiej przestrzeni jest niemożliwe. Instrukcja dla sterylizatorów firmy SMS zakłada co najmniej 60 cm dla przestrzeni serwisowej. Szerokość dwóch sterylizatorów firmy SMS i przestrzeń serwisowa to ponad 2,90 m co przewyższa możliwości Zamawiającego.
- Zamawiający wymagał aby zgrzewarka była zasilana elektrycznie: 230 V, 50 Hz, moc nie większa niż 500 W. Zaoferowana przez firmę ANMED zgrzewarka MINIRO H-lan touch firmy Gandus posiada moc 600W, przez co nie spełnia wymogów SIWZ. W odpowiedziach z dn. 19.06.2017 Zamawiający nie dopuścił urządzenia o takiej mocy.

Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
Wybrani Wykonawcy zobowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy, w terminie nieprzekraczalnym, do dnia 28.08.2017 r. Za datę zawarcia umowy uznajemy dzień wynikający z terminów przewidzianych w Ustawie Pzp i wskazany przez Zamawiającego jako termin nieprzekraczalny do kontaktu. Do podpisania umowy dochodzi w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku uzasadnionego nie przybycia Wykonawcy w wyznaczonym terminie, umowę wysyła się do podpisania drogą pocztową, a za datę podpisania umowy uznajemy dzień wyznaczony i zapisany jako data zawarcia umowy przez Zamawiającego w umowie.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164, ze zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej"

…………………………………….

                                                                                                                  Zatwierdzam
